# 1、

| 采购编号 |  | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） |  | 国别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JKMXJY-W1016 |  | 全自动流式细胞分析仪 | 1 | 台 | 90 |  | □国产 ■进口 |  |
| 配套耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  |  |  |  | 耗材年预估量 |  |  |
| 1 | 流式细胞仪光路调试用质控微球试剂盒 |  |  |  |  | 100测试 |  |  |
| 2 | 流式细胞仪荧光校准微球试剂盒 |  |  |  |  | 100测试 |  |  |
| 3 | 流式细胞分析用鞘液 |  |  |  |  | 20桶（20L/桶） |  |  |
| 4 | 清洗液 |  |  |  |  | 10桶（5L/桶） |  |  |
| 5 | 细胞质控品 |  |  |  |  | 120测试 |  |  |
| 6 | 流式上样管 |  |  |  |  | 6000支 |  |  |

| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要用于但不限于淋巴细胞亚群检测研究、细胞免疫功能研究；精子及精液细胞相关检测研究；细胞因子功能检测研究；肿瘤相关基因表达、抗肿瘤药物作用机制及多药耐药性研究、放化疗以及生物治疗疗效的研究等；干细胞的分离、鉴定、功能分析研究；细胞周期凋亡分析检测；细胞死活鉴定、细胞内pH值、细胞内钙流、膜电位研究等。 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 流式细胞仪主机 |  | 1 |
| 2 |  | 自动上样器 |  | 1 |
| 3 |  | 电脑 |  | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| 1 | ★仪器平台 |  | 三激光仪器平台，整机原装进口 |  |
| 2 | ＃激光器配置 |  | 固态蓝色激光器，波长488nm 固态红色激光器，波长633nm/635nm/638nm/640nm |  |
| 3 | ★荧光检测通道 |  | 至少具备六个采用PMT进行检测的荧光通道，预留升级荧光检测通道至十色的空间 |  |

| 4 | 荧光检测灵敏度 | FITC≤100 MESF，PE≤50MESF |
| --- | --- | --- |
| 5 | ＃荧光分辨率 | 前向散射光、FITC通道和PE通道的CV≤2% |
| 6 | ★携带污染率 | ≤ 0.1% |
| 7 | 分析速度 | ≥30000 粒子/秒 |
| 8 | ＃数字解析通道 | ≧100万通道 |
| 9 | 液流速度 | 根据样本类型进行调节 |
| 10 | 电压调节 | 根据样本特点进行电压调节 |
| 11 | ＃荧光补偿调节 | 全矩阵荧光信号补偿系统，软件可进行实时补偿、离线补偿和自动补偿 |
| 12 | ＃阈值调节 | 支持调节信号阈值，最大限度减少无关信号对于结果的干扰 |
| 13 | 数据采集功能 | 实现所有流式数据（包括信号的高度、宽度和面积信息等）的采集和分析 |
| 14 | 数据分析功能 | 支持线性坐标、对数坐标及双指数坐标分析 |
| 15 | ＃LIS连接功能 | 支持LIS直连 |
| 16 | ★自动进样器 | 配备32管或以上圆盘式进样，上样前单管混匀 |
| 售后服务要求 |  |  |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内或西安拥有生产厂家配件库 |
| 3 | 维修站 | 生产厂家西安设有分公司，拥有厂家直接服务人员 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件价格享受8折优惠 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训、远程培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 60个自然日 |

# 2、

| 采购编号 |  | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） |  | 国别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JKMXJY-W1029 |  | 尿液分析系统 | 1 | 台 | 46 |  | ■国产 □进口 |  |
| 配套耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  |  |  |  | 耗材年预估量 |  |  |
| 1 | 尿沉渣定量检测试剂 |  |  |  |  | 3600人份 |  |  |
| 2 | 尿液分析试纸条（干化学法） |  |  |  |  | 3600人份 |  |  |

| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形成分分析仪：可检测尿液中所有有形成分 干化学分析仪：可检测白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白、肌酐、尿钙、浊度、颜色、蛋白肌酐比值、微量白蛋白肌酐比值。 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 全自动尿液有形成分分析系统 主机 |  | 1套 |
| 2 |  | 全自动尿液有形成分分析系统 软件 |  | 1套 |
| 3 |  | 电脑 |  | 1套 |
| 4 |  | 全自动干化学尿液分析仪器主机 |  | 1套 |
| 5 |  | 附件包 |  | 1套 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| 1 | ★工作原理 |  | 采用数字自动识别原理，进行尿液有形成分分析， 采用光电比色法和折射法对尿液化学成分及理学项目检测 |  |
| 2 | 自动检测项目 |  | 有形成分分析仪：可检测尿液中所有有形成分 干化学分析仪：可检测白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白、肌酐、尿钙、浊度、颜色、蛋白肌酐比值、微量白蛋白肌酐比值。（支持11、12、14项尿试纸条检测） |  |

| 3 | ＃吸样量 | 有形成分分析仪：200-1500 µl 干化学：1000µl |
| --- | --- | --- |
| 4 | 加样装置 | 高精度终身免维护注射器加样 |
| 5 | 进样方式 | 采用智能分配轨道系统 |
| 6 | 加样方式 | 有形成分采用高精度注射器加样，干化学采用定点定量点样 |
| 7 | ★智能追踪识别技术 | 具备 |
| 8 | 审核规则 | 具有自定义审核规则设定界面 |
| 9 | ★自动调焦技术 | 仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦（可提供知识产权证明文件） |
| 10 | ★检测速度 | 有形成分检测速度≥100T/H ， 干化学240测试/小时 |
| 11 | ＃吸样针清洗 | 采用高效清洗拭子清洗 |
| 12 | 条码识别 | 具有全自动条码扫描功能，自动识别标本信息 |
| 13 | 售后 | 质保1年 |

# 3、

| 采购编号 |  | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） |  | 国别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JKMXJY-W1030 |  | 血细胞分析系统 | 1 | 套 | 48.98 |  | ■国产 □进口 |  |
| 配套耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  |  |  |  | 耗材年预估量 |  |  |
| 1 | 血细胞分析+五分类检测试剂 |  |  |  |  | 3600人份 |  |  |
| 2 | 超敏C-反应蛋白测定（CRP）试剂 |  |  |  |  | 3600人份 |  |  |

| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测血液标本，对血液中有形成分进行定性、定量分析，并提供相关信息。 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 全自动五分类血液细胞分析仪 |  | 2台 |
| 2 |  | CRP分析仪 |  | 1台 |
| 3 |  | 推片染色机 |  | 1台 |
| 4 |  | 电脑 |  | 1台 |
| 5 |  | 仪器配套操作系统 |  | 1套 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| 1 | ★仪器配套操作系统 |  | 整套系统仅需一台中央控制电脑即可操作，搭载全中文操作系统 |  |
| 2 | 检测原理 |  | 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术 |  |
| 3 | ★检测速度 |  | 全自动细胞计数和分类检测速度≥400样本/小时，CRP检测速度≥100样本/小时 |  |
| 4 | ＃五分类用血量 |  | 全自动进样≤200μl，闭盖进样≤200μl，微量血进样≤40μl |  |
| 5 | 检测参数 |  | 血液模式检测参数：报告参数≥35个，直方图≥2个，散点图≥6个；研究参数≥40个，三维散点图≥3个 |  |

| 6 | ★线性范围 | 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，CRP线性范围：0.2~320mg/L |
| --- | --- | --- |
| 7 | 检测功能 | 具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能 |
| 8 | ★低值白细胞功能 | 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂再测一次。 |
| 9 | ＃审核软件 | 血液分析仪主机自带10.4寸彩色液晶触摸屏，外接电脑标配原厂中文报告审核、数据处理、复检规则设置的软件系统。 |
| 10 | ★推染片机 | 可独立工作，在没有血常规HCT结果时也可进行推片，工作速度：≥120张玻片/小时 |
| 11 | ＃质控品校准品 | 提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物 |
| 12 | 售后 | 质保1年 |

# 4、

| 采购编号 |  | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） |  | 国别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JKMXJY-W1031 |  | 多通道在体钙信号成像系统 | 1 | 套 | 35 |  | ■国产 □进口 |  |
| 配套耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  |  |  |  | 耗材年预估量 |  |  |
| 1 | 陶瓷插芯 |  |  |  |  | 2500个 |  |  |

| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤记录系统是目前常用的一种行为小鼠群体钙信号检测和记录工具。它结合了落射式荧光激发、多模光纤光传导，微弱光信号检测以及特异性钙敏感探针荧光标记等多种技术。从而实现了在特定行为范式中，对行为小鼠研究脑区的特定类型神经元的活动信息进行实时的检测和记录。对于脑功能研究中，筛选与特定脑区功能活动相关的行为范式，继而推测脑区功能具有非常重要的意义。相比于传统的电生理记录方法，具有适用行为多样、抗电磁干扰能力强、记录稳定可重复、长时程等诸多优点。使用3个光源同时记录，可选择钙敏感荧光探针作为标记物，将405nm通道作为参考通道，对470nm和580nm通道进行信号记录，可以同时对相关脑区的两种类型神经元在某一行为范式中的活动情况进行同步记录，用以反应同一行为范式中不同类型神经元的编码特征。配套行为学软件、样品升降装置及激光器，方便进行神经环路研究，病毒注射，行为观察等相关实验。 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 光纤记录主机 |  | 1套 |
| 2 |  | 数据采集分析软件 |  | 1套 |
| 3 |  | 多模光纤束 |  | 5个 |
| 4 |  | 行为视频同步分析软件 |  | 1套 |
| 5 |  | 冷冻样品升降盒 |  | 3台 |
| 6 |  | 半导体激光器 |  | 2台 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| ＃1 | LED激发光中心波长 |  | ＃紫光激发光中心波长范围400～410 nm；蓝光激发光中心波长范围：460～480 nm；黄光激发光中心波长范围：570～590 nm |  |

| ★2 | 光纤输出功率范围 | 蓝光：20～150µW；紫光：20～100µW；黄光：20～100µW |
| --- | --- | --- |
| ＃3 | 钙信号采样频率 | 0-385Hz |
| 4 | 钙信号采样通道数 | ≥4 |
| 5 | 钙信号检测范围 | 0-10V |
| ＃6 | 光源控制 | 三色通道光源独立控制，增益独立调节 |
| ＃7 | 检测功率 | 最小有效可检测功率不超过0.8pW |
| ＃8 | 数字信号 | 采样频率0-400Hz；采样通道数不低于3 |
| 9 | 低通滤波截止频率 | 不低于35Hz |
| 10 | 数字平滑窗口（sample） | 不低于50 |
| #11 | 数据采集分析软件 | 采集软件可设置信号标记功能:软件可对大于设定的△f/f阈值信号进行自动标记;可通过软件对靶向信号进行手动标记；分析软件根据采集软件的数据进行分析输ΔF/F 数据分析图，支持视图横纵轴缩放；显示ΔF/F 数据分析视图；并具有计算曲线下面积等扩展分析功能，可将外部事件时间点标记到ΔF/F 数据分析视图。 |
| ＃12 | 行为视频同步分析软件 | 13.1系统可将行为与钙信号记录整合，提供整合方案和模块写入等方式同步分析，带有数字输入接口，可由外部设备触发，如动物行为学系统，可由动物行为事件触发给光刺激，带有数字输出接口；也可搭配电生理设备，在刺激的同时给予外部设备打标记。 13.2系统通过实现行为轨迹跟踪，同时识别老鼠头部、尾巴、重心以及四肢，头部检测探索接触行为。 13.3能符合GLP要求的管理员、审阅用户、实验用户三种不同身份用户策略，不同身份进入软件拥有不同的权限和策略，同时可生成GLP日志文件和审阅日志文件； 13.4可以依据动物的活动量实时监测动物活动状态、immobility状态和Freezing状态，亦可添加模块配套行为操作箱，迷宫等。 |
| ★13 | 半导体激光器 | 14.1 半导体激光器2台，波长468nm±2nm； 14.2 功率最大不低于480mW，可调，功率稳定性≤3% 14.3 频率设置范围1HZ-150KHz； 14.4 置占空比0-100%，可通过电脑软件来调节工作，循环参数。 |
| ★14 | 冷冻样品升降盒 | 15.1透明盒可盛装冰或者干冰，容量不低于0.4L； 15.2样品管上、下升降范围 0-5.5CM； 15.3进样针保持静止，仅升降样品管进行抽吸，避免进样针碰壁损坏； |

|  |  | 15.4升降装置外形尺寸不超过13x8.5x9cm |
| --- | --- | --- |

# 5、

| 采购编号 | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） | 国别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JKMXJY-W1128 | 麻醉机 | 1 | 台 | 25 | ■国产 □进口 |  |

| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用于对成人、小儿和婴幼儿的吸入麻醉及呼吸管理。 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 呼末二氧化碳监测模块 |  | 1套 |
| 2 |  | 挥发罐 |  | 1个 |
| 3 |  | 抽屉 |  | 3个 |
| 4 |  | 流量传感器组件 |  | 1套 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| 1 | 工作条件及基本配件 |  | 1.1 后备电池使用时间≥90分钟 1.2 具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能 1.3 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，配备中央刹车系统 1.4 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯 |  |
| 2 | 气源 |  | 2.1 标配氧气、空气双气源，可选笑气气源 2.2 快速充氧范围25-75 L/min |  |
| 3 | 流量计 |  | 3.1 电子显示流量计 3.2 具备机械总流量计 |  |
| 4 | 挥发罐 |  | 4.1 标配单麻醉罐位，可选配具备安全互锁功能的双麻醉罐位 4.2 标配一个高品质挥发罐，通过CE或FDA认证，具备压力，流速和温度补偿 |  |
| 5 | 呼吸回路 |  | 5.1 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转 5.2 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒 5.3 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 |  |

|  |  | 5.4 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供保障 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 呼吸机 | 6.1 气动电控呼吸机，全中文操作和显示 ★6.2 提供辅助/控制通气，标配通气模式:容量控制通气、压力控制通气、手动通气、电子PEEP。可选配压力控制容量保证通气（PCV-VG)、同步间歇指令通气容控（SIMV-VC)、同步间歇指令通气压控（SIMV-PC)、同步间歇指令通气-容量保证（SIMV-VG)、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PS) 6.3 潮气量设置范围：20ML-1500ML 6.4 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能 |
| 7 | 数字和波形监测 | 7.1 ≥12.1寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式 7.2 内置插件槽，可直接热差拔插件 7.3 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、呼吸比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP)、气道阻力、顺应性，呼末CO2监测 、可选配支持：麻醉气体浓度（順磁氧浓度，N2O，ETCO2，五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F)监测、BIS监测 7.4 同屏幕≥3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，呼末CO2波形） |
| 售后服务要求 |  |  |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库。 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站。 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修，价格9折优惠。 |
| 5 | 培训支持 | 根据科室需求，不限次数培训次数。 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后60天内。 |

# 6、

| 采购编号 | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） | 国别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JKMXJY-W1129 | 高频电刀 | 1 | 台 | 16 | □国产 ■进口 |  |

| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配合单极和双极附件处理组织切割和凝血 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 主机 |  | 1台 |
| 2 |  | 单极脚踏 |  | 1个 |
| 3 |  | 双极脚踏 |  | 1个 |
| 4 |  | 病人回路负极板 |  | 5片 |
| 5 |  | 电刀笔 |  | 1把 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| ★1 | 输出 |  | 输出功率≥300W，输出频率：≥434KHz，输出特性：浮地式（隔离式）输出 |  |
| ★2 | CF型设备/防除颤器放电功能 |  | 具备 |  |
| 3 | 主机技术 |  | 具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。 |  |
| ★4 | 主机 |  | 显示屏：液晶触摸屏 系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能 演示模式：具备演示模式功能，方便教学或检修 |  |
| 5 | 负极板 |  | 具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险，监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA，当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。 |  |

| ＃6 | 单极 | 单极切割模式≥二种：纯切，混切 纯切：功率1-300W 峰值电压≥1287V 混切：功率1-200W 峰值电压≥2178V 一键切割凝血模式：功率1-200W 峰值电压≥2178V 单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝 软凝：功率1-120W 峰值电压≥264V 电灼：功率1-120W 峰值电压≥3448V 喷凝：功率1-120W 峰值电压≥3932V |
| --- | --- | --- |
| ★7 | 双极 | 普通双极模式≥三种：精确，标准，宏 精确：功率1-70W 峰值电压≥284V 标准：功率1-70W 峰值电压≥415V 宏：功率1-70W 峰值电压≥530V FT双极模式≥三种：低，中，高 低：功率1-15W 峰值电压≥415V 中：功率16-40W 峰值电压≥214V 高：功率45-95W 峰值电压≥462V 精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出。 |
| #8 | 无菌区调整模式和功率输出 | 具备 |
| 9 | 外接 | 以太网：对设备执行维修操作。 USB连接：对设备进行维修操作。 氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能。 脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关 |
| 售后服务要求 |  |  |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件8折优惠，维修只收零配件费用 |
| 5 | 培训支持 | 免费现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，12小时内到场维修 |
| 7 | 到货时间 | 1个月 |

# 7、

| 采购编号 | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） | 国别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JKMXJY-W1130 | 高端有创呼吸机 | 1 | 台 | 35 | ■国产 □进口 |  |

| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具备有创通气,无创通气+高流速氧疗功能，气动电控呼吸机 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 主机 |  | 1 |
| 2 |  | 台车 |  | 1 |
| 3 |  | 湿化器 |  | 1 |
| 4 |  | 支撑臂 |  | 1 |
| 5 |  | 旁流CO2模块 |  | 1 |
| 6 |  | 无创通气模式 |  | 1 |
| 7 |  | NIV面罩 |  | 1 |
| 8 |  | 氧疗鼻塞导管 |  | 1 |
| 9 |  | 成人模拟肺 |  | 1 |
| 10 |  | 氧气/空气软管 |  | 1 |
| 11 |  | 呼吸管路 |  | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| 1 | 主机 |  | 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，标配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作 |  |
| 2 | 屏幕 |  | ≥15英寸彩色屏幕，分辨率1920*1080。 |  |
| 3 | 屏幕显示 |  | 至少4道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 |  |

| ＃4 | 实时气源压力电子显示 | 具备 |
| --- | --- | --- |
| ★5 | 高流量氧疗功能 | 具备 |
| 6 | 智能同步技术 | 具有，在5%~85%范围内手动灵活调节。 |
| ＃7 | 低流速P-V工具 | 具备 |
| 8 | 叹息功能 | 具备 |
| ＃9 | 截屏U盘导出功能 | 具备，可缓存15张截屏文件 |
| ★10 | 通气模式 | 容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）；自适应分钟通气量通气AMV，PSV-S/T；压力释放通气APRV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV |
| ＃11 | 潮气量范围 | 20-3500ml |
| 12 | 呼吸频率可调范围 | 1-100次/分 |
| 13 | 最大吸气流速 | ≥160 L/min |
| 14 | PEEP范围 | 0-50cmH2O |
| ＃15 | 流速触发灵敏度 | 0.5—20L/ min，或 OFF |
| ＃16 | 压力触发灵敏度 | -20 —- 0.5cmH2O，或 OFF |
| 17 | 呼气阀 | 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |
| 18 | 可充电电池 | ≥180分钟 |
| ★19 | 监测参数 | PEEP、气道峰压、平台压、平均压、呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测、吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测、吸入氧浓度的监测等 |
| ＃20 | 波形显示 | 压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间，辅助压/时间 |
| ★21 | 牵张指数 | 实时监测压力-时间曲线形态 |
| ★22 | CO2监测 | 具备 |
| ＃23 | 设备互联 | 能够和监护仪连接，能够通过4G网络联网实现信息互联和呼吸机管理 |

| 售后服务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修只收取配件费用 |
| 5 | 培训支持 | 基础操作培训，临床使用培训，后续科室需求再次培训 |
| 6 | 维修响应 | 故障应答时间2小时内，24小时内到达现场进行修复 |
| 7 | 到货时间 | 30工作日 |

# 8、

| 采购编号 |  | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） |  | 国别 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JKMXJY-W1131 |  | 肠内营养输注泵 | 16 | 台 | 31.68 |  | □国产 ■进口 |  |  |
| 配套耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  |  |  |  | 耗材年预估量 |  |  |  |
| 1 | 一次性使用肠内营养输注器 |  |  |  |  | 300根/台/年 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提供肠内营养输注 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 主机 |  | 16 |
| 2 |  | 电源适配器 |  | 16 |
| 3 |  | 固定架 |  | 16 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| 1 | 输送模式 |  | 多种输注模式 |  |
| 2 | 输送精度 |  | 输注精度：±5% |  |
| 3 | 整机冲洗功能 |  | IPX5防水，可在自来水下直接冲洗。 |  |
| 4 | 显示屏 |  | 液晶显示屏。 |  |
| 5 | 喂养总量 |  | 速度1-4000ml，增幅1ml。 |  |
| 6 | 工作时间 |  | 可充锂电池，连续工作时间为24小时。 |  |
| 7 | 放置方法 |  | 多角度摆放设备，不受摆放角度及位置限制，可360°旋转固定 |  |

| 8 | 报警 | 视听双重报警功能，并带有提示解决功能。 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 历史记录功能 | 具有历史参数记忆功能，历史中可查阅每小时的参数和累计输注总量，永久记忆关机前最后参数 |
| 10 | 喂养次数 | 任意设定，最高可达99次 |
| 11 | 喂养间隔 | 任意间隔 |
| 12 | 冲洗剂量 | 任意设定 |
| 13 | 冲洗间隔 | 任意设定 |
| 14 | 冲洗速度 | ≧400ml\hr |
| 售后服务要求 |  |  |
| 1 | 质保期 | 质保3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠情况 |
| 5 | 培训支持 | 按医院要求安装验收后培训 |
| 6 | 维修响应 | 承诺提供长期的售后服务工作，并安排不少于2名售后工程师作为专职工程人员，负责本项目所有的设备日常维护保养及维修工作 |
| 7 | 到货时间 | 30天内到货 |

# 9、

| 采购编号 | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） | 国别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JKMXJY-W1132 | 全插件式监护仪 | 7 | 台 | 86 | ■国产 □进口 |  |

| 设备功能要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监护仪通过监测病人心电、血氧、血压、呼吸、体温、脉搏等各项生命体征，为病情诊断和变化提供数据支持、数据分析和决策辅助。拓展测量参数配合智能辅助应用CAA帮助临床医护人员量化理解病人当前循环系统、呼吸系统、神经系统等状态。监护系通过在线指引、可视化报警技术有效降低护理工作难度，中央监护系统集中察看功能帮助医护人员实时知晓患者动态，提升科室效率，回顾功能帮助医护人员查看病人历史数据，提高患者满意度。 |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机（内置存储卡） | 1 |
| 2 | 心电主电缆 | 1 |
| 3 | 心电导联线 | 1 |
| 4 | 血氧主电缆 | 1 |
| 5 | 血氧探头 | 1 |
| 6 | 无创血压导气管 | 1 |
| 7 | 无创血压袖套 | 1 |
| 8 | 锂电池 | 1 |
| 9 | MPM模块 | 1 |
| 10 | EtCO2模块 | 1 |
| 11 | PiCCO模块 | 1 |
| 12 | 早期预警评分（EWS）软件 | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |

| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1.1 ≥15寸彩色屏，高分辨率达1920 x 1080像素，不少于8通道显示，显示屏亮度自动调节 ★1.2 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数不少于4个 1.3 工作海拔高度4550米，满足高原地区 1.4 整机无风扇设计 1.5 支持配置内置锂电池，供电时间>=4小时 1.6 配置不少于4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 |
| 2 | 监测参数 | ★2.1 支持呼气末二氧化碳浓度监测 2.2 基本功能支持心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 2.3 支持心排量微创连续监测，支持每搏变异量SVV，脉压变异量PPV监测，心功能指数CPI、PVPI、EVLW、GEF监测 2.4 支持血流动力学动态图、蛛网图、决策树辅助功能 2.5 支持3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，可在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料 2.6 支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料 2.7 提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料 2.8 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置 2.9 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护 ★2.10 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值、模板 2.11 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 2.12 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测 2.13 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测 2.14 支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算 |
| 3 | 系统功能 | 3.1 大字体界面支持6个参数的设置和显示 3.2 具有图形化报警指示功能 3.3 支持参数报警限一键自动设置 3.4 支持设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人，病人之间能够互相进行它床观察 3.5 支持参数120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾 3.6 支持1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒 |

|  |  | 三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.7 事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选 ★3.8 具备不少于48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9 120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾 3.10 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数 3.11 具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的连接使用方法 3.12 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 3.13 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 3.14 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |
| 1 | 质保期 | 质保3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠情况 |
| 5 | 培训支持 | 按医院要求安装验收后培训 |
| 6 | 维修响应 | 承诺提供长期的售后服务工作，并安排不少于2名售后工程师作为专职工程人员，负责本项目所有的设备日常维护保养及维修工作 |
| 7 | 到货时间 | 30天内到货 |

# 10、

| 采购编号 | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） | 国别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JKMXJY-W1136 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 台 | 49 | □国产 ■进口 |  |

| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用于可复用器械的灭菌，可以实现对于内镜、腔镜器械、耳鼻喉科显微器械的灭菌。 具备过氧化氢解析功能 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 |  | 1台 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| ★1 | 灭菌方法 |  | 符合国标GB27955-2011《过氧化氢气体等离子体低温灭菌装置通用要求》,通过等离子发生器将过氧化氢等离子态进行灭菌（提供说明书证明文件），必须具备等离子发生器 |  |
| ★2 | 提纯技术 |  | 在过氧化氢进入灭菌舱体前对过氧化氢进行提纯和浓缩，从而增强灭菌能力，设备灭菌程序时舱体过氧化氢浓度应≥80%（需提供说明书证明文件） |  |
| 3 | 舱体 |  | 舱体容积：≥40L |  |
| 4 | 硬式内镜灭菌 |  | 可以对直径≤1mm、长度≥500mm的硬性管腔（提供卫生部认定的国家级消毒产品检验机构出具的对1mm管腔灭菌能力的正式检测报告） |  |
| 5 | 软式内镜灭菌 |  | 可以对软式内窥镜进行灭菌（提供器械厂家说明书≥3种和设备说明书证明文件） |  |
| 6 | 灭菌程序 |  | 必须包括标准灭菌程序（可处理硬式内窥镜）；软式内镜灭菌程序（可处理软式内窥镜），需提供说明书证明文件 |  |
| ★7 | 灭菌时间 |  | 为便于手术器械快速周转，标准灭菌程序灭菌时间≤30分钟，软镜灭菌程序≤40分钟（需提供说明书证明文件） |  |
| 8 | 灭菌周期 |  | 采用双循环加强型灭菌技术，并采用半周期检测（提供卫生部认定的国家级消毒产品检验机构出具的半周期检测报告） |  |
| ＃9 | 灭菌剂 |  | 采用密封胶囊卡匣式包装 |  |
| 10 | 灭菌剂注射装置 |  | 精确释放装置，每次循环灭菌剂注入量为＜2ml |  |

| 11 | 显示屏 | 采用全触摸式液晶屏中文操作，设备运行时可在显示屏上显示舱体过氧化氢浓度、温度、压力等实时数据 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 灭菌记录 | 秒级别实时监测，可打印灭菌时间，显示压力、温度、灭菌过程和故障显示等每一秒记录，并可电脑输出该数据，须提供该设备运行记录打印原件证明 |
| 13 | 物理打印记录 | 电脑打印提供每个灭菌阶段的舱内压、温度、过氧化氢的浓度、灭菌时间等灭菌参数（须提供该设备运行的打印单原件） |
| ★14 | 秒监控系统 | 具备秒监控功能，灭菌过程中必须可实时连续监测舱体参数每秒的数据，并可以电脑输出该数据（提供证明文件） |
| 15 | 过氧化氢残留量测试 | 无残留、无毒害（提供卫生部认定国家级消毒产品检验机构出具的用以证明灭菌后器械管腔无过氧化氢残留量的生物相容性实验报告） |
| ＃16 | 器械灭菌兼容 | 提供与Olympus、Storz、Stryker厂家的器械灭菌兼容许可证明文件（器械厂家说明书推荐每个厂家≥3份） |
| ＃17 | 器械兼容性网络查询系统 | 具备中文动态更新的器械兼容性网络查询系统，提供相关链接及查询系统截图 |
| 18 | 认证 | FDA或CE认证文件 |
| 售后服务要求 |  |  |
| 1 | 质保期 | 原厂质保1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格情况：9折 |
| 5 | 培训支持 | 终身享有免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 接到院方的叫修电话后，2个小时内予以回应；若需上门维修，将在电话回应后24小时内派维修技术员到院方现场进行设备维修。 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后30天内 |

# 11、

| 采购编号 |  | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） | 国别 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JKMXJY-W1145 |  | 全自动血型分析系统 | 2 | 台 | 98 | □国产 ■进口 |  |  |
| 配套耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  |  |  |  |  | 耗材年预估量 |  |
| 1 | ABO血型正/反定型和RHD血型检测卡（微柱凝胶法） |  |  |  |  |  | 1人份/卡 约50000卡/年 |  |
| 2 | ABD血型正定型和RHD血型复检卡（微柱凝胶法） |  |  |  |  |  | 2人份/卡 约25000卡/年 |  |
| 3 | 低离子抗人球蛋白卡（微柱凝胶法） |  |  |  |  |  | 2人份/卡 约10000卡/年 |  |
| 4 | 样本稀释液 |  |  |  |  |  | 约90盒 |  |
| 5 | 不规则抗体筛查用红细胞试剂盒 |  |  |  |  |  | 约12盒 |  |
| 6 | 血型检测质控品 |  |  |  |  |  | 约10盒 |  |

| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成常规的ABO和RhD血型鉴定、抗体筛查、交叉配血和直接抗人球蛋白实验等，确保临床输血安全。 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 全自动血型分析系统主机 |  | 2台 |
| 2 |  | 扫码枪和计算机配件 |  | 2个 |
| 3 |  | 实验处理软件 |  | 2套 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| ★1 | 处理模式 |  | 全自动化，批量进行； |  |
| ★2 | 样本和试剂管理 |  | 有独立的样本装载区域，样本装载不干扰试剂区； |  |
| ＃3 | 加样系统 |  | 两套独立的加样系统，两个机械臂及加样针，可同时也可单独操作； |  |

| ＃4 | 处理速度 | ≥720测试/小时； |
| --- | --- | --- |
| ＃5 | 样本位 | 处理容量大，样本位>100个优先； |
| ＃6 | 孵育位 | 拥有不同温度的孵育位，孵育位≥50个优先； |
| ＃7 | 离心机 | 离心机台数多者优先，可独立运行； |
| 8 | 质控 | 具有质控模块，可实现定期质控 |
| ★9 | 结果查阅 | 全彩高分辨率成像，对不符合常规检测结果的试验有报警提示功能和手工编辑功能； |
| 10 | 放卡抽屉 | 至少可存放200张卡； |
| 11 | 操作软件 | 可与医院LIS和HIS系统连接，实现医院网络化管理。 |
| 售后服务要求 |  |  |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外更换配件收取配件成本费，不收取人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训和技术支持 |
| 6 | 维修响应 | 需立即响应，维修人员24小时内需到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 30个工作日 |

# 12、

| 采购编号 |  | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） | 国别 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JKMXJY-W1146 |  | 医用血浆病毒灭活柜 | 4 | 台 | 92 | ■国产 □进口 |  |  |
| 配套耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  |  |  |  |  | 耗材年预估量 |  |
| 1 | 一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器（100ml） |  |  |  |  |  | 每年1000例 |  |
| 2 | 一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器（150ml） |  |  |  |  |  | 每年3500例 |  |
| 3 | 一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器（200ml） |  |  |  |  |  | 每年14000例 |  |

| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用血浆病毒灭活柜与一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器配套使用，加入亚甲蓝的血浆在医用病毒灭活柜内一定的温度、光照、摆动等条件下，对血浆中的HBV、HCV、HIV等病毒进行病毒灭活，从而保证血液安全。 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 主机 |  | 4台 |
| 2 |  | 电脑 |  | 1台 |
| 3 |  | 无线扫描枪 |  | 1把 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| 1 | 单柜灭活有效时间 |  | ≥30分钟 |  |
| 2 | ★柜内温度均匀度 |  | 2～8℃ |  |
| 3 | 制备数量 |  | ≥40袋 |  |
| 4 | 光源 |  | 荧光灯管 |  |
| 5 | ★光照度 |  | 30000～40000Lx |  |
| 6 | ＃自动化 |  | 一键式启动，达到预订温度自动运行，设备产生冷凝水采用冷凝器高温自动蒸发 |  |

| 7 | 信息数据管理 | 7.1采用血液安全管理软件，实现操作人员、设备状态及配套用耗材的监控，信息记录及追溯。 7.2数据显示器具有中文语音功能。 7.3条码扫描系统采用无线扫描枪。 |
| --- | --- | --- |
| 8 | ＃环保要求 | 采用环保制冷剂，设备通过RoHs认证 |
| 9 | 控制方式 | 自动控制及显示 |
| 10 | 噪音 | ≤70dB |
| 11 | 安全功能 | 计时、报警；独立超温报警 |
| 售后服务要求 |  |  |
| 1 | 质保期 | 5年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件只收取成本费用，免费维修 |
| 5 | 培训支持 | 现场免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 故障维修随时响应，24小时到场 |
| 7 | 到货时间 | 15天内到货 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/486215214052010052