# 高温蠕变、持久强度试验机检定规程

1  范围

本规程适用于高温蠕变、持久强度试验机(以下简称试验机)的首次检定，后续检 定和使用中检验。

2  引用文献

本规程引用文献如下：

JJG 141—2000 工作用贵金属热电偶检定规程

JJG 144—2007 标准测力仪检定规程

JJG 762—2007 引伸计检定规程

GB/T   2039-1997 金属拉伸蠕变及持久试验方法 (eqv ISO 204:1997)

GB/T  2611—2007 试验机通用技术要求

GB/T  16825.2—2005静力单轴试验机的检验  第2部分：拉力蠕变试验机  施加

力的检验 (ISO     7500-2:1996,MOD)

使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3  概述

3.1  结构

试验机可以具有不同的结构形式。试验机基本结构包括加力系统、高温蠕变引伸计 (对于蠕变试验机)、计时装置、温度测控系统及安全保护装置等基本结构。

3.2  用途

试验机用于测量金属试样在给定温度及沿轴线方向受恒定拉力条件下的蠕变、持久 强度性能。

4  计量性能要求

4.1 加力系统

4.1.1 试验机每个加力范围的测量下限不应大于相应测量上限的5%。

4.1.2  试验机的分级与试验力指标应符合表1技术要求。

4.1.3  对于杠杆结构的试验机，在杠杆偏转范围的下限位置产生的试验力示值相对误 差应符合表1技术要求。

4.1.4  加力系统产生重力的砝码质量最大允差为±0.1%。

4.2  同轴度

试样夹持装置在任意位置上和施加力的过程中，其上、下夹头和试样钳口的中心线 与加力轴线应同轴。同轴度应不超出表2规定要求。

表 1 试验机的分级与试验力技术指标

| 试验机级别 | 示值相对误差g/% | 示值重复性b/% | 相对鉴别力阈α/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | ±0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 1 | ±1.0 | 1.0 | 0.50 |
| 2 | 士2.0 | 2.0 | 1.0 |

表 2 试验机的同轴度技术要求

| 试验机级别 | 同轴度/% |
| --- | --- |
| 0.5 | 12 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |

4.3  高温蠕变引伸计

4.3.1  试验机每个蠕变变形测量范围的下限不应大于 相应量程测量上限的10%。

4.3.2  高温蠕变引伸计的计量特性应符合表3技术要求。

表3  引伸计计量特性

| 引伸计准确度等级 | 分辨力 |  | 示值相对误差/% | 示值进回程 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对/% | 绝对/μm |  |  |
| 0.2 | 0.10 | 0.2 | ±0.2 | ±0.3 |
| 0.5 | 0.15 | 0.5 | 土0.5 | 士0.75 |
| 1 | 0.50 | 1.0 | ±1.0 | ±1.5 |
| 注：示值进回程相对误差根据客户需要进行检定。 |  |  |  |  |

4.4  温度测控系统

4.4.1  温度测量仪器的分辨力不大于0.5℃。

4.4.2  加热炉的均热带一般不应小于试样计算长度的1.5倍。

4.4.3  温度控制及加热装置应保证试验期间内的温度稳定。均热带的试验温度应符合 表4技术要求

表4 试验温度的偏差与梯度

| 试验温度/℃ | 温度偏差/℃ | 温度梯度/℃ |
| --- | --- | --- |
| <900 | ±3 | 3 |
| 900～1100 | ±4 | 4 |
| 注 ： 1 温度梯度是指试验中任一瞬间试样所有被测点温度的最高值与最低值之差； 2试验温度应该包括对热电偶及测量仪表误差的修正； 3对于超过1100℃的试验温度，根据用户及试验方法标准的要求检定温度偏差和温度梯度， |  |  |

2

标准分享网 www.bzfxw.com  免费下载

SE

4.5 计时装置

4.5.1 计时装置的分度值不得大于1s。

4.5.2  计时装置的累计示值相对误差不应超出±0.2%。

5 通用技术要求

5.1 铭牌及附件

5.1.1 试验机应有永久性铭牌，铭牌上标明产品名称、型号、规格、编号、准确度级 别 、MC 标志、制造厂名及日期。

5.1.2     试验机及其主要附件   H            应 有同一编号，不得更换或混淆 使用。

5.2 加力系统

5.2.1 试验机机烈感具有足够                 能方便  艺：安装及进行高温螨变、

持久强度试验；能交便试验力、                  计量检是以试。

5.2.2  试验机范加或平衡试验力                无明显   泥 动现象。

5.3 测量系丝

5.3.1     试 验   量装置

5.3.1.1 上耗州结构的试验机应具有平衡试样或标准测力仪自重  能；下杠杆结构 的试验机当有安系统处于正常工，置时产生的初负荷应不大于其测量下限。

5.3.1.2 对于杜杆结构的试验机一应实农有小杆相对水平位置及允许偏转范围的 固定标尺。

5.3.2  高温蜢变引伸计

5.3.2.1    蠕    测量装置应有零点调市功能及防止进行试验时的调售保操作功能。

5.3.2.2  最个验变变形分度值不   王  lum

5.3.2.3 蠕变泄填装置应有变形心但保持及力    别功能。

5.3.3 温度测是襄置

温度测控装是编应波动不大于   5℃

5.3.4  记录装置

5.3.4.1 试验过程中记录装置记录的时间、温度及蠕变立形量应符合下列要求：

a)记录装置工作时应能追续他记录，不应有中 水动和明显滞后现象； b) 记录曲线应清晰、平清《直境度证理局    础五不大于0.4mm。

5.3.4.2 试验温度的记录误差应符合表3中相关技术要求。试验时间的记录误差应符 合第4.5.2条技术要求。

5.3.4.3 各记录分量应有零点调节功能。

5.4 安全保护装置

试验机的活动部件移动到其工作范围的上、下极限位置时，限位装置应立即动作， 自动停止移动。

5.5 其他要求

试验机的装配质量和外观等其他要求应符合GB/T 2611的相关要求。

6  计量器具控制

6.1  检定条件

6.1.1  安装要求与工作环境

6.1.1.1  试验机安装在稳固的基础上，水平度不超出0.2mm/m。

6.1.1.2  试验机在室温10℃~35℃,相对湿度不大于80%条件下检定，检定过程中环 境温度变化不大于2℃/h。

6.1.1.3  检定时周围应无影响检定结果的振动、电磁场或其他干扰源。

6.1.1.4  工作电源的电压波动范围不超出额定电压±10%。

6.1.2  检定用标准器具

各级别试验机检定用标准器具见表5。

表5 各级别试验机检定用标准器具

| 序号 | 标准器具 | 技术要求 | 检测项目 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准测力仪 | 0.1级 | 试验十 | 检定0.5级及 以下级别试验机 |
|  |  | 0.3级 | 试验力 | 检定1级及 以下级别试验机 |
| 2 | 专用砝码 | 误差：±0.1% | 鉴别力战 | / |
| 3 | 秒表 | 1级、分度值：≤0.01s | 计时误差 | / |
| 4 | 位移标定仪 | 优于被检引伸计 级别误差的1/3 | 蠕变变形 | / |
| 5 | 检验棒 | 按附录A要求 | 同轴度 | / |
| 6 | 同轴度测试装置 | 不低于2级 |  |  |
| 7 | 热电偶及 测温仪表 | 示值扩展不确定度 (k=2)不大于： <900℃:1.0℃ 900～1100℃:1.5℃ | 炉温偏差、 梯度 | / |

| 8 | 水平仪 | 0.05mm/m | 安装水平度 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.2  检定项目和检定方法

6.2.1  试验机的首次检定、后续检定及使用中检验项目见表6。

6.2.2  通用技术要求的检查

6.2.2.1  目测检查试验机的铭牌及附件，应符合第5.1条技术要求，记录铭牌内容。

6.2.2.2  试验机施加预负荷的同时对加力系统进行检查，应符合第5.2条技术要求。

6.2.2.3  通过操作检查试验机的测量系统，应符合第5.3.1条～5.3.3条技术要求。

6.2.2.4  在对试验力、变形、温度、时间等技术指标进行检定时，同步对记录装置进

行检查，应符合第5.3.4条技术要求。

表6 试验机检定项目

| 序号 | 检定项目 |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技 术要求 | 铭牌与附件 | 十 | 十 |  |
| 2 |  | 加力系统 | 十 | —— |  |
| 3 |  | 测量系统 | 十 |  |  |
| 4 |  | 安全保护系统 | 十 |  |  |
| 5 |  | 装配质量和外观* | 十 | — — m |  |
| 6 | 计量性 能要求 | 力值鉴别力阈 | 十 |  |  |
| 7 |  | 力值相对误差、重复 性相对误差 | 十 | 十 | 十 |
| 8 |  | 专用砝码质量允差 | 十 |  |  |
| 9 |  | 同轴度 | 十 | 十 | 十 |
| 10 |  | 高温蠕变引伸计" | + | 十 | 十 |
| 11 |  | 温度示值分辨力 | 十 |  |  |
| 12 |  | 温度示值偏差、梯度 | 十 | 十 | 十 |
| 13 |  | 时间示值分辨力 | 十 |  |  |
| 14 |  | 时间示值相对误差 | 十 | 十 | 十 |
| 注 ： 1 表中“+”表示必检项目，“一”表示可免检项目 2根据试验机状况和用户需要可以增加带“*”检定项目，但持久试验机无变形测量系统检定要求 3专用砝码的检定周期一般为10年，给出检定结果的同时应注明检定地点的重力加速度。 |  |  |  |  |  |

6.2.2.5 通过操作检查试验机的安全保护装置，应符合第5.4条技术要求。

6.2.2.6  目测检查试验机的装配质量和外观，结果应符合第5.5条技术要求。

6.2.3 计量性能的检定

6.2.3.1 鉴别力阈的检定 a) 鉴别力阈

使标准测力仪指示装置产生可检测的变化值，而在试验机砝码盘上添加或卸除的最 小砝码重力所产生的力值或移动砝码位置的最小变化所对应的力值，即为鉴别力阈。

b) 鉴别力阈在最小量程的测量下限和上限处进行检定。

c)相对鉴别力阈α按下式计算：

(1)

式中： d——鉴别力阈，N;

F~——测量下限或上限力值， N。

相对鉴别力阈的检定结果应符合表1中相应技术要求。

6.2.3.2 试验力示值的检定

a) 在加力系统夹持试样的位置上安装测力仪时，应对试验机的加力系统进行平衡 并调节测力仪的零点。试验机的导向装置应不影响试验力的准确度。

① 试验机采用上杠杆测力结构时，将标准测力仪与加力系统夹持试样的上拉杆串 接，断开下拉杆。然后，移动试验机上的平衡砣或附加一个备用的平衡砝码使杠杆平 衡。连接下拉杆之前，调节测力仪的零点(或作为零点的起始点),然后连接下拉杆。

② 试验机采用下杠杆测力结技       特S                   力系统夹持试样的上拉杆串 接，断开下拉杆，调节测力仪的为具人或作为零点的题 始 点   然后连接下拉杆，砝码 盘上不放专用砝码，调整机好系统处于正常工作位置，记录此时施加的试验力并计入测

量下限计算误差。

③ 试验机采用青重测力结构时  将 标 ， 测 力 接，断开下拉杆， 通苗测力仪的零点文作为  点 的 盘上不放专用砝矿，周整拉力系统处一常工作位置  量下限计算误差

加力系统炎电试样的上拉杆串 始点)。然后注接下拉杆，砝码 已录此时施办的式验力并计入测

b) 满量程放加颈负荷3次。

c) 按照每个通范围的下限至

试验力检定一般不少于5个点

各点应尽量

| 均匀分布。按力的通增方向连续检定 d) 对采用杆则力结构的试验机 e)试验力示任相对误差 q、示 值 | 立在杠杆允许转刻度的中间位算族数。 性 b 月 厚： |
| --- | --- |

式中：  F;—— 对应笔一检定点的标准  力仪选       N;

F;          第i 检点名标准测力仅3次进程示值的算术平均计， N;

Fm,F——        第 i 检定，标准测力仪3次进程示值的最大高最小值， N。

(2)

(3)

试验力示值检定结果应存合表心中相关技术要求。

f) 对采用杠杆测力结构的试验的将材开调计生院计偏转范围的下限位置，分别 检定试验机的下限试验力与上限试验力，结宋应符合第4.1.3条技术要求。

6.2.3.3 同轴度的检定

a) 检验同轴度时，先将检验棒安装于夹头中，在检验棒的对称方向各装一个引 伸计。

b) 施加相当于测量下限的试验力，调节引伸计零点，在最大试验力的5%至30% 的范围内，检定不少于3点。测量各点试验力条件下检验棒相对两侧的弹性变形。在相 互垂直的方向各测3次。施加的最大试验力不应超过检验棒弹性极限的50%。

c)  引伸计测得的检验棒最小变形应不少于100个分度。

d)  同轴度 e 按下式计算：

(4)

式中： Lmy          在同一试验力测量点，四侧3次测量中，检验棒变形最大一侧的变形 值，mm;

AL         在同一试验力测量点，四侧3次测量中，检验棒四侧变形的算术平均 值 ，mm。

同轴度的检定结果应符合表2技术亚求

6.2.3.4  高温蠕变引伸计的        DNIH

引伸计应按照规定的方后进行检定和计算，检益结来应符合4.3.2条技术要求。

6.2.3.5  温度测控系充的检定

a)  一般选择加成炉标称温度    白             中间温而动展高温度3个检定点。

b) 加热炉加热呈检定温度后   呆温方 检 定

c) 在均热污落围内，热电禺     数    据 试  示距长度确

① 试样材血不大于50mm 时   在标距两端名 定一支热电

② 试样存需大于 5 0mm时 ，             各固定 一 支热   。对于缺口试样，

应有一支热已国定在缺口处。

d) 热申   偶作端应被紧密  当于试样表面。以免受炉壁热幅射的影响。

e) 在每每温度检定点检定时             每 隔 ( 1 0 ～ 3 0 ) nin     已录一次。

D 在橡带范围内，热电偶异的温度偏差、温度梯度△出式(5)、式(6) 计算：

δ=T-T                                     (5)

AT=T	—Tmin                                                                     (6)

式中：   T 一 强度测控系统显示 …

T     电偶测得的相应度算术平均值  C;

Tmw,Tn        仓调测得的相应  度的最      小值，

试验机温度测℃条统的温度偏基和温度梯度应符合表人设人要求。

6.2.3.6 用秒表检是民验机的计时装置一次，检定时间  尔  少于30min, 检定结果应 符合第4.5.2条技术要录

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/488013027043006025