# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 4439—2016

原油沸点分布的测定方法

高温气相色谱法

Determination of boiling point distribution of crude oils—

High temperature gas chromatography method

2016-03-09发布

、2016-10-01 实施

中   华   人   民   共   和   国 国家质量监督检验检疫总局

发 布

SN/T  4439—2016

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009   给出的规则起草。

本标准修改采用美国材料与试验协会标准 ASTM  D7169—2011《用高温气相色谱法测定诸如原

油、常压渣油、减压渣油沸点分布的标准试验方法》。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国宁波出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：徐善浩、林振兴、袁丽凤、邬蓓蕾、罗川、张樱。

SN/T  4439—2016

原油沸点分布的测定方法

高温气相色谱法

1  范围

本标准规定了原油沸点分布及其切割点区间质量分数的高温气相色谱测定方法。

本标准适用于高温气相色谱法测定原油沸点分布及其切割点区间质量分数。本标准可用于沸点超

过720℃样品的测定，此温度对应于n-C₁o 的流出。

本标准不适用于含有聚酯、聚烯烃等杂类物质的样品的分析。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

SN/T  0826 进出口石油及液体石油产品取样法(手工取样)

NB/SH/T   0829—2010  沸程范围174℃~700 ℃石油馏分沸程分布的测定  气相色谱法

ASTM  D2887   用气相色谱分析法测定石油馏分沸程分布的试验方法(Standard   test   method    for

boiling range distribution of petroleum fractions by gas chromatography)

3  术语和定义

3.1

3.2

3.3

3.4

下列术语和定义适用于本文件。

切割点区间质量百分数  cut point intervals

选定的两个温度间隔之间获得的质量百分数。

数据采集频率 data acquisition rate

模拟信号转换为数字信号的速度，以 Hz(赫兹)表示。

终馏点  final boiling point;FBP

样品完全流出的温度(回收率=100%),或者样品回收率达到99.5%时的温度。

终馏时间 final   elution   time;FEt

3.5

3.6

参考样品完全流出的保留时间。

终馏温度 final elution temperature;FET

柱温箱达到最终温度时流出的正链烷烃的沸点。

初馏点 initial   boiling   point;IBP

流出样品的峰面积累计达到样品完全流出后的总峰面积(经回收率校正后)的0.5%时对应的温度。

SN/T  4439—2016

3.7

淬灭因子 quenching factor;QF

校正因与样品组分共流出的溶剂的轮廓导致样品组分响应减小的因子。

注：淬灭区间(QI) 采集的数据应通过淬灭因子进行校正。

3.8

淬灭区间 quenching interval;QI

CS₂ 溶剂开始流出至完全流出间的时间间隔。

注：由于大量的溶剂与极少的样品组分共流出时会导致组分的响应减小，所以淬灭区间流出的样品组分应使用淬

灭因子进行校正。

3.9

残渣 residue

在测试温度下，未流出的样品，以质量百分数表示。

注：残渣通过回收率计算得到， 一般用R 表示。

3.10

响应因子  response factor

RF

用于计算样品回收率的因子。

注：响应因子通过标准品的面积(Asm) 、标准品的质量 (m 、m)和溶解标准品的溶剂的质量(mgsr)     计算得到。完

全流出的样品(例如参考油5010)可用来计算响应因子。

3.11

样品的净峰面积 sample area obtained

Asmp

终馏时间或终馏温度时获得的样品净色谱峰面积(基线扣除后),

3.12

切片 slice

数据采集速率的倒数；用于积累数据的时间间隔，以秒表示。

注： 一般选用0.1 s; 若样品进样后立即流出，则使用0.05 s。

3.13

初馏温度  start elution temperature

SET

设定条件下，烃类化合物刚刚被火焰离子化检测器检测到的最初温度。

3.14

回收率  recovery

RC

流出样品的百分数。

注：回收率通过样品的净峰面积(Awr),    响应因子(RF),   样品质量(map)   和用于溶解样品的溶剂质量(mgsup)   计

算得到。

3.15

回收率阈值  recovery threshold

R

如果回收率超过了预先的设定极限，那么该样品可视为完全流出样品，即回收率为100%。

注：如果对于几乎完全流出样品两次平行测定的回收率为99.6%和101.2%.回收率阈值(R,)  应设为99.6%,这样

的话两次测定结果都应被认为是完全流出，并把回收率设为100%。

SN/T  4439—2016

4  方法提要

本方法利用进样口和柱温同时程序升温、FID 为检测器的气相色谱，用保留时间校准混标建立保留 时间和沸点的对应曲线，样品溶液测定后通过响应因子计算回收率，再将样品切片的保留时间转换为温

度，计算得到样品回收率值下对应的沸点分布。

5  试剂和材料

除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

5.1 二硫化碳(CS₂),  纯度>99%,用作样品和标准样品的稀释剂。

5.2 戊烷，纯度≥99%。

5.3 己烷，纯度≥99%。

5.4  庚烷，纯度≥99%。

5.5 辛烷，纯度≥99%。

5.6  壬烷，纯度≥99%。

5.7 癸烷，纯度≥99%。

5.8 十一烷，纯度≥99%。

5.9  十二烷，纯度≥99%。

5.10  十三烷，纯度≥99%。

5.11 十四烷，纯度≥99%。

5.12 十五烷，纯度≥99%。

5.13 十六烷，纯度≥99%。

5.14 十七烷，纯度≥99%。

5.15 十八烷，纯度≥99%。

5.16  十九烷，纯度≥99%。

5.17   二十烷，纯度≥99%。

5.18  四十烷，纯度≥99%。

5.19  二十八烷，纯度≥99%。

5.20  三十二烷，纯度≥99%。

5.21 五十烷，纯度≥99%。

5.22 Polywax655  或 Polywax1000,  用作保留时间校准混标。(这些聚乙烯中最小碳数的组分为C₂2。)  注：Polywax 是 Baker   Petrolite公 司 (Barnsdall,)K)       的商标。这类保留时间校准混标可从仪器供应商处获得。不

同供应商之间的保留时间校准混标可能不同，主要体现在二十二烷，二十四烷和二十六烷被添加到聚乙烯655

或者聚乙烯1000中的量不同，其目的是为了增大这些烃类在聚乙烯中的含量。

5.23 保留时间校准混标的配制：

a)    往50 mL 圆底烧瓶中小心地加入约20 mL 的 CS₂。

b)    称取每种烷烃(5.2～5.18)500 mg 并置于20 mL  小瓶中，再加入额外的500 mg 十二烷(5.9) 和20 mg 四十烷(5.18),将此混合烷烃保存于4℃。

c)     称取约25 mg   Polywax655 置于5.23 a) 中的圆底烧瓶中，加入约10 mg  混合烷烃[5.23 b]],   在 通风厨中边搅拌边用红外灯(约200 W) 加热至溶液澄清。移取2 mL 溶液于2 mL  自动进样

瓶并盖紧。

注1:也可使用其他分散方法，小心避免引燃 CS₂ 。 溶液保存于4℃,可使用一周。

注2:保留时间校准混标也可从仪器供应商处获得，由聚乙烯(P655 或 P1000) 与混合烷烃配比而来。其中混合烷

烃的碳链范围需要覆盖Cs～Cm(因为聚乙烯中不包含这些碳数的烷烃),且烷烃的含量应适合于保留时间校

SN/T     4439—2016

准混标色谱图中不同碳数的识别。

5.24  检测器相对响应因子混标。称取癸烷(5.7)、十四烷(5.11)、十八烷(5.15)、二十烷(5.17)、二十八 烷(5.19)、三十二烷(5.20)、四十烷(5.18)、五十烷(5.21)各约100 mg (精确至0.1 mg) 于50 mL 容量瓶

中，摇匀并用CS₂ 定容。

5.25  参考油5010。可从仪器供应商处获得，用作外标。称取0.2 g～0.25g    (精确至0.1 mg) 参考油

5010,加入10 mL    CS₂,并记录溶剂的质量(精确至0.1 mg),  于4℃储存。

5.26  氮气：纯度≥99.999%,用作检测器的尾吹气。

5.27  氢气：纯度≥99.999%,用作检测器的燃气。

5.28  空气：纯度≥99.999%,用作检测器的助燃气。

5.29  氦气：纯度≥99.999%,用作载气且氧气含量不得超过5 mL/m³。

6  仪器和设备

6.1  气相色谱仪。具有能够降低柱温箱至室温以下的低温阀，及火焰离子化检测器 (FID)、 程序升温 进样口、自动进样器。

6.2  色谱柱。内径为0.5 mm、膜厚为0.09μm～0.17μm    的100%聚甲基硅氧烷键合的色谱柱，分辨率

为1.8～4.0,评价方法见7.2.1。

6.3  分析天平，精确至0.0001 g。

7  分析步骤

7.1  气相色谱仪的准备

参照附录 A 准备好气相色谱仪，选择至少高于柱温最高温度5℃~10 ℃的温度作为检测器的

温度。

7.2  系统性能的确认

7.2.1  色谱柱的分辨率。注入0.1μL～0.2   μL 保留时间校准混标(5.23)。按式(1)计算色谱柱的分辨 率，确保分辨率(R)  的值应介于1.8～4.0之间。

式中：

…………………     ………

(1)

R       -—分辨率；

t₂——n-Cs₀      的保留时间，单位为秒(s);

t₁     —-n-Cs₂   的保留时间，单位为秒(s);

W₂--n-C₂          的半峰宽，单位为秒(s);

W₁——n-C₃₀   的半峰宽，单位为秒(s)。

7.2.2  色谱柱过载的偏斜度测试。从上述的色谱图(7.2.1)中选择 C₂~C₂₄   的其中一个组分。按式(2)

计算偏斜度，偏斜度的值应介于0.8～1.2之间。

式中：

s—— 色谱峰的偏斜度；

……    …………………

(2)

SN/T  4439—2016

a—— 峰顶点到保留时间轴的垂直线与10%峰高交点左侧的保留时间；

b—— 峰顶点到保留时间轴的垂直线与10%峰高交点右侧的保留时间。

注：ILS  参与者报告的C,～Cioo的色谱峰的偏斜度为0.8～2.0。

7.2.3 检测器相对响应因子的测定。注入0.1 μL～0.2  μL 检测器相对响应因子混标(5.24)。按式(3)

计算每种烷烃相对于正二十烷的相对响应因子(F,),   其值应介于0.95～1.05之间。

式中：

F,—— 相对响应因子；

m;——   烷烃的质量，单位为毫克(mg);

P;——   烷烃的纯度，以质量分数表示(%);

Acz₀——正二十烷的峰面积；

A;——   烷烃的峰面积；

mczo——正二十烷的质量，单位为毫克(mg);

Pcz₀——正二十烷的纯度，以质量分数表示(%)。

……………………

(3

)

注：若相对响应因子(F,)   的值超出范围，可能是由于进样口问题、载气的漏气、喷嘴的部分堵塞等原因或者它们共

同作用而引起的。

7.3  测 定

7.3.1 样品制备

7.3.1.1 按照SN/T   0826 进行取样，分析前样品应储存于4℃以下。称量前，使样品恢复至室温。

7.3.1.2 称取0.2 g～0.25g  样品(精确至0.1 mg),  加入10 mLCS₂,   保存于自动进样小瓶中。

7.3.2 分析顺序

7.3.2.1  空白。每次序列开始，先运行溶剂空白，并获得稳定的基线，典型的溶剂空白谱图参见图 B.1。

7.3.2.2 保留时间校准混标。典型的保留时间校准混标色谱图参见图 B.2,可识别的碳数直到 C1o。 C₅、CS₂、C₆ 和 C, 可能的最佳分辨率及峰形参见图 B.2。

注：序列的最后也放置一个，以确保柱子的稳定性。

7.3.2.3 响应因子混标。进行两次平行测定，确保按式(4)计算得的响应因子变化不超过2%。参考油 的典型色谱图参见图 B.3。

7.3.2.4  样品。进行两次平行测定，并确保两次实验组分保留时间偏差不超过3 s 及信号强度相同。

7.3.2.5 空白。每次样品分析后都要进行空白实验，确保不发生样品间的交叉污染。每个序列应有质 控样，质控样与待测样的基质需一致且每10个样品后应进行质控样测试。

7.4 数据的确认

7.4.1 确认样品的色谱信号强度是否与保留时间校正混标和参考油5010相近。

7.4.2 保留时间校正混标。两次平行测定的各烷烃保留时间偏差不超过3 s。 偏斜度应符合7.2.2的 要求。参照图 B.2 的检查 C₅~C,  以及溶剂峰，不应出现峰开裂和拖尾峰。

7.4.3 样品。确保样品两次平行色谱图可重叠且轮廓一致，两者保留时间偏差不超过3 s 。参见图 B.4 给出的30°API 原油的色谱图。

7.4.4 空白。确保样品分析前后的空白色谱图一致。叠加空白和样品色谱图，参见图 B.5。空白谱图

SN/T  4439—2016

尾端基线信号强度超过样品的及样品谱图尾端信号强度超过空白同一位置峰高10%的色谱图均不合

要求。

淬灭区间的确定    ——确定溶剂开始流出和完全流出的保留时间，以分钟表示，如图 B.6 所示。

溶剂响应大小的测定-—--叠加空白的谱图，确保溶剂峰轮廓相同及其峰面积偏差不超过3%。

7.4.5  响应因子混标。确保其沸点分布与 NB/SH/T    0829-2010 的值(见附录C)一致。

8  结果计算

# 8.1 参考油色谱图的归零

8.1.1  检查参考油5010的色谱图，确保前5个切片不包括样品和溶剂峰。

8.1.2 计算参考油5010前5切片面积的平均值，并将参考油5010的色谱图中的每个切片减去这一平 均值，出现负数则设定为零。

8.1.3  通过类似8.1.2的计算方法将空白基线色谱图归零。

8.1.4  参考油5010色谱图基线扣除。归零的参考油5010的切片减去对应的归零的空白基线的切片。 若出现负数的切片，将其值设为零。

8.1.5  参考油5010流出结束时间的测定。色谱图中样品流出结束时间应按照 NB/SH/T   0829—2010

的描述进行测定。

8.1.6  参考油5010色谱图面积的测定。将溶剂流出终止至样品流出结束间所有切片面积相加，结果 表示标样的面积Asrp。

8.1.7  参考油5010沸点分布的计算。经过校正的参考油5010切片的结果按照NB/SH/T0829-2010 计算沸点分布。参考值见附录C, 所有值应满足偏差要求。

# 8.2 样品色谱图的归零

8.2.1 确保样品色谱图前5个切片不包含样品组分和溶剂。否则，将切片数减为3或提高采样频率。

8.2.2  样品色谱图的归零。类似8.1.2。

8.2.3 空白基线色谱图的归零。进行8.1.3的计算。

# 8.3 样品色谱图基线扣除

进行8.1.4的计算。

# 8.4  淬灭校正

8.4.1 淬灭区间(QI)  的确定。确定溶剂峰开始流出和流出结束的时间，以分钟表示。参见图B.6。

8.4.2  淬灭因子(QF)  值乘以淬灭区间的每个切片来校正响应值。

注：淬灭因子(QF) 取1.930较为合适，由实验测得。淬灭因子还可根据GB/T17280  通过玻璃蒸馏来检查。

# 8.5  样品终馏时间

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/496135012125010101