# 漫透射视觉密度计检定规程

1 范围

本规程适用于漫透射视觉密度计(以下简称密度计)的首次检定、后续检定和使用 中检验。

2  引用文件

本规程引用了下列文件：

GB/T    11500—2008    摄影  密度测量  第2部分：透射密度的几何条件

GB/T11501—2008        摄影  密度测量  第3部分：光谱条件

GB/T        12823.1-2008    摄影  密度测量  第1部分：术语、符号和表示法

JJF    1001—2001    通用计量术语及定义

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3  术语和计量单位

3.1     透射因数 (T)       transmittance     factor

透过样品的光通量φ.与样品从测量仪器采样孔移开后所测光通量φ,之比，即

3.2     透射密度 (Dr)       transmission     density

透射因数倒数取10为底的对数，其单位为1。

3.3      漫射系数( βa)      diffusion   coefficient

照明或接收系统漫射性的度量。

参见 GB/T     11500—2008 附录 A。

3.4     示值误差 indication    error

密度计示值减去标准密度片的标准值。

3.5    零点漂移  zero   drift

检定开始至检定结束前，无样品时透射密度的示值变化。

4  概述

密度计是测量感光材料光学性能主要器具之一，广泛应用于摄影、医学X-光诊断、 工业 X-光无损检测，在分子生物学(例如： DNA  排序等)等行业。

密度计主要由光源、光学部件和接受器组成。光源发出的光经光学部件后以规定几

何模式投射到样品上，探测器以规定的几何模式接收透过该样品的光，经光电转换并按 照密度定义或校准方式进行信号处理，即可得到该样品的密度值。密度计的几何条件应 符合GB/T11500—2008  的规定，其光谱条件应符合GB/T11501—2008  的规定。

5 计量性能要求

5.1 测量范围  0.0～5.0。

5.2 最大允许误差

| 最大允许误差 | 密度范围 |
| --- | --- |
| 士0.02 | 0.0<D≤2.0 |
| ±1% | 2.0<D≤4.0 |
| 士 2 % | 4.0<D≤5.0 |

# 5.3 零点漂移

±0.01。

5.4 重复性

±0.01。

6 通用技术要求

6.1  外观

密度计的所有光学部件应清洁、无划痕等，测量臂移动方便且保证测量定位，按 键、开关的标识正确，显示器显示清晰，显示器分辨力小于或等于0.01,工作面要求 平整清洁不损伤被测样品。

6.2  标志

密度计应有制造厂名、产品名称、型号、编号和出厂日期等。

7  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定及使用中检验。

7.1 检定条件

7.1.1 环境条件

环境温度为(23±5)℃,相对湿度(20～80)%。

7.1.2 检定设备

密度片二套，其密度值范围0.0～4.0,密度级数不少于12级；密度片一套，其密 度值范围4.0～5.0,密度级数不少于3级；密度值由标准密度片检定装置周期检定给 出。量值传递应符合国家检定系统。

7.2  检定项目和检定方法

表1给出了检定项目和检定方法。

表 1 检定项目

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 十 | 十 | 十 |
| 示值误差 | 十 | 十 | 十 |
| 零点漂移 | 十 | 十 | 十 |
| 重复性 | 十 | 十 |  |

注：“+”表示需检定的项目

7.2.1  外观

按6.1、6.2要求，用目视法进行外观检查。

7.2.2  密度计量值检定

7.2.2.1  预热密度计，待读数稳定后，再进行量值检定。

7.2.2.2  示值误差

密度计处于正常工作状后，将密度计的显示值置于零位，用标准密度片校准被检定 密度计的高密度示值，或按仪器使用说明校准，校准后，用标准密度片从低到高依次检 定密度计示值。测量时，将每一级密度片的中心对准密度计的出射光阑(每一级放置光 阑的时间不大于5 s,   以免标准密度片受热损毁),测量三次，然后取平均值，作为该级 的密度计检定示值。示值误差应符合5.2的规定。

7.2.2.3  零点漂移

待7.2.2.2项完成后，再次测量密度计的零点示值，该示值为零点漂移，应符合 5.3的要求。

7.2.2.4  重复性

7.2.2.3项完成后，将密度计的显示值再次置于零位，密度计连续测量5次密度值 约为2.0的标准密度片某一级，5次示值的平均值与各次示值之差应符合5.4的要求。 7.3  检定结果处理

经检定合格的密度计，发给检定证书，并注明检定范围；不合格的发给检定结果通 知书，并注明不合格项。

7.4  检定周期

检定周期一般不超过1年。

附录 A

漫透射视觉密度的几何模式

采用漫射辐照源和定向接收器的方法可以测量漫透射密度，这种布置称为“漫入射 模式”,另一种布置是定向辐照源和漫射接收器，称之为“漫出射模式”。

两种漫射模式如图 A.1  所示。可以用规定的漫射分布和规定的定向分布描述测量

模式。该分布是辐射分布还是接收分布取决于具体模式。

图 A.1     漫透射视觉密度的几何模式

说明：

1——采样孔；

2——出射几何条件；

3——O点；

4——人射几何条件。

其中漫入射模式： (x;=10°,x,≤90°)

漫出射模式： (x,=90°,x,≤10°)

附录 B

漫透射视觉密度计的光谱条件

(峰值规定为5.000)

| 波长λ nm | 视觉 lgI。 |
| --- | --- |

| 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 | <1.000 1.322 1.914 2.447 2.811 3.090 3.346 3.582 3.818 4.041 4.276 4.513 4.702 4.825 4.905 4.957 4.989 5.000 4.989 4.956 4.902 4.827 4.731 4.593 4.433 4.238 4.013 3.749 |
| --- | --- |

|  | 3.490 3.188 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/505031200013011113