# 荧光酶标分析仪校准规范

1    范围

本规范适用于各类板式荧光酶标分析仪、 多功能酶标分析仪中荧光分析模块（不包

含时间分辨荧光分析模块） 的校准。

2    引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 537-2006  荧光分光光度计

GB/T 32267-2015  分析仪器性能测定术语

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最

新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3    概述

荧光酶标分析仪是利用酶标记抗体等方式， 进行免疫分析后， 将没有荧光活性的底 物经过酶催化转化成具有荧光活性的标记物， 在合适波长的激发光作用下发出荧光， 其 荧光强度与被分析物的含量相关，通过检测荧光强度分析待测物的仪器。荧光酶标分析 仪一般由微孔板支架、温控装置、分光装置、光子检测装置、电源部分、计算机及软件 组成。仪器采用光电倍增管（PMT）检测单光子信号， 传输至放大器并经过模数转换后

传输给计算机，通过计算得出检测结果。

4    计量特性

荧光酶标分析仪各项计量性能指标见表 1。

表 1 荧光酶标分析仪的主要计量特性指标

| 计量特性 | 计量特性指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 激发波长示值误差 | ±5 nm |  |
| 发射波长示值误差 |  | ±5 nm |
| 重复性 |  | ≤8% |

1

续表

| 线性 | r≥0.99 |
| --- | --- |
| 检出限 | 以 6.5 的测量结果表示 |
| 注： 1 激发光波长和发射光波长示值误差的计量特性指标也可参照厂商给出的技术要求。 2 r 为线性相关系数。 3 以上技术指标不用于合格判别，仅供参考。 |  |

5    校准条件

5.1 环境条件：

5.1.1 环境温度：（10～30）℃ 。

5.1.2 相对湿度：≤85%。

注：若制造商为设备规定了工作温、湿度范围，则应在制造商规定的温湿度范围内试验。

5.2 校准用的标准物质及其他设备

5.2.1  荧光标准溶液

根据仪器的荧光通道类型，选择具有合适发射和激发波长的荧光物质（硫酸奎宁、

荧光素、罗丹明等），配制为合适浓度的荧光标准溶液。

5.2.2  荧光酶标分析仪计量校准板

测量范围为 1%~100%，扩展不确定度不大于 5%（k=2）；输出光谱峰值波长范围为 （200~800）nm ，也可根据仪器的波长范围选择其他合适波长范围的计量校准板，最大

允许误差±1nm。

5.2.3 光纤光谱仪

测量范围（200~800）nm，最大允许误差为±1nm。

5.2.4 标准汞灯

测量范围（250~900）nm，最大允许误差为±1nm。

5.2.5 板式光谱仪

波长测量范围（400~800）nm，最大允许误差±1nm。

5.2.6  板式荧光模拟器

输出光谱峰值波长范围（450~650）nm，最大允许误差±1nm；输出光亮度可调节，

10%~100%亮度范围内线性度不低于 0.999。

注：可根据实际情况配备荧光酶标分析仪计量校准板、光纤光谱仪、标准汞灯、板式光谱仪、

板式荧光模拟器中的一种或多种标准器。

6    校准项目和校准方法

6.1   激发波长示值误差

对于滤光片式的荧光酶标分析仪， 将滤光片从仪器激发光路侧卸下， 放置在光纤光 谱仪的光路中， 选择透射比扫描模式， 从低于滤光片标称波长 20 nm 处开始扫描， 至高 于滤光片标称波长 20 nm 处为止，通过软件读出峰值波长 wex，i ，重复三次取其平均值，

根据式（1）计算激发波长示值误差。

对于光栅式分光的荧光酶标分析仪， 选择合适的光纤及接头， 连接激发光路与光纤 光谱仪， 或将光纤接在开孔的酶标板上， 从酶标分析仪控制软件上设置所需校准的激发 波长， 在光纤光谱仪上选择光谱扫描模式， 从低于设定激发波长 20 nm 处开始扫描， 至 高于设定激发波长 20 nm 处为止，通过软件读出峰值波长 wex，i ，重复三次取其平均值，

根据式（1）计算激发波长示值误差。

也可以使用板式光谱测量仪进行测量。将板式光谱仪置于微孔板架上， 从酶标分析 仪控制软件上设置所需校准的激发波长， 从低于设定激发波长 20 nm 处开始扫描， 至高 于设定激发波长 20 nm 处为止， 通过板式光谱仪的软件读出峰值波长 wex,i ，重复三次取

其平均值，根据式（1）计算激发波长示值误差。

(1)

∆wex  = wex  − wex,i

式中：

Δwex ——激发波长示值误差，nm；

wex ——激发波长滤光片标称值或激发波长设定值， nm；

ex ,i

w    ——激发波长滤光片峰值波长测量值或激发光谱峰值波长测量值， nm。

6.2    发射波长示值误差

对于滤光片式的荧光酶标分析仪， 将滤光片从仪器发射光路侧卸下， 放置在光纤光 谱仪的光路中， 选择透射比扫描模式， 从低于滤光片标称波长 20 nm 处开始扫描， 至高 于滤光片标称波长 20 nm 处为止， 通过软件读出峰值波长 wem，i，重复三次取其平均值，

根据式（2）计算发射波长示值误差。

∆wem  = wem− wem,i

(2)

式中：

Δwem ——发射波长示值误差， nm；

wem ——发射波长滤光片标称值或设定值，nm；

wem,i ——发射波长滤光片峰值波长测量值，nm；

对于光栅式荧光酶标分析仪， 选择合适的光纤及接头连接低压汞灯标准光源（或计 量标准板） 与荧光酶标分析仪的发射光路， 打开低压汞灯（或计量标准板） 至稳定， 在 校准点附近选择低压汞灯（或计量标准板） 的一条或几条特征谱线。在荧光酶标分析仪 上选择发射光谱扫描模式，从低于汞灯标准波长（或计量标准板） 20 nm 处开始扫描， 至高于汞灯标准波长（或计量标准板） 20 nm 处为止，通过软件读出峰值波长wem,i ，重

复三次取其平均值，根据式（3）计算发射波长示值误差。

也可以使用板式荧光模拟器进行测量。将板式荧光模拟器置于微孔板架上， 控制其 输出特定波长的标准光源。在荧光酶标分析仪上选择发射光谱扫描模式， 从低于标准波 长 20 nm 处开始扫描， 至高于标准波长 20 nm 处为止， 通过软件读出峰值波长wem,i ，重

复三次取其平均值，根据式（3）计算发射波长示值误差。

Δwem  =

式中：

wem,i  − wem,s                                                                            (3)

Δwem ——发射波长示值误差， nm；

wem,s ——荧光酶标分析仪计量标准板波长标准值或标准汞灯值，nm； wem,i ——标准波长 3 次测量平均值， nm。

6.3   重复性

选择合适浓度的标准溶液或荧光酶标分析仪计量标准板或板式荧光模拟器置于微 孔板架上，重复测量 6 次，根据式（4）计算相对标准偏差 RSD 作为仪器重复性。

RSD =  × 100%                                                   (4)

式中：

RSD——相对标准偏差， %；

Fi ——第 i 次荧光强度的测定值， cps 或无量纲；

F——6 次荧光强度测定结果平均值，cps 或无量纲；

r =

式中：

1 (xi  − F)2 1 (Fi  − F)2

(5)

i——测量序号。

6.4    线性

在低值至高值范围内， 配制至少 5 个浓度的标准溶液（系列溶液浓度值至少相差两 个数量级），每个溶液均重复测量 3 次， 测量结果的平均值与标准溶液的标准值进行线

性回归，按公式（5）计算相关系数r 。

也可使用板式荧光模拟器、计量校准板等标准器进行线性测量。将板式荧光模拟器 或计量校准板等标准器置于微孔板架上， 先设置其标准光源的工作波长， 然后分别设定 其亮度为 10% 、20% 、40% 、80% 、100%（如果设定亮度超过荧光酶标分析仪的测量量 程，可适当调整光源亮度），用荧光酶标分析仪测量板上中心区域校准孔荧光强度， 每种 亮度下重复测量 3 次， 取其平均值。将测量结果的平均值与板式荧光模拟器或计量校准

板等标准器的相对光强进行线性回归，按公式（5）计算相关系数。

∑1 (xi  − x) (Fi  − F)

r——线性相关系数；

xi ——标准溶液的浓度值（或板式荧光模拟器等标准器光强度值）；

x——标准溶液的浓度值（或板式荧光模拟器等标准器光强度值）的平均值；

Fi ——标准溶液荧光强度（或板式荧光模拟器等标准器）的测量值；

F——标准溶液荧光强度（或板式荧光模拟器等标准器）的测量值的平均值；

n——浓度水平（或光强度水平） 的个数。

6.5   检出限

在荧光板中心区域选择 10 个孔内加入 0.05 mol/L 硫酸溶液做空白溶液， 另 10 个孔 内加入等体积 1×10-7  g/mL 硫酸奎宁标准溶液，加入的溶液体积为单孔容量的 2/3 。设 置仪器激发波长 350 nm、发射波长 450 nm。扫描荧光板，得到 10 个空白溶液的荧光强

度和 10 个标准溶液的荧光强度。根据公式（7）-（9）计算仪器的检出限。

F = Fi1

− Fi0

i = 1

(7)

S =                                                                          (8)

C

DL =     × 2S                                                                                (9)

F

式中：

F ——平均荧光强度，cps或无量纲；

Fi1——i次检测标准溶液的荧光强度，cps或无量纲；

Fi0——i次检测空白溶液的荧光强度，cps或无量纲；

n——测量次数；

s——单次测量的标准偏差，g/mL；

DL——检出限， g/mL；

C——标准溶液的浓度，g/mL。

7    校准结果表达

7.1   校准结果处理

经校准后的荧光酶标分析仪应核发校准证书，校准证书应符合 JJF 1071-2010 中 5.12 的要求， 并给出各校准项目名称和测量结果以及扩展不确定度。校准原始记录格式（推

荐性表格）见附录 A，校准证书内页格式（推荐性表格）见附录 B。

7.2   校准结果的测量不确定度

荧光酶标分析仪校准结果的测量不确定度按 JJF 1059.1-2012 的要求评定， 校准结果

测量不确定度评定示例见附录 C。

8    复校时间间隔

复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定

的，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过 1 年。

附录 A

校准原始记录格式

（推荐性表格）

| 器具名称 |  |  |  | 客户名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/规格 |  |  |  | 客户地址 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 制造厂商 |  |  |  |
| 环境温度 | ℃ |  |  | 相对湿度 |  | %RH |  |
| 大气压 |  |  |  | 校准日期 |  | 年 月 日 |  |
| 校准员 |  |  |  | 核验员 |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 准 器 及 配 套 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称/型号 | 编 号 | 测量范围 |  | 不确定度或准确度等级 或最大允许误差 |  | 证书编号/有 效期至 | 溯源机构名称 |
| 1、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、激发波长示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称/设定值 wex /nm | 测量值,wex, i /nm |  |  |  |  | 测量平均值 w ̅ex, i /nm | 示值误差 Δwex /nm |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/505302303103011112