山 东 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（鲁）187—2024

# 差压传感器校准规范

Calibration Specification for Differential Pressure Transducer

2024－01－23 发布

2024－03－01 实施

山 东 省 市 场 监 督 管 理 局  发 布

差压传感器校准规范

JJF（鲁）187-2024

Calibration Specification for Differential

Pressure Transducer

归 口 单 位： 山东省压力计量技术委员会

主要起草单位： 济宁市质量计量检验检测研究院

菏泽市产品检验检测研究院

参加起草单位： 兖矿能源计量检测中心

山东兖矿国际焦化有限公司

本规范主要起草人：

赵  鑫（济宁市质量计量检验检测研究院）

魏  涛（济宁市质量计量检验检测研究院）

孔  健（济宁市质量计量检验检测研究院）

张  磊（菏泽市产品检验检测研究院）

参加起草人：

李先国（兖矿能源计量检测中心）

李金龙（兖矿能源计量检测中心）

龚若凡（山东兖矿国际焦化有限公司）

目  录

引言 	（II）

1  范围 	（ 1）

2  引用文件 	（ 1）

3  术语和计量单位 	（ 1）

3.1  术语 	（ 1）

3.2  计量单位 	（ 1）

4  概述 	（ 1）

5  计量特性 	（2）

5.1  示值误差 	（2）

5.2  回程误差 	（2）

5.3  报警声级强度 	（2）

5.4  绝缘强度 	（2）

6  校准条件 	（2）

6.1  环境条件 	（ 3）

6.2  测量标准及其他设备 	（ 3）

7  校准项目和校准方法 	（ 3）

7.1  校准项目 	（ 3）

7.2  校准方法 	（4）

8  校准结果表达 	（6）

9  复校时间间隔 	（6）

附录 A  示值误差不确定度评定 	（ 7）

附录 B  校准原始记录格式 	（ 12）

附录 C  校准证书内页格式 	（ 13）

# 引  言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF1008《压力计量名词术语及定义》、JJF 1059.1 《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑校

准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范的主要技术指标和试验方法参照了 JJG875-2019《数字压力计》、JJG882-2019 《压力变送器》、JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》和 MT 393- 1995《矿用差

压传感器通用技术条件》的相关内容。

本规范为首次发布。

差压传感器校准规范

# 1    范围

# 本规范适用于测量范围不超过（-10～10）kPa 的矿井用半导体式、电容式、膜盒式或膜

片式的差压传感器计量性能的校准。

# 2  引用文件

# 本规范引用了下列文件：

JJG875      数字压力计

JJG882      压力变送器

JJG1133    煤矿用高低浓度甲烷传感器

JJF1008    压力计量名词术语及定义

MT393      矿用差压传感器通用技术条件

# 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

# 3. 1  术语

# 差压传感器   differential pressure transducer

# 测量差压的传感器。[JJF1008-2008  定义 5.3]

# 3.2  计量单位

# 差压传感器使用的法定计量单位为 Pa（帕斯卡），或是它的十进倍数单位：hPa、kPa

等计量单位。

# 4    概述

差压传感器主要用于对矿井风机、风门密闭、通风巷道等地点的环境差压进行连续监 测，实时显示被测点的差压值，并转换为模拟信号或数字信号传输到关联设备，实现远程

集中监控。传感器具有显示、超限声光报警功能。

差压传感器主要用于气体的压力测量，其工作原理是使用差压元件测量被测压力，通 过压力信号处理单元、显示单元显示压力值同时输出模拟信号或数字信号。工作原理示意

图如图 1 所示。

图 1.差压传感器工作原理示意图

差压传感器按用途可分为单向差压传感器和双向差压传感器。差压传感器的输出信号

包括直流信号、频率信号以及 RS485 或 CAN 协议数字信号。

5   计量特性

5.1  示值误差

差压传感器的示值误差按准确度等级划分，应符合表 1 的规定。

表 1  准确度等级及最大允许误差、回程误差

| 准确度等级 | 最大允许误差/% （按量程的百分数计算） | 回程误差/% （按量程的百分数计算） |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | ±0.5 | ≤0.5 |
| 1.0 | ±1.0 | ≤1.0 |
| 2.0 | ±2.0 | ≤2.0 |
| 3.0 | ±3.0 | ≤3.0 |

## 5.2    回程误差

## 差压传感器的回程误差应符合表 1 的规定。

5.3    报警声级强度

差压传感器的报警声级强度应不小于 80dB(A)。

5.4    绝缘电阻

差压传感器各组端子（包含外壳）之间的绝缘电阻不小于 20MΩ。

注： 以上指标仅作参考，不适用于合格性判别。

6  校准条件

6.1    环境条件

a ）环境温度：（20 ± 5）℃;

b）相对湿度：≤75%；

c ）所处环境应无影响输出稳定的机械振动，应无明显的气体流动和电磁场干扰。

6.2    测量标准及其他设备

6.2. 1 测量标准

校准时，压力标准器的测量范围应大于或等于被校差压传感器的测量范围，压力标准

器的最大允许误差绝对值应不大于被校差压传感器最大允许误差绝对值的 1/4。

可供选择的标准器有：

a ）数字压力计（0.05 级及以上，年稳定性合格的）；

b） 自动标准压力发生器（0.05 级及以上，年稳定性合格的）；

c ）其他符合要求的标准器。

6.2.2    其他仪器和辅助设备

a ）声级计

测量范围：(30～130)dB(A) ，分辨力不低于 0. 1 dB(A) 。准确度等级不低于 2 级。

b）钢直尺

测量范围：(0～1000)mm ，分辨力不低于 1 mm ，最大允许误差： ±0.20mm。

c ）绝缘电阻表

输出电压 500 V ，准确度级别不低于 10 级。

d）直流稳压电源

最高输出电压不低于 30 V ，最大输出电流不低于 3 A。

7  校准项目和校准方法

7.1    校准项目

差压传感器校准项目见表 2。

表 2    差压传感器校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密封性 | 7.2. 1 |
| 2 | 示值误差 | 7.2.2 |

| 3 | 回程误差 | 7.2.3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 报警声级强度 | 7.2.4 |
| 5 | 绝缘电阻 | 7.2.5 |

7.2    校准方法

7.2. 1  密封性检查

差压传感器在进行密封性检查时，高压容室和低压容室连通，平稳地将差压传感器升 压至测量上限值，关闭压力源，保压 15min，观察是否有泄漏现象，在最后 5min 内通过观

察压力标准器示值来确定压力值的变化量，压力下降不得超过测量上限值的 2%。

7.2.2  示值误差

差压传感器应在校准环境条件下放置 1h 后方可进行校准。差压传感器使用直流稳压 电源供电。接通电源，按照差压传感器的说明书要求进行预热，一般不少于 15min 。然后

将差压传感器的高、低压端通大气，校准零点。在此后的校准过程中不得再次调整。

校准点的选择应按量程均匀分布，一般应包括上限值、下限值在内的不少于 5 个点。 校准前应做 1～2 次升压（或疏空）试验，从下限开始平稳地输入压力信号到各校准点，读 取并记录差压传感器的显示值至测量上限，然后反方向平稳改变压力信号到各校准点，读 取并记录差压传感器的显示值至测量下限，如此进行 1 个循环的校准。差压传感器示值误

差校准按图 2 所示的方式连接。

图 2.差压传感器示值误差校准连接示意图

a ）单向差压传感器示值误差校准

低压端（L）通大气，高压端（H）与校准装置相连接，示值误差按公式（1）进行计

算。

（1）

Δp = pR  - pS

式中：

Δp ----差压传感器各校准点示值误差，Pa 、hPa 、kPa;

pR ----差压传感器各校准点正、反行程示值，Pa 、hPa 、kPa;

pS  ----标准器各校准点的标准示值，Pa 、hPa 、kPa。

b）双向差压传感器示值误差校准

先使低压端（L）通大气，高压端（H）与校准装置相连接，校准正向压力量程；然后 使高压端（H）通大气，低压端（L）与校准装置相连接，校准负向压力量程。示值误差按

公式（1）进行计算。

7.2.3  回程误差

回程误差可利用示值误差校准的数据，按照公式（2）进行计算。取各校准点最大的

回程误差作为该传感器的回程误差。

（2）

Δpd   = pz  - pF

式中：

Δpd ----差压传感器的回程误差，Pa 、hPa 、kPa;

Z

p  ----差压传感器各校准点正行程示值，Pa 、hPa 、kPa;

pF  ----差压传感器各校准点反行程示值，Pa 、hPa 、kPa;

7.2.4  报警声级强度

报警声级强度用声级计测量，环境噪音应不大于 50 dB（A）。将声级计置于差压传感 器的报警声响器轴心正前方 1 m 处，重复测量 3 次，取其算术平均值为其报警声级强度。

7.2.5  绝缘电阻

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/506205222045010042