# 高温蠕变、持久强度试验机型式评价大纲

1   范围

本大纲适用于高温蠕变 、持久强度试验机  (以下简称试验机)  的型式评价 ,  也可用 于指导生产过程中试验机产品的质量监督检查 。

2   引用文献

JJG141— 2000 JJG144— 2007 JJG276— 2009

JJG762— 2007

工作用贵金属热电偶

标准测力仪

高温蠕变 、持久强度试验机

引伸计

GB/T2039— 1997   金属拉伸蠕变及持久试验方法  (eqvISO204:1997) GB/T2611— 2007   试验机    通用技术要求

GB/T16825.2— 2005   静力单轴试验机的检验    第 2部分 :  拉力蠕变试验机    施 加力的检验  (ISO7500-2:1996,  MOD)

GB5226.1— 2008/IEC60204-1:2005   机械电气安全    机械电气设备    第 1部分 : 通用技术条件

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款 。 凡是注日期的引用文 件 ,  其随后所有的修改单  (不包括勘误的内容)  或修改版均不适用本大纲 ,  然而 ,  鼓励 根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本 。凡是不注日期的引用 文件 ,  其最新版本适用于本大纲 。

3   术语

3.1   单一产品    single product

同一型号规格的试验机新产品 。

3.2   系列产品    series product

由同一型号不同规格系列组成的试验机新产品 。

3.3   力范围    force range

对于静重式试验机 ,  是指整个试验力作用范围 ;  对于杠杆式试验机 ,  是指各杠杆比 所对应的试验力作用范围 。

3.4   鉴别力  [阈]      discrimination[threshold]

试验机的鉴别力阈定义为在检验过程中能够施加和检测的力的最小增量 。 3.5   引伸计    extensometer

对于拉力蠕变试验机 ,  是指蠕变变形测量系统 。一般由两支位移传感器 、变形引出 架和试验机的变形信号测量 、显示单元组成 。

4   概述

4.1   用途

试验机用于测量金属试样在给定温度及沿轴线方向受恒定拉力条件下的蠕变 、持久 强度性能 。

4.2   结构原理

试验机主要分为机械式和电子式两类 ,  可以具有不同的结构形式 。 由加力系统 、高 温炉 、引伸计  (对于蠕变试验机) 、计时装置 、温度测控系统及安全保护装置等基本功 能结构组成 。

机械式试验机利用力的动力效应测力 ,  电子式试验机利用力的静力效应测力 。

5   法制管理要求

5.1   计量单位

试验机应采用法定计量单位 。

力值的单位采用牛  [顿]  (符号 :  N)  及其倍数或分数单位 。

变形的单位采用米  (符号 :  m)  及其倍数或分数单位 。

温度的单位采用摄氏度  (符号 : ℃)  及其倍数或分数单位 。

时间的单位采用秒  (符号 :  s)  及其倍数或分数单位 。

5.2   准确度要求

试验机按其各项技术指标划分为 0.5级 、1级两个级别 。各级别的技术指标见表 1~ 表 3。

5.3   计量法制标志和计量器具标识的要求

必须在试验机机身的明显部位标注计量法制标志和计量器具标识 ,  其标志和标识应 清晰可辨 、牢固可靠 。

5.3.1   计量法制标志的内容

——— 制造计量器具许可证的标志和编号  (试验样机应预留位置) ;

——— 计量器具型式批准标志和编号  (试验样机应预留位置 ;  本项不是强制性规定) ; ——— 产品合格印 、证  (此项可与试验机本体分开设置) 。

5.3.2   计量器具标识的内容

——— 名称 ;

——— 规格 、型号 ;

——— 额定力值 ;

——— 级别 ;

——— 出厂日期 、编号 ;

——— 制造者名称 。

5.4   申请单位应提交的技术资料和试验样机

5.4.1   申请单位应提交的技术资料

——— 样机照片 ;

—— 产品标准  (含检测方法) ;

——— 总装图 、 电路图和主要零部件图 ;

——— 使用说明书 ;

——— 制造单位或技术机构所做的试验报告 。

5.4.2   试验样机

申请单位应按下列原则提供试验样机 :  按单一产品申请的 ,  样机数量为  (1~3)  台 ; 按系列产品申请的 ,  每个系列产品中抽取三分之一具有代表性的规格产品  (由承担试验 的技术机构根据申请单位提供的技术资料确定 ,  原则上应包括该系列产品中额定力值最 大和最小的两种规格) ;  每种规格的样机数量 ,  按单一产品的原则执行 。 按以上原则 , 数量太多的 ,  可适当减少样机数量 。

在技术机构的实验室安装 、试验有困难的 ,  可由技术机构提出 ,  经委托的政府计量 行政部门同意后 ,  技术机构可以派技术人员到申请单位的生产现场或者使用现场进行 试验 。

6   计量要求

6.1   加力系统

6.1.1   一般性能

6.1.1.1   试验机机架应具有足够的刚性和试验空间 ,  能方便试样安装及进行高温蠕变 、 持久强度试验 ;  能方便进行试验力 、温度 、变形及时间的计量检定与测试 。

6.1.1.2   试验机施加或平衡试验力时 ,  应平稳 、连续 、无明显冲击和晃动现象 。

6.1.1.3   机械式试验机及其主要附件  (砝码 、拉杆 、夹具等)  应有同一编号 ,  不得更 换或混淆使用 。

6.1.1.4 6.1.1.5 固定标尺 6.1.1.6

导向装置不应对静重式加力装置的力值准确度产生影响 。

对于杠杆结构的试验机 ,  应安装有标刻杠杆相对水平位置及允许偏转范围的 (或位置检测传感装置) ,  允许偏转范围的刻线间距应超出 ±3mm。

电子式试验机的力传感器应安装于高温炉的下方 。

6.1.2   拉伸试验夹持装置

试样夹持装置在任意位置上和施加力的过程中 ,  其上 、下夹头和试样钳口的中心线 与加力轴线应同轴 。对应试验机级别 ,  其同轴度应符合表 1要求 。

表 1   试验机同轴度指标

| 试验机级别 | 同轴度最大允许值 ( %) |
| --- | --- |
| 0.5 | 12 |

| 1 | 15 |
| --- | --- |

6.2   测力系统

6.2.1   一般性能

6.2.1.1   上杠杆结构的试验机应具有平衡试样或标准测力仪自重的功能 。

6.2.1.2   静重式和下杠杆结构的试验机处于正常工作位置时产生的初始力应等于其测 量下限 。

6.2.1.3   试验机每个测力范围的测量下限不应大于相应测量上限的 5% 。

6.2.1.4   电子式试验机应有零点调节功能 ,  并能防止试验期间零点调节功能误操作 。

6.2.1.5   电子式试验机应有测力示值方向识别功能 。

6.2.2   测力系统各项技术要求

6.2.2.1   试验机测力系统的鉴别力阈应符合表 2的规定 。

表 2   试验机测力系统的鉴别力阈

| 试验机级别 | 鉴别力阈 ( %) |
| --- | --- |
| 0.5 | 0.25 |
| 1 | 0.5 |

6.2.2.2   对于杠杆结构的试验机 ,  在杠杆偏转范围的下限位置产生的试验力示值相对 误差应符合表 3的技术要求 。

6.2.2.3   试验机的分级与技术指标应符合表 3要求 。

表 3   试验机的分级与技术指标

| 试验机级别 | 示值相对误差 q % | 示值重复性 b % | 示值相对分辨力 α % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | ±0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 1 | ±1.0 | 1.0 | 0.50 |
| 注 : 试验力以模拟量或者数字量显示时考核示值相对分辨力 。 |  |  |  |

6.3   引伸计

6.3.1   一般性能

6.3.1.1   引伸计应有调 零 和  (或)  清 零 的 功 能 ,  并 能 防 止 试 验 期 间 零 点 调 节 功 能 误 操作 。

6.3.1.2   引伸计应有示值方向识别功能 。

6.3.1.3   引伸计在变形测量过程中应能连续准确地指示出试样的变形量 。

6.3.1.4   引伸计的测量范围不少于 4个量程 ,  每个量程的下限不应大于其测量上限的

10% ;  不分量程的引伸计测量下限不应大于其测量上限的 2% 。

6.3.2   引伸计的分级与技术指标应符合表 4的要求 。

表 4   引伸计分级与技术指标

| 引伸计准 确度等级 | 标距相对 误差 ( %) | 分辨力 |  | 示值相对 误差 ( %) | 示值进回程 相对误差 ( %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对 ( %) | 绝对 (μm) |  |  |
| 0.2 | ±0.2 | 0.10 | 0.2 | ±0.2 | ±0.3 |
| 0.5 | ±0.5 | 0.25 | 0.5 | ±0.5 | ±0.75 |
| 1.0 | ±1.0 | 0.50 | 1.0 | ±1.0 | ±1.5 |
| 注 : 对于以试 样 确 定 标 距 的 引 伸 计 (例 如 带 凸 耳 试 样 由 两 凸 耳 的 中 心 线 距 离 确 定 引 伸 计 标 距), 被测试样标距的相对误差应与配套蠕变引伸计相应级别的允许误差相符 。 |  |  |  |  |  |

6.4   温度测控系统

6.4.1   一般性能

温度控制及加热装置应保证试验期间内的温度稳定 。加热炉在最高温度条件下连续 工作时间应不少于 1500h。

6.4.2   加热炉的均热带一般不应小于试样计算长度的 1.5倍 ,  均热带的试验温度应符 合表 5的要求 。

表 5   试验温度的偏差与梯度

| 试验温度 ( ℃) | 温度偏差 ( ℃) | 温度梯度 ( ℃) | 温度分辨力 ( ℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| <900 | ±3 | 3 | ≤0.5 |
| 900~1100 | ±4 | 4 |  |
| 注 : 1. 温度梯度是指试验中任一瞬间试样所有被测点温度的最高值与最低值之差 ; 2. 试验温度应该包括对热电偶及测量仪表误差的修正 ; 3. 对于超过 1100 ℃的试验温度 , 根据用户及试验方法标准的要求检定温度偏差和温度梯度 。 |  |  |  |

6.5   计时装置

6.5.1   计时装置的分辨力 ≤1s。

6.5.2   累计计时误差不超出 ±0.2% 。

7   通用技术要求

7.1   电气设备

7.1.1   绝缘电阻不应小于 1 MΩ。

7.1.2   在动力电路导线和保护联结电路  (如机壳)  之间施加最大试验电压近似 1s时 间 ,  不应出现击穿放电现象 。

7.2   安全保护装置

7.2.1   电子式试验机的过载保护装置应灵敏 、可靠 ,  当施加的试验力超过试验机额定 力值的 2%~5%时 ,  过载保护装置应立即动作 ,  自动停机 。

注 : 机械式试验机应在结构设计上避免超载现象的发生 。

7.2.2   试验机的活动部件移动至其工作范围的上 、下极限位置时 ,  限位装置应立即动 作 ,  自动停止移动 。

7.2.3   按程序试验结束或者试样断裂后 ,  试验机应自动停机 。

7.3   耐运输颠簸性能

试验机在包装条件下 ,  应能承受运输颠簸试验而无损坏 。试验后 ,  试验机不经调修 (不包括操作程序准许的正常调整)  仍应符合本大纲的全部计量要求 、通用技术要求 。

7.4   其他要求

试验机的基本要求 、装配质量 、机械安全防护和外观质量等 ,  应符合 GB/T2611— 2007中第 3章 、第 4章和第 10章的规定 。

8   型式评价项目

根据法制管理要求 、计量要求和通用技术要求确定的试验机型式评价项目如表 6所 示 。该表包括所有的观察项目和试验项目 ,  观察项目是为了检查试验机是否满足法制管 理的要求 ,  试验项目是为了确定试验机是否满足计量要求和通用技术要求 。

表 6   试验机的型式评价试验项目表

| 序号 | 项目类别 | 型式评价项目 |  |  | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观察项目 | 法制管理要求 | 计量单位 |  | 主要单项 |
| 2 |  |  | 准确度要求 |  | 主要单项 |
| 3 |  |  | 计量法制标志和计量器具标识 |  | 主要单项 |
| 4 |  |  | 提交的技术资料和试验样机 |  | 主要单项 |
| 5 | 试验项目 | 计量要求 | 加力系统 | 一般性能 | 非主要单项 |
| 6 |  |  |  | 拉力同轴度 | 主要单项 |
| 7 |  |  | 测力系统 | 一般性能 | 非主要单项 |
| 8 |  |  |  | 鉴别力阈 | 主要单项 |
| 9 |  |  |  | 示值相对分辨力 * | 主要单项 |
| 10 |  |  |  | 示值相对误差 | 主要单项 |
| 11 |  |  |  | 杠杆下限位置示值相对误差 | 主要单项 |
| 12 |  |  |  | 示值重复性 | 主要单项 |
| 13 |  |  | 引伸计 | 一般要求 | 非主要单项 |
| 14 |  |  |  | 标距相对误差 | 主要单项 |
| 15 |  |  |  | 示值分辨力 | 主要单项 |
| 16 |  |  |  | 示值相对误差 | 主要单项 |
| 17 |  |  |  | 示值进回程相对误差 | 主要单项 |
| 18 |  |  |  | 一般性能 | 非主要单项 |

|  |  |  | 温度测控系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  |  |  | 温度分辨力 | 主要单项 |
| 20 |  |  |  | 温度偏差 | 主要单项 |
| 21 |  |  |  | 温度梯度 | 主要单项 |
| 22 |  |  | 计时装置 | 计时装置的分辨力 | 主要单项 |
| 23 |  |  |  | 累计计时误差 | 主要单项 |
| 24 |  | 通用技术要求 | 电气设备 | 绝缘电阻 | 主要单项 |
| 25 |  |  |  | 耐电压 | 主要单项 |
| 26 |  |  | 安全保护装置 | 过载保护装置 | 主要单项 |

表 6(续)

| 序号 | 项目类别 | 型式评价项目 |  |  | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 试验项目 | 通用技术要求 | 安全保护装置 | 限位保护装置 | 主要单项 |
| 28 |  |  |  | 试验结束自动停机 | 主要单项 |
| 29 |  |  | 耐运输颠簸性能 | 运输颠簸后所有计量要求 、 通用技术要求性能 | 主要单项 |
| 30 |  |  | 其他要求 | 基本要求 、装配质量 、 机械安全防护和外观质量 | 非主要单项 |
| 注 : 1. 变形测量系统应根据引伸计的级别进行考核 ; 2. 电子式试验机考核带 “* ” 项目 ; 3. 如果试验样机体积或重量较大 , 不易进行耐运输颠簸性能试验时 , 可不进行该项试验 。 |  |  |  |  |  |

9   试验项目的试验条件和方法

9.1   试验目的

试验的目的是检验试验机在 9.2规定的试验条件下是否符合本大纲 6、7中的各项 计量要求和通用技术要求 。

9.2   试验条件

9.2.1   应在下列试验条件下进行试验项目的检测 :

a) 室温 10 ℃~35 ℃;

b) 相对湿度不大于 80% ;

c) 周围无振动 、无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰的环境中 ;

d)  电源电压的变化在额定电压的 ±10%以内 ;

e) 在稳固的基础上正确安装 ,  水平度不大于 0.2/1000。

在检测测力系统和蠕变引伸计的过程中 ,  温度的波动范围不宜大于 2 ℃ 。 9.2.2   试验设备

各级别试验机型式评价用标准器具见表 7。

表 7   各级别试验机型式评价用标准器具

| 序号 | 标准器具 | 技术要求 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准测力仪 | 0.1级 | 试验力 | 检定 0.5级及以下级别试验机 |
|  |  | 0.3级 | 试验力 | 检定 1级试验机 |
| 2 | 专用砝码 | 误差 : ±0.1% | 鉴别力阈 | / |
| 3 | 电子秒表 | 分度值 : ≤0.01s | 计时误差 | 或用相同准确度等级的计时器 |
| 4 | 位移标定仪 | 优于被检引伸计 级别误差的 1/3 | 蠕变变形 | / |

表 7(续)

| 序号 | 标准器具 | 技术要求 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 检验棒 | 按 JJG276— 2009 附录 A要求 | 同轴度 | 或用相同准确度等级的其他 专用同轴度测试装置 |
| 6 | 同轴度 测试装置 | 不低于 2级 |  |  |
| 7 | 热电偶 及测温仪表 | 示值扩 展 不 确 定 度 (k=2) 不大于 : 1.0 ℃ (<900 ℃) 或 1.5 ℃ (900~1100 ℃) | 炉温偏差 、 炉温梯度 | / |
| 8 | 水平仪 | 0.05 mm/m | 安装水平度 | / |
| 9 | 耐压绝缘 电阻测试仪 | 准确度等级 5级 | 耐压试验 绝缘电阻 | GB/T17627.2— 1998 规定设备 |

9.3   试验项目的试验方法

按照第 5条要求审查提交的技术资料 ,  符合要求后进行样机的验收及以下各项目的 检测 。

9.3.1   加力系统的检测

9.3.1.1   一般性能

在试 验 机 施 加 、 卸 除 试 验 力 的 过 程 中 观 测 检 查  6.1.1.1、 6.1.1.2、 6.1.1.4、 6.1.1.5;  目测检查 6.1.1.3、6.1.1.6,  应符合相应要求 。

9.3.1.2   同轴度的检测

检验同轴度时 ,  先将检验棒安装于上 、下夹头中 ,  在检验棒的对称方向各装一个引 伸计 。施加相当于测量下限的试验力 ,  调节引伸计零点 ,  在最大试验力的 5%~30%的 范围内 ,  检定不少于 3点 。

(a) 测量各点试验力条件下检验棒相对两侧的弹性变形 。 在 相 互 垂 直 的 方 向 各 测 3次 。施加的最大试验力不应超过检验棒弹性极限的 50% 。

(b) 引伸计测得的检验棒最小变形应不少于 100个分度 。

(c)  同轴度 e按式  (1)  计算 :

e= ×100%                                            ( 1)

式中 : Lmax——— 在同 一 试 验 力 测 量 点 四 侧 3次 测 量 中 ,  检 验 棒 变 形 最 大 一 侧 的 变 形

值 ,  mm;

ΔL——— 在同一 试 验 力 测 量 点 四 侧 3次 测 量 中 ,  检 验 棒 四 侧 变 形 的 算 术 平 均 值 ,  mm。

同轴度的最大值作为检测结果应符合 6.1.2要求 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/508013036043006025