# 《保健食品中番茄红素的测定》

# (征求意见稿)编制说明

一、工作简况

(一)任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2023年第二批推荐性国 家标准计划及相关标准外文版计划的通知》  (国标委发(2023)37 号 ) , 《保健食品中番茄红素的测定》 (计划号20230862-T-424) 列 入修订计划，由全国特殊食品标准化技术委员会归口，由中国食品发

酵工业研究院有限公司等单位共同组织完成起草修订工作。

(二)修订背景

1、研究背景与意义

番茄红素 (Lycopene,LYC)      是一种类胡萝卜素，主要存在于成  熟番茄等果实及其制品中。番茄红素具有长链多不饱和烯烃分子结构， 使其不仅具有很强的抗氧化和消除自由基能力，还具有降低心血管疾  病风、增强免疫力、抑制肿瘤增殖等作用。随着“大健康”理念的不  断深入，番茄红素等具有合理营养和保健功能的食品成了新的消费潮  流。联合国粮农组织 (FAO) 、 食品添加剂委员会 (JECFA)   和世界

卫生组织 (WHO)    也已批准番茄红素为A 类营养素。

番茄红素独特的分子结构造成其对光照反应十分敏感，容易发生 顺反异构反应和氧化降解，故其稳定性很差。随着技术的进度与发展，

为了减少食品中番茄红素成分的损失，多种形式的微胶囊化技术已成

功应用于保健食品原料番茄红素中，而现有的标准检测方法已经不能 够满足于部分样品的检测，主要表现在：（1）前处理检测方法不适 用导致检测含量较理论值偏低。核心技术原因是直接使用溶剂萃取微 胶囊化的产品时，无法实现产品破壁，造成番茄红素成分无法释放出 来。（2）番茄红素标准品不稳定。番茄红素标准品易氧化降解，从 生产、储存、运输到用户使用过程，极难保证其含量不损失，标准品 损失的不确定性造成检测误差不可控。（3）色谱条件适用性差。流

动相条件仅在某类品牌色谱柱上能进行方法重现，普适性较差。

由于现行标准存在的以上问题，导致了企业使用无技术依据，政 府监管缺乏技术手段。因此，亟需对 GB/T 22249-2008《保健食品中 番茄红素的检测》标准进行修订，建立切实可行的技术操作方法，满 足各类样品的检测，保障行业的健康发展。并通过对产品中番茄红素 的精准测量来确认产品货架期，以及产品保质期内番茄红素含量对产 品质量的控制和消费者权益保护具有重要意义，为保健食品科学监管

提供技术支撑。

（2）国内外相关标准法规

目前，关于番茄红素含量检测的标准主要有 GB 28316-2012《食 品安全国家标准 食品添加剂番茄红》 （与 JECFA 标准：Lycopene  Extract From Tomato（Lycopene (Tomato); INS 160d(ii)）标准相似）、 GB/T 22249-2008《保健食品中番茄红素的测定》、GB/T 41133-2022  《番茄制品中番茄红素、叶黄素、胡萝卜素含量的测定 超高效液相

色谱法》，以及 SN/T 3865-2014《出口保健食品中番茄红素的测定 液

相色谱-质谱/质谱法》、T/CCCMHPIE 1.28-2018《植物提取物 番茄 红素》，其中保健食品中番茄红素的检测主要采用 GB/T 22249-2008 标准。不同标准之间的前处理方法和色谱条件差异较大。前处理方面 GB 28316-2012 、GB/T 22249-2008 、T/CCCMHPIE 1.28-2018 中均采 用含有抗氧化剂的二氯甲烷溶液提取后直接进行仪器测定；GB/T 41133-2022、SN/T 3865-2014 则是完成提取后，采用中性氧化铝进行 净化，而在 SN/T 3865-2014 标准的提取过程样品需进行皂化。不同 标准中提供的可用于分离的色谱柱包括 C18 和 C30，其中 C18 柱在五个 标准中均有提及。四个标准方法中除 SN/T 3865-2014 标准采用液相 色谱质谱法外，其余方法均采用高效液相色谱法进行含量测定。以上

标准具体差异见表 1。

表 1    现行番茄红素检测标准比较

| 标准号 | GB 28316-2012 | GB/T 22249-2008 | GB/T 41133-2022 | SN/T 3865-2014 | Lycopene Extract From Tomato((Lycopene (Tomato); INS 160d(ii)） | T/CCCMHPIE 1.28-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测方 法 | 液相色谱 （472nm） | 液相色谱 （472nm） | 液相色谱 (450nm) | 液相色谱-质 谱/质谱法 (APCI 源) | HPLC（472nm） | 液相色谱 （472nm） |
| 检测使 用范围 | 食品添加剂 番茄红素 | 保健品 | 番茄制品 | 保健品 | Additive（添加剂） | 植物提取物-- 番茄红素 |
| 色谱柱 | C18 | ODS C18 或者 ODS C30 | 多环芳烃分析 用 C18 | C18 | (RP-C8) (250 x 4.6 mm, 5 μm) | 十八烷基键合 硅胶柱 |
| 流动相 | 乙腈-水- 乙酸 乙酯 | 甲醇- 乙腈 | 甲醇-二氯甲烷- 水 | 乙腈-叔丁基 甲醚 | acetonitrile:methanol:dic hloromethane:nhexane: N-ethyl-diisopropylamin e 850:100:25:25:0.5 (v/v/v/v/v). | 甲醇-二氯甲烷 |
| 检出限 | / | 检出限： 3*10-4g/kg；定量 限：1*10-3 g/kg | 检出限：0.6 ug/100g；定量 限：2.0 ug/100g | 测定低限： 0. 1mg/kg | / | / |
| 标样校 | 紫外分光光度 | 液相色谱面积 | 紫外分光光度 | 无校准方法 | 紫外分光光度法校准 | 紫外分光光度 |

| 准方式 | 法校准 | 归一化校准 | 法校准 |  |  | 法和液相色谱 面积归一化法 结合校准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否 有微囊 化番茄 红素检 测方法 | 无 | 有，但存在部分 样品不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 |

（三）主要工作过程

2023 年 8 月~2023 年 10 月，成立标准修订组，确定标准制修订

方案和工作计划，并开展了方法学验证。

2023  年 11  月，全国特殊食品标准化技术委员会在北京召开《14 项保健食品分析方法标准启动会》修订工作启动会，会上讨论了《保

健食品中番茄红素的测定》的修订方案。

2023  年 11  月~2024 年 1 月，开展实验室内方法验证的工作。

2024  年 1  月，开展新修订保健食品中番茄红素测定方法的实验

室间方法验证工作。

2024  年 1  月，起草工作组在前期工作基础上形成标准征求意见

稿。

# 二、国家标准编制原则、主要内容及其确定依据

（一）标准编制原则

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1  部分：标准 化文件的结构和起草规则》的规定起草和 GB/T 20001.4-2015《标准

编写规则 第 4  部分：试验方法标准的原则》进行起草编写。

以科学技术和实验数据为依据，经过科学研究而制定。本标准的

制定充分考虑行业发展需求，促进保健食品行业番茄红素产品的质量

提升，保护消费者权益，确保标准的科学性、先进性、可操作性。

（二）标准主要内容及其确定依据（ 包括修订前后技术内容的对比）

## 1 、增加对照品标定

与 GB/T 22249-2008 相比，新标准增加了对照品标定步骤（见标 准稿附录 A）。针对番茄红素标准品不稳定和使用过程不易控制的难 题，借鉴 JECFA 番茄红素（天然）标准、国标 GB 28316-2012 和 GB/T  22249-2008 的技术原理，参照T/CCCMHPIE 1.28-2018 中的解决办法， 在朗博比尔定律和质量吸收系数等基础化学理论的支撑下，采用了分 光光度法结合液相色谱面积归一化法的操作方式，解决了标准品的准

确性不可控难题，使得方法简单易行。关于本标准中标定方法的说明：

1）关于 P 值的说明

标样定量检测使用的是番茄红素的峰，因此需要校准出这个峰对 应的成分浓度。针对校准公式中的 P 值，其目的是为了修正校准的准 确性，考察市场上的番茄红素标准品，其色谱峰前段会有其他非番茄 红素成分干扰，按照校准方法的原理需要消除掉这些非番茄红素峰才 能保证结果准确性，只有引进 P 值消除杂峰才能确保校准的结果是番 茄红素成分，否则校准出来的结果是所有可见峰对应的浓度，校准结 果就会偏高。因此，引进 P 值的修正，针对标样校准是非常有必要性 的，能够消除由于标准品不确定性引进的误差，也能得到真正的校准

值。

2）关于质量吸收系数 345 的说明

质量吸收系数的定义是指特定物质在一定波长下，特定溶液浓度

为 1 g/L 、厚度为 1 cm 的所产生的吸光度，其单位为 L/（g·cm ）。 本标准编制时，充分考虑的数据单位的可推导性，将质量吸收系数的 单位和比色皿的宽度等进行了说明，能够有利于使用者理解公式，相

比现有参照标准均具有明显严谨性。

此外，原标准配制和使用为临用现配，相当于标准品为一次性使 用。本方法增加了标定步骤，且通过稳定性试验验证对照品溶液可以 储存更长的周期，依据 JECFA 标准：Lycopene Extract From Tomato （Lycopene (Tomato); INS 160d(ii)），增加标定步骤后，标准溶液至

少可稳定保存三周。

2 、前处理方法的选择

（1） 取样量的修改

与 GB/T 22249-2008 相比 ，原标准中线性的最高检测含量为 20mg/100g ，而市场上的产品含量通常为 500mg/100g~5000mg/100g 水平，因此使用原标准需要稀释操作较多倍数。现方法修改了不同剂 型样品的称样量及定容体积：油溶性液体和一般性固体样品的取样量 为 0. 1 g~0.5 g ，微囊化固体样品的取样量为 0. 1 g ，定容体积均为 100 mL,修改后的方法更便于实际样品中的操作使用，在无需稀释操作的

情况下就能够直接检测市场上常规规格的产品。

（2）提取方法的选择

与 GB/T 22249-2008 相比，原标准中微囊化固体的前处理方法对

于搜集到的很多样品不适用，但能够基本满足非微囊化的固体样品检

测，因此本标准修改并完善了油溶性样品和一般固体样品的提取方法， 增加了微囊化固体样品处理方法。新标准油溶性试样采用 BHT-二氯  甲烷溶液直接提取，一般性固体试样经 N，N-二甲基甲酰胺提取后采  用 BHT-二氯甲烷溶液稀释，微囊化固体试样经氨缓冲溶液破壁分散  后采用 BHT 四氢呋喃溶液稀释，能够有效提取相应剂型样品中的番

茄红素。

（3）仪器分析条件的选择

原标准中流动相使用甲醇和乙腈混合体系检测的方式，要重现标 准中的方法需要反复筛选较多款色谱柱才能实现分离，因此使用起来 也有不便利性。根据番茄红素的溶解性，借鉴了相关标准和文献方法， 经试验选定甲醇：二氯甲烷（95:5，v/v）流动相体系，可以较快的实 现番茄红素成分的分离，且该流动相条件不再需要筛选色谱柱，任何

常规 C18 色谱柱均能实现分离应用，较大地提高了方法的耐用性。

（5）检出限和定量限的修订

按照新修订检测标准验证确定不同剂型的检出限和定量限，适用 性更强，相比原标准可以在不稀释操作的情况下满足市场上大部分样

品的定量，操作更简便。

（6）异构体检测

原标准仅在色谱条件处提到了使用 C30 色谱柱分离异构体的方式， 但在标准文本中的其他位置未在做出说明，包括：色谱条件、色谱图、

定量方式等。考虑到市场和行业的实际需求情况，以及标准使用的便

利性，因此修订后标准直接删除该部分内容，仅保留 C18 色谱柱检测 番茄红素总量的方法，且使用 C18 色谱柱检测在相关标准和文献中也

均是用于检测番茄红素总量，因此不再考虑顺反异构体的分离和检测。

# 三、试验验证的分析、综述报告

方法线性关系：以番茄红素为定量外标，在 0.25~50 µg/mL 浓度

范围内，相关系数 R2 大于 0.999 ，线性关系良好。

方法稳定性：该方法含量测定精密度、中间精密度高，稳定性符

合要求。

方法加标回收率：该方法的回收率在 91%～103%范围区间，回 收率的 RSD 在 0.7%～3.0%范围区间，说明该方法精确度较好，能够

满足保健食品中番茄红素的准确测定。

方法准确性：方法验证基础上，起草工作组组织 5 家实验室进行

验证，结果符合验证比对要求。

# 四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

（一）JECFA 标准：Lycopene Extract From Tomato（Lycopene (Tomato); INS 160d(ii)）采用乙腈-水- 乙酸乙酯溶剂体系提取，紫外分光光度法

校准，液相色谱测定。

（二）USP 美国药典 Lycopene  （offical ，2020-05-01)：番茄红素含

量测定采用 BHT 和二氯甲烷溶解，液相色谱测定。

# 五、以国际标准为基础的起草情况

无

# 六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准属于GB/T 22249-2008 的修订。本标准本标准与现行法律、

法规和强制性国家标准协调一致。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中无重大分歧意见。

# 八、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡

期和实施日期的建议

建议本标准发布 6  个月后实施，由归口单位组织行业相关单位

积极开展宣贯工作。

十、 其他应当说明的事项

无。

附件：方法学验证报告

附件 一

保健食品中番茄红素的测定方法学验证

( 一 ) 方 法 原 理

试样中的番茄红素经提取后，提取液过滤后进高效液相色谱仪， 经反相Ci₈ 色谱柱分离后，由紫外或二极管阵列检测器检测，根据保

留时间定性、峰面积定量。

( 二 ) 操 作 步 骤

1、样品的处理

(1)样品的预处理

胶囊：取不少于20粒样品，剪开，取出内容物，研细(必要时),

混匀。

片剂、粉剂等剂型：取不少于20个单元或不低于10g 样品，研

细(必要时),混匀。

(2)样品的提取

油溶性液体样品：根据样品中番茄红素的标示含量，准确称取混 合均匀的试样0.1g~0.5g (精确至0.1mg),  加入0.5% BHT 二氯甲 烷溶液20 mL,  涡旋混匀，超声提取30 min 后，转移至100mL 棕色 容量瓶中，用0.5% BHT 二氯甲烷溶液定容至刻度，摇匀，过0.45 Hm

有机滤膜，待用。

一般性固体样品：根据样品中番茄红素的标示含量，准确称取混 合均匀的试样0.1g~0.5g   (精确至0.1mg),      加入10mLN,N-     二甲

基甲酰胺后超声提取20min, 再加入50mL0.5%BHT   二氯甲烷溶液，

继续超声 10 min 后，转移至 100 mL 棕色容量瓶中，最后用 0.5% BHT

二氯甲烷溶液定容至刻度，摇匀，过 0.45   μm 有机滤膜，待用。

微囊化固体样品：称取 0. 1 g（精确至 0. 1 mg）样品，加 20 mL 氨-磷酸缓冲溶液，于 55℃水浴中超声 20 min ，每 5 min 手摇一次， 至样品全部分散。待溶液冷却至室温后，转移至 100 mL 棕色容量瓶 中，用 0.025% BHT 四氢呋喃溶液定容至刻度，超声 10 min ，摇匀，

静置 5 min待溶液澄清，取上清液过 0.45 µm 有机滤膜，待用。

注：也可根据微囊的特性，采用其他适宜的破包埋方法。

（3）色谱参考条件

a ）色谱柱：C18 柱（粒径 5.0 µm ，4.6 mm×150 mm），或相当者；

b）流动相：甲醇：二氯甲烷（95:5 ，v/v）；

c ）流速：1.5 mL/min；

d）柱温：40  ℃;

e ）进样体积：5 µL；

f）检测波长：472 nm。

（4） 计算

试样中番茄红素的含量按式（1）计算：

= ………………………………（1）

式中：

X—— 试样中的含量，单位为毫克每百克（mg/100 g）；

C ——根据标准曲线查得的番茄红素的浓度，单位为微克每毫升

(µg/mL）；

V  ——试样提取液的定容体积，单位为毫升（mL）；

f——提取溶液稀释倍数；

m  ——试样质量，单位为克（g）；

100 ，1000  ——单位换算系数。

结果保留三位有效数字。

2 、提取操作步骤说明

（1）标准品要求

番茄红素标准品（CAS 号：502-65-8）：市面上番茄红素标准品 虽多标称纯度≥90%甚至更高，试验验证发现，部分标准品并不能达 到标称的浓度，这可能是由于部分商家未真空或充氮保存导致。由于 番茄红素容易氧化降解，番茄红素标准品在每次使用前均需校正，经 起草工作组验证，校正后的标准品与未校准的标准品浓度相差较大， 因此，起草工作组参考 GB/T 41133-2022 和 GB 28316-2012 标准中提 及的标定方法，发现不同定容溶剂对紫外标定结果差异不大，最终在 GB 28316-2012 的标定基础上，结合 T/CCCMHPIE 1.28—2018 中的

面积归一化法，最终确定本标准中对照品标定的最终方案。

根据标准溶液的性质，选择了- 18℃以下储存条件和时间间隔， 采用同样的分析方法和分析条件对经放置后的标准溶液进行含量标

定，考察对照品溶液的储藏稳定性，稳定性可保存 7 天以上。

（2）称样量规定

确保待测样的均一性和代表性，胶囊样品：取样品 20 粒，取内

容物，研细（必要时），混匀。内容物总量不低于 5 g ，若 20 粒样品

内容物低于 5 g ，则增大取样单元数；片剂、粉剂等能够形成粉末状 的样品：取样品 20 个单元，研细，混匀。内容物总量不低于 10  ，

若 20 个单元内容物低于 10 g ，则增大取样单元数。

考虑到市场上不同产品中番茄红素的含量，确定油溶性液体样品、 一般性固体样品取样量在 0. 1～0.5 g ，基本在检测范围内，可提高实

际应用过程中的可操作性，文本中也规定，超过线性范围则应稀释。

微囊化固体样品由于包埋的特殊性，样品中的番茄红素需要破壁 后才能释放出来，为了确保样品能够实现破壁完全性，经验证称样量

需要控制在 0. 1g 左右。

（3）提取方法选择

① 油溶性样品

软胶囊中番茄红素存在于油溶性液体中，针对番茄红素的特性， 直接选取二氯甲烷溶剂溶解即可，即能溶解样品中的油脂成分，又能

对番茄红素产生最佳的溶解性。

② 一般性固体样品

N ，N-二甲基甲酰胺极性较强，可与水、醚、醇、酯、酮、不饱 和烃和芳烃等混溶，有“ 万能溶剂”之称，可增加固体样品的提取效率。 起草组通过在实际样品（珍奥番茄红素）的测定中发现：不添加 N ， N-二甲基甲酰胺，只加入 BHT 溶液时，无法提取出试样中的番茄红 素。同时，考察了 N，N-二甲基甲酰胺添加量对番茄红素提取率的影 响，发现分别加入 10、20、40、50 mLN，N-二甲基甲酰胺进行提取，

结果无显著差异，但 N，N-二甲基甲酰胺具有毒性高、稳定性高、难

降解等特点，因此加入体积定为 10 mL。同时，考虑粉末状固体样品， 加入 10 mLN，N-二甲基甲酰胺提取溶剂后，少量样品易附着在容量 瓶内壁，造成平行样品间精密度差，因此加入 N，N-二甲基甲酰胺后 超声提取 20 min，再加入 50 mL BHT 二氯甲烷溶液，继续超声 10min，

可减小不同样品间的实验误差。

③ 微囊化样品

收集了不同厂家和工艺的 7 种微囊化样品，采用了包括原标准及 收集到的 5 家企业提供的前处理方法，经试验验证最终确定了收集到 的“企业方法 5 ”前处理方法具有更好的适用性，能够满足不同类型

的微囊化产品检测，检测结果与商家提供理论值基本一致。

在此方法基础上，进行了检测步骤优化，最终确定的微囊化前处 理方法为：称取 0. 1 g（精确至 0.001 g）样品，加 20 mL 4%氨缓冲溶 液，于 55℃水浴中超声 20 min，每 5 min 手摇一次，至样品全部分散。 待溶液冷却至室温后，转移至 100 mL 棕色容量瓶中，用 0.025% BHT  四氢呋喃溶液定容至刻度，超声 10 min ，摇匀，静置 5 min待溶液澄

清，取上清液过 0.45 µm 滤膜。滤液备用。

不同方法对于不同来源微囊化样品的试验效果见表 2：

表 2    不同方法对于不同来源微囊化样品的试验效果

| 样品信息情况 | 收集样品 |  | 样品 1 | 样品 2 | 样品 3 | 样品 4 | 样品 5 | 样品 6 | 样品 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品描述 |  | 番茄红素微囊 粉 CGWNF | 番茄红 素微囊 CGWN | 番茄红 素微囊 FYWN | 番茄红素 微囊 ZZYYWNF | 番茄红素微囊 GRWN | 中科 番茄 红素 胶囊 | 无限极 悦扬胶 囊 |
|  | 标注含量 |  | 5% | 10% | 5% | 10% | 10% | 7% | 0.40% |
| 方法来源 | 方法内容及验证效果情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原标准方法 | 微囊化试样：根据试样中番茄红 素的含量，准确称取混合均匀的 试样 0. 1 g~0.5 g（精确至 0.001 g） 于 100 mL 棕色容量瓶中，加入 0. 1 g BHT 和 10 mL N，N-二甲基 甲酰胺后超声提取 30min后，再 用 BHT 溶液定容至刻度，摇匀， 过 0.45 µm 滤膜。滤液备用。 | 处理状 态描述 | 样品溶解 | 样品未 溶解 | 样品未 溶解 | 样品溶解 | 样品溶解 | 样品 未溶 解 | 样品未 完全溶 解 |
|  |  | 检测结 果 | 5. 14% | 方法不 适用 | 方法不 适用 | 10.8% | 9.80% | 方法 不适 用 | 0. 185% |
|  |  | 结论说 明 | 方法不适用于所有基质 |  |  |  |  |  |  |

| 收集企业方法 1 | 称取 30mg（精确至 0.01mg）左 右番茄红素微囊粉样品于 100mL 容量瓶中，加入 25 mg BHT 和 2.5mL 氢氧化铵（2 g/100mL）水 溶液，混合，50℃超声 5min ，期 间摇晃容量瓶，避免物料粘到玻 璃表面上，直到物料完全分散， 没有团块儿。冷却到室温。加入 5 | 处理状 态描述 | 加入 2.5mL 氢 氧化铵水溶液 超声后物料不 能完全分散， 有团块，甲基 叔丁基醚不能 萃取完全，存 在带颜色沉淀 | 方法不能适用于样品 1 ，不再验证其他样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | mL 四氢呋喃和 40 mL 无水乙醇， 50℃混合超声 1 min ，冷却到室 温。加入 20 mL 甲基叔丁基醚， 50℃超声萃取 5min ，再冷却至室 温用甲基叔丁基醚定容至刻度， 摇匀得到测试液。 |  | 物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测结 果 | 2.96% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结论说 明 | 检测结果不到 理论值且相差 较大，甲基叔 丁基醚沸点 低、易挥发， 该方法不适 用。 |  |  |  |  |  |  |
| 收集企业方法 2 | 称取 0.01 g 左右样品于 50ml 塑料 离心管内，加入 10 ml 温度为 50℃ 的温水，盖好盖子超声 20 min， 每 5 min摇匀一次，冷却至室温， 加入 20 mLBHT-二氯甲烷溶液。 涡旋 1 min ，然后 4℃、2000 rpm 离心 5 min。去掉水层，取二氯甲 烷层定容，待测。 | 处理状 态描述 | 需去掉的水层 中仍要有颜 色，萃取不完 全，需使用 BHT 二氯甲烷 萃取 3-4 次 | 需去掉 的水层 中仍要 有颜色， 萃取不 完全，需 用 BHT 二氯甲 烷萃取 5-6 次 | 需去掉 的水层 中仍要 有颜色， 萃取不 完全，需 用 BHT 二氯甲 烷萃取 5-6 次 | 需去掉的 水层中仍 要有颜色， 萃取不完 全，需使用 BHT 二氯 甲烷萃取 3-4 次 | 需去掉的水层 中仍要有颜 色，萃取不完 全，需反复萃 取 6-7 次 | - | - |

|  |  | 检测结 果 | 2.95%（萃取 1 次）/5. 11%（多 | 11.84% | 4.76% | 9.44% | 8.29% | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/516100102154010034