ICS 17.100

N11

备案号：16716—2005

# 中 华 人 民 共 和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T 5528—2005

代替JB/T  5528—1991

压力表标度及分划

Scale and distribution for pressure gauge

2005-09-23发布

2006-02-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

JB/ T 5528—2005

目    次

前言	 Ⅲ

1    范围	1

2   规范性引用文件	1

3   标度的基本要求	1

3.1   标度方向	1

3.2   零标度线	 1

3.3   标度线	1

3.4    标度单位	2

4    标度的分划	2

表 1 标度线宽度	 1

表 2 外壳公称直径040mm、φ60 mm,精确度等级为2.5级、4.0级的仪表标度示意	 2

表 3 外壳公称直径φ100mm,精确度等级为1.6级、2.5级的仪表标度示意	 5

表 4 外壳公称直径φ100mm,精确度等级为1.0级；外壳公称直径φ150mm、0200 mm、0250 mm,

精确度等级为1.0级、1.6级、2.5级的仪表标度示意	7

表 5 外壳公称直径φ150mm、0200 mm、0250mm,精确度等级为0.4级的仪表标度示意	10

表 6 外壳公称直径φ150mm 、0200 mm 、0250 mm,精确度等级为0.25级的仪表标度示意	 11

表 7 外壳公称直径φ250mm,精确度等级为0.1级、0.16级的仪表标度示意	12

I

JB/T 5528—2005

前   言

本标准是对JB/T5528—1991《 压力表标度及分划》的修订。

本标准与JB/T 5528—1991相比，主要变化如下：

——精确度等级1.5级改为1.6级；

——引用标准ZBY123改为JB/T9253;

——外壳直径φ100mm、精确度等级为1.0级的标度归到φ150mm的标度中；

——外壳直径φ100mm的标度范围增加了100MPa和160MPa两种规格；

标度范围分为4个系列，精确度等级为0.25级仪表度盘上分格总数400分格改为200分格

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第三分技术委员会归口。

本标准起草单位：西安工业自动化仪表研究所、北京布莱迪仪器仪表有限公司、阳泉仪表有限责任

公司、红旗仪表有限公司。

本标准主要起草人：甘大方、郝润祥、周春龙。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—JB/T 5528—1991。

III

JB/T 5528—2005

压力表标度及分划

1  范围

本标准规定了各种压力表(以下简称仪表)的度盘标度及分划。

本标准适用于精度等级0.1级、0.16级、0.25级、0.4级、1.0级、1.6级、2.5级、4.0级和外壳公 称直径为φ40mm、φ60mm、φ100mm、φ150mm、φ200mm、φ250mm   的各种压力表度盘的标度设计，

其他型式外壳的压力表也可以参照使用。

本标准未作规定者应符合JB/T 9253的相应规定。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

JB/T 9253  工业自动化仪表标度的一般规定

3  标度的基本要求

# 3.1 标度方向

仪表的标度方向应符合下列规定：

a)     压力表的零标度线应位于标度的左端或下端，从零向右、顺时针或向上标度；

b)    真空表的零标度线应位于标度的右端或上端，从零向左、逆时针或向下标度；

c)     压力真空表的零标度线应位于真空部分标度和压力部分标度之间，真空部分标度从零向左，逆

时针或向下标度，压力部分标度从零向右、顺时针或向上标度。

# 3.2  零标度线

带止销的仪表度盘实际零点标度线的缩格应不大于示值基本误差限的绝对值。无止销的仪表度盘零

点标度线应沿标度基线方向表示，标示的范围应不大于示值基本误差限的绝对值的两倍。

# 3.3  标度线

3.3.1  对精确度等级为1.0级、1.6级、2.5级、4.0级的仪表，长标度线、中标度线和短标度线的宽度 应不大于表1的规定。长标度线采用半粗线，半粗线粗线部分的宽度应不大于表1规定的3倍。

表 1 标度线宽度

mm

| 外壳公称直径 | 标度线宽度 |
| --- | --- |
| φ40 | 0.2 |
| φ60 | 0.25 |

| φ100 | 0.25 |
| --- | --- |
| φ150 | 0.4 |
| φ200 | 0.6 |
| φ250 | 0.7 |

3.3.2  对精确度等级为0.4级及高于0.4级的仪表，标度线采用宽度不大于0.2mm 的全细线。

JB/T 5528—2005

# 3.4 标度单位

根据仪表的测量范围，标度单位可以选用MPa (兆帕)、kPa  (千帕)或Pa (帕),标度单位的具 体选定由产品标准规定。

4  标度的分划

4.1 外壳公称直径440mm 、460mm,  精确度等级为2.5级、4.0级的仪表标度示意按表2规定。

4.2 外壳公称直径φ100mm, 精确度等级为1.6级、2.5级的仪表标度示意按表3规定。

4.3 外壳公称直径φ100mm, 精确度等级为1.0级，外壳公称直径φ150mm 、φ200mm 、φ250mm, 精确 度等级为1.0级、1.6级、2.5级的仪表标度示意按表4规定。

4.4 外壳公称直径φ150 mm、0200mm、φ250mm,  精确度等级为0.4级的仪表标度示意按表5规定。

4.5 外壳公称直径φ150mm、0200mm、0250mm,   精确度等级为0.25级的仪表标度示意按表6规定。

4.6 外壳公称直径φ250mm, 精确度等级为0.1级、0.16级的仪表标度示意按表7规定。

表2外壳公称直径440mm、φ60mm,精确度等级为2.5级、4.0级的仪表标度示意

| 标度范围 | 分格值 | 分格总数 | 标 度 示 意 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～0.1 0～1 0～10 -0.1～0 -1～0 -10～0 | 0.005 0.05 0.5 0.005 0.05 0.5 | 20 | 0 0 一0.1 -1 -10 | 0.02 0.2 2 0.08 0.8 8 | 0.04 0.06 0.08 0.1 0.4 0.6 0.8 4 6 8 10 0.06 0.04 0.02 0 0.6 0.4 0.2 0 6 4 2 0 |  |  |  |  |
| -0.05～0.05 -0.5～0.5 -5～5 | 0.005 0.05 0.5 | 20 | -0.05 -0.5 -5 | 0.03 0.3 3 | 0.01 0.1 | 0 0 0 | 0.01 0.1 1 | 0.03 0.3 3 | 0.05 0.5 5 |
| -0.1～0.9 | 0.05 | 20 | 一0.1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 |  |  |  |  |  |  |

| 0～0.16 0～1.6 0～16 -0.16～0 -1.6～0 -16～0 | 0.005 0.05 0.5 0.005 0.05 0.5 | 32 | 0 0 0 -0.16 一1.6 -16 | 0.04 0.4 4 0.12 1.2 12 | 0.08 0.8 8 0.08 0.8 8 | 0.12 1.2 12 0.04 0.4 4 | 0.16 1.6 16 0 0 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

JB/T 5528—2005

表2(续)

| 标度范围 | 分格值 | 分格总数 | 标 度 示 意 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.08～0.08 一0.8～0.8 -8～8 | 0.005 0.05 0.5 | 32 | -0.08 -0.8 -8 |  | 0.04 0.4 4 |  | 0 0 0 | 0.04 0.4 4 |  | 0.08 0.8 8 |
| -0.1～0.06 | 0.005 | 32 | 一0.1 0.06 0.02 0 0.02 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一0.1～1.5 | 0.05 | 32 | —0.1 0 0.4 0.8 1.2 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0～0.25 | 0.01 |  | 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0～2.5 | 0.1 | 25 | 0 0.5 1 1.5 2 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0～25 | 1 |  | 0 5 10 15 20 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一0.25～0 | 0.01 |  | 一0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一2.5～0 | 0.1 |  | —2.5 2 1.5 1 0.5 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -25～0 | 1 |  | -25 20 15 10 5 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.12～0.12 —1.2～1.2 | 0.01 0.1 | 24 | -0.12 -1.2 | 0.08 0.8 |  | 0.04 | 0 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |

| -12～12 | 1 |  | -12 | 8 | 0.4 4 | 0 | 0.4 4 | 0.8 8 | 1.2 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.1～0.15 | 0.01 | 25 | 一0.1 0.05 0 0.05 0.1 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| -0.1～2.4 | 0.1 | 25 | -0.10 0.5 1 1.5 2 2.4 |  |  |  |  |  |  |

JB/T 5528—2005

表2(续)

| 标度范围 | 分格值 | 分格总数 | 标 度 示 意 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～0.4 | 0.02 |  | 0.1 0.2 0.3 0.4 |  |  |  |  |
| 0～4 | 0.2 | 20 | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |
| 0～40 | 2 |  | 0 10 20 30 40 |  |  |  |  |
| -0.4～0 | 0.02 |  | -0.4 0.3 0.2 0.1 0 |  |  |  |  |
| -4～0 | 0.2 |  | -4 3 2 0 |  |  |  |  |
| -40～0 | 2 |  | -40 30 20 10 0 |  |  |  |  |
| -0.2～0.2 -2～2 -20～20 | 0.02 0.2 2 | 20 | -0.2 -2 -20 | 0.1 1 10 | 0 0 0 | 0.1 1 10 | 0.2 2 20 |
| 一0.1～0.3 | 0.02 | 20 | -0.1 0 0.1 0.2 0.3 |  |  |  |  |
| 0～0.6 | 0.02 |  | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 |  |  |  |  |
| 0～6 | 0.2 | 30 | 0 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |
| 0～60 | 2 |  | 0 10 20 30 40 50 60 |  |  |  |  |
| 一0.6～0 | 0.02 |  | -0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 |  |  |  |  |
| -6～0 | 0.2 |  | -6 5 4 3 2 1 0 |  |  |  |  |
| -60～0 | 2 |  | -60 50 40 30 20 10 0 |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/517131006041006050