# 耐电压测试仪检定规程

1   范围

本规程适用于最高输出电压不高于 15kV的耐电压测试仪  (以下简称耐压仪),  包 括数字显示及指针指示的交流  (工频)、 直流和交直流耐电压测试仪的首次检定 、后续 检定和使用中检查 。也适用于绝缘耐压测试仪 、泄漏耐压测试仪等安全性能综合测试仪 的耐电压部分的检定 。

本规程不适用于脉冲电压或音频电压输出的测试仪 、 电线电缆用火花机 、 电磁兼容 类高压测试设备的检定 。

2   引用文件

本规程引用了下列文件 :

GB4793.1   测量 、控制和实验室用电气设备的安全要求   第 1部分 :  通用要求

凡是注日期的引用文件 ,  仅注日期的版本适用于本规程 ;  凡是不注日期的引用文

件 ,  其最新版本  (包括所有的修改单)  适用于本规程 。

3   术语和计量单位

3.1   泄漏电流    leakage current

耐压仪的输出电压通过绝缘或分布参数阻抗产生的电流 。

注 :  有部分耐压仪可显示泄漏电流数值 。

3.2   击穿报警预置电流    breakdown warning current

在耐压仪上设置的泄漏电流阈值 ,  当泄漏电流大于该值时 ,  耐压仪将自动切断输出 电压并发出报警信号 。

3.3   输出电压的持续  (保持)  时间    voltage duration

耐压仪输出电压在稳定阶段所经历的时间 ,  不包括电压上升和下降的时间 。 3.4   标称容量    nominalcapacity

耐压仪的电压最大量程满度值 UH  与最大击穿报警电流 IH   的乘积 ,  用 PH 表示 。

4   概述

耐压仪是用于对各种电气设备 、绝缘材料和绝缘结构等的抗电性能进行检测和试验 的仪器 。

耐压仪根据显示方式可分为指针式和数字式 ,  根据输出电压的产生和调节方式可分 为自耦调压式和程控稳压式 ,  根据击穿电流报警方式可分为基于电压比较器的硬件超限 报警和基于微控制器的软件超限报警 。

自耦调压式耐压仪通过旋钮调整自耦变压器的变比 , 改变升压变压器的输入电压 , 从而 调整输出电压 。程控稳压式耐压仪通过微控制器  (单片机)  控制产生正弦波信号 ,  再经过功

率放大电路进行放大升压 , 通过软件修正和反馈补偿方式 , 使输出电压保持稳定。

基于电压比较器实现击穿报 警 功 能 的 耐 压 仪 ,  通 过 按 钮  (定 点 电 流)  或 者 电 位 器 (可调)  来预置报警电流的阈值 。基于微控制器实现击穿报警功能的耐压仪 ,  通过直接 编辑电流的数值来设置报警电流的阈值 。

自耦调压式耐压仪主要由自耦调压器 、调压机构 、升压变压器 、测量及显示模块等  部分组成 。程控稳压式耐压仪主要由正弦波发生器 、可程控功率放大器 、升压变压器 、 测量及显示模块等部分组成 。

5   计量性能要求

5.1   耐压仪的最大允许误差

耐压仪的准确度等级和各等级耐压仪的输出电压  (包括设定电压 、显示电压)、 电 流  (包括击穿报警预置电流 、泄漏电流)  及输出电压的持续  (保持)  时间的最大允许误 差见表 1。

表 1   耐压仪的准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 |  | 2级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出电压最大允许误差 |  | ±2% | ±5% |
| 电流最大允许误差 | ≥1mA | ±2% | ±5% |
|  | <1mA | ±4% | ±10% |
| 输出电压的持续 (保持) 时间 最大允许误差 | >20s | ±5% | ±5% |
|  | ≤20s | ±1s | ±1s |

5.2   交流输出电压的失真

耐压仪交流输出电压的失真度不应超过 5% 。

5.3   直流输出电压的纹波

耐压仪直流输出电压的纹波系数不应超过 5% 。

5.4   实际输出容量

耐压仪实际输出容量不应低于标称容量的 90% 。

6   通用技术要求

6.1   外观

6.1.1   耐压仪面板 、机壳或铭牌上应有以下主要标志和符号 :  产品名称及型号 、制造 厂名称或商标 、标志及制造许可证编号 、制造日期 、 出厂编号 、准确度等级 、 电压 范围和标称容量 。

6.1.2   耐压仪高压输出端必须有明显的高压输出标志及其他必要的标志 ,  低端不接地 的耐压仪必须有明确的标志 。

6.1.3   耐压仪外壳上应配有明确的接地端钮 。

6.1.4   耐压仪各种功能开关 、按键应正常 。

6.1.5   应具备高压启动 、复位键 。

6.2   功能

6.2.1   预置功能

耐压仪应具有击穿报警电流预置功能 。 当输出电流值超过击穿报警电流的预置值 时 ,  耐压仪能够自动切断电压输出 。

6.2.2   切断功能

在要求的输出电压下达到设定的电压持续  (保持)  时间时 ,  耐压仪应能自动切断输 出电压 。

6.2.3   报警功能

耐压仪应具有高压输出警示 ;  当电流值超过预置击穿报警电流值时 ,  耐压仪能够发 出报警信号 。

6.2.4   复位功能

耐压仪复位后应切断输出电压 。

6.2.5   定时功能

耐压仪应具有定时功能 ,  并具有  “开启 ” 和  “关闭 ” 的选择功能 ,  有时间调节装置 和时间指示器 。耐压仪应从试验电压升到设定值时开始计时 。

6.3   绝缘电阻

6.3.1   低端不接地和可外部断开接地的耐压仪高压输出端子对机壳的绝缘电阻应不小 于 100MΩ。不可外部断开接地的和具有保护接地的耐压仪不进行此部位的试验 。保护 接地是指耐压仪的机壳与接地端钮和电源的地线连接在一起 。

6.3.2   耐压仪电源输入端对机壳的绝缘电阻应不小于 50MΩ。

6.4   工频耐压

6.4.1   低端不接地和可外部断开接地的耐压仪高压输出端子对机壳之间的试验电压见 表 2,  历时 1min,  不应出现击穿或飞弧现象 。不可外部断开接地的和具有保护接地的 耐压仪不进行此部位的试验 。

表 2   试验电压

| 耐压仪电压最大量程满度值 (UH ) | 试验电压有效值 |
| --- | --- |
| UH ≤5kV | 1.2UH |
| UH >5kV | 1.1UH |

6.4.2   电源输入端对机壳之间的试验电压为有效值 1.5kV,  历时 1min,  不应出现击 穿或飞弧现象 。

7   计量器具控制

计量器具控制包括首次检定 、后续检定和使用中检查 。

7.1   检定条件

7.1.1   环境条件

7.1.1.1   参考条件及其允许偏差见表 3。

表 3   参考条件及其允许偏差

| 影响量 | 参考值或范围 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 20 ℃ | ±5 ℃ |
| 相对湿度 | ≤75% |  |
| 电源电压 | 220V | ±10% |
| 电源频率 | 50 (或 60) Hz | ±5% |

7.1.1.2   应配备保障人员安全的绝缘橡胶垫 、手套 ,  具备良好的接地设施 。 7.1.2   计量标准器

计量标准器应具有适当的测量范围 ,  同时确保检定时由标准器 、辅助设备及环境条件等

所7引1起2的1扩展检不确定定装置度  (k=2)  应不大于被检耐压仪最大允许误差绝对值的三分之一。

检定耐压仪所用检定装置的最大允许误差规定见表 4。

表 4   检定装置的最大允许误差

| 项目名称 | 检定装置最大允许误差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2级 | 5级 |
| 输出电压 | ±0.5% | ±1% |
| 电流 | ±0.5% | ±1% |
| 输出电压的持续 (保持) 时间 | >20s: ±1% , ≤20s: ±0.2s; 分辨力 : 0.01s |  |
| 交流输出电压的失真 | ±1% (失真度的绝对误差) |  |
| 直流输出电压的纹波 | ±1% (纹波系数的绝对误差) |  |
| 绝缘电阻 | 1000V: ±10% , 2500V: ±20% |  |
| 工频耐压 | ±5% |  |

7.2   检定项目  (见表 5)

表 5   检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查及功能检查 | + | + | + |

| 输出电压 | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流 | + | + | + |
| 输出电压的持续 (保持) 时间 | + | + | + |
| 交流输出电压的失真 | + |  | - |
| 直流输出电压的纹波 | + | - | - |
| 实际输出容量 | + |  | - |
| 绝缘电阻 | + | + | - |
| 工频耐压 | + | - | - |
| 注 : 符号 “+ ” 表示需要检定 , 符号 “- ” 表示不需检定 。 修理后的耐压仪按 “首次检定 ” 进行 。 |  |  |  |

7.3   检定方法

7.3.1   外观检查及功能检查

7.3.1.1   外观检查

按 6.1的规定进行 。

7.3.1.2   预置功能

此项检查可与 7.3.5.2 同时进行 。先检查耐压仪是否能够预置击穿报警电流 。耐压 仪试验电压设置为 0.1UH ,  但不能低于 500V,  当输出电流值超过击穿报警电流的预置 值时 ,  检查耐压仪是否能够自动切断电压输出 。

7.3.1.3   切断功能

此项检 查 可 与 7.3.6同 时 进 行 ,  耐 压 仪 试 验 电 压 设 置 为 0.1UH ,  但 不 能 低 于 500V,  定时时间设置为 60s。启动输出电压 ,  达到设定的电压持续  (保持)  时间时 , 检查耐压仪是否能自动切断输出电压 。

7.3.1.4   报警功能

此项检查可与 7.3.4.2 和 7.3.5.2 同时进行 ,  耐压仪试验电压设置为 0.1UH ,  但不 能低于 500V。耐压仪输出电压时检查其是否具有高压输出警示 ;  当电流值超过预置击 穿报警电流值时 ,  检查耐压仪是否发出报警信号 。

7.3.1.5   复位功能

耐压仪试验电压设置为 0.1UH ,  但不能低于 500V,  在输出电压状态下 ,  按下复位 键 ,  检查耐压仪是否切断输出电压 。

7.3.1.6   定时功能

此项检查可与 7.3.6同时进行 ,  定时时间设置为 60s,  试验电压设置为 0.1UH ,  但 不能低于 500V。检查耐压仪是否具有定时功能 ,  并具有  “开启 ” 和  “关闭 ” 的选择功 能 ;  检查其是否具有时间调节装置和时间指示器 。启动耐压仪电压输出 ,  检查其是否从 试验电压升到设定值时开始计时 。

7.3.2   绝缘电阻试验

7.3.2.1   可外部断开接地的耐压仪 ,  试验前必须先断开电压输出低端与机壳的连接 。 7.3.2.2   使用 2500V的绝缘电阻表 ,  测量高压输出端子与机壳之间的绝缘电阻 。

7.3.2.3   电源 开 关 置 于  “开 ” 状 态 ,  使 用 1000V的 绝 缘 电 阻 表 ,  测 量 电 源 输 入 线 (LN线连接到一起)  与机壳之间的绝缘电阻 。

7.3.3   工频耐压试验

7.3.3.1   工频耐压试验用耐压仪应符合表 4的规定 ,  击穿报警电流预置 5mA。 可外 部断开接地的被检耐压仪 ,  试验前必须先断开电压输出低端与机壳的连接 。

7.3.3.2   在 被 检 耐 压 仪 的 高 压 输 出 端 与 外 壳 之 间 施 加 表 2规 定 的 电 压 ,  持 续 时 间 1min,  应无击穿或飞弧现象 。

7.3.3.3   电源开关置于  “开 ” 状态 。 在被检耐压仪的电源输入端短接与外壳之间施加 6.4规定的电压 ,  持续时间 1min,  应无击穿或飞弧现象 。

7.3.4   输出电压的检定

具有交流及直流输出电压的耐压仪应对交流及直流输出电压分别进行检定 。

7.3.4.1   检定点

对耐压仪每一个输出电压量程都应进行检定 。最高量程为全检量程 ,  其他量程选点 检定 。设各量程满度值为 Um ,  选择检定点如下 :

全检量程 :  在 40%Um ~100%Um   范围内 ,  均匀选取检定点  (或最近刻度点),  且 不少于 4点 。

其他量程 :  取 40%Um 、70%Um 、100%Um  三点  (或最近刻度点)  进行检定 。 7.3.4.2   设定电压的检定

耐压仪设定电压的检定可按图 1(a)、(b)  两种方法进行 。

(a)

(b)

图 1   耐压仪输出电压的检定原理图

a)    按图 1 (a)  连接线路 ,  接好标准交流  (直流)  分压器 、标准交流  (直流)   电 压表 ,  通电稳定 。

将耐压仪的输出电压设定为 7.3.4.1规定的检定点  (或指针分别对准带有数字标记 分度线),  试验时读取标准交流电压表或标准直流电压表上的电压示值 ,  输出电压测量 值按公式  (1)  计算 。

Unx =m ·Uv                                                                                                    (1)

式中 :

Unx——— 被检耐压仪输出电压测量值 ,  V;

m——— 标准分压器分压比 ;

Uv——— 标准电压表示值 ,  V。

注 :

1   标准电压表的最大允许误差应不超过被检耐压仪输出电压最大允许误差的五分之 一 。 2   标准分压器的最大允许误差应不超过被检耐压仪输出电压最大允许误差的十分之 一 。

数字式耐压仪 ,  各检定点重复测量两次 ,  取其平均值 ,  作为输出电压实际值 ;  指针 式耐压仪应分别记录上升 、下降的测量数据 ,  计算两次测量的平均值 ,  作为输出电压实 际值 。

设定电压误差用公式  (2)  计算 。

δUs  = ×100%                                               (2)

式中 :

δUs ——— 设定电压相对误差 , % ;

Us——— 设定电压示值 ,  kV;

Un——— 输出电压实际值 ,  kV。

b)   按图 1(b)  接线 ,  采用直接测量法检定 ,  由耐电压测试仪校验仪直接读取耐 压仪输出电压实际值 。设定电压误差用公式  (2)  计算 。

7.3.4.3   显示电压的检定

具有电压显示的耐压仪 ,  在检定其设定电压误差时 ,  同时记录显示电压示值 ,  显示 电压误差用公式  (3)  计算 。

δUx  = ×100%                                              (3)

式中 :

δUx ——— 显示电压相对误差 , % ;

Ux——— 显示电压示值 ,  kV;

Un——— 输出电压实际值 ,  kV。

7.3.4.4   允许采用满足 7.1.2要求的其他方法检定输出电压 。

7.3.5   电流的检定

具有交流及直流输出电压的耐压仪应对交流及直流输出电流分别进行检定 。 7.3.5.1   检定点

a)    击穿报警预置电流的检定点

通过按钮预置击穿报警电流的耐压仪 ,  每个预置电流点均需检定 ;  通过电位器预置 或直接预置击穿报警电流的耐压仪 ,  应在每个电流预置量程的 20%~100%范围内均匀 选取至少 3个检定点  (或最近刻度点)。

b)    泄漏电流的检定点

对于具有泄漏电流指示的耐压仪 ,  在每个电流量程的 20%~100%范围内均匀选取 至少 3个检定点  (或最近刻度点)。

7.3.5.2   击穿报警预置电流的检定

耐压仪击穿报警预置电流的检定可按图 2(a)、 2(b)  两种方法进行 。

(a)

(b)

图 2   耐压仪击穿报警电流值检定原理图

a)   按图 2(a)  接好线路 ,  连接耐压仪 、可调电阻器 R和标准电流表 ;  根据检定 点电流按公式  (4)  计算可调电阻器阻值 。

0.1×UH

(4)

Ri =      Is

式中 :

Is——— 耐压仪击穿报警预置电流预置值 ,  mA;

Ri——— 可调电阻器阻值 ,  kΩ;

UH ——— 耐压仪电压最大量程满度值 ,  V。

击穿报警电流的设定值按由小至大的顺序设置 ,  电阻器 R 置适当值 。

调整输出电压至 0.1UH ,  但不能低于 500V。平稳调节电阻器 R 的阻值 ,  同时观察 标准电流表上的示值 ,  直至耐压仪发出报警或切断输出电压 ,  此时迅速读取标准电流表 上的示值 。每个检定点重复测量两次 ,  取其平均值作为击穿报警电流实际值 。

击穿报警预置电流误差用公式  (5)  计算 。

δIs  =  ×100%                                               (5)

式中 :

s

δI ——— 击穿报警预置电流相对误差 , % ;

Is——— 击穿报警预置电流预置值 ,  mA;

In——— 电流实际值 ,  mA。

b)    按图 2(b)  接好线路 ,  用校验仪直接测量击穿报警电流值 。

先将校验仪功能开关置交流  (或直流)  电压 ,  将耐压仪也置交流  (或直流)  电压输 出 ,  其高端与 校 验 仪 电 压 端 HV 连 接 ,  调 节 耐 压 仪 输 出 电 压 至  0.1UH     (但 不 低 于 500V)  后 ,  保持耐压仪输出不变 ,  切断输出 。

将耐压仪输出高端接至校验仪电流端 I,  用公式  (4)  计算 Ri,  并把电流调节盘的 电阻放置大于 Ri 处 。

启动耐压仪输出 ,  平稳调节校验仪电流调节盘  (减小电阻),  同时观察校验仪上的  电流示值 ,  直至耐压仪发出报警或切断输出电压 ,  此时迅速读取校验仪上的电流示值 。 每个检定点重复测量两次 ,  取其平均值作为击穿报警电流实际值 。

击穿报警预置电流误差用公式  (5)  计算 。

c)    允许使用定电阻 ,  平稳调节耐压仪电压输出 ,  使电流逐渐增大至电流切断值的 方法 。

7.3.5.3   泄漏电流的检定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/525220030120011113