正电子发射及 X 射线计算机断层成像(PET/CT)装置检定规程

# 1    范围

本规程适用于正电子发射及 X 射线计算机断层成像（Positron Emission and X-ray Computed Tomography Equipment）装置的首次检定、后续检定和使用中检查。

# 2    引用文件

本检定规程引用下列文件：

JJG 961《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X 射线辐射源》

GB/T 18988.1-2013《放射性核素成像设备性能和试验规则第 1 部分：正电子发

射断层成像装置》

GB/T 20013.3《核医学仪器例行试验第 3 部分：正电子发射断层成像装置》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

# 3    术语和计量单位

## 3. 1  术语

## 3.1. 1  正电子发射断层成像装置（positron emission tomography equipment）

利用符合探测法测量放射性核素发射的正电子的湮没辐射，由其进行发射计算机

断层成像的装置。

## 3.1.4 空间分辨率（spatial resolution）

将点源图像的计数密度分布集中到一点的能力。

## 3.1.5 热区（hot lesion）

放射性核素聚集区。（放射源比活度较高，表现为病灶特征的区域。）

## 3.1.6 冷区（cold lesion）

放射性核素非聚集区。（放射源比活度接近本底，表现为正常组织特征的区域。）

## 3.1.7 断层灵敏度（tomographic sensitivity）

## 在正弦图上测得的计数率与在模体(模型)中的放射性活度浓度之比。

## 3.2  计量单位

吸收剂量，符号是 D ，单位名称：戈[瑞]；符号：Gy。

[放射性]活度，符号是 A ，单位名称：贝可[勒尔]；符号：Bq。

# 4    概述

正电子发射及 X 射线计算机断层成像（PET/CT）装置是指正电子发射断层成像技 术（PET）和螺旋计算机断层成像技术（CT）同机整合，融合两种检查图像，不仅反 映病灶的功能性变化，还可以进行精确的解剖学定位诊断的成像装置。主要由γ射线 探测器、X 射线探测器、X 射线辐射源组件、计算机图像处理装置、旋转机架、低衰

减的检查床、图像处理和输出设备等组成。

# 5    计量性能要求

## 5. 1  正电子发射断层成像部分（PET）

## 5.1. 1 断层冷区分辨力

可分辨最小尺寸不大于 4.0 mm。

## 5.1.2 断层热区分辨力

可分辨最小尺寸不大于 5.0 mm。

## 5.1.3 断层空间线性

16 个热区应水平和垂直对准，并清晰显示，同时不能有伪影和非线性失真现象。

## 5.1.4 断层灵敏度

应不低于出厂检测的 80%。

## 5.2  螺旋计算机断层成像部分（CT）

## 5.2. 1  容积剂量指数

厂家给出的螺旋 CT 容积剂量指数（CTDIvol）与实际测量值变化范围在 20%以内。

## 5.2.2  均匀性

剂量指数（CTDI100（中心））不大于 40 mGy 时，均匀性应符合以下 5.2.2. 1 和 5.2.2.2

要求。

5.2.2.1  新安装的装置，CT 模体中心感兴趣区域平均 CT 值与周边每个感兴趣区域平 均 CT 值之差的绝对值不应超过 4 HU；运行的装置，模体中心感兴趣区域平均 CT 值 与周边每个感兴趣区域平均 CT 值之差的绝对值不应超过 5 HU。

5.2.2.2 新安装的装置，均匀性与随机文件规定的标称值的偏差不应超过±4 HU；运 行的装置，均匀性与随机文件规定的标称值的偏差不应超过±5 HU。

## 5.2.3  噪声水平

5.2.3.1 用 CT 模体，头部条件状况下，剂量指数（CTDI100（中心） ）不大于 40 mGy 时， 扫描层厚为 10 mm或最大层厚，噪声水平应不大于 0.35%。

5.2.3.2 新安装的装置，噪声水平与随机文件规定运行条件下的标称值的偏差不应超过 15%。

## 5.2.4 CT 值

在头部临床典型条件下，CT 值应符合下列的要求：

空气：（-1000±30）HU；水：（0±4）HU。

## 5.2.5  空间分辨力

5.2.5.1  新安装的装置，应符合下列要求：

规定的标准值与MTF曲线上50%和 10%处的测量值之差不大于0.5 Lp/cm 或 10%， 取 0.5Lp/cm 和 10%  中较小的一个。

5.2.5.2 运行中的装置，应符合下列要求：

用 CT 模体，在 512×512 矩阵、视野不低于 20 cm。头部常规标准条件下，能分辨出 至少 5.0 Lp/cm ，或一组（多于 4 个）1.0 mm 的圆孔；头部高分辨条件下，能分辨出 至少 7.5Lp/cm ，或一组（多于 4 个）0.6mm 的圆孔。

## 5.2.6  低对比分辨力

5.2.6.1  新安装的装置，应符合下列要求：

用 CT 模体，在头部条件状况下，头部条件 10 mm 或最大层厚下，剂量指数

（CTDI100（中心） ）不大于 40 mGy 时，1%对比度应能分辨模体中 2mm 的圆孔和 0.3%

对比度应能分辨模体中 5mm 的圆孔。

5.2.6.2 运行中的装置，应符合下列要求：

用 CT 模体，在头部条件状况下，头部条件 10 mm 或最大层厚下，剂量指数

（CTDI100（中心） ）不大于 40 mGy 时，1%对比度应能分辨模体中 3mm 的圆孔和 0.3%

对比度应能分辨模体中 6mm 的圆孔。

注：上述 CT 模体见附录 E。

# 6    通用技术要求

正电子发射及X射线计算机断层成像（PET/CT）装置必须有制造厂、型号规格、

出厂编号等标志。

# 7    计量器具控制

## 7. 1  检定条件

## 7.1. 1  检定环境条件

7.1.1.1  环境温度：18℃~28℃。

7.1.1.2  相对湿度：≤85%。

7.1.1.3  大气压力：（86~ 106）kPa。

## 7.1.2  检定用设备

7.1.2.1  工作级活度计

应符合下列主要技术指标：

（a ）测量范围（3.7×105 ~ 3.7×1010 ），相对固有误差优于±5%。 （b）重复性应不大于2%。

7.1.2.2  诊断水平剂量计

电离室或半导体型的剂量计，其校准因子扩展不确定度不大于 5.0％（k =2），

其它技术指标应符合下列要求：

a)  在 X 射线管电压（100～150）kV 范围内，能量响应变化优于±5.0%; b)  重复性应不大于 1.0%；

c)  年稳定性优于±2％。

7.1.2.3  模体

模体分为PET性能模体（见附录C）、圆柱形头部模体（见附录D）、CT模体见

（见附录E），几何尺寸的相对误差不超过±5%。

## 7.2  检定项目

首次检定以及后续检定项目见表 2 所示：

表 2 检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断层冷区分辨力 | + | + | + |
| 断层热区分辨力 | + | + | + |

| 断层空间线性 | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- |
| 断层灵敏度 | + | - | - |
| 容积剂量指数 | + | + | + |

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均匀性 | + | + | + |
| 噪声水平 | + | + | + |
| CT 值 | + | + | + |
| 空间分辨力 | + | + | + |
| 低对比分辨力 | + | + | + |
| 注：ℼ + ℽ 表示应检项目，“—”表示可不检项目。 |  |  |  |

## 7.3  检定方法

## 7.3. 1 断层冷区分辨力

在 PET 性能模体中注满蒸馏水并排尽气泡，将(37~ 185)MBq18F 核素注入模体内 混匀；将模体固定在没有引起附加衰减材料的位置，同时应在轴向和横向对准总视野 的中心；重建矩阵 256×256 或者最大矩阵，在轴向中心视野范围内，采集时间应确

保对每个切片至少应获取 200 000 个计数。

调整窗宽和窗位，从冷区插件的重建图像中读取可分辨的冷区最小尺寸，如附录

图 C. 1 所示。

## 7.3.2 断层热区分辨力

测量条件同 7.3.1。

调整窗宽和窗位，从热区插件的重建图像中读取可分辨的热区最小尺寸，如附录

图 C.2 所示。

## 7.3.3 断层空间线性

测量条件同 7.3.1。

调窗宽和窗位，从空间线性插件的重建图像中读取 16 个正交排列的热区在整个 横断面上应水平和垂直对准，并清晰显示，同时不能有伪影和非线性失真现象，如附

录图 C.3 所示。

## 7.3.5 断层灵敏度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/527111045113006044