# 耐电压测试仪型式评价大纲

1  范围

本型式评价大纲适用于最高输出电压不高于15 kV 的数字显示及指针指示的交流

(工频)、直流耐电压测试仪和交直流耐电压测试仪的型式评价。

本型式评价大纲不适用于电气安全性能综合测试仪耐电压测试部分的型式评价。

2  引用文件

本大纲引用了下列文件：

GB/T  2421.1—2008  电工电子产品环境试验 概述和指南

GB/T  2423.1—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 A:  低温

GB/T  2423.2—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验B:  高温

GB/T  2423.4—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 Db: 交变湿热(12 h+12   h 循环)

GB/T  2423.5—1995  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验 Ea 和 导则：冲击

GB/T  2423.10—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 Fc: 振动(正弦)

GB/T  2423.22—2002  电工电子产品基本环境试验  第2部分：试验方法  试验

N:  温度变化

GB/T  2423.43—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  振动、冲

击和类似动力学试验样品的安装

GB/T  2424.1—2005  电工电子产品环境试验  高温低温试验导则

GB/T  2424.2—2005  电工电子产品环境试验  湿热试验导则

GB 4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用

要求

GB/T  4796—2008  电工电子产品环境条件分类  第1部分：环境参数及其严酷 程度

GB/T  4798.3—2007  电工电子产品应用环境条件 第3部分：有气候防护场所固 定使用

GB4824—2004   工业、科学和医疗 (ISM)   射频设备  电磁骚扰特性  限值和测 量方法

GB/T  6113.101—2008  无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范  第1- 1部

分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备

GB/T  6587.6—1986  电子测量仪器  运输试验

GB/T  6587.8—1986  电子测量仪器  电源频率与电压试验

GB/T16927.1   高电压试验技术 第1部分： 一般定义及试验要求 GB/T  17626.2  电磁兼容  试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T  17626.3  电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T  17626.4  电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T  17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6   电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T  17626.11  电磁兼容  试验和测量技术  电压暂降、短时中断和电压变化的

抗扰度试验

GB/T18268.1   测量、控制和实验室用的电设备  电磁兼容性要求  第 1 部 分 ：

通用要求

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用本大纲，然而，鼓励 根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本大纲。

3  概述

耐电压测试仪(以下简称“测试仪”)是用于对各种电气设备、绝缘材料和绝缘结 构等的抗电强度进行检测和试验的仪器。按显示方式可分为指针指示测试仪和数字显示

测试仪。按升压方式又可分为机械升压的测试仪和电子升压的测试仪。

机械升压的测试仪主要由手动升压电路(手动调压器、升压器)、测量电路及指示 (显示)等部分组成；电子升压的测试仪主要由电子升压电路(调压器或可程控功率放

大器、升压器)、测量电路及数字显示等部分组成。

4 提供审查的技术文件和试验样机

申请单位提交的技术资料和试验样机应符合JJF1015—2002《 计量器具型式评价和

型式批准通用规范》第5章的规定。关键元器件清单见附录A。

5  法制管理要求

5.1  计量单位要求

测试仪应采用法定计量单位，各基本参数的常用法定计量单位和符号见表1。

表 1 测试仪基本参数的常用法定计量单位和符号

| 基本参数名称 | 常用单位 | 符 号 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | 伏[特],千伏 | V,kV |
| 电流 | 毫安，安[培] | mA,A |
| 频率 | 赫[兹] | Hz |
| 时间 | 秒，分，[小]时 | s,min,h |

5.2  准确度要求

测试仪的准确度等级应符合国家计量检定系统表和检定规程的规定。

5.3  计量法制标志和计量器具标识要求

应在测试仪的铭牌或面板、表头等明显部位标注计量法制标志和计量器具标识，其

标志、编号和说明应清晰可辨、牢固可靠。

5.3.1  计量法制标志

制造计量器具许可证的标志和编号(首次申请时试验样机应预留位置)。

5.3.2  计量器具标识

——测试仪的制造单位名称；

——测试仪的名称、型号(规格)、出厂编号和制造日期；

——准确度等级；

——电压、电流及容量范围；

——需要限制使用场合的特殊说明(仅适用于特殊用途的测试仪)。

5.4  安装标志要求

测试仪应有安装说明的标志，该标志也可在使用说明书中明示。

6  计量要求

6.1  分辨力

数字显示测试仪的分辨力应不低于其准确度等级对应的允许误差绝对值的1/5。各

等级模拟指示测试仪的分辨力要求见表2。

表2 各等级模拟指示测试仪的分辨力

| 准确度等级 | 2级及以上等级 | 5级及以下等级 |
| --- | --- | --- |
| 模拟指示测试仪指示器最小刻度/格 | 1/100 | 1/50 |

6.2 最大允许误差

6.2.1  输出电压

测试仪的输出电压示值的最大允许误差应符合表3的要求。

表3 输出电压示值的准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- |

| 最大允许误差 | ±2.0% | ±5.0% | ±10% |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：通常应满足2级测试仪电压范围在6kV以下；5级测试仪电压范围在10 kV以下；10级 测试仪电压范围在15kV以下。 |  |  |  |

6.2.2  击穿报警电流

测试仪的击穿报警电流准确度等级与最大允许误差应符合表4的要求。

*i

表 4  击穿报警电流示值的准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±2.0% | ±5.0% | 士10% |
| 注：当测试仪击穿报警电流<1mA时，最大允许误差限值为放宽至各准确度等级对应的最大 允许误差的2倍。 |  |  |  |

6.2.3  输出电压持续(保持)时间

测试仪输出电压持续(保持)时间设定值与实测值之差不应超过实测值的±5%。

6.2.4 直流输出电压纹波系数

测试仪直流输出电压纹波系数不应超过5%。

6.2.5  交流输出电压失真度

测试仪交流输出电压失真度不应超过5%。

6.2.6 交流输出电压频率

频率可调的测试仪交流输出电压频率的设定值和实际值之差不应超过设定值的

±1%。

6.2.7  实际输出容量

测试仪实际输出容量不得低于标称容量的90%。

6.3  确定最大允许误差的参比条件

各等级测试仪与各个影响量有关的参比条件及其允许偏差见表5。

表 5  影响量的参比条件及其允许偏差

| 影 响 量 | 参比条件(除非制造单位另有规定) | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 20 ℃ | ±5 ℃ |
| 湿度 | 60%RH | 士15%RH |
| 电源电压 | 220 V | ±5% |
| 电源频率 | 50(或60)Hz | ±5% |
| 电源失真度 | 0%(纯正弦) | 不大于5% |

6.4  影响量

6.4.1  影响量的极限

当测试仪在参比条件下处于稳定工作状态，而某单个影响量按照6.4.2的要求变化

时，除制造单位对改变量另有规定外，测试仪均应符合表6的规定。

6.4.2  改变量的确定条件

6.4.2.1  应对各个影响量确定其相应的误差改变量。在各次影响量引起测试仪误差改 变的试验期间，所有其他影响量均应保持在其参比条件下。

6.4.2.2  当测试仪指定一个参考值时，影响量应在该值和表6规定的极限工作范围内 的任意值之间变化。

表 6  影响量的极限及允许改变量

| 影响量 | 影响量的极限 | 允许改变量 % |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 一5 ℃和45 ℃ | 50 |
| 相对湿度 | 20%和90% | 50 |
| 电源电压 | 参比值的士10% | 50 |
| 电源频率 | 参比值的±5% | 50 |
| 注：允许改变量以最大允许误差的百分数表示。 |  |  |

6.4.2.3  当测试仪由制造单位依据产品标准指定一个参考范围和标称使用范围时，影

响量应在参考范围的各个极限和与之相邻的标称使用范围部分内的任意值之间变化。

7  技术要求

7.1  通用要求

7.1.1  测试仪应被设计成在正常条件下正常工作时不致引起任何危险，尤其应确保： ——防电击的人身安全。

——防过高温度的人身安全。

——防火焰蔓延。

——在正常工作条件下，可能经受腐蚀的所有部件应受到有效防护。在工作条件

下，任何防护层既不应在一般的操作时会受损，也不应由于暴露在空气中而受损。

7.1.2  检查内容

7.1.2.1  机壳

机壳应无锈蚀、裂纹、涂覆层剥落等损伤；紧固部位应无松动；塑料件应无气泡、 裂开、变形以及灌注物应无溢出现象；机械构件不应有破裂、明显变形或紧固件松动；

电器部件应无明显位移或脱落等现象。不使用工具，机壳不能被拆开。

7.1.2.2  标志

除满足5.3.2规定的要求外，测试仪高压输出端必须有明显的高压输出标志及其他 必要的标志。面板及铭牌上所有填写的文字、符号、标志等内容应完整准确，字迹清晰

明显、工整。

7.1.2.3  端钮、按键及插座

a)  测试仪机壳上应配有明确的接地端钮。

b)  测试仪应具备高压启动、复位键，各按键控制应灵活可靠。

c)  所有端子固定方式应确保充分的和持久的接触，以免松动和发热；电气连接应

设计成不通过绝缘材料来传递接触力。

d)  接线端钮(接地端子除外)、按键及插座应具有绝缘防护措施。

7.1.2.4  指示及显示

测试仪在通电时指示或显示应清晰完整。

7.1.2.5  功能检查

a)  报警功能

测试仪应具有高压输出警示，当电流值超过预置击穿报警电流时，测试仪能够自动 切断输出电压及电流，同时发出声光报警信号。

b)  定时功能

测试仪应具有定时功能，并具有“开启”和“关闭”的选择功能，有时间调节装置 和时间指示器。定时的方式、范围及其最大允许误差由产品随机文件规定。测试仪应从 试验电压升到设定值时开始计时。被试件在要求的输出电压下达到预置电压持续时间

后，测试仪应能自动切断输出电压。

c)  复位功能

测试仪复位后均能处于待机状态，并使其处于再次测试准备状态。 d) 其他功能

若测试仪具有通讯、遥控等本大纲要求以外的其他功能，应能达到产品标准或说明 书等随机文件明示的要求。

7.2  电气要求

7.2.1  安全要求

7.2.1.1  绝缘电阻

a)  低端不接地的测试仪高压输出端子对机壳的绝缘电阻不应小于100 MΩ。 b)  测试仪电源端子对机壳的绝缘电阻不应小于50 MΩ。

7.2.1.2  泄漏电流

参比条件下，电源任一极与可触及部件的泄漏电流应不大于0.5 mA。 7.2.1.3  保护接地

保护接地应符合 GB 4793.1—2007 中6.5.1.3 的要求，电源输入插座中的保护接 地点(电源接地端子)与保护接地的所有易触及金属部件之间施加直流25 A 或额定电

源频率交流25 A 有效值试验电流1 min 后，阻抗不得超过0.1Ω。

7.2.1.4  介电强度

a)  电源输入端对机壳之间的试验电压为1.5 kV,   历 时 1 min,   不应出现击穿和飞

弧现象。

b)  低端不接地的测试仪高压输出端子对机壳之间的试验电压见表7,历时1 min,

不应出现击穿和飞弧现象。

表 7 试验电压

| 测试仪输出额定电压U | 试验电压有效值 |
| --- | --- |

| Uy≤5 kV | 1.2 Ux |
| --- | --- |
| Ux>5 kV | 1.1 Ux |

c)  测试仪在按GB4793.1—2007  中6.8.2的要求进行潮湿预处理后，应能符合本

条款 a)  及 b)  的要求。

7.2.2  电源频率与电压

测试仪对电源频率与电压的适应性应符合表8的规定。试验见9.8.2。

表 8  电源频率与电压

| 名 称 | 参比值(除非制造单位另有规定) | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 电源频率 | 50(60)Hz | ±5% |
| 电源电压 | 220 V | 士10% |

7.3  环境适应性

7.3.1  温度

测试仪允许的温度范围应符合表9的规定。试验见9.7.1、9.7.2和9.7.3。

表 9 温度范围

| 范 围 | 温 度 |
| --- | --- |
| 工作范围 | -5 ℃~45 ℃(3K5级) |
| 极限工作范围 | -10 ℃~55 ℃(修改后的3K6级) |
| 贮存和运输极限范围 | -25 ℃~70 ℃(3K8H级) |
| 注 ： 13K6级为-25 ℃~55 ℃。 2对特殊用途，可在订货合同中规定其他温度值。 3贮存和运输极限范围温度极值下最长时间为24h。 |  |

7.3.2  湿度

测试仪允许的湿度范围应符合表10的规定。温度和湿度组合试验见9.7.4。

表10 湿度范围

| 范 围 | 湿 度 | 参比条件 |
| --- | --- | --- |
| 工作范围 | (45%～75%)RH | 40 ℃ |
| 极限工作范围 | (20%～90%)RH | 50 ℃ |
| 贮存和运输极限范围 | ≤90%RH | 50 ℃;24 h |

7.3.3  冲击

测试仪在非包装、非工作状态下，在表11所列条件下按 GB/T  2423.5—1995 的规 定进行冲击试验，波形选用半正弦波。试验后测试仪不应出现损坏或信息改变，并能正 确工作。

表 1 1 冲击试验的影响量

| 峰值加速度 A |  | 相应的标称 脉冲持续时间D | 相应的速度变化量△v |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 半正弦 | 后峰锯齿 | 梯形 |
| m/s² | gn | ms | m/s | m/s | m/s |
| 300 | 30 | 18 | 3.4 | 2.6 | 4.8 |

7.3.4  振动

测试仪在非包装、非工作状态下，在表12所列条件下按 GB/T  2423.10—2008 的

规定进行振动试验。试验后测试仪不应出现损坏或信息改变，并能正确工作。

表12  振动试验的影响量

| 频率范围 Hz | 交越频率 Hz | 频率<60 Hz 恒定振幅/mm | 频率>60 Hz 恒定加速度/(m/s²) | 控制 | 每一轴向 扫频周期数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10～150 | 60 | 0.075 | 10(1g) | 单点 | 10 |
| 注：10个扫频周期为75 min。 |  |  |  |  |  |

7.3.5  运输

测试仪及其附件在完整满包装状态下按 GB/T  6587.6—1986 第2级别要求进行运

输试验。试验后测试仪应不出现损坏或信息改变，并能正确工作。

7.4  电磁兼容性 (EMC)

测试仪应能保证在以下电磁干扰影响下无损坏或信息改变，并能够正确工作，且测 试仪不应发生能干扰其他设备的传导和辐射骚扰。除非产品标准另有规定，测试仪的电 磁兼容性均应符合GB/T18268.1  标准中对A 类设备的发射 (EMI)    要求和用于工业场 所的抗扰度 (EMS)   要求的规定。

7.4.1  电磁骚扰 (EMI)

7.4.1.1  电源端子骚扰电压

应符合 GB/T18268.1  和 GB4824—2004  对 A 类设备的要求。发射限值见表13。

表13  设备电源端子骚扰电压限值

| 频段/MHz |  | 0.15～0.5 | 0.5～5 | 5～30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值/dB(μV) | 准峰值 | 79 | 73 | 73 |
|  | 平均值 | 66 | 60 | 60 |

7.4.1.2  辐射骚扰

应符合 GB/T  18268.1对 A 类设备的要求。发射限值见表14。

表14  设备辐射骚扰限值(测量距离10 m)

| 频段/MHz | 30～230 | 230～1000 |
| --- | --- | --- |

| 骚扰限值/dB(μV/m) | 40 | 47 |
| --- | --- | --- |

7.4.2  电磁抗扰度 (EMS)

应符合 GB/T   18268.1 和 GB/T GB/T  17626.5、GB/T  17626.6、GB/T

表15。

17626.2、GB/T   17626.3、GB/T   17626.4、

17626.11 的规定，试验等级及性能判据见

表15 抗扰度试验等级及性能判据

| 端口 | 试验项目 | 基础标准 |  | 试 验 值 | 性能判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 壳 | 静电放电(ESD) 射频电磁场辐射 | GB/T 17626.2 GB/T 17626.3 |  | 接触放电4 kV,空气放电8kV 10 V/m(80 MHz～1000 MHz) 3 V/m(1.4 GHz～2 GHz) 1V/m(2.0 GHz~2.7 GHz) | B A |
| 交 流 电 源 | 电压暂降 短时中断 脉冲群 浪涌 射频场感应的传导骚扰 | GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T | 17626.11 17626.11 17626.4 17626.5 17626.6 | 0%1周期 40%10周期 70%25周期 0%250周期 2 kV 1 kV"/2 kV²) 3 V(150 kHz～80 MHz) | B C C C B B A |
| 注1:1)线对线；2)线对地。 注2:性能判据见GB/T18268.1。 |  |  |  |  |  |

8  型式评价项目一览表

根据法制管理要求、计量要求和技术要求确定的测试仪型式评价项目见表16。该 表包括所有的观察项目和试验项目，观察项目是为了检查测试仪是否满足法制管理的要 求，试验项目是为了确定测试仪是否满足计量要求和通用技术要求。推荐试验顺序见 附录 B。

表16 型式评价试验项目一览表

| 序号 | 类别 | 型式评价项目 |  |  | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观察 项 目 | 法制 管理 要求 | 计量单位要求 |  | 主要单项 |
| 2 |  |  | 准确度要求 |  | 主要单项 |
| 3 |  |  | 计量器具法制标志和计量器具标识要求 |  | 主要单项 |
| 4 |  |  | 安装标志要求 |  | 主要单项 |
| 5 |  |  |  | 输出交直流电压基本误差 | 主要单项 |

|  | 试验 项 目 | 计量 要求 | 准确度 试验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  | 击穿报警电流的设定误差 | 主要单项 |
| 7 |  |  |  | 输出电压持续(保持)时间 | 主要单项 |
| 8 |  |  |  | 直流输出电压纹波系数 | 主要单项 |
| 9 |  |  |  | 交流输出电压失真度 | 主要单项 |
| 10 |  |  |  | 交流输出电压频率 | 主要单项 |
| 11 |  |  |  | 实际输出容量 | 主要单项 |
| 12 |  |  | 影响量试验 |  | 主要单项 |

表16(续)

| 序号 | 类别 | 型式评价项目 |  |  |  | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 试验 项 目 | 技术 要求 | 检查 内容 | 一般检查 | 外观结构和标志的检查 | 非主要单项 |
| 14 |  |  |  |  | 端钮、按键及插座的检查 | 非主要单项 |
| 15 |  |  |  |  | 指示和显示的检查 | 非主要单项 |
| 16 |  |  |  | 分辨力检查 |  | 主要单项 |
| 17 |  |  |  | 功能检查 | 报警功能 | 主要单项 |
| 18 |  |  |  |  | 定时功能 | 主要单项 |
| 19 |  |  |  |  | 复位功能 | 主要单项 |
| 20 |  |  |  |  | 其他功能 | 主要单项 |
| 21 |  |  | 电气 要求 | 安全试验 | 绝缘电阻 | 主要单项 |
| 22 |  |  |  |  | 泄漏电流 | 主要单项 |
| 23 |  |  |  |  | 保护接地 | 主要单项 |
| 24 |  |  |  |  | 介电强度 | 主要单项 |
| 25 |  |  |  | 电源频率及电压适应性试验 |  | 主要单项 |
| 26 |  |  | 环境 适应 性试 验 | 温度变化试验 |  | 主要单项 |
| 27 |  |  |  | 高温试验 |  | 主要单项 |
| 28 |  |  |  | 低温试验 |  | 主要单项 |
| 29 |  |  |  | 交变湿热试验 |  | 主要单项 |
| 30 |  |  |  | 冲击试验 |  | 主要单项 |
| 31 |  |  |  | 振动试验 |  | 主要单项 |
| 32 |  |  |  | 运输试验 |  | 主要单项 |
| 33 |  |  |  | 电磁骚扰 (EMI)试验 | 电源端子骚扰电压 | 主要单项 |

|  |  |  | 电磁 兼容 试验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 |  |  |  |  | 辐射骚扰 | 主要单项 |
| 35 |  |  |  |  | 静电放电抗扰度 | 主要单项 |
|  |  |  |  | 电磁抗扰 度(EMS) 试验 |  |  |
| 36 |  |  |  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 主要单项 |
| 37 |  |  |  |  | 浪涌(冲击)抗扰度 | 主要单项 |
| 38 |  |  |  |  | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | 主要单项 |
| 39 |  |  |  |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | 主要单项 |
| 40 |  |  |  |  | 射频场感应的传导抗扰度 | 主要单项 |

9  试验项目的试验方法和条件

9.1  试验条件

除非在有关标准中另有规定，试验应在下列条件下进行；

——所有应接地的部件应可靠接地。

——试验场地应保持干燥、清洁，且无强电磁干扰及明显的振动和冲击。

——进行准确度试验时，所用的计量标准器具及高准确度测量仪器应置于参比条件 下；进行安全试验及模拟储存、运输等环境试验时，测量仪器要置于其额定操作条件 下；进行试验的机械类仪器及其他辅助设备可以置于一般室内条件下。有特殊要求的， 要符合其要求的条件。

——试验前样机应通电并达到产品标准规定的热稳定时间。

9.2  一般检查

9.2.1  试验目的

检验样机外观标志、端钮、按键及插座等是否符合本大纲7.1.2.1～7.1.2.4的

要求。

9.2.2  试验程序

通过目测观察。指示及显示的检查应在样机通电后进行。

9.2.3  合格判据

试验结果应满足本大纲7.1.2.1～7.1.2.4的要求。

9.3 分辨力检查

9.3.1  试验目的

检验样机分辨力是否符合本大纲6.1的要求。

9.3.2  试验程序

9.3.2.1  可在准确度试验的同时按6.1的规定进行，检查其最高分辨力。

9.3.2.2  对测试仪输出电压(对于模拟指示测试仪，选择有数字的刻度)进行微调， 使其末位变化一个字(或一个最小刻度单位),读取此时测试仪指示值U₁,   然后再次微  调测试仪输出电压，使测试仪末位刚好变化一个字(或一个最小刻度单位),读取测试  仪的指示值U₂,   取两次示值之差△U=U₂-U₁       即为测试仪的最高分辨力。

9.3.2.3  检查过程中，指示值应平稳上升或下降，模拟指示测试仪的指针应无停顿和 卡死现象。

9.3.3  合格判据

试验结果应满足6.1的要求。

9.4  准确度试验

对于输出频率可调(50 Hz 和60 Hz)   的样机，在频率60 Hz 下，可仅对样机交流

输出试验电压、交流输出电压失真度和交流输出电压频率项目进行试验。

9.4.1  输出交直流电压基本误差

9.4.1.1  试验目的

检验样机交直流输出电压是否符合本大纲6.2.1的要求。

9.4.1.2  试验设备

试验设备应具有适当的测量范围，同时确保由标准器、标准辅助设备及环境条件所 引起的扩展不确定度应不大于样机基本误差的三分之一。包含因子k 取2.58。若使用

标准电压互感器及标准电压表替代标准高压表，标准电压互感器准确度等级应高于样机 准确度等级的十分之一，标准电压表示值误差应不超过样机输出电压最大允许误差的五

分之一。

9.4.1.3  试验程序

a)   对样机每一个输出电压量程挡都应进行检测。最高量程为全检量程，其他量程 选点检测。设样机各量程满度值为Um,  选择检测点如下：全检量程：在40%Um~ 100%Um  范围内，均匀选取检测点(或最近刻度点),且不少于四点；其他量程： 40%Um 、70%Um 、100%Um  三点(或最近刻度点)进行检测。对指针式表头的样机应 校正高压输出指示表头，使指针位于零位。对于输出频率可调的样机，应在50 Hz 和

60 Hz分别进行检测。

b)  样机交流输出电压试验可按图1 (a) 、(b)     两种方法进行。

(a)                                                                                                      (b)

图1 输出电压的检测原理图

c)  若按图1 (b)   接线，则采用直接测量法检测，可由耐电压测试仪校验仪或高压 电压表直接读取样机实际输出电压值。若按图1 (a)   线路试验，则接好线路，断开开 关 K,   通电稳定。将样机的输出电压示值调至规定的检测点(或指针分别对准带有数字 标记分度线)上进行检测；读取交流标准电压表上的电压示值。样机输出电压由小至

大，重复测量两次，取其平均值，即为样机输出电压实测值。样机输出电压按式(1)

计算：

U,=k·U₂                                                                      (1)

式中：

U₄—— 样机输出电压实际值， V;

Uv——标准电压表示值， V;

k——标准电压互感器变比。

9.4.1.4  数据处理

a)  交直流输出电压示值误差用式(2)表示：

(2)

式中：

δ——输出电压相对误差，%;

U₁—— 输出电压示值， kV;

U,—— 输出电压实际值，kV。

b) 数据化整至允许误差的十分之一。

9.4.1.5  合格判据

试验结果均应满足本大纲6.2. 1的要求。

9.4.2  击穿报警电流的设定误差

9.4.2.1  试验目的

检验样机击穿报警电流的设定误差是否符合本大纲6.2.2的要求。

9.4.2.2  试验设备

试验设备应具有适当的测量范围，同时确保由标准器、标准辅助设备及环境条件所 引起的扩展不确定度应不大于样机基本误差限的三分之一。包含因子k 取2 . 58。

9.4.2.3  试验程序

a)  样机击穿报警电流的设定误差试验可按图2线路进行。允许使用定电阻，平稳

调节样机电压输出，使电流逐渐增大至电流切断值的方法。

(a)                                                                                            (b)

图 2 击穿报警电流值的检测原理图

b)   按 图 2 (a)    连接样机、负载电阻器和标准电流表或校验仪；根据检测点电流按 式(3)计算负载电阻器的阻值。击穿报警电流的设定值按由小至大的顺序设置，负载 电阻器置适当值。调整输出电压至0. 1U;,     但不能低于500 V 。调整负载电阻器的阻 值 R,    同时观察毫安表上的示值，直至样机发出报警或切断输出电压，此时迅速读取电

流值。重复测量两次，取其平均值，即为击穿报警电流实测值。

(3)

式中：

I₂     — 样机击穿报警电流的设定标称值， mA;

R—— 可调电阻器阻值， kQ;

Un—— 样机额定电压值， V。

c)  按 图 2 (b)   接好线路，用耐电压测试仪校验仪直接测量击穿报警电流值。先将 校验仪功能开关置 “AC”    ( 或 “DC”)    电压，将样机也置 “AC”    ( 或 “DC”)    电压输出， 其高端与校验仪电压端V 连接，调节样机输出电压至0 . 1 Un  后，保持样机输出不变， 切断输出。将样机输出高端接至校验仪电流端 I,   并把电流调节盘的电阻放置大于R

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/547114023050006045