# 北  京  市  地  方  计  量  技  术  规  范

JJF（京）105-2023

网络时间同步服务器校准规范

Calibration Specification of network time synchronization servers

2023-5-22 发布                              2023-7-1 实施

北京市市场监督管理局    发 布

| 网络时间同步服务器 校准规范 |  |
| --- | --- |
|  | JJF(京)105-2023 |
| Calibration Specification of network time synchronization servers |  |

归  口 单 位： 北京市市场监督管理局

主要起草单位： 北京市计量检测科学研究院

参与起草单位： 北京无线电计量测试研究所

本规范委托北京市计量检测科学研究院负责解释

本规范主要起草人：仲崇霞（北京市计量检测科学研究院） 盖旭刚（北京市计量检测科学研究院） 黄  艳（北京市计量检测科学研究院）

高春柳（北京市计量检测科学研究院） 参加起草人：杨  帆（北京无线电计量测试研究所）

目  录

引  言 	 II

1  范围 	 1

2  引用文件 	 1

3  术语和定义 	 1

4  概述 	 1

5  计量特性 	 2

6 校准条件 	 2

7 校准项目和校准方法 	 3

8 校准结果都表达 	6

9 复校时间间隔 	 6

附录 A 原始记录格式 	 8

附录 B 校准证书内页格式 	 10

附录 C 测量结果的不确定度评定示例 	 11

# 引  言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语 及定义》和 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范 编制工作的基础性文件。

本规范包含了对网络时间同步服务器的计量要求和具体校准项目，计量特性 主要包括 1PPS 时间偏差、NTP 时间偏差、PTP 时间偏差、NTP 端口最大响应次数。

本规范为首次发布。

网络时间同步服务器校准规范

# 1  范围

本规范适用于输出网络时间协议 NTP、PTP 信号的网络时间同步服务器的校 准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF（通信）018-2021 时间综合测试仪校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引 用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和定义

3.1  网络时间协议 Network Time Procotol（NTP）

RFC(Request For Comments)-1305 标准定义的协议，用于一组分散的时间 服务器和客户端间的时间同步。

[来源：JJF（通信）018-2021 3.3]

3.2  精确时间协议 Precision Time Protocol（PTP）

IEEE1588-2008 定义的用于网络测量和控制系统的精确时钟同步协议标准。 [来源：JJF（通信）018-2021 3.2]

# 4  概述

网络时间同步服务器一般是以 GNSS、B 码、原子钟等作为时间源，在网络中 提供时间同步服务的授时设备，一般由参考信号输入单元、本地时间保持单元、 信号输出单元组成，其结构组成如图 1 所示。

图 1 网络时间同步服务器组成结构原理图

参考信号输入单元获取外部时间信息；本地时间保持单元接收参考信号输入

单元的时间信号对本地时钟进行同步，并利用主振器进行时间保持；信号输出单 元根据本地的时间频率信号，对外提供 1PPS 输出、NTP 服务、PTP 服务。广泛 应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、 教育、政府机关、IT 等领域。

# 5  计量特性

5.1 1PPS 时间偏差

±（30 ns～2 μs）。

5.2 NTP 时间偏差   优于±100 ms。

5.3 PTP 时间偏差 优于±10 µs。

5.4 NTP 端口最大响应次数 优于 1000 次/s。

注： 以上技术指标不用于合格性判定，仅提供参考。

# 6 校准条件

6.1 环境条件

a）环境温度：（20±5） ℃ ;

b）环境相对湿度：≤ 80%；

c）电压：220(1±10%) V，频率：50(1±2%) Hz；

d）周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 参考时间频率源

a) 与 UTC（NIM）的时间偏差：优于±50 ns；

b) 相对频率偏差：优于±1×10-9。

6.2.2 时间间隔测量仪

a)时间间隔测量范围1 ns～1 s；

b)时间间隔测量最大允许误差：±（A×t+δ) , A 为内置时基相对频率偏差， t 为被测时间间隔，δ为有效分辨力。

6.2.3 时间综合测试仪

a)具备外频标输入功能；

b)具备 GNSS 授时功能；

c)NTP 时间偏差测量分辨力：优于 10 ns。 d)PTP 时间偏差测量分辨力：优于 1 ns。

6.2.4 以太网分析仪

a)可生成 1000 Mbps 线速流量，并进行实时统计分析；

b)具备对帧速率的统计功能。

# 7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目及对应校准方法见表1。

表 1 校准项目及对应校准方法一览表

| 序号 | 校准项目名称 | 校准方法对应条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及功能检查 | 7.2.1 |
| 2 | 1PPS 时间偏差 | 7.2.2 |
| 3 | NTP 时间偏差 | 7.2.3 |
| 4 | PTP 时间偏差 | 7.2.4 |
| 5 | NTP 端口最大响应次数 | 7.2.5 |

7.2 校准方法

7.2.1 外观及工作正常性检查

用目测的方法检查网络时间同步服务器的外观和结构。被校网络时间同步服 务器不应有影响正常运行和读数的机械损伤、故障和异常现象。

7.2.2 1PPS 时间偏差

图 2 1PPS 时间偏差校准仪器连接示意图

a）仪器连接如图 2 所示；

b）被校网络时间同步服务器按产品说明书规定加电预热，使被校网络时间 同步服务器工作在锁定外部标准时间状态（显示锁定在北斗、GPS 等至少一种标 准时间信号）；

c）线缆 C1 和线缆 C2 选择等长的线缆，时间间隔测量仪测量两个通道信号

的时间间隔，每秒测量 1 次，连续测量 100 次，记录测量值 ΔT1PPS1 、ΔT1PPS 2 、……、

ΔT1PPS100  ，取 100 次测量值的平均值T1PPSout  减掉天线及馈线时延和参考时间频率 源本身的时间偏差作为测量结果；

PPSout  = 1PPSout  — τ ………………………………

式（1）中，

ΔT1PPSout ——被校网络时间同步服务器的 1PPS 输出定时偏差，ns；

T1PPSout ——时间间隔计数器 100 次测量值的平均值，ns；

τ ——天馈线时延和参考时间频率源的时间偏差总和，ns。

7.2.3 NTP 时间偏差

图 3 NTP 时间偏差校准仪器连接示意图

a）仪器连接如图 3 所示；

b）被校网络时间同步服务器按产品说明书规定加电预热；

c）选择时间综合测试仪的时间分析功能，将时间综合测试仪与被校网络时 间同步服务器的 IP 地址设置为同一网段，使时间综合测试仪与被校网络时间同 步服务器之间通信成功；

d）启动时间综合测试仪的 NTP 测量功能，每秒测量 1 次，连续测量 100 次，

记录测量值 ΔTNTP1 、 ΔTNTP 2 、……、 ΔTNTP100  ，取 100 次测量值的平均值 ΔTNTP 作 为测量结果，得到被校网络时间同步服务器的 NTP 测量偏差 ΔTNTP

ΔTNTP  = ΔTNTP     ………………………………………（2）

式（2）中：

ΔTNTP ——被校网络时间同步服务器的 NTP 测量偏差；

ΔTNTP ——100 次测量值的平均值。

7.2.4 PTP 时间偏差

a）仪器连接如图 3 所示；

b）被校网络时间同步服务器按产品说明书规定加电预热；

c）选择时间综合测试仪的时间分析功能，将时间综合测试仪与被校网络时 间同步服务器的 IP 地址设置为同一网段，使时间综合测试仪仪与被校网络时间 同步服务器之间连接成功；

d）启动时间综合测试仪的 PTP 测量功能，每秒测量 1 次，连续测量 100 次，

记录测量值 ΔTPTP1  、 ΔTPTP 2  、……、 ΔTPTP100  ，取 100 次测量值的平均值 ΔTPTP  作 为测量结果，得到被校网络时间同步服务器的 NTP 测量偏差 ΔTPTP

ΔTPTP  = PTP     ………………………………………

式（3）中：

ΔTPTP ——被校网络时间同步服务器的 PTP 测量偏差；

ΔTPTP ——100 次测量值的平均值。

7.2.5 NTP 端口最大响应次数

图 4 NTP 端口访问容量测量仪器连接示意图

a）仪器连接如图4 所示；

b）被校网络时间同步服务器按产品说明书规定加电预热；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/575122123330011121