# 发射光谱仪检定规程

1  范围

本规程适用于发射光谱仪(以下简称仪器)的首次检定、后续检定和使用中检验。 仪器的定型鉴定和样机试验中有关计量性能试验可参照本规程进行。

2  引用文献

本规程引用下列文献：

JJF 1001—1998《通用计量术语和定义》

JJF 1059—1999《测量不确定度评定与表示》 .

OIML R116“Inductivety coupled plasma atomic emission spectrometers for measurement of metal pollutants in water”《测定水中污染金属离子用等离子体发射光谱仪》

使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3  概述

3.1 仪器原理和用途

发射光谱仪是根据被测元素的原子或离子，在光源中被激发而产生特征辐射，通过 判断这种特征辐射的存在及其强度的大小，对各元素进行定性和定量分析。它主要用于 冶金、地质、石油、环保、化工、食品、医药等方面的样品分析。

3.2 仪器结构

仪器的主要结构方框图如下所示。

进样系统——|激发光源——色 散 系 统 控 制 与 检 测 系 统 输 出 系 统 3.3 仪器分类

仪器按激发光源和检测系统的不同分为三类。第一类：电感耦合等离子体发射光谱 仪(简称 ICP 光谱仪),包括顺序扫描型、多道同时型(检测器为光电倍增管)、全谱直 读型(检测器为 CCD或 CID)  等几种类型；第二类；火花/电弧直读光谱仪(简称直读 光谱仪),包括大型和便携式两种类型；第三类：摄谱仪。

4  计量性能要求

4.1 ICP 光谱仪计量性能要求

ICP光谱仪计量性能要求见表1。

4.2  (火花/电弧)直读光谱仪计量性能要求

直读光谱仪计量性能要求见表2。

表1 ICP光谱仪的主要检定项目及计量性能要求

| 级别 |  | A级 | B级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波长 | 小值误差 | ±0.03 nm | ±0.05 nm |
|  | 重复性 | ≤0.005 nm | ≤0.01 nm |
| 最小光 谱带宽 |  | Mn257.610 nm半高宽≤0.015 nm | Mn257.610 nm半高宽≤0.030 nm |
| 检出限 /(mg/L) |  | Zn213.856 nm; ≤0.003. Ni231.604 nm; ≤0.01. Mn257.610 nm; ≤0.002. Cr267.716 nm; ≤0.007. Cu324.754 nm; ≤0.007. Ba455.403 nm; ≤0.001. | Zn213.856 nm; ≤0.01. Ni231.604 nm; ≤0.03. Mn257.610 nm; ≤0.005. Cr267.716 nm; ≤0.02. Cu324.754 nm; ≤0.02. Ba455.403 nm; ≤0.005. |
| 重复性 /% |  | Zn,Ni,Cr,Mn,Cu,Ba (浓度为0.50 mg/L~2.00 mg/L)≤1.5 | Zn,Ni,Cr,Mn,Cu,Ba (浓度为0.50 mg/L~2.00 mg/L)≤3.0 |
| 稳定性 /% |  | Zn,Ni,Cr,Mn,Cu,Ba (浓度为0.50 mg/L~2.00 mg/L)≤2.0 | Zn,Ni,Cr、Mn,Cu,Ba (浓度为0.50 mg/L~2.00 mg/L)≤4.0 |

表2 直读光谱仪的主要检定项目及计量性能要求

| 级别 | A级 |  | B级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长示值 误差及重 复性 | 各元素谱线出射狭缝的不一致性不大于±10 μm 示值误差±0.05 nm 重复性≤0.02 nm |  |  |  |
| 检出限 /% | C≤0.005 Mn≤0.003, Ni≤0.005, | Si≤0.005 Cr≤0.003 | C≤0.02 Mn≤0.02, | Si≤0.02 Cr≤0.01 |

|  |  | V≤0.001 | Ni≤0.02, | V≤0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性/% | C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo (含量为：0.1%～2.0%)≤2.0 |  | C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo (含量为：0.1%～2.0%)≤5.0 |  |
| 稳定性 /% | C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo (含量为：0.1%~2.0%)≤2.0 |  | C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo (含量为：0.1%～2.0%)≤5.0 |  |

4.3  摄谱仪计量性能要求

4.3.1  仪器密光性

同一感光板曝光和未曝光之间△D≤0.05。

4.3.2  谱线质量和分辨力

谱线应上下均匀一致、垂直于感光板且无楔状和毛刺。

在全谱面4/5范围应能清晰分辨线对 [Fe(nm)]:234.8303     与234.8099;

285.3774与285.3688;310.0665与310.0304。

4.3.3 谱线光密度均匀性 △D≤0.1。

4.3.4  检出限

目视可见 Sn283.98nm(Sn  含量不大于0.003%)和 Zn334.502  nm(Zn含量不大于

0.003%)谱线。

4.3.5 重复性

纯铜光谱分析标准物质，其Ni 连续10次测量值(0.01%～0.02%)的相对标准偏 差≤20%。

5 通用技术要求

5.1 外观

5.1.1 仪器应有下列标识：仪器名称、型号、制造厂名、出厂编号与出厂日期，国产 仪器应有   标识等。

5.1.2  仪器及附件的所有紧固件均应紧固良好；连接件应连接良好；运动部位应运动 灵活、平稳；气路系统应可靠密封，不得泄漏。

5.1.3  仪器的所有旋钮及功能键应能正常工作。由计算机控制或带微机的仪器，当由 键盘输入指令时，各相应的功能应能正常工作。

5.1.4  仪器的所有刻线、刻字应清晰、均匀，不得有妨碍读数和测量的锈斑及耀光等

缺陷。

5.2 安全性能

5.2.1 仪器的绝缘电阻应不小于20 MΩ。

5.2.2  ICP 光谱仪的电场泄漏应不大于10 V/m。 6  计量器具控制

计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用中检验。

6.1  检定条件

6.1.1 检定用设备及标准物质

6.1.1.1 纯铜光谱分析标准物质(摄谱仪用)。

6.1.1.2 低合金钢光谱分析标准物质或碳钢、碳素工具钢光谱分析标准物质；铝合金 光谱分析标准物质或铜基、铅基等光谱分析标准物质(直读光谱仪用)。

6.1.1.3  纯铁光谱分析标准物质(直读光谱仪用)。

6.1.1.4 多元素混合系列标准溶液 (ICP 光谱仪用)。

6.1.1.5  高频电磁场检漏仪 (ICP 光谱仪用)。

6.1.1.6 兆欧表：1000 V。

6.1.2  环境条件及其他要求

6.1.2.1 环境温度：(15～30)℃。

6.1.2.2  相对湿度：≤80%,或按仪器说明书规定。

6.1.2.3  电源：电压AC(220±22)V   或(380±38) V,   频率(50±1) Hz。

6.1.2.4 仪器周围应无强交流电干扰，无强气流及酸、碱等腐蚀性气体。

6.1.2.5  仪器附近无强烈振动源。

6.1.2.6  仪器及电源应有良好接地。

6.1.2.7  等离子体光源上方应有排气装置，足以将废气排出室外，但不能影响炬焰的 稳定性。应保证射频发生器的功率管有良好的散热排风。

6.2 检定项目

检定项目如表3所示。

表3 检定项目

| 仪器 | 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射光 谱仪 | 1 | 外观 | + | + | 一 |
|  | 2 | 电磁场泄漏 | + |  | 一 |
|  | 3 | 波长示值误差及重复性 | + | + |  |
|  | 4 | 最小光谱带宽 | + | + | 一 |
|  | 5 | 检出限 | + | 十 | + |
|  | 6 | 重复性* | 十 | + | 十 |
|  | 7 | 稳定性 | + | 一 |  |
| 直读光 谱仪 | 1 | 外观 | + | + |  |
|  | 2 | 绝缘电阻 | + | 一 |  |
|  | 3 | 波长示值误差及重复性 | + | + | 一 |
|  | 4 | 检出限 | + | + | + |
|  | 5 | 重复性 | + | + | + |
|  | 6 | 稳定性 | + | + | + |
|  |  | 外观 | + | + | 一 |

| 摄谱仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 绝缘电阻 | + | 一 |  |
|  | 3 | 密光性 | 十 | 一 |  |
|  | 4 | 谱线质量和分辨力 | + | + |  |
|  | 5 | 谱线光密度均匀性* | + | + | 十 |
|  | 6 | 检出限* | 十 | 十 | + |
|  | 7 | 重 复 性 | 十 | + | + |
| 注：1. “+”为需要检定项目，“-”为不帮要检定项目。 2. “*”者为重要检定项目。 |  |  |  |  |  |

6.3  检定方法

6.3.1  外观检查

按4.1 要求，用自视观察法进行检查。

6.3.2  安全性能的检定

6.3.2.1 在未接通电源时，打开仪器开关，用兆欧表测量电源进线端(相线或中线) 与机壳间的绝缘电阻。

6.3.2.2  ICP光谱仪在等离子炬点燃的情况下，用高频电磁场检漏仪在高频发生器及炬 管箱的周围，距离30 cm 处测试电磁场强度。

6.3.3 ICP 光谱仪的检定

6.3.3.1  波长示值误差和重复性的检定

仪器开机进行基线扫描后，吸喷混合标准溶液(附录 A 中表 A.1),    以 Se,Zn,

Mn,Cu,Ba,Na,Li,K              峰值位置的波长示值为测量值，从短波到长波依次重复测量3 次。分别用式(1)计算波长示值误差，其测量平均值与波长标准值之差为示值误差， 取绝对值最大者为仪器的波长示值误差；用式(2)计算波长重复性，3次测量值的极  差为重复性，取最大者为仪器的波长重复性。

波长示值误差：

(1)

式中：λ₄——波长示值， nm;

λ,——波长标准值， nm;

n—— 测量次数， n=3。

波长重复性：

δ₄=λmx      λmin                                                              (2)

式中：λmx—   某谱线3次波长示值中的最大值， nm;

λmi—— 某谱线3次波长示值中的最小值， nm。

6.3.3.2  最小光谱带宽的检定

吸喷5 mg/L含锰标准溶液，用仪器的最小狭缝测量 Mn257.610 nm谱线，计算谱线 半高宽。

6.3.3.3 检出限的检定

在仪器处于正常工作状态下，吸喷系列标准溶液(附录A 表 A.2),    制作工作曲线 连续10次测量空白溶液，以10次空白值标准偏差3倍对应的浓度为检出限。

(3)

式 中 ：s——标准偏差；

x;—— 单次测量值；

x—— 测量平均值；

n—— 测量次数， n=10。

DL=3s/b                                                                                                  (4)

式中：DL——元素检出限， mg/L;

s—— 标准偏差；

b—--  工作曲线斜率。

6.3.3.4  重复性的检定

在仪器处于正常工作状态下，吸喷标准溶液(附录 A 表 A.2),    制作工作曲线，连 续10次测量标准溶液(表 A.2 中2*或3”溶液),计算10次测量值的相对标准偏差

(RSD)  为重复性。

(5)

式中： RSD——相对标准偏差，%;

x;——测量值， mg/L;

x—— 测量平均值， mg/L;

n---     测量次数， n=10。

6.3.3.5 稳定性的检定

仪器开机稳定后，吸喷标准溶液(附录A 表 A.2),    制作工作曲线，测量标准溶液 ( 表A.2 中2*或3”溶液)。在不少于2 h 内，间隔15 min 以上，重复6次测量，计算6 次测量值的相对标准偏差 (RSD)  为稳定性。计算同公式(5),但 n=6。

6.3.4 直读光谱仪的检定方法

6.3.4.1  波长示值误差的检定

大型直读光谱仪：仪器开机后，读取基准波长峰位置(鼓轮刻度)读数，在峰位置 两侧各取5～8个点，逐点激发某个元素含量较高的标准样品，读取代表元素(如 C, Si,Mn,Cr,V,Cu)             的谱线强度，找出峰位置(鼓轮刻度)读数，分别与基准波长的 峰位置进行比较、计算其偏差。

△=x₁-x2                                                                                                        (6)

式中：△—— 偏差；

x₁—— 元素峰位置(鼓轮刻度)读数；

x₂—— 基准波长峰位置(鼓轮刻度)读数。

便携式直读光谱仪：激发三块不同含量的标样，用仪器扫描功能读取代表元素(如 C,Si,Mn,Cr,V,Cu)                的波长读数，从短波到长波依次重复测量3次。分别用式(1) 计算波长示值误差，其测量平均值与波长标准值之差为示值误差，取绝对值最大者为仪 器的波长示值误差；用式(2)计算波长重复性，3次测量值的极差为重复性，取最大 者为仪器的波长重复性。

6.3.4.2 检出限的检定

在仪器正常工作条件下，连续10次激发纯铁(空白)光谱分析标准物质，以10次 空白值标准偏差3倍对应的含量为检出限。计算同公式(3)、(4),但检出限单位为%。 6.3.4.3  重复性的检定

在仪器正常工作条件下，连续激发10次测量某个低合金钢光谱分析标准物质中代 表元素的含量，计算10次测量值的相对标准偏差 (RSD)   为重复性。计算同公式(5) 但测量值的单位为%。

6.3.4.4  稳定性的检定

仪器开机稳定后，激发某个低合金钢光谱分析标准物质，对代表性元素进行测量。 在不少于2 h 内，间隔15 min 以上，重复6次测量。计算6次测量值的相对标准偏差 (RSD)  为稳定性。计算同公式(5),但测量值的单位为%, n=6。

注：若仪器只做铝合金、铜合金、铅合金，可采用相应光谱分析标准物质并参照本规程的相关 技术指标和检定方法进行检定。

6.3.5 摄谱仪检定方法

6.3.5.1 仪器密光性的检定

仪器在正常工作条件下，盖住狭缝。将一块感光板裁成两半，其中一半置于暗盒 中，在仪器上曝光2h,   与未曝光的半块感光板在相同条件下进行暗室处理，最后测量 两块感光板的光密度差△D。

△D=D            犟  光  一 D   未曝光                                                                                                (7)

6.3.5.2 谱线质量和分辨力的检定

仪器相对孔径≤1:30,中间光阑3.2 mm狭缝宽5 μm,   高10 mm。采 用 5A 交流电  弧，曝光(1～2) s,   摄取铁谱。暗室处理后，将感光板置于投影仪上检查谱线垂直度、 有无楔状、毛刺等以及可否目视分辨 Fe 谱线对(见4.3.2)。

6.3.5.3 谱线光密度均匀性的检定

将6.3.5.2摄取的铁谱感光板置于投影仪上观察全谱质量，在(240～260) nm、 (280～300)nm、(320～340)nm   波段范围内各选一条高度9 mm 的谱线。用测量狭缝宽  度为0.25 mm、高度2.0mm的测微密度计测量每条谱线的上、中、下三小段[每段约

(1~2)mm]        的光密度值 (D₁,D,D),                    再分别计算与 D[D=(D               +D+

DF)/3]  之间的偏差△D(△D₁=ID-D₁ l,△D        中=1D-Dl,△D     下 = |D-DFl)。

6.3.5.4  检出限的检定

仪器相对孔径≤1:30,狭缝宽5μm、高 2 mm。采用(7～10) A 交流电弧，白电极 对(或上电极为石墨)激发，电极间距2.0mm,  预燃40s,   曝光40 s,   对纯铜光谱分析 标准物质连续摄谱10次(注意随时调节上下电极间距),同时摄取一套纯铜光谱分析标 准系列。感光板经暗室处理后，放在投影仪上， 目 视 观 察 Sn(283.98   nm) 和 Zn(334.502  nm)两条谱线，其目视可见的最低含量为该元素的检出限。

6.3.5.5 重复性的检定

用测微密度计测量6.3.5.4所摄纯铜光谱分析标准物质谱板中Ni(305.031   nm)/ Cu(306.9nm)    的光密度值，绘制工作曲线。利用工作曲线求出 Ni 的10次测量值，计 算10次测量值的相对标准偏差 (RSD)   为重复性。计算同公式(5)。

6.4 检定结果的处理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/578100065060006024