# 金属材料  维氏硬度试验

# 第 2 部分：硬度计的检验与校准

# 1   范围

本文件规定了按照GB/T 4340.1测定维氏硬度用的维氏硬度计（以下简称“硬度计”）和压痕测量系 统的检验与校准方法。

规定了硬度计、压头和压痕测量系统的直接检验方法，并规定了用标准硬度块对硬度计整机检测的 间接检验法。

如果硬度计还用于其他方法的硬度试验， 则应分别按照每一种方法单独对硬度计进行检验。

本文件也适用于便携式硬度计， 但不适用基于测量原理不同于本文件的硬度计，如基于超声波阻抗 法测量硬度的超声硬度计。

# 2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 4340.1  金属材料  维氏硬度试验  第1部分：试验方法（GB/T 4340.1-20 xx，ISO 6507-1： 2023，MOD）

GB/T 4340.3  金属材料 维氏硬度试验  第3部分：标准硬度块的标定（GB/T 4340.3－20×× , ISO 6507-3：2018，MOD）

GB/T 13634  金属材料  单轴试验机检验用标准测力仪的校准（GB/T 13634－2019，ISO 376:2011， IDT）

# 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 4  一般要求

在检验硬度计以前， 应对其进行检查以确保硬度计按制造者的说明书正确安装。

宜特别检查下列各项：

a)  压头主轴在其导向体中能够无摩擦/过大侧向窜动（移动） ；

b)  压头柄牢固地安装在主轴孔中；

c)  试验力的施加和卸除无冲击、振动或过载，且不影响读数；

d)  压痕测量系统：

1)  如果测量装置与主机为一体，则从卸除试验力到测量压痕的转换过程不影响读数；

2)  测量显微镜的照明装置在整个观测视场中产生均匀的照明，使压痕与其周围表面形成足够

的对比度， 能清晰地确定边界；

3)  必要时，压痕中心位于视场中心。

注： 本文件规定的硬度计检验与校准细则经过了不断发展和完善。当确定硬度计的误差时， 要考虑测量装置和/或参 考标准相关的不确定度，且不适合扩大不确定度的允许值， 例如减小测量不确定度的公差。无论直接检验还是 间接检验均如此。

# 5  直接检验

## 5.1  总则

5.1.1  直接检验应按照第 7 章规定的检验周期进行。

5.1.2  直接检验包括：

a)  试验力的校准；

b)  压头的检测；

c)  压痕测量装置的校准与检验；

d)  试验循环时间的检验。

5.1.3   直接检验宜在(23±5)℃的温度范围内进行。如果在此温度范围以外进行检验，则应在检验报告 中注明。

5.1.4  用于检验和校准用的器具应溯源到国家基准。

## 5.2  试验力的校准

5.2.1  硬度计工作范围内的每一个试验力均应进行测量。在检测过程中，若压头位置会影响施加力时， 就应在主轴的整个移动范围内， 至少在三个间隔相等的位置上对其试验力进行检测。

若硬度计的试验力不受主轴位置的影响， 如采用闭环加力控制系统，其试验力可在一个位置进行检 测。

5.2.2  试验力应通过下述两种方式之一进行检测：

——使用符合 GB/T 13634 规定的 1 级或优于 1 级的标准测力仪检测；

——用校准过质量的砝码或具有相同准确度的其他方法施加一个示值误差在±0.2%以内的力， 使该 力与被检测的试验力相平衡。

宜提供证据证明在试验力阶梯变化后1-30s期间内，测力装置的输出变化不超过±0.2%。

5.2.3  在主轴的每一位置上，每个试验力 F应读取三个读数。在每次测量读数前， 主轴的移动方向应与 试验时的移动方向一致。所有读数均应满足表 1 规定的试验力相对误差最大允许值 ΔFrel 的要求。

试验力F的相对误差ΔFrel按照公式（1）计算：

式中：

（1）

F——试验力测量值；

FRS——试验力的标准值。

表 1  试验力允差

| 试验力范围，FRS N | 最大允许相对误差 ΔFrel %Fs |
| --- | --- |
| 0.009807≤FRS＜0.09807 | ±2.0 |
| 0.09807≤FRS＜1.961 | ±1.5 |
| FRS ≥1.961 | ±1.0 |

## 5.3   压头的检验

5.3.1  金刚石正四棱锥体的四个面应抛光且无表面缺陷。

5.3.2  能够通过直接测量或光学仪器检测压头的形状。用于检验压头形状仪器的扩展不确定度不应大于 0.07°。

5.3.3  金刚石棱锥体锥顶两相对面夹角应在 136°±0.5°范围内（见图 1）。

两相对面夹角也可以通过两相对棱夹角确定。夹角应在148.11°±0.76°范围内。

5.3.4  金刚石棱锥体轴线与压头柄轴线（垂直于安装面）的夹角应小于 0.50°。

5.3.5  理想情况下， 四个面宜相交于一个共同点，但一般情况下两个相对面往往相交于一条线，见图 2。 相交线的长度宜直接测量压头顶部或者压痕顶部印记。交线的最大允许长度见表 2。

5.3.6  应具有能够证明压头几何偏差的有效检验证书（见 8.2）。

136°±0.5 °

图1  金刚石棱锥体的锥角

说明：

a  —— 交线长度。

图2  压头锥顶交线的示意图

表 2  相对面交线的最大允许长度

| 试验力范围，F N | 交线的最大允许长度，a mm |
| --- | --- |

| 0.009 807≤F＜1.961 | 0.0005 |
| --- | --- |
| 1.961≤F＜49.03 | 0.001 |
| F≥49.03 | 0.002 |

## 5.4  压痕测量系统的检验与校准（争议点）

5.4.1  压痕测量装置的每个分辨力和使用的标尺分度均应被检验。一个标尺若用于两个相互垂直的轴线 方向，则这两个方向均应校准。应使用标准线纹尺进行测量。 标准线纹尺线间距的扩展不确定度应满足 表 3 的规定。

5.4.2  应至少在以视场为中心区域的四个等间距分布的位置进行测量，测量位置覆盖整个工作范围。每 个位置应测量三次， 每次测量的最大允许误差应满足表 3 的规定。

表 3  测量系统的检验与校准要求

| 测量参数 | 检验要求 |
| --- | --- |
| 标准线纹尺间距最大扩展不确定度（见 5.4.1） | 0.000 4 mm 或 0.2% |
| 压痕测量系统的最大允许误差（见 5.4.2） | 0.000 8 mm 或测量长度的 1.0% |

## 5.5  试验循环时间的检验

试验循环时间的最大允许误差为±0.5s1） 。所测得的循环时间应符合GB/T 4340.1的规定。

## 5.6  检验/校准的不确定度

应确定检验/校准的不确定度，示例见附录A。

# 6  间接检验

## 6.1  总则

6.1.1  间接检验周期应按照第 7 章进行。

6.1.2  间接检验使用按 GB/T 4340.3 标定的标准硬度块对硬度计的性能进行检验。

6.1.3 间接检验宜在（23±5）℃的温度范围内进行检验， 如果在此温度范围以外进行检验， 则应在检验 报告中记录。

6.1.4  用于检验和校准的装置或仪器应能溯源到国家基准。

## 6.2  试验力和硬度水平

应使用按照GB/T 4340.3标定的标准硬度块对硬度计进行检验：

a) 应在每一个所使用的试验力下对标准硬度块进行检验。

b) 当使用的试验力超过一个时，对于每个试验力的检验，都应从以下规定的硬度范围中至少选择两个 标准硬度块。应合理选择标准硬度块组，以使下列每一个硬度范围中至少有一个硬度块用于检验。

c) 当所检验的硬度计仅使用一个试验力时，应选择三个标准硬度块， 从下列规定的三个硬度范围中各 选用一块。

d) 当使用特定的试验力时， 若可能， 宜合理选择硬度范围， 以便最大程度上接近硬度计待测的硬度水

平从而利于检验。

1)  <250 HV；

2)  400 HV～600 HV；

3)  ＞700 HV。

1） 国际标准 ISO 6507-2:2018 原文中为±1.0s。

## 6.3  标准压痕的测量

应测量每一个标准硬度块上的每个标准压痕。

对每个压痕，平均测量值与证书给出的平均对角线长度之间的差值不应超出±0.001mm或者标准压痕 长度的的±1.25%2）。

也可在硬度值相近、 压痕尺寸也相近的另一个标准硬度块上进行检测。

## 6.4  压痕数目

在每一个标准硬度块上应压出五个压痕并测量。试验应按GB/T 4340.1进行。仅对标准硬度块的工作 面进行检验。

## 6.5  检验结果

将每一标准硬度块上所测得的硬度值H1 、H2 、H3 、H4 、H5 ，按从小到大递增的次序排列，则每个硬度

值对应的对角线长度为d1、d2、d3、d4、d5从大到小呈递减次序排列。平均硬度值按照公式（2）计算，

对角线平均长度a按照公式（3）计算:

## 6.6  重复性

硬度计的相对重复性，以 的百分比表示， 按照公式（4）计算：

（2）

（ 3 ）

（4）

若（d1-ds）≤0.001mm，则硬度计的重复性满足要求。若（d1-d5）>0.001mm，且相对重复性rre小

于等于表4中给出的值，则硬度计的重复性满足要求。 (相比2012年版：数值改变)

表 4  硬度计相对重复性最大允许值(相比 2012 年版：数值完全改变)

| 标准硬度块 的硬度 | 硬度计 HV 相对重复性最大允许值 rrel %HV |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HV5～HV100 | HV0.2～＜HV5 | ＜HV0.2 |
| HV≤250 | 6.0 | 12.0 | 18.0 |
| HV＞250 | 4.0 | 8.0 | 12.0 |
| 注： 硬度较低材料的重复性数值往往大于硬度较高的材料。 |  |  |  |

2   这里的“士”号是本部分加上的, 国际标准 ISO 6507-2:2005 原文中没有该符号

## 6.7  误差

在规定的检验条件下，硬度计的误差b按照公式（5）计算：

式中：

HCRM——所用标准硬度块的标定硬度值。

相对误差brel按照公式（6）计算：

·······························································

硬度计的最大允许相对误差不应超出表5的规定。

表 5  硬度计最大允许误差(相比 2012 年版：完全改变)

(5)

(6)

| 对角线长度平均值 mm |  | 硬度计最大允许误差 brel % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.02≤ <0.14 |  | ± | （0.21/ +1.5）HV |
| 0.14≤ ≤1.4 |  | ±3HV |  |

## 6.8  校准的不确定度

应明确硬度计校准结果的测量不确定度， 示例见附录A。

# 7  检验周期

硬度计的直接检验应按照表6的规定进行。直接检验的周期建议为12个月。 (相比2012年版： 增加) 间接检验的周期不应超过一年。每次直接检验后进行间接检验。

表 6  硬度计直接检验

| 检验条件 | 试验力 | 压痕测量系统 | 试验循环时间 | 压头 a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装后首次工作前 | √ | √ | √ | √ |
| 拆卸并重新装配后， 试验力、测量装置、或试验循环 时间受到影响 | √ | √ | √ | - |
| 间接检验不合格 b | √ | √ | √ | - |
| 间接检验周期超过 13 个月 | √ | √ | √ | - |
| a 建议压头使用两年后进行直接检验。 b 可对这些检验项目按顺序进行直接检验（直到通过间接检验）。如果能够证明压头损坏的原因（例如用标准压头进行试 验），则不需进行直接检验。 |  |  |  |  |

# 8  检验报告/校准证书

## 8.1  维氏硬度计

检验报告/校准证书应包含以下内容：

a)  注明执行本文件，即 GB/T 4340.2；

b)  检验方法[直接和(或)间接检验]；

c)  硬度计的标识；

d)  检验器具（标准硬度块、 标准测量仪等） ；

e)  检测的试验力；

f)  使用的标准硬度块的硬度值；

g)  如超出 5.1.4 的规定， 注明检验温度；

h)  检验结果；

i)  检验日期和检验机构；

j)  检验结果的不确定度。

## 8.2  维氏压头（相比 2012 年版：增加）

检验报告/校准证书应包含以下内容：

a)  注明执行本文件，即 GB/T 4340.2；

b)  压头序列号；

c)  检验结果；

d)  检验日期和检验机构；

e)  检验结果的不确定度。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/587162132153006045