# 聚合酶链反应分析仪校准规范

1  范围

本规范适用于模块加热的聚合酶链反应 (PCR)   分析仪计量性能的校准，对于其他 类型的 PCR 仪，可参照本规范执行。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 6682—2008  分析实验室用水国家标准

YY/T  1173—2010  聚合酶链反应分析仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3  术语

3.1  聚合酶链反应  polymerase   chain    reaction,PCR     [YY/T    1173—20103.1]

一种对特定的 DNA 或 RNA 片段在体外进行快速扩增的方法，由变性—退火—延 伸三个基本反应步骤构成。

3.2  聚合酶链反应分析仪  polymerase  chain reaction  analyzer  [YY/T  1173—20103.2]       基于PCR  (聚合酶链反应)技术原理，模拟 DNA 或 RNA 的复制过程，在模板、

引物、聚合酶等存在的条件下，特异扩增已知序列，对其进行检测分析的仪器设备。

4  概述

聚合酶链反应分析仪是基于PCR 技术原理，模拟 DNA 或 RNA  的复制过程，在模  板、引物、聚合酶等存在的条件下，特异扩增已知序列，对其进行检测分析的仪器设  备，包括定性 PCR 仪和定量 PCR 仪两类。定性 PCR 通常由样品载台、热循环部件、 控制部件和电源部件等部分组成。定量 PCR 仪主要由样品载台、热循环部件、控制部  件、光学检测部件、电源部件、计算机及应用软件等部分组成。

5 计量特性

计量特性见表1。

表1 聚合酶链反应分析仪计量特性

| 项 目 | 定型PCR仪 | 定量PCR仪 |
| --- | --- | --- |
| 温度示值误差 | 十 | 十 |
| 温度均匀度 | 十 | 十 |
| 平均升温速率 | 十 | 十 |

表1(续)

| 项 目 | 定型PCR仪 | 定量PCR仪 |
| --- | --- | --- |
| 平均降温速率 | 十 | 十 |
| 样本示值误差 | — | 十 |
| 样本线性 |  | 十 |
| 注：十为校准项目； 一为非校准项目。 |  |  |

6  校准条件

仪器使用允许的环境条件，测量过程中应测量和记录环境的温度、相对湿度。

6.1  校准设备及标准物质

6.1.1  温度校准装置

由若手个(通常为 15个)精密温度传感器、数据采集分析模块组成，测温范围

(0～120)C,   温度校准装置测量不确定度<0. 1℃,且需要通过计量检定。

6.1.2 标 准 物 质

校准时应采用国内外有证标准物质，包括质粒 DNA  标准物质、核糖核酸标准物

质，其特性量值(拷贝数≥10 °cops/,            相对扩展不确定度≤5%)。

6.1.3 电 子 天 平

精度≤0。01 mg,   且 需 要 通 过计量检定。

6.1.4  移 液 器

规格：2μl10pL、100   pL、200    μL、1000   μL,且需要通过计量检定。

校准前接照附录A 配制校准时使用的溶液。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准条件

校准前需将 PCR  仪开机预热30 mina

7.2 温度示值误差、温度均匀性校准

7.2.1  将 PCR  仪及温度校准装置各部件连接完好，在温度传感器表面上涂抹适量的导 热油，按图1所示将温度传感器置于PCR  仪(96孔)加热模块设定孔中，其他型号的 PCR 仪可参照图1进行测试。

图 1  温度传感器布点示意图

7.2.2 参照送校单位提供的 PCR 仪说明书设定温度控制程序，如表2所示，不能设定 30 ℃为温控程序起点的 PCR 仪，温控程序参照表2进行设定。

表 2  PCR  仪温度控制程序标准程序表

| 步骤 | 设定温度点 | 设定温度持续时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 ℃ | 1 min |
| 2 | 95 ℃ | 3 min |
| 3 | 30 ℃ | 2 min |
| 4 | 90 ℃ | 3 min |
| 5 | 50 ℃ | 3 min |
| 6 | 70 ℃ | 3 min |
| 7 | 60 ℃ | 3 min |
| 8 | 30 ℃ | 1 min |

7.2.3  启动温度校准装置，记录整个数据采集过程并保存。

7.2.4  温度示值误差校准结果按公式(1)和公式(2)计算：

△Ta=T,-T,                                                                   (1)

(2)

式中：

△Ta——温控装置工作区域内温度示值误差，℃;

T 。 ——温控装置工作区域内设定温度值，℃;

T.         —所有测温传感器测量值的平均值，℃;

T:    --  第 i  个温度传感器测定值，℃。

7.2.5 温度均匀度校准结果按公式(3)计算：

△T.=Tmax  —Tmin                                                         (3)

式中：

△T.——温度均匀度，℃;

Tmy           所有测温传感器测定值的最大值，℃;

T in          所有测温传感器测定值的最小值，℃。

7.3 升降温速率校准

7.3.1 参照送校单位提供的PCR 仪说明书设定该 PCR 仪的温度控制程序，如表3所 示。启动温度校准装置，记录整个数据采集过程并保存。

表3 PCR 仪温度控制程序标准程序表

| 步骤 | 设定温度点 | 设定温度持续时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45 ℃ | 3 min |
| 2 | 95 ℃ | 3 min |
| 3 | 45 ℃ | 3 min |

7.3.2记录仪器显示温度达到设定温度恒温10s后，取50 ℃温度点，温度记为TA

取90℃温度点，温度记为TB,  从 TA 到达 TB 的时间记为t,    按图2所示模式取点计

算平均升温速率。

t/s

图 2  升降温速率计算模式

按公式(4)计算平均升温速率：

式中：

Vur——平均升温速率，℃/s;

TA          50 ℃温度点测量值，℃;

Tg——90   ℃温度点测量值，℃;

t  ——从 TA 到达TB 的时间， s。

7.3.3  平均降温速率校准结果按公式(5)计算：

取90 ℃温度点，温度记为 TA,   取50℃温度点，温度记为Tg,    从 TA 到达T 。的 时间记为t,   按图2所示模式取点计算平均降温速率。

按公式(5)计算平均降温速率：

(5)

式中：

Vpr—— 平均降温速率，℃/s;

TA——50  ℃  温度点测量值，℃;

Tg——90   ℃  温度点测量值，℃;

t     —— 从 TA  到达TB 的时间， s。

7.4  定量 PCR 仪样本示值误差、样本线性的校准

7.4.1  标准物质的配制

标准物质配制方法见附录A。

7.4.2  校准板的制备

用经过计量校准的移液器，将配制好的 PCR 反应体系加入到反应板中，按图3所 示准备96孔校准板，其他型号的仪器可参照本示例准备。PCR 反应体系的配制方法见 附录 B。

|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | a | 40 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | [N |  | 四NIM | NM | NM | 额 NIM | UNIM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | HK | NIM | NI | U NIM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | :NM | SNIM | NIM | SNM | 驾 NIM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | NIM | N | NIM 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N | NM | NM 58 | NM | NIM 36 | 链 Nm 36 |  |
|  |  |  |  |  |  | A | NIM [C | NIM C | NIM TC | NIM TC | NIM FC | M NIM NTC |  |

|  | NIM | N |  | Nth | NIM | NI | NIM | NM | NI | NIM 2 | NIM U2 | NIh 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IM | [M | N | NIM | UFNIM | HlM | 1 | NIM | U NM | U NI | QNM | M |  |

图3 PCR 仪样本示值误差、样本线性误差和检测限校准用96孔反应板

7.4.3  参照送校单位提供的 PCR  仪说明书设定该 PCR 仪的温度控制程序，如表4

所示。

表4 定量 PCR 仪校准温度控制程序

| 步骤 | 设定温度点 | 设定温度持续时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 ℃ | 2 min |  |
| 2 | 95 ℃ | 10 min | 1 |
| 3 | 95 ℃ | 30 s | 45 |
| 4 | 60 ℃ | 1 min |  |

7.4.4  分析参数的设置

参照送校单位提供的 PCR 仪说明书设定PCR 仪的数据分析参数。

7.4.5  样本示值误差

按公式(6)计算样本示值误差

(6)

△c =c 。—c₈

式中：

△c—— 样本示值误差， copies/μL;

c 。—— 仪器测量平均值， copies/μL;

c 。—— 标准物质标称值， copies/μL。

7.4.6  样本线性

以系列稀释的标准物质(至少5个)扩增 Ct 值与浓度对数值进行线性回归，计算

其线性回归系数r。

8  校准结果表达

经校准后的聚合酶链反应分析仪应填发校准证书，校准证书应符合JJF1071—2010 中5.12的要求，参照附录F 给出校准项目名称、测量值以及扩展不确定度。

9  复校时间间隔

根据实际使用情况，用户可自行确定仪器复校时间间隔，建议不超过1年。

附录 A

标准物质的准备及配制

1. 试剂

质粒 DNA 标准物质或核糖核酸标准物质其特性量值(拷贝数≥10°copies/μL,    相

对扩展不确定度≤5%)满足校准需求，水为符合 GB/T6682—2008  规定的一级水。

2. 仪器

电子天平，精度≤0.01 mg; 移液器，规格：100μL、1000  μL,且需要通过计量 检定。

3. 标准物质系列稀释配制

将标准物质从-20℃冰箱中取出，置冰上溶解，然后室温平衡30 min。 用经过高 温高压灭菌处理的纯水进行稀释配制，并定为阴性对照样本。用电子天平配制系列稀释 样品，其中S₀ 为浓度为1×10°copies/μL   的标准物质，S₁ 、S₂ 、S₃ 、S₄ 、S₆ 、S₆ 、S₇

为S₀ 系列稀释后的样品，每步样品配制后要充分震荡混匀，详细配制方法见表A.1。

表 A.1 标准物质系列稀释配制

mg

| 项 目 | S₀ | S₁ | S₂ | S₃ | S₄ | S₅ | S₆ | S₇ | H₂O | 终浓度 (copies/μL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S₁ | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1×10⁸ |
| S₂ |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 900 | 1×10⁷ |
| S₃ |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 900 | 1×10⁶ |
| S₄ |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 900 | 1×10⁵ |
| S₅ |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 900 | 1×10⁴ |
| S₆ |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 900 | 1×10³ |
| S₇ |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 900 | 1×10² |

4. 未知样品的配制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/596010233045010043