# 非自动秤(非自行指示秤)型式评价大纲

1  范 围

本大纲适用于国家依法管理的中准确度等级和普通准确度等级的非自动秤(非自行

指示秤)(以下简称秤)的型式评价。

2  引用文件

JJG 99—2006  砝码

JJF 1181  衡器计量名词术语及定义

GB/T  335—2002  非自行指示秤

GB/T14250    衡器术语

OIML   R76-1:2006  非自动衡器  第 1 部 分  计量和技术要求 (Non-automatic

weighing instruments-Part 1:Meatrological and technical requirement)

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本大纲；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本大纲

3  术语

本大纲所用的术语与 JJF1181《 衡器计量名词术语及定义》和 GB/T  14250《衡器

术语》的术语相一致。

4  概述

非自行指示秤是基于杠杆平衡原理而设计，完全靠人员操作来取得平衡位置的机械 秤，即通过增砣的增减和(或)游砣在标尺上的移动来平衡被测物的重量，通过计量杠 杆的摆动来确定平衡状态，从而获得称量示值。非自行指示秤主要包括各种机械杠杆

秤，如移动式的案秤、台秤，固定式的地上衡、地中衡等。

5  法制管理要求

5.1  计量单位

秤使用的计量单位应为法定计量单位，包括：克 (g) 、 千 克 (kg)    和吨 (t)。

5.2  准确度等级

秤的准确度等级和符号见表1。

表 1 准确度等级和符号

| 准确度等级 | 符号 |
| --- | --- |
| 中准确度等级 |  |
| 普通准确度等级 |  |

5.3  计量法制标志和计量器具标识要求

计量法制标志和计量器具标识应标注在秤的明显易见的部位，应表示在永久固定于 秤的铭牌或粘贴标签上，或在秤自身不可拆卸部分上。标志和标识必须清晰可辨、牢固

可靠。

5.3.1 计量法制标志内容

a)  制造计量器具许可证的标志和编号(试验样机应留出相应位置)

b)  计量器具型式批准标志和编号(试验样机可留出相应位置；本项不是强制性

规定);

c)  产品合格印、证(此项可与计量器具本体分开设置)。

5.3.2  计量器具标识内容

a) 秤的制造厂的名称或商标标志

b)  秤的名称、规格(型号)

c)  准确度等级标志，Ⅲ或Ⅲ

d)  最大秤量，表示为 Max;

e)  最小秤量，表示为 Min;

f)  检定分度值，表示为e;

g)  最大安全载荷，表示为Lim;

h) 秤的编号；

i) 具有增砣的秤的臂比

j)  需要限制使用场合的特殊说明(仅适于特殊用途的秤)。

5.4  结构设计要求

对不允许使用者自行调整的部件(如：游砣、调整腔),应采用封闭式结构或者留

有加封印的位置。

5.5  安装标志要求

对安装不当会影响准确度等性能的秤，应有安装说明的标志。

5.6  试验样机的提供

申请单位应提供自己生产的样机。申请单位可以按单一产品提出申请，也可以按系

列产品提出申请。试验样机的提供应符合下述要求：

a)  按单一产品提出申请的， 一般情况下应提供三台样机，任选其中一台样机进行 性能试验，其余二台样机， 一台作为结构检查使用，另一台作备用样机。对于大型或价 值昂贵的产品，可提供二台或一台样机，对大型的产品，至少应在一台完整安装的样机

上进行全部的现场试验。

b)  按系列产品提出申请的，每个系列产品中抽取三分之一有代表性的规格产品；

每种规格提供试验样机的数量，按申请单一产品的原则执行。

# 5.7  技术资料

申请人应按照JJF1015—2002《 计量器具型式评价和型式批准通用规范》的要求向

技术机构提供以下技术资料

——样机照片；

产品标准(含检验方法):

——总装图、主要零部件图；

-使用说明书；

——制造单位或技术机构所做的试验报告。

6  计量要求

6.1  准确度等级的划分

表2给出了秤的准确度等级与检定分度值、检定分度数和最小秤量的关系。

表 2  准确度等级与检定分度值、检定分度数和最小秤量的关系

| 准确度等级 | 检定分度值 e | 检定分度数 n=Max/e |  | 最小秤量 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小 | 最大 |  |
| 中准确度等级 | 0.1 g≤e≤2 g 5 g≤e | 100 500 | 10000 10000 | 20e 20e |
| 普通准确度等级 |  | 100 | 1000 | 10e |

6.2  检定分度值

秤的检定分度值与实际分度值相等，即e=d。

6.3  秤的最大允许误差

6.3.1  秤的最大允许误差

表3给出了型式评价试验中秤的最大允许误差，适用于对秤的加载或卸载。

表 3  最大允许误差

| 最大允许误差 MPE | 以检定分度值e表示的载荷m |  |
| --- | --- | --- |
| ±0.5e | O≤m≤500 | O≤m≤50 |
| 士1.0e | 500<m≤2000 | 50<m≤200 |
| ±1.5e | 2000<m≤10000 | 200<m≤1000 |

6.3.2  当计量杠杆单独测量时，其最大允许误差应为表3所示整机最大允许误差的 0.5倍。

6.3.3  增砣应符合JJG 99—2006《砝码》中M₂ 等级砝码允差的要求。

6.4  称量结果间的允许误差

无论称量结果如何变化，任何单次称量结果的误差应不超过秤在该秤量的最大允许

误差。

6.4.1  重复性

对同一载荷，多次称量所得结果之间的差值，应不大于秤在该秤量的最大允许误差

的绝对值。

## 6.4.2  偏载

同一载荷在秤的承载器不同位置称量的示值误差应不大于秤在该秤量下的最大允许

误差。

6.5  零点

将计量杠杆调整至平衡位置，然后按照9.4.2的要求对秤进行零点试验时，计量杠

杆应仍能保持平衡。

6.6  鉴别力

在处于平衡状态的秤上，轻缓地放上或取下约等于相应秤量最大允许误差绝对值的

0.4倍的附加砝码，此时计量杠杆在示准器内应产生一可见的位移。

## 6.7  灵敏度

在处于平衡状态的秤上，施加其值约等于相应秤量最大允许误差的绝对值的附加砝

码，由此引起计量杠杆的恒定位移至少应为

对最大秤量 Max≤30   kg的秤为2 mm;

对最大秤量 Max>30   kg的秤为5mm。

6.8  倾斜

倾斜对秤的影响应分别在纵向倾斜和横向倾斜下进行测定。

秤处于标准位置(不倾斜)的示值与倾斜位置的示值(任何方向倾斜到极限值)之

差的绝对值不应超过：

在空载时为2e  (在标准位置空载时首先已调到零点)

在受载时，为相应秤量的最大允许误差的绝对值(在空载时，秤在标准位置和

倾斜位置均调到零点)。

注：固定安装的秤不适用倾斜的要求。

7  通用技术要求

7.1  适用性

7.1.1 应用的适用性

秤的设计应满足其使用目的。

7.1.2 使用的适用性

为了确保在使用期内保持其计量性能，秤的结构应坚固和精密。

7.1.3 检定适用性

秤应允许对其按本大纲规定的要求进行试验。

尤其是承载器必须能够容易并且绝对安全地放置标准砝码，如果不能放置砝码，应

设置一个附加支撑装置。

# 7.2  防欺骗性使用

秤不应具有易于做欺骗性使用的特性。

7.3  称量结果的指示

# 7.3.1 读数品质

在正常使用条件下，主要指示必须可靠，易读和清晰。

7.3.2  示值的形式

分度值应以1×10*,2×10²或5×10°形式表示，指数 k 为正整数、负整数或等

于零。

7.4  指示装置

7.4.1  标尺和游砣

7.4.1.1  标尺标记形式

标尺上的分度值为秤的检定分度值。

标尺标记应由宽度恒定的刻线组成，刻线的宽度在标尺间距的1/10和1/4之间，

但不小于0.2 mm,    最短的刻线长度至少应等于标尺间距。

双标尺的秤上主标尺的标尺标记由槽口组成。

7.4.1.2  标尺间距

标尺刻线的间距应不小于2 mm,    以保证间距尺寸的机械允差不使称量结果产生超

过0.2e 的误差。

## 7.4.1.3  限位

游砣的移动下限应限制在标尺零点刻线的部位。

7.4.1.4  游砣的指示器件

游砣的指示器件系指游砣的指示部位。游砣的指示部位应能与标尺零点刻线及任一

标尺刻线相对正，其差异应不大于刻线宽度的1/2。

7.4.1.5  游砣装置

除副标尺外，游砣上没有可移动部件。

游砣上没有可聚积外来杂物的空腔或凹陷。

游砣应加以保护，不应改变其质量。

游砣在标尺上不用工具不能打开或取下。

游砣在标尺上应移动自如，必须施加一定的力，才能使游砣在标尺上移动。

## 7.4.2  平衡调整装置和重心调整装置

## 7.4.2.1  平衡调整装置

平衡调整装置为一副螺栓、螺母，不经调整不能自行移动。

## 7.4.2.2  重心调整装置

重心调整装置为一副垂直的螺栓、螺母，调整后应固定位置，不用工具不能使其

移动。

## 7.4.3  具有增砣的秤的臂比要求

臂比形式为1:5,1:10,1:50,1:100。

秤的臂比应清楚、永久地标志在增砣和主标尺的明显处 。

## 7.5  结构要求

## 7.5.1  平衡指示器件

对用于贸易结算的秤(地上衡、地中衡除外),应保证在秤的两个相对侧面分别能

看到指示器件和标尺标记的平衡状态。

## 7.5.2  刀子、刀承和挡刀板

7.5.2.1  连接方式

杠杆应与刀子安装在一起，它们在刀承上以刀承为转轴回转。

刀子和刀承之间的接触线应是直线。

计量杠杆应以刀刃为支点。

7.5.2.2  刀子

刀子与杠杆的装配应确保杠杆臂比不变，装配时不应焊接或胶接。

同一杠杆上，刀子的刀刃应保持平行，相同作用的刀刃应位于同一平面上。

7.5.2.3   刀 承

刀承不得焊接到支承物或固定支架上。

刀承应能在支承物或固定支架上摆动，且应配备防脱装置，防止铰接部件脱开。

7.5.2.4  挡刀板

刀子的纵向活动应受挡刀板限制。刀子和挡刀板之间应是点接触，该接触点应位于

刀子和刀承接触线的延长线上。

挡刀板应有一个平面，穿过刀子与该平面接触点并垂直于刀子和刀承的接触线。挡

刀板不得焊接在刀承或其固定支架上。

7.5.3  硬度

刀子的工作部位硬度为(58～62) HRC;

刀承、挡刀板的工作部位硬度为(62～66) HRC;

连杆、拉板的工作部位硬度为(50～55) HRC。

7.5.4  皮重装置

秤不得设置皮重装置。

8  型式评价项目一览表

表4列出了秤的型式评价项目的全部内容。

表 4  型式评价项目一览表

| 类型 | 试验项目 | 要求的章节号 | 试验的章节号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理 要求 | 计量单位 | 5.1 | 9.2 | 主要单项 |
|  | 准确度等级 | 5.2 |  | 主要单项 |
|  | 标志和标识 | 5.3 |  | 主要单项 |
|  | 结构设计 | 5.4 |  | 主要单项 |
|  | 安装标志 | 5.5 |  | 主要单项 |
|  | 技术资料 | 5.7 |  | 主要单项 |
|  | 适用性 | 7.1 |  | 主要单项 |

| 通用技术 要求 |  |  | 9.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防欺骗性使用 | 7.2 |  | 主要单项 |
|  | 称量结果的指示 | 7.3 |  | 主要单项 |
|  | 指示装置 | 7.4 |  | 非主要单项 |
|  | 结构要求 | 7.5 |  | 非主要单项 |

表4(续)

| 类型 | 试验项目 | 要求的章节号 | 试验的章节号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量要求 | 零点试验 | 6.5 | 9.4.2 | 主要单项 |
|  | 称量试验 | 6.3.1 | 9.4.3 | 主要单项 |
|  | 重复性试验 | 6.4.1 | 9.4.4 | 主要单项 |
|  | 偏载试验 | 6.4.2 | 9.4.5 | 主要单项 |
|  | 鉴别力试验 | 6.6 | 9.4.6 | 主要单项 |
|  | 灵敏度试验 | 6.7 | 9.4.7 | 主要单项 |
|  | 倾斜试验 | 6.8 | 9.4.8 | 主要单项 |
|  | 增砣的测量 | 6.3.3 | 9.4.9 | 主要单项 |
|  | 主标尺计量杠杆单独测量 | 6.3.2 | 9.4.10 | 主要单项 |

9 试验项目的试验条件和方法

9.1 试验条件

9.1.1 标准砝码

试验用的标准砝码应符合 JJG 99—2006 的规定，其误差绝对值应不大于相应载荷

下秤的最大允许误差绝对值的1/3。

## 9.1.2  恢复

每项试验后，在进行下一项试验前，应允许秤充分恢复。

9.2 法制管理要求的检查

对被测样机的计量单位、准确度等级、计量法制标志和计量器具标识、结构设计及 安装标志进行检查，应符合本大纲5.1～5.5的要求。审查申请人提供的技术资料，应

符合本大纲5.7的要求。

9.3 通用技术要求的检查

通过目测、手感和相应的试验设备(游标卡尺、钢直尺、洛氏硬度计)对被测样机

按照本大纲7.1～7.5所列项目进行检查，应符合相关要求。

## 9.4  计量性能的试验

## 9.4.1  试验前的准备

a)  预加载一次到接近最大秤量。预加载负荷卸除后，应有必要的恢复时间。

b)  对于易倾斜的秤，应将秤调整到水平位置或规定的标准位置，并加以锁定。 c)  移动式的秤，应在平板或平台上进行检定。

d)  四轮移动的秤，检定前先将秤推移一定的距离，然后安放在平板或平台上，使

四轮全部着实，承载器、连接件应正常接触。

9.4.2  零点试验

试验目的：

在空载的条件下，将计量杠杆的支、重、力点刀子分别移至极限位置，确定计量杠

杆保持平衡的能力。

试验条件：

将游砣置于标尺零点分度线的位置，用平衡螺母调整计量杠杆至平衡状态。

计量杠杆平衡状态的确定：

计量杠杆在示准器内作上下均匀摆动，其摆幅在第一周期内距示准器上下边缘的距

离不大于1mm,   此时，计量杠杆即处于平衡状态。

试验程序及合格判据：

a)  对具有增砣的秤，将计量杠杆的力点端横向推拉至示准器的任一边，计量杠杆

应能自动地回到原来的位置或偏离示准器中线不大于5 mm 的位置。

b)  将计量杠杆的支、重、力点刀子分别沿其刀承的纵向平移至一极限位置，使刀 子的减磨件与刀承紧密接触，然后再移至另一极限位置。每次移动后，计量杠杆仍能保

持平衡(如图1所示)。

对不具有增砣的秤，只移动重点刀和支点刀。

移动后，计量杠杆的摆幅允许缩小，但其距示准器上下边缘的距离应不大于

2 mm。

计量杠杆

图 1 计量杠杆的支、重、力点刀子移动示意图

c) 将计量杠杆回复到平衡状态，然后将承载器沿承重杠杆重点刀的纵向重拉轻放

各一次，每次拉放后，计量杠杆仍能保持平衡。

对最大秤量大于10t的固定式秤不做此项试验，将空载车辆往返通过承载器各一次

后，计量杠杆应能保持平衡。

9.4.3 称量试验

试验目的：

在正常的操作条件下，确定被测秤各秤量的示值误差。

试验设备：

标准砝码。

试验程序：

a)  用调整螺母调整零点平衡。

b)  将试验载荷按秤量由零点逐级加至最大秤量，并以同样方法将试验载荷逐级卸

至零，在试验过程中，不得重调零点。

c)  称量试验应至少选择10个试验载荷，选择的试验载荷应包括：

最小秤量 (Min);

最大秤量 (Max);

最大允许误差改变的秤量，即：中准确度等级：500e,2000e;

普通准确度等级：50e,200e;

具有增砣的秤标尺的最大量值；

具有副标尺的秤主、副标尺的最大量值。

具有副标尺的秤，若主标尺未经单独测量，其“槽口”分度应逐个测量。

数据处理：按照公式(1)计算示值误差。

(1)

E=I-m

式中：

E—— 示值误差， g 或 kg;

I—— 示值， g 或 kg;

m—— 试验载荷， g 或 kg。

合格判据：

称量试验结果应符合本大纲6.3.1的要求。

9.4.4  重复性试验

试验目的：

在重复性条件下，验证被测秤对多次测量所得结果的一致能力。

试验设备：

标准砝码或相应的稳定载荷。

试验程序：

应进行两组称量试验， 一组为50%的最大秤量，另一组为接近100%的最大秤量。 对于最大秤量小于1t 的秤，每组试验由10次称量组成。其他情况，每组试验至少由3

次称量组成。每次试验前，如出现零点偏差的情形，秤应重新调整零点。

数据处理：按照公式(2)计算重复性。

R=Imx     Imin                                                                                                 (2)

式中：

R         重复性， g 或 kg;

Imx——多次称量中的最大示值， g 或 kg;

Imin—- 多次称量中的最小示值， g 或 kg。

合格判据：

多次称量所得结果之间的差值应符合6.4.1的要求。

9.4.5  偏载试验

试验目的：

在正常的操作条件下，确定同一载荷在被测秤承载器不同位置的示值误差。

试验设备

标准砝码或相应的稳定载荷。

试验时施加的载荷符合以下要求：

a)  除下述特殊规定外，在每一支承点上施加的载荷约等于最大秤量的1/3。

b)  对于承载器的支承点数 n>4   的秤，每个支承点施加的载荷约等于最大秤量的

1/(n—1)。

c)  对于承载器能够承受较小偏载量的秤(如料罐、料斗等),各支承点上施加的载

荷约等于最大秤量的1/10。

d)  对用于称量滚动载荷的秤，应在承载器不同位置上施加相当于通常滚动载荷的 试验载荷，其质量约等于通常称量中最大且最集中的载荷，且不应大于最大秤量的

0.8倍。

试验程序：

a) 将载荷分别施加到秤的指定位置，进行称量试验，测得示值误差。

b)  与多个小砝码相比应优先使用大砝码，小砝码应放在大砝码的上面，应避免在 试验区域内形成不必要的叠放。如使用单个砝码，应放在区域中心，如使用几个小砝 码，则应均匀分布在整个区域。仅在偏心区域加载已能满足要求，不必在承载器的中心

加载。

c)  对于承载器的支承点数不大于4个的秤，将承载器分为面积相等的四个区域

(近似图2所示),依次在每一个区域内进行加载试验。

图 2 偏载试验区域示意图

d)  对于承载器的支承点数大于4个的秤，应将载荷施加在每一个支承点的上方， 所占面积约为承载器的1/n,  其中n 为支承点的个数。如果两个支承点相距太近，按上

述方法施加砝码困难，可将两倍的载荷施加到两个支承点连线两侧的两倍区域内。

e)  对于带特种承载器的秤(如料罐、料斗等),应将载荷施加到每一个支承点上。

f) 对于称量滚动载荷的秤，应在承载器正常滚动的方向上施加载荷，加载位置应 处于承载器的起始端、中端和末端。如果秤可以双向使用，则应在相反的方向上对这些 位置重复加载。在反向加载前，秤应重新调整零点。如果承载器由几部分组成，试验适

用于每个部分。

数据处理：按照公式(3)计算示值误差。

E=I—m                                                (3)

式中：

E—— 示值误差， g 或 kg;

I—— 示值， g 或 kg;

m—— 试验载荷， g 或 kg。

合格判定：

同一载荷在被测秤承载器的不同位置称量的示值误差，应符合本大纲6.4.2 的

要求。

9.4.6 鉴别力试验

试验目的：

在正常的操作条件下，验证被测秤在平衡状态下对载荷微小变化的反应能力。

试验设备：

标准砝码。

试验程序：

a)  秤应在以下3种不同的载荷下进行试验：

最小秤量；

1/2 最大秤量；

最大秤量。

b)  在处于平衡状态的秤上，轻缓地放上或取下约等于相应秤量最大允许误差绝对

值的0.4倍的附加砝码，观察计量杠杆在示准器内是否产生位移。

合格判据：

试验结果应符合本大纲6.6的要求。

9.4.7 灵敏度试验

试验目的：

在正常的操作条件下，确定被测秤在一给定载荷下对应计量杠杆位移的变化量。

试验设备：

标准砝码。

试验程序：

a)  具有增砣的秤应在标尺最大量值和最大秤量下进行灵敏度试验；具有副标尺的

秤应在副标尺最大量值和最大秤量下进行灵敏度试验。

b)  秤处于平衡状态时，对其施加一个等于所加载荷下最大允许误差绝对值的额外

的载荷，测量由此引起计量杠杆的恒定位移。

c) 为消除鉴别力阈的影响，灵敏度试验时应以微小的冲击施加附加砝码，使计量

杠杆能正常摆动。

合格判据：

试验结果应符合本大纲6.7的要求。

9.4.8  倾斜试验

试验目的：

在倾斜的条件下，验证被测秤计量性能的稳定性

试验设备：

标准砝码。

试验程序：

秤应在纵向做向前和向后倾斜试验；在横向做左侧和右侧倾斜试验。

a)  倾斜的极限位置的确定

如果秤装配了水平调节装置和水平指示器，倾斜极限值的规定应是水平指示器上的 标记(如， 一个圆圈)所对应的值，当水泡显示偏离中心位置且其边缘触及至该标记表 示已达到最大允许倾斜。水平指示器的极限值(极限标记)应是明显可见的，以便倾斜 易于被注意。水平指示器应牢固地安装在秤对倾斜具有典型敏感度的部件上，并能让使

用者清楚可见。如果未装配水平指示器，则任何方向倾斜的极限值为2/1000。

b) 空载时的倾斜

在标准位置将秤调零，然后在纵向倾斜至极限位置，记录零点示值；同样在横向重

复该试验。

c)  受载时的倾斜

在标准位置将秤调零，使用接近最大允许误差变化对应的最小载荷和接近最大秤量

载荷进行两次称量试验，然后卸下载荷后使其纵向倾斜至极限并置零，重复上述秤量试

验，两次试验结果相比较。用同样方法进行横向倾斜的试验。

d)  合并试验的方法

在实际工作中， b)  和 c)  规定的试验方法可以按下述方法合并。

在标准位置将秤调零后，确定空载和两个试验载荷下的示值。然后卸载并使秤倾斜

(不重新置零),此后再次测定空载和两个试验载荷下的示值。每个倾斜方向重复此

程序。

为了测定倾斜对受载秤的影响，对每个倾斜方向获得的示值，应用秤加载前的零点

偏差进行修正。

数据处理：按照公式(4)计算倾斜误差。

E顿 = |I未—I                                                      (4)

式中：

E——   倾斜误差， g 或 kg;

I未——未倾斜时测得的示值， g 或 kg

I——  倾斜时测得的示值， g 或 kg。

合格判据：

试验结果应符合本大纲6.8的要求。

注：此项试验只适用于非固定安装的秤。

9.4.9 增砣的测量

试验目的：

确定具有增砣的秤的增砣的示值误差。

试验设备：

M₁ 等级及以上的砝码；作为衡量仪器的天平。

试验程序：

按照JJG 99-2006《砝码》对具有增砣的秤的增砣进行检定。

合格判据：

具有增砣的秤的增砣应符合M₂ 等级砝码允差的要求。

9.4.10  主标尺计量杠杆单独测量

试验目的：

对于具有副标尺的秤，测定其主标尺计量杠杆的示值误差

试验设备：

标准砝码、专用标尺检定架、专用砝码盘。

试验程序：

a)  将计量杠杆安装在专用的标尺检定架上，在重点刀上挂一放置砝码用的专用砝

码盘。

b)  将主、副游砣分别置于零点分度线处，调整空载平衡，

c)  将主游砣移至主标尺最大量值“槽口”的位置，在砝码盘中加放相应的砝码

M,  使计量杠杆平衡。按照公式(5)计算出每个“槽口”的分度值当量 a。

a =M/N                                                 (5)

式中：

a—— 每个“槽口”的分度值当量， g 或 kg;

M——主标尺最大量值当量， g 或 kg;

N—— 主标尺“槽口”分度数(不含零点“槽口”)。

按照 a 与“槽口”序号(不含零点“槽口”)乘积的量值加放砝码，逐个测量“槽

口”分度值。

合格判据：

测量结果应符合本大纲6.3.2的要求。

注：如条件不具备，可不进行主标尺计量杠杆单独测量，但应在称量试验中对每个“槽口”分

度逐个测量。

10  型式评价结果的判定

10.1  型式评价结果的判定原则

系列产品中，有一种规格不合格的，该系列判定为不合格。

对每一规格的判定， 一般分为单项判定和综合判定。

单项判定要写出每个项目的技术要求、实测数据和是否合格的结论，其中有一台样

机不合格时，此单项结论判为不合格。

试验项目可划分为主要单项和非主要单项。主要单项一般是指影响法制管理要求

计量性能等的项目。非主要单项一般是指不影响法制管理要求、计量性能等其他项目。

综合判定要依据单项判定的结论来判定。其主要单项有一项以上(含一项)不合格

的，则综合判定为不合格；主要单项合格，非主要单项有两项以上(含两项)不合格

的，则综合判定为不合格。

10.2  型式评价总结论

型式评价总结论应明确是否合格，是否符合型式评价大纲的要求。对系列产品，应

给出系列产品是否合格的结论。

10.3  型式评价报告格式

型式评价报告格式应按照JJF1015—2002《 计量器具型式评价和型式批准通用规

范》中附录 C 的格式编制，型式评价报告内页格式见本大纲附录 B。

附录 A

型式评价原始记录格式

概    况

申请单位：    ⅆⅆⅆⅆⅆⅆⅆ

样机名称：

……………………………………………………………………

制 造 厂：

………………………………………………………………………

样机型号：

……………………………………………………………………

样机编号：

…………………………………………………………

准确度等级：

Min=

Max=

e=d=                                       2

提交日期：

……………………………………………………………

试验日期：

……………………………………………………………………

试验人员：

……………………………………………………………………

审核人员：

……………………………………………………………………

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/596141243033010033