# 金属材料 维氏硬度试验

# 第 3 部分：标准硬度块的标定

# 1  范围

本文件规定了GB/T4340.2描述的对维氏硬度计间接检验所用标准硬度块（以下简称标准块）的标定 方法。

本文件仅适用于对角线长度不小于0.020 mm的压痕。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 4340.1  金属材料 维氏硬度试验  第1部分：试验方法（GB/T 4340.1 －2009  ，ISO 6507- 1： 2005 ，MOD）

GB/T 4340.2  金属材料 维氏硬度试验 第2部分：硬度计的检验与校准（GB/T  4340.2 －2012 ，ISO 6507-2：2005 ，MOD）

GB/T 13634  金属材料 单轴试验机检验用标准测力仪的校准（GB/T 13634 －2019，ISO 376：2011， Metallic materials-Calibration of force-proving instruments used for verification of uniaxial testing machines， IDT）

# 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 4  标准块的制造

## 4.1    总则

标准块应专门制造，其制造工艺应使标准块获得必要的均质性、组织稳定性和表面硬度的均匀性及 长期稳定性。

## 4.2   厚度

标准块的厚度不应小于5 mm。

## 4.3   试验区域面积

标准块试验区域面积不应大于40 cm2。

## 4.4   磁性

标准块应无磁性。在标定钢制的标准块前， 制造者应保证在制造过程结束时经过退磁处理。

## 4.5   平面度和平行度

标准块的试验面与支承面平面度不应大于0.005 mm；平行度不应大于0.010 mm/50 mm。

## 4.6   表面粗糙度

标准块的试验面不应有影响压痕测量的刮伤、划痕等缺陷。试验面表面粗糙度参数Ra不应大于0.05 μm。底部支承面应进行精磨或以上级别的研磨。

## 4.7   避免试验面重新研磨

为保证不从标准块上去除任何材料，标定时应在块上标注其厚度，精确到0.01 mm，或在其试验面 上做出鉴别标记 〔见9（e ）〕。

# 5  标准机

## 5.1    总则

维氏硬度标准机除应满足GB/T 4340.2规定的一般要求外， 还应满足5.2～5.6的要求。

注： 本文件针对标准机规定的准则已经经过相当长一段时间的发展和完善。当测定标准机需要满足某一项规定的允 差时， 该允差已包含了与所使用的测量器具和（或） 参考标准相关的不确定度。因此， 对该不确定度做任何进 一步的修正（例如： 通过测量不确定度来减小允差） 都是不适当的。这适用于对标准机进行直接检验时做的所

有测量。

## 5.2   直接检验

标准机应进行直接检验， 检验周期应不超过一年。

直接检验包括：

a)  试验力的校准；

b)  压头的检测；

c)  压痕测量装置的检测；

d)  循环时间的检测；如果无法做到，至少检查试验力与时间的关系曲线。

## 5.3   检验装置的溯源

用于检验和校准标准机的仪器应能溯源到国家基准。

## 5.4   试验力

应使主轴处于三个不同位置时分别进行每一个试验力的检验，这三个位置应在试验所覆盖的主轴行 程中等距分布。在每个位置上， 每个试验力应使用GB/T  13634规定的标准测力仪（0.5级或更高级别） 或通过具有相同或更高准确度的其它方法测量三次。对于维氏硬度试验，测量的试验力应准确到±0.2% 以内； 对于小力值维氏硬度试验，应准确到±0.3%以内； 对于显微维氏硬度，应准确到±0.5%以内。

## 5.5   压头

压头应符合GB/T 4340.2的规定并符合下列要求：

a)  金刚石正四棱锥体的四个面应高度抛光， 且无表面缺陷， 平面度应在 0.000 3 mm 以内。 b)  金刚石棱锥体锥顶的两相对面夹角应为 136°±0.1°。

c)  金刚石棱锥体轴线与压头柄轴线(垂直于安装面)之间的夹角应小于 0.3°。

d)  金刚石压头的锥顶应使用高倍测量显微镜或干涉显微镜检查。若四个面不相交于一点，两相 对面交线（见 GB/T 4340.2）的长度应符合表 1 的规定。

表1    两相对面交线的最大允许长度

| 试验力范围 F N | 交线的最大允许长度 a mm |
| --- | --- |
| F≥49.03 | 0.001（小数点对齐） |
| 1.961≤F＜49.03 | 0.000 5 |
| 0.009 807≤F＜1.961 | 0.000 25 |

e)  应对用垂直于金刚石棱锥体轴线的平面横截金刚石棱锥体所形成的具有 90°±0.2°角的四边 形（见图 1）进行检测。

校准证书中应包含压头的几何偏差。

图1    正方形截面的允许偏差

## 5.6   压痕测量系统

压痕测量系统标尺的分度应能按表2的规定估测压痕对角线。

表2    测量装置的分辨力和最大允许误差

| 对角线长度， d mm | 测量装置的分辨力 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| d≤0.060 | 0.00015 mm | ±0.000 3 mm |
| 0.060＜d≤0.200 | 0.25% d | ±0.5% d |
| d＞0.200 | 0.000 5 mm | ±0.001 mm |

对于压痕对角线测量系统的每个放大倍数以及两个相互垂直测量轴线上的线性标尺（若使用） ，均 应使用高准确度的标准线纹尺进行检验。 应将每一工作范围至少分5个测量段进行检验，并应排列在视 野中间。

标准线纹尺刻度间隔的最大扩展不确定度应为0.0002 mm或者0.04%，取较大者。

每个均匀间隔应测量三次，每个间隔每次测量的最大允许误差满足表2的要求。

注： 柯勒照明技术对调整光学系统有帮助，见附录B。

# 6  标定程序

标准块应在（23±5）℃的温度范围内， 使用GB/T  4340.1规定的一般试验方法，在本文件第5章规 定的标准机上进行标定。

标定时，温度变化不宜大于1  ℃。

从开始施加力至达到满试验力的时间和压头的接近速度应满足表3的要求。

试验力的保持时间应为（14 ± 1）s。

对于显微维氏硬度试验（0.009807 N≤F≤1.961 N），标准机受到的最大允许振动加速度为0.005 gn 。(gn 为标准重力加速度： gn=9.80665 m/s2)。

表3    施加试验力的时间和压头的接近速度

| 试验力范围， F N | 施加试验力的时间 s | 压头的接近速度 mm/s |
| --- | --- | --- |

| F＜1.961 | 7±1 | 0.05～0.2 |
| --- | --- | --- |
| 1.961≤F＜49.03 | 7±1 | 0.05～0.2 |
| F≥49.03 | 7±1 | 0.015～0.07 |

# 7  压痕数目

在每一标准块的整个试验面上应均匀分布地压出至少5个压痕。应有至少一个压痕被确认为标准压 痕。

对于显微维氏硬度试验， 为减小测量结果的不确定度，压痕的数目宜多于5个。建议在标准块的5 个区域压出10 、15或25个压痕。

# 8  硬度均匀度

## 8.1    相对均匀度

对每个标准块， 将测得的n个压痕的硬度值H1、H2 ……、Hn按照递增顺序排列，对应的对角线长度 值按照递减顺序排列d1 、d2 、 ……dn 。按照公式（1）计算平均硬度值H ：

H =

H  + H  +      + H

1             2       ......             n

n                  ································ ················

（1）

相对均匀度rrel ，用 H 的百分数表示，按照公式（2）计算：

rrel = × 100       ……………………

标准块均匀度rrel 的最大允许值见表4~表8。

表4    均匀度最大允许值（当 n=5 时）

… . . …………

（2）

| 标准块硬度 标 | 均匀度最大允许值， rrel % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ＜HV0.2 | HV0.2～< HV5 | HV5～HV100 |
| ≤250HV a | 8.0或d1-dn=0.001 mmb | 6.0 | 4.0 |
| >250HV |  | 4.0 | 2.0 |
| a 对于硬度小于 150 HV，硬度均匀度的最大允许值应为 16%或 d1-dn=0.001 mm，以较大 者为准。其中 d1 和 dn 为硬度值 H1 和 Hn 对应的对角线长度的算数平均值。 |  |  |  |

b 以较大者为准。

表5    均匀度最大允许值（当 n=10 时）

| 标准块硬度 | 均匀度最大允许值， rrel % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ＜HV0.2 | HV0.2～< HV5 | HV5～HV100 |

| ≤250HVa | 10.6或d1-dn=0.001 mmb | 8.0 | 5.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| >250HV |  | 5.2 | 2.6 |
| a 对于硬度小于 150 HV，硬度均匀度的最大允许值应为 21.2%或 d1-dn=0.001 mm，以较大 者为准。其中 d1 和 dn 为硬度值 H1 和 Hn 对应的对角线长度的算数平均值。 b 以较大者为准。 |  |  |  |

表6    均匀度最大允许值（当 n=15 时）

| 标准块硬度 | 均匀度最大允许值， rrel % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ＜HV0.2 | HV0.2～< HV5 | HV5～HV100 |
| ≤250HVa | 12.0或d1-dn=0.001 mmb | 9.0 | 6.0 |
| >250HV |  | 6.0 | 3.0 |
| a 对于硬度小于 150 HV，硬度均匀度的最大允许值应为 23.8%或 d1-dn=0.001 mm，以较大 者为准。其中 d1 和 dn 为硬度值 H1 和 Hn 对应的对角线长度的算数平均值。 b 以较大者为准。 |  |  |  |

表7    均匀度最大允许值（当 n=20 时）

| 标准块硬度 | 均匀度最大允许值， rrel % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ＜HV0.2 | HV0.2～< HV5 | HV5～HV100 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/617162151153006045