# 北 京 市 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（京） 86-2022

# 脉搏血氧计校准规范

Calibration Specification for Pulse Oximeters

2022-04-08 发布                   2022-05-08 实施

北京市市场监督管理局  发 布

JJF（京）86-2022

Oximeter

脉搏血氧计校准规范  Calibration Specification for Pulse

归 口 单 位： 北京市市场监督管理局

主要起草单位： 北京市计量检测科学研究院

参加起草单位： 天津市计量监督检测科学研究院

本规范委托北京市计量检测科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

范培蕾（北京市计量检测科学研究院） 赵雨佳（北京市计量检测科学研究院） 梁  亮（北京市计量检测科学研究院）

参加起草人：

蒋君杰（天津市计量监督检测科学研究院） 李晓虹（北京市计量检测科学研究院）

冯金玲（北京市计量检测科学研究院） 蔡  玮（北京市计量检测科学研究院）

目   录

引    言 	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	1

5  计量特性	2

5.1 脉搏血氧饱和度测量范围 	2

5.2 脉搏血氧饱和度示值重复性 	2

5.3 脉率测量范围 	2

5.4 脉率示值误差 	2

6  校准条件	2

6.1 环境条件 	2

6.2 计量器具 	3

7  校准项目和校准方法 	3

7.1 外观及功能性检查 	3

7.2 脉搏血氧饱和度测量范围及示值重复性	3

7.3 脉率测量范围及示值误差 	4

8  校准结果表达与处理 	4

9  复校时间间隔 	5

附录 A	6

附录 B	8

附录 C	10

# 引    言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度 评定与表示》和 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本 校准规范制定工作的基础性系列规范。

与 JJF（京） 31-2003《脉搏血氧计校准规范》相比， 除编辑性修改外，本 规范主要技术变化如下：

―根据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求进行了格式修 改；

―增加了引言内容；

―增加了引用文件，对名词术语及测量标准和其他设备进行了增减；

―对校准项目和校准方法进行了修改，增加了血氧饱和度测量范围和脉率测 量范围的校准方法；

―增加了校准结果表达与处理、复校时间间隔内容；

―增加了校准原始记录（推荐）格式（附录 A）和校准证书内页（推荐）格 式（附录 B）；

―完善了不确定度评定的相关内容（附录 C）。

脉搏血氧计校准规范

# 1  范围

本规范适用于采用分光光度测定原理的脉搏血氧计和脉搏血氧监测仪的校准。

# 2  引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用 文件，仅该日期对应的版本适应于本规范；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本规范。

JJG 1163-2019 多参数监护仪

JJF 1542-2015 血氧饱和度模拟仪

# 3  术语和计量单位

3.1 脉搏血氧饱和度 SpO2

血液中被氧结合的氧合血红蛋白的容量占全部可结合的血红蛋白容量的百分比，一般用动脉 氧饱和度 SaO2 的值表示，SaO2 值可以通过血气分析仪检测得到。临床使用时，一般是通过脉搏血 氧监测设备测量人体的血氧饱和度，得到的是 SaO2 值的估计值，即脉搏血氧饱和度，常用 SpO2 来表示。[JJG 1163-2019，术语和计量单位 3.10]

3.2 脉率 Pulse Rate

每分钟动脉搏动的次数，次/分。

3.3 R值 R Value

红光和红外光通过人体组织后的吸收比率。[JJF 1542-2015，术语和计量单位3.2]

3.4 脉搏血氧计 Pulse Oximeter

采用分光光度测定法测量人体内动脉血氧饱和度的一种光电测量仪器。

3.5 脉搏血氧饱和度模拟仪 SpO2  Simulator Calibration Equipment

视为一个虚拟的患者手指，通过模拟相应的R曲线，所复现的血氧饱和度真值，可对脉搏血氧 计的性能进行校准。

校准所使用的脉搏血氧饱和度模拟仪（以下简称模拟仪），需经试验证明能正确模拟R曲线，并 真实地复现血氧饱和度真值。

# 4  概述

脉搏血氧计是一种通过光信号与组织的相互作用，利用脉动血流导致组织光学特性的依赖于时 间的变化，用于无创地估算动脉血氧饱和度（SpO2）的医用电气设备，主要由显示单元、血氧探头、 电子元件和操作界面组成。

脉搏血氧计通常采用分光光度测定法，根据红光（660nm）和近红外光（940nm）通过人体组织 的吸收比率而计算获得人体动脉血氧饱和度。当红光和近红外光通过脉动血管组织时，透射光分为 两部分：一部分是非脉动部分或称直流成分（DC）；另一部分是脉动部分或称交流成分（AC）。这两 个波长的光吸收比率（R）公式为：

R  =                                                              （1）

式中：

AC660—红光（660nm）通过脉动血管组织时的脉动部分（交流成分）；

DC660 —红光（660nm）通过脉动血管组织时的非脉动部分（直流成分）；  AC940 —近红外光（940nm）通过脉动血管组织时的脉动部分（交流成分）；

DC940 —近红外光（940nm）通过脉动血管组织时的非脉动部分（直流成分）。 根据公式（1）的R值可计算得到相应的血氧饱和度SpO2值。

# 5  计量特性

# 5.1 脉搏血氧饱和度测量范围

至少应满足70%～100%。

# 5.2 脉搏血氧饱和度示值重复性

在70%～84%的测量范围内，示值重复性不大于3%；85%～100%的测量范围内，示值重复性不大 于2%。

# 5.3 脉率测量范围

至少应满足（30～250）次/分。

# 5.4 脉率示值误差

最大允许误差为±（示值的5%+1）次/分。 注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

# 6  校准条件

# 6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（10～40） ℃。

6.1.2 相对湿度：≤85 %。

6.1.3 供电电源：（220±22）V，（50±1）Hz。

6.1.4 其它：周围无明显影响校准系统正常工作的机械振动、电磁、红外和可见光的干扰。

# 6.2 计量器具

校准时所需的计量器具如表 1 所示。

表 1 计量器具一览表

| 计量器具 | 主要技术性能 |  |
| --- | --- | --- |
| 脉搏血氧饱 和度模拟仪 | 脉搏血氧 饱和度 | 测量范围：35%～100%，重复性≤1.0%； 最大允许误差±3% (35%～74%范围内)和±2%（75%～100%范围内） |
|  | 脉率 | 测量范围：（30～300）次/分； 最大允许误差±（示值的 1%+1）次/分 |

# 7  校准项目和校准方法

# 7.1 外观及功能性检查

7.1.1 脉搏血氧计应具有仪器名称、生产厂家、型号、出厂编号等标识。

7.1.2 脉搏血氧计按键应安装可靠，通断状态明显，控制按钮标识清晰。

7.1.3 脉搏血氧计应结构完整，无影响正常工作和妨碍读数的缺陷以及机械性损伤。

# 7.2 脉搏血氧饱和度测量范围及示值重复性

7.2.1 按图1 连接脉搏血氧计和模拟仪，将脉搏血氧计传感器和模拟仪的虚拟患者手指相连， 开机且处于测试状态。

7.2.2 通常情况下，任何一款脉搏血氧计传感器探头对应有一条脉搏血氧饱和度值经验定标 曲线，即 R 曲线。根据准脉搏血氧计的产品类型，从模拟仪中预存的 R 曲线数据库中选择相对应 的 R 曲线。如没有相应的预存 R 曲线，可随机选择一条 R 曲线进行测量。

| 脉博血氧仪 |  | 模拟仪 |
| --- | --- | --- |

图 1 校准系统连接示意图

7.2.3 设定模拟仪脉率为 75 次/分，模拟仪选择适当的高值、低值脉搏血氧饱和度值，在设

定测量点进行测量并目测检查血氧饱和度测量范围，应符合本规范 5.1 的要求。

7.2.4 设定模拟仪脉率为 75 次/分，设定脉搏血氧饱和度测量点为 100%、95%、90%、80%和 70%，在不同测量点进行 6 次测量。对于每一个测量点，按式（2）计算测量重复性，应符合本规 范 5.2 的要求。

（2）

式中：

ΔS—血氧饱和度示值重复性，%；

Si —单个测量点第i次血氧饱和度的测量值，%；

S —单个测量点的多次测量平均值， %； n —测量次数。

# 7.3 脉率测量范围及示值误差

7.3.1 同 7.2.1 连接脉搏血氧计和模拟仪，将脉搏血氧计的传感器和模拟仪的虚拟患者手指 相连，开机且处于测试状态。

7.3.2 同 7.2.2 选择 R 曲线。如没有相应的预存 R 曲线，可随机选择一条 R 曲线进行测量。

7.3.3 设定血氧饱和度值为 95%，模拟仪选择适当的高值、低值脉率值，在设定测量点进行测 量并目测检查脉率测量范围，应符合本规范 5.3 的要求。

7.3.4 设定血氧饱和度值为 95%，在（30～250）次/分的脉率测量范围内均匀选取 5 个测量点， 每个测量点进行 3 次测量。对每一个测量点按式（3）计算脉率示值误差，应符合本规范 5.4 的要 求。

Δb=b-                                                           （3）

式中：

Δb—脉率示值误差，次/分；

b0 —模拟仪脉率标准值，次/分；

b0 —测量值与模拟仪脉率标准值之间偏差最大的测量值，次/分。

# 8  校准结果表达与处理

8.1 校准结果表达

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/618043127132006044