# 无菌医疗器械清洗工艺验证报告

一、目的

为保证产品配件（以下简称：配件）清洗工艺的产品质量及工艺稳定性，按照质量管理体系的要求，对配件的清洗工艺进行验证。

二、确认项目

清洗工艺的方案、配件清洗的效果。三、方法

采取不同的清洗方案进行清洗，通过对清洗后的微粒污染指数、清洗介质的残留 量、初始污染菌、PH 值、电导率进行测定与未清洗配件本身的污染程度、清洗难易程度对比，以此验证原配件清洗工艺方案的可行性。

人员

部门

签名

生产部

工程部生产部品管部工程部工程部

品管部

四.参加人员

五、清洗工艺验证报告

一、验证项目

配件清洗的方法和清洗时间。二、验证时间

三、验证条件

1、生产设备

超声波清洗机、盛水容具（水盆）。2、生产地点

二楼净化车间初洗间、精洗间。3、产品配件：

因公司配件种类繁多，根据配件的清洗特点分以下几类,并根据每类配件选出最复杂清洗的代表配件）

（详见附件“待清洗产品配件分类表”）

A 类：与血液、药液直接接触的塑料配件；

（选做试验代表配件：输注泵套管） B 类：与血液、药液非直接接触的塑料配件；

（选做试验代表配件：高压泵螺纹接头） C 类：与血液、药液直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：穿刺针管）

D 类：与血液、药液非直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：铜帽）

4、检验设备：微粒检测仪、	。

四、验证方案

分别对每类选出的代表配件分别列出以下四种方案，先行设定清洗方法和清洗时间等进行操作。1．方案 1

步骤	操作

- 将待清洗的配件浸泡在纯化水中至浸没配5～件10cm。

- 加入洗洁净（普通家用型）

- 浸泡30 分钟

- 用洁净的纱布，蘸水逐支清洗外壁或外侧

- 用衬芯丝逐支插洗衬芯内壁或内侧

工序要求	备注水温已60 度以内为宜

比例：1：150 水要求浸没

肉眼不见明显黑色肉眼不见明显黑色

- 用纯化水浸没配件5～10 cm，手提动不锈钢篮子上下振动，以汰洗为宜冲洗2 次。

- 超声波清洗机加入纯化水至浸没配5件～10 cm，开机30 分钟 水温60 度以内为宜

- 加入洗洁净（普通家用型）	比例：1：300

- 用纯化水浸没配件5～10 cm，手提动不锈钢篮子上下振动，以汰洗为宜冲洗2 次，每次3 分钟。

- 用注射用水浸没配件5～10 cm、轻轻振荡，漂洗2－3 次，每 （注：B、D 类不做此工序）

次3 分钟

11

烘干

2．方案2

步骤	操作

- 将待清洗的配件浸泡在纯化水中至浸没配5～件10cm。

- 加入洗洁净（普通家用型。）

- 浸泡30 分钟。

- 用洁净的纱布，蘸水逐支清洗外壁或外侧。

- 用衬芯丝逐支插洗衬芯内壁或内侧。

工序要求	备注

水温已60 度以内为宜比例：1：300

水要求浸没

肉眼不见明显黑色肉眼不见明显黑色

- 用纯化水浸没配件至5～10cm，手提动不锈钢篮子上下振动清以汰洗为宜洗2 次，每次3 分钟。

- 超声波清洗机加入纯化水至浸没配5件～10 cm，开机30 分钟。水温60 度以内为宜

- 加入洗洁净（普通家用型）	比例：1：300

- 用纯化水浸没配件至5～10cm，手提动不锈钢篮子上下振动清以汰洗为宜洗2 次，每次3 分钟。

- 用注射用水浸没配件5～10 cm、轻轻振荡，漂洗2－3 次，每 （注：B、D 类不做此工序）

次3 分钟。

步骤

操作

工序要求

备注

1

将待清洗的配件浸泡在纯化水中至浸没配5～件10cm。

2

加入洗洁净（普通家用型）

比例：1：150

3

浸泡30 分钟

水要求浸没

4

用洁净的纱布，蘸水逐支清洗外壁或外侧

肉眼不见明显黑色

5

用衬芯丝逐支插洗衬芯内壁或内侧

肉眼不见明显黑色

6

用纯化水浸没配件至5～10cm，手提动不锈钢篮子上下振动，以汰洗为宜

清洗2 次，每次3 分钟。

7

用注射用水浸没配件5～10cm、轻轻振荡，漂洗2 次，每次3	（注：B、D 类不做此工序）

分钟。

8

烘干

烘干3．方案3

- 方案4

步骤

操作

工序要求

备注

1

超声波加纯化水至浸没配件5～10cm，开机30 分钟。

2

加入洗洁净（普通家用型）

比例：1：300

3

用纯化水浸没配件5～10cm，手提动不锈钢篮子上下振动，漂以汰洗为宜

洗2 次，每次3 分钟。

4

用注射用水浸没配件5～10cm、轻轻振荡，漂洗2 次，每次3	（注：B、D 类不做此工序）

分钟。

5

烘干

五、操作步骤

1、按正常生产流程选取做试验配件生产 500 件。

2、取 400 件配件，用上述 4 种方案分别清洗配件 100 件，烘干后送检。

3、取 100 件未洗的同批配件，按正常步骤检验，以最后的检验结果做清洗效果参照。六、检验方法

1、将不同方案的 100 件配件分别分为 3 个检验组，每组 33 件（其中 3 组 34 件）。

2、取样方法：根据末道清洗用水分别取适量的纯化水或注射用水，按试验项目特点逐组、逐支或随机抽取 5 件缓缓冲洗内壁或内侧。

3、按相应试验方法对供试液进行检验，每批供试液做 5 次，求平均数为检验结果。

4、将检验结果除以取样配件数（33 或 34）即得到单个配件相关值的平均数。注：（1）微粒污染指数试验方法：按 GB 8368-2005 附录 A.1 规定进行试验。

  - 清洗剂的残留量试验方法：按 GB 5750.4-2005 中 10.2 规定进行试验。

  - 初始污染菌试验方法：按 GB 15980-1995 中附录 C 规定进行试验。

  - PH 值的试验方法：按《中国药典》相关规定进行试验。

  - 电导率的试验方法：按《中国药典》相关规定进行试验。七、检测结果

（一）微粒污染指数

1、A 类：与血液、药液直接接触的塑料配件

（代表配件：输注泵套管）

| 执行 方案 | 数 量 | 组 别 | 样品 数 | 微粒污染指数 | 平均 数 | 要求 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 1 | 100 | 1 | 33 |  |  | 应小于 |

2

33

90

3

34

1

33

应小于

方案 2

100

2

33

90

3

34

1

33

应小于

方案 3

100

2

33

90

3

34

1

33

应小于

方案 4

100

2

33

90

3

34

未清

1

33

洗配

100

2

33

件

3

34

2、B 类：与血液、药液非直接接触的塑料配件；

执行

数

组

样品

平均

微粒污染指数	要求

判定

方案	量	别	数	数

1

33

应小于

方案 1

100

2

33

90

3

34

方案 2

100

1

33

应小于

（选做试验代表配件：高压泵螺纹接头）

2

33

90

3

34

1

33

应小于

方案 3

100

2

33

90

3

34

1

33

应小于

方案 4

100

2

33

90

3

34

1

33

未清

洗配

100

2

33

件

3

34

3、C 类：与血液、药液直接接触的金属配件；

执行

数

组

样品

平均

微粒污染指数	要求

判定

方案	量	别	数	数

1

33

应小于

方案 1

100

2

33

90

3

34

1

33

应小于

方案 2

100

2

33

90

（选做试验代表配件：穿刺针管）

3

34

1

33

应小于

方案 3

100

2

33

90

3

34

1

33

应小于

方案 4

100

2

33

90

3

34

1

33

未清

洗配

100

2

33

件

3

34

4、D 类：与血液、药液非直接接触的金属配件；

执行

数

组

样品

平均

微粒污染指数	要求

判定

方案	量	别	数	数

1

33

应小于

方案 1

100

2

33

90

3

34

1

33

应小于

方案 2

100

2

33

90

3

34

（选做试验代表配件：铜帽）

1

33

应小于

方案 3

100

2

33

90

3

34

1

33

应小于

方案 4

100

2

33

90

3

34

1

33

未清

洗配

100

2

33

件

3

34

记录人：	复核人：

（二）清洗剂残留量

1、A 类：与血液、药液直接接触的塑料配件

执行

数

组

样品

平均

清洗剂残留量	要求

判定

方案	量	别	数	数

1

33

应小于

方案 1

100

2

33

0.3mg/ml

3

34

1

33

应小于

方案 2

100

2

33

0.3mg/ml

3

34

方案 3

100

1

33

应小于

（代表配件：输注泵套管）

2

33

0.3mg/ml

3

34

1

33

应小于

方案 4

100

2

33

0.3mg/ml

3

34

1

33

未清

洗配

100

2

33

件

3

34

2、B 类：与血液、药液非直接接触的塑料配件；

要求

判定

应小于

0.3mg/ml

应小于

0.3mg/ml

应小于

0.3mg/ml

（选做试验代表配件：高压泵螺纹接头）

| 执行 方案 | 数 量 | 组 别 | 样品 数 | 清洗剂残留量 | 平均 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 33 |  |  |
| 方案 1 | 100 | 2 | 33 |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |
|  |  | 1 | 33 |  |  |
| 方案 2 | 100 | 2 | 33 |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |
| 方案 3 | 100 | 1 2 | 33 33 |  |  |

3

34

1

33

应小于

方案 4

100

2

33

0.3mg/ml

3

34

1

33

未清

洗配

100

2

33

件

3

34

3、C 类：与血液、药液直接接触的金属配件；

要求

判定

应小于

0.3mg/ml

应小于

0.3mg/ml

应小于

0.3mg/ml

（选做试验代表配件：穿刺针管）

| 执行 方案 | 数 量 | 组 别 | 样品 数 | 清洗剂残留量 | 平均 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 33 |  |  |
| 方案 1 | 100 | 2 | 33 |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |
|  |  | 1 | 33 |  |  |
| 方案 2 | 100 | 2 | 33 |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |
| 方案 3 | 100 | 1 2 | 33 33 |  |  |

3

34

1

33

应小于

方案 4

100

2

33

0.3mg/ml

3

34

1

33

未清

洗配

100

2

33

件

3

34

4、D 类：与血液、药液非直接接触的金属配件；

执行

数

组

样品

平均

清洗剂残留量	要求

判定

方案	量	别	数	数

1

33

应小于

方案 1

100

2

33

0.3mg/ml

3

34

1

33

应小于

方案 2

100

2

33

0.3mg/ml

3

34

1

33

应小于

方案 3

100

2

33

0.3mg/ml

3

34

（选做试验代表配件：铜帽）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/618053141001006032