# 机动车近光检测仪校准器检定规程

1  范围

本规程适用于机动车近光检测仪校准器(以下简称近光校准器)的首次检定、后续 检定和使用中的检验。定型鉴定、样机试验中主要计量性能的试验，可参照本规程执 行。

2  引用文献

GB4599—1994《汽车前照灯配光性能》

使用本规程时，应注意使用上述文献的现行有效版本。

3 概述

近光校准器是装有近光标准光源，带有垂直和水平精密旋转机构的装置，由标准灯 泡、角度旋转机构、找正机构、电压稳压调压机构及光强一电压对应表组成。它用来校 准机动车近光检测仪明暗截止线转角和发光强度的示值准确性。其工作原理是通过调节 电压稳压调压装置和水平、垂直角度旋钮，使校准器发出一束已知发光强度和明暗截止 线偏移角的近光光束，用以对近光检测仪进行校准。

4 计量性能要求

4.1 发光强度的示值误差

近光校准器发光强度(在明区最亮处测量)的变化范围为(3000～11000)cd,    且发

光强度的示值误差不大于±4%。

4.2 发光强度的稳定性

近光校准器发光强度在20min 内的变化率不超过2%。

4.3  明暗截止线转角的零位示值误差

近光校准器明暗截止线转角的零位示值误差不超过±5’。

4.4 明暗截止线转角的示值误差

近光校准器明暗截止线转角在左(L)3°~ 右(R)3°,  上(U)2°~ 下 (D)3° 范围内的示值 误差不超过±5'。

5 通用技术要求

5.1  外观

5.1.1 近光校准器应有铭牌，标明仪器名称、型号、制造厂、出厂编号、制造计量器 具许可证标志   及编号、制造日期等。

5.1.2 近光校准器的所有光学零部件应清洁，无明显霉点、疵点、气泡、划痕等影响 使用的缺陷；各转动手柄、旋钮应转动灵活、平稳、锁定可靠。

5.1.3 近光校准器的旋钮刻线、数字显示应清晰，不应有模糊、断线、笔划短缺等影 响读数的缺陷。

5.1.4  近光校准器的水泡应完好。

5.2 配光性能

近光校准器标准光源的配光性能应符合 GB4599—1994 中7 . 3(见附录 A)  的要求 且明区光照度只有一个最大值。

6  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检验。

6.1  检定条件

6.1.1  检定用设备

6.1.1.1  数字照度计。测量范围(20～500)lx,    相对示值误差满足±1%的要求。

6.1.1.2  经纬仪(6”级)。

6.1.1.3  水准仪 (S3 级)。

6.1.1.4  近光校准器检测装置(详见附录 C)

6.1.2 检定环境和其他要求

6.1.2.1 相对湿度：≤85%

6.1.2.2  温度：(20±5)℃

6.1.2.3  电源电压： AC(220±10)V

6.2 检定项目

检定项目见表1。

表1 检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外观 | + | + | 十 |
| 2 | 配光性能 | + | 一 | 一 |
| 3 | 发光强度的示值误差 | + | + | + |
| 4 | 发光强度的稳定性 | + | + | + |
| 5 | 明暗截止线转角的零位示值误差 | + | + | + |

| 6 | 明暗截止线转角的示值误差 | + | 十 | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：“+”表示应检项目，“-”表示可不检项目。 |  |  |  |  |

6.3 检定方法

6.3.1  外观

目视观察和试验，应满足5.1的要求。

6.3.2 配光性能

目视观察和数字照度计试验，应满足5.2的要求。

6.3.3  明暗截止线转角的零位示值误差

检定在近光校准器检测装置上进行，检测距离 L  (近光校准器发光面中心到配光屏 的 距 离 ) 为 1 0m 。将被检近光校准器置于装置的可调工作台上(见图1),先把近光校 准器的角度调节旋钮调至零位，并使其水泡处于圆环中央，再转动、平移工作台(这些 调整需交替、反复地进行),用经纬仪瞄准，直到近光校准器光轴找正机构的两个尖锥 顶点与过坐标原点的配光屏垂线处于同一铅垂面内；同时，用水准仪瞄准，使近光校准 器的发光面中心与配光屏的坐标原点等高，且近光校准器的水泡处于圆环中心。

L(10m)

近光校准器检测装置

照度计探头

配光屏

被检校准器

可调工作台

底座

配光屏坐标原点

经纬仪

(a) 水平视图

(b) 俯视图

图1  检测安置示意图

将近光校准器发光强度调到7000 cd,   对配光屏上的近光图形进行 一 次图像采集， 经分析处理后得出明暗截止线转角的零点位置和零位示值误差，记为△H₀/△V₀   ( 水 平 方向/垂直方向),它应符合4 .3的要求。

6.3.4  明暗截止线转角的示值误差

利用专用夹具将激光器安装到被检近光校准器透镜的顶点附近(见图2),接通激 光器电源，调整可调工作平台，使激光光斑中心与配光屏上标记的坐标原点重合。

转动近光校准器的角度旋钮，使明暗截止线转角分别偏移到表2所列的标称值，从 配光屏上读出激光光斑中心偏离坐标原点的距离 D,   取顺、逆时针方向的两次平均值 D 。 激光器到配光屏的距离 L。事先测得，按式(1)计算被检近光校准器明暗截止线转

角的实际转动角度 αo:

ao;=arctan(D/L₀)                                                                      (1)

按式(2)计算近光校准器明暗截止线转角的示值误差△a₀;,    它应满足4 .4的要求。

△a;=a-αo                                                                            (2)

图 2  明暗截止线转角示值误差检定示意图

式中：  α₁——第 i 个明暗截止线转角的标称值。

表 2  明暗截止线转角示值误差的检定点序列

| 序 号 ( i ) | 角 度 偏 移 标 称 值 ( 水 平 / 垂 直 ) |
| --- | --- |
|  | 0°00'/000' |
| 2 | R100'/0°00' |
| 3 | R2°00'/0°00' |
| 4 | R3°00'/0°00' |
| 5 | L1°00'/0°00' |
| 6 | L2°00'/000' |
| 7 | L3°00'/0°00' |
| 8 | 0°00'/U1°00' |
| 9 | 0°00'/U2°00' |
| 10 | 0°00'/D1°00' |
| 11 | 0°00'/D200' |
| 12 | 0°00'/D3°00' |
| 注 ： L 表 示 左 ， R 表 示 右 ， U 表 示 上 ， D 表 示 下 。 |  |

6.3.5 发光强度的示值误差

把照度计的光电探头固定在配光屏上的坐标原点，交替缓慢旋转近光校准器的明暗 截止线转角左右与上下旋钮，同时观察照度计的读数变化，直到照度计出现最大读数为 止。

调节近光校准器的电压旋钮，在其发光强度(标称值)依次为4000,6000, 7000,8000,9000   cd时，分别读取照度的示值 E;,   取上升、下降两次的平均值 E,,   按式(3)计算发光强度的实际值 I₀₁:

I₀;=E,×L²                                                     (3)

按式(4)计算发光强度的示值误差△I, 它应满足4.1的要求。

(4)

式中： E—— 第 i 个发光强度下照度计的两次读数平均值；

L——检测距离， L=10   m;

I₁——第 i个发光强度的标称值。

6.3.6 发光强度的稳定性

将被检近光校准器的发光强度调为7000cd,   自照度计的光电探头受光照开始，每 隔 4min读取1次照度计的示值，共测量6次，按式(5)计算被检近光校准器的变化率 u 应符合4.2的要求。

(5)

式中： Emin——照度计的最小读数；

Emx—- 照度计的最大读数。

6.4 检定结果的处理

按本规程要求经检定合格的近光校准器发给检定证书；不合格的发给检定结果通知 书，并列出不合格项及数据。

6.5 检定周期

近光校准器的检定周期一般不超过1年。

附录 A

GB4599—1994《 汽车前照灯配光性能》内容节选

A.1    近光的配光要求

A.1.1     在配光屏上，近光应产生明显的明暗截止线，其水平部分在 v-v     线的左侧 右侧为与水平线向上15°的斜线，或向上成45°斜线至水平线垂直距25 cm 转向水平的折

线。

# A.1.2

在配光屏上的照度限值，应符合表 A.1 的规定。

表 A.1    照度限值表

lx

| 测试点或测试区域 | 白炽前照灯 |  | 卤钨前照灯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 |
| B50L | 0.3 |  | 0.3,0.4 |  |
| 75R |  | 6 |  | 12 |
| 75L | —— |  | 12 | —+- |
| 50R |  | 6 |  | 12 |
| 50L |  |  | 15 |  |
| 50U |  |  |  | 6 |
| 25L |  | 1.5 |  | 2 |
| 25R |  | 1.5 |  | 2 |
| Ⅲ区任何点 | 0.7 |  | 0.7 |  |
| IV区任何点 |  | 2 |  | 3 |
| I区任何点 | 20 | … | 2 E₂om² |  |
| 注：1)单光束为0.3,双光束为0.4。 2)Esox为50R实测照度。 |  |  |  |  |

A.1.3    在 I 、Ⅱ 、Ⅲ     和IV区域内，其水平方向相邻间的照度应无明显的陡变，不致影

响良好的可见度。

附录 B

明暗截止线转角的定义及推荐采用的转角零位确定方法

B.1    明暗截止线转角的定义

一般近光灯在配光屏上投射的光斑图形如图 B.1 所示，把它的水平明暗分界线 a- a 与倾斜明暗分界线b-b     的 交 点O,   称为明暗截止线转角。

图 B.1  明暗截止线转角示意图

B.2   推荐采用的明暗截止线转角零位确定方法

通常，近光灯在配光屏上投射的光斑明暗分界线并非理想的直线，而是如图 B.2 所 示的明暗过渡光带，因此，推荐按以下方法确定明暗截止线转角的零位。

图 B,2   明暗截止线转角零位确定方法示意图

1)在过渡光带的水平部分等距离选取 n(n≥10)        条截线， h₁-h₁,h₂-h₂,…,

h₄-h₄;

2 ) 在 h₁-h₁    上由暗区到明区，按等距间隔进行照度测试，找出照度变化最大的点

Ql;

3)按2)中所述方法依次找出h₂-hz,…,h 。-h 。    截线上，照度变化最大的点

a₂,         …,     an;

4 ) 将 a₁,a₂,…,a₄            按最小二乘法进行拟合，得到直线 a-a;

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/625024310001011100