学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）92—2023

口腔高频电刀校准规范

Calibration Specification for

Dental High Frequency Electrosurgical Generator

2023-12-18 发布	2024-06-18 实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市场 监 督 管 理 局 发 布

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

ｗｗ

ｗ

学

兔

兔

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）92-2023

口腔高频电刀校准规范

Calibration Specification for Dental High

Frequency Electrosurgical Generator

JJG（新）92—2023

归 口 单 位 ： 新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主要起草单位： 昌吉回族自治州计量检定所

新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参加起草单位： 四川中测仪器科技有限公司

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

计量检定所

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）92-2023

本规范委托新疆维吾尔自治区法制计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

杨馥源（昌吉回族自治州计量检定所）

肖玉琴（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

马立诚（昌吉回族自治州计量检定所）

参加起草人：

陈武卿（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

罗惠利（昌吉回族自治州计量检定所）

王尧君（四川省中测仪器科技有限公司）

张永贵（巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心计量检定所）

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）92-2023

目	录

引言................................................................................................................ 	（错误！未定义书签。）

1 范围..................................................................................................................................... 	（1）

2 引用文件............................................................................................................................. 	（1）

3 术语和计量单位................................................................................................................. 	（1）

3.1 术语.................................................................................................................................. 	（1）

3.2 计量单位.......................................................................................................................... 	（2）

4 概述..................................................................................................................................... 	（2）

5 计量特性............................................................................................................................. 	（2）

5.1 高频漏电流....................................................................................................................... 	（2）

5.2 输出功率示值误差........................................................................................................... 	（3）

5.3 外壳漏电流....................................................................................................................... 	（3）

5.4 患者漏电流....................................................................................................................... 	（3）

6 校准条件............................................................................................................................. 	（3）

6.1 环境条件.......................................................................................................................... 	（3）

6.2 校准用设备...................................................................................................................... 	（3）

7 校准项目和校准方法......................................................................................................... 	（4）

7.1 外观及功能性检查.......................................................................................................... 	（4）

7.2 高频漏电流的校准.......................................................................................................... 	（4）

7.3 输出功率设定值误差的校准.......................................................................................... 	（6）

7.4 最大输出功率的校准...................................................................................................... 	（7）

7.5 外壳漏电流...................................................................................................................... 	（7）

7.6 患者漏电流测量.............................................................................................................. 	（8）

8 校准结果............................................................................................................................. 	（8）

9 复校时间间隔..................................................................................................................... 	（9）

附录 A 校准原始记录推荐格式..........................................................................................	（10）

附录 B 校准证书的内页推荐格式......................................................................................	（11）

附录 C 不确定度分析示例..................................................................................................	（12）

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）92-2023

引	言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》

和 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制订工作的基础型系

列文件。

本规范起草中参考了 GB 9706.1《医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求》、GB

9706.202-2021 《医用电气设备 第 2-2 部分：高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性

能专用要求》和 JJF1217-2009《高频电刀校准规范》。

本规范为首次制定。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）92-2023

口腔高频电刀校准规范

1	范围

本规范适用于新制造、使用中及修理后，工作频率在 0.3MHz～5.0MHz、最大输

出功率小于 50W 的口腔高频电刀的校准。

2	引用文件

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

GB 9706.1	医用电气设备 第一部分：安全通用要求

GB 9706.202-2021 医用电气设备 第 2-2 部分：高频手术设备及高频附件的基本

安全和基本性能专用要求

JJF 1217-2009 高频电刀校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	术语和计量单位

3.1	术语

3.1.1 手术电极 active electrode

一种用来产生在口腔手术中所要求的某些物理特性（如切割和凝血）的电极。

3.1.2 双极电极 bipolar electrode

两只或多只手术电极组装于同一支撑物上，在激励时，这种结构使得高频电流

主要在两极之间流动。

3.1.3 中性电极 neutral electrode

也称为患者极板、敷极板，与患者身体连接的面积较大的电极，以提供低电流密

度的高频电流回路，避免在人体组织中产生诸如灼伤之类有害的物理特性。

3.1.4 额定输出功率 rated output power

能够输入到无感电阻为 50Ω～2000Ω间的单极输出电路的最大高频功率。

3.1.5 高频漏电流 high-frequency leakage current

手术电极和中性电极对地的非功能性电流，对手术无作用却可造成患者灼伤和环

境污染。

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）92-2023

3.1.6 外壳漏电流 enclosure leakage current

从在正常使用时操作者或患者可触及的外壳或外壳部件(应用部分除外),经外部

导电连接而不是保护接地导线流入大地或外壳其他部分的电流。

3.1.7 切割 cutting

用高电流密度的高频电流通过手术电极上的一点或一块区域来切割生物组织。

3.1.8 凝血 coagulation

流过手术电极上的高频电流，使小血管或生物组织封口。

3.1.9 功率档位 Power gear

对于某些不具备功率设置的口腔高频电刀，会以功率档位的形式供使用者设定输

出功率。

3.2	计量单位

3.2.1 电流：毫安，符号 mA。

3.2.2 功率：瓦特，符号 W。

4	概述

口腔高频电刀利用高频电流对生物组织进行切割和凝血。通过手术电极尖端产生

的高频电流与生物组织接触时，使生物组织产生局部的热效应，实现对生物组织的分

离和凝固，从而达到切割和凝血的目的。口腔高频电刀由主机和各类电极、控制开关

等部件组成，常规工作模式有切割和凝血两种，通过中性电极、手术电极向机体组织

提供高频电能，以切割或凝血的工作方式来切割或凝固组织。手术电极刀头有针型、

环形、球形和钻石型等不同形状。

5	计量特性

5.1	高频漏电流

5.1.1 中性电极高频漏电流

自中性电极流经 200Ω无感电阻到地的高频漏电流，应不大于 100 mA。

5.1.2 手术电极高频漏电流

直接从高频电手术系统输出端测量，应不大于 100 mA。

5.1.3 双极电极漏电流

2

| 序号 | 参数名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电流 （频率：0.3 MHz～5.0 MHz） | （0.001～0.5）A | ±2.5% |
| 2 | 高频功率 （频率：0.3 MHz～5.0 MHz） | （1～100）W | ≤50 W：±（5.0%×F+1）W ＞50 W：±5.0% |
| 3 | 无感电阻 （步进值不大于50Ω） | （10～2000）Ω | ±2.5% |
| 注：F为当前量程 |  |  |  |

兔

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）92-2023

双极电极的高频漏电流不大于( 0.01

0

P

200Ω

)mA(从每一个电极流经 200Ω无感电

阻流向地的高频漏电流，在该阻抗上产生的功率不大于最大双极额定输出功率

0

P

的

1%)。

5.2	输出功率示值误差

应不超过设定值的±20%。

5.3	外壳漏电流

5.3.1 正常情况下，外壳漏电流不大于 0.5mA;

5.3.2 单一故障状态，外壳漏电流不大于 1.0mA。

5.4	患者漏电流

5.4.1 正常情况下，BF 型患者漏电流不大于 0.1mA，CF 型患者漏电流不大于 0.01mA。

5.4.2 单一故障状态，BF 型患者漏电流不大于 0.5mA，CF 型患者漏电流不大于 0.05mA。

注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

6	校准条件

6.1	环境条件

1）环境温度：（15～30）℃。

2）相对湿度：不大于 80%。

3）供电电源：电压：（220±11）V，频率：（50±1）Hz。

4）周围无明显影响正常工作的机械振动和电磁干扰。

6.2	校准用设备

6.2.1 口腔高频电刀测试仪检测装置

口腔高频电刀测试仪检测装置技术要求见表1。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/626023035121010052