水文测验和资料整编实操手册

- 水文测站是防汛抗旱、水资源开发利用管理、水工程规划设计运行、水环境监测保护等国民经济和社会发展服务的重要水利基础设施。水文测站运行管理任务艰巨而繁重，全面推进水文测站标准化管理，有利于提高水文测站专业化和规范化管理水平，是依法推进水文现代化的迫切要求。吐鲁番水文勘测局根据现有水文规范对水文测站的水文测验和资料整编工作流程、工作标准和台帐记录进行标准化、规范化统一要求。

目录

1.水文测量	1

2.降水量监测	6

3.水位监测	8

4.流量监测	10

5.水面蒸发监测	13

6.水文资料整编	15

7.测站考证	17

8.水文调查	19

9.雨量站检查维护	21

10.仪器备件和更新报废管理	25

11.信息化建设	27

12.档案管理	29

- 1.水文测量

检查调焦

观测记存

仪器安置

准备

迁站测量

计算校核评定

新建项目

设置基准站

仪器架设

准备

设置移动站

已知点采集

1.1工作流程

参数求解

测量与结果

水文三等水准测量工作流程图     GPS/RTK测量工作流程图

- 1.2一般规定

此项工作的管理内容和要求如下：

1、符合《水文测量规范》的要求；

2、重点要求：

①基本水准点应5-10年校测一次，在逢零逢五年份进行，校核水准点应每年校测一次。水准点有变动异常现象应及时予以校测。

②水尺零高应每年汛前、汛后各进行一次接测和记录。若水尺附近出现塌方、沉降等迹象时或大洪水过后，应立即加测水尺零高并作情况记录。

③大断面应每年汛前、汛后各进行一次测量。如遇超保证水位洪水或测验断面有明显冲淤变化，应及时加测。

④水文测验河段地形施测应在逢五年份进行。

⑤缆道垂度、起点距和水深应在每年汛前校测一次。

⑥测站基本水准面调整应经省级水文机构批准。

- 1.2.1水文三等水准测量操作

- 基本步骤：

①准备：水准仪、三脚架、记载表（簿）及表头填写、一对水准尺、尺垫（小木桩）、测绳，钢针、2H铅笔、计算机（器）及防雨、遮阳工具。

②仪器安置：在前、后尺中间位置安置水准仪，前后视距不等差小于2米，测段累计误差≤5米。

a.将三脚架下部架腿捆绑皮带解开，并松开制动螺旋。在三脚架未展开之前，伸展架腿使架头位于眼睛的高度（利用反射镜整平），或位于胸口高度（直接观圆水准器整平）。

b.分开三脚架架腿，使其与地面呈60度左右的正三角形，架头大致水平，其中两只脚平行与水准路线先踩实，第三脚每站点左右轮换后踩实。除路线拐弯处外，每测站上仪器和前后尺的三个位置应接近于一条直线。

c.将水准仪安装在架头，并拧紧中心螺丝。利用三颗脚螺旋对水准仪进行预置。利用第三脚对圆水准器进行粗平，踩紧踏脚与地面。在用三颗脚螺旋使圆水准器严密聚中。注意：在使用自动安平水准仪时，相邻站应交替对准前后视调平仪器。

③检查调焦：观察瞄准器，使物镜照准后尺。检查和调整十字丝、物镜成像清晰度。

④观测记存：三丝能读，上下丝为视距丝；中丝为高程丝要精确读取。

a.根据后—前—前—后观测程序进行八个数值观读、记录保存。电子水准仪，路线选择三等水准模式；补偿式水准仪，在读中丝前按一下补偿器。同一仪器站上测量时，不得两次调焦。

b.对前后视距、高差和平均高差进行计算。

c.视距应≤75m，同尺黑红面读数差≤2mm，同站黑红面所测高差之差≤3mm。

⑤迁站测量：迁站前应对仪器进行预置，迁站时对仪器进行有效保护。重复上一测站工作。每一测段的往测和返测，其仪器站数应为偶数，由往测转向返测时，两标尺必须互换位置，并应重新安置仪器。

⑥计算校核评定：

a.求和：对测段后距、前距，各中丝读数、黑红面差及平均高差共12项进行求和计算校核。电子水准仪后台数据处理、成果打印。

b.评定：根据允许闭合差公式：±12（L）1/2，L不足1公里按1公里计，对此次测量成果进行结果评定。

- 1.2.2GPS/RTK测量操作

- 基本步骤：

①准备：主机、手簿、三角架、对中杆、电池、天线、控制点坐标、电脑等。

②仪器架设：基站、移动站仪器根据设备说明书架设。

③新建项目：点击手簿主界面【项目】，点击新建设置项目名，然后确认打钩。点击“项目属性”菜单下的坐标系统，设置当地椭球和投影方式和中央子午线，一般情况不用设置其他参数，点击保存即可。

④设置基准站：要求：a.高度角在15度以上，开阔，无大型遮挡物。b.200米内无微波站、雷达站、手机信号站，50米内无高压线。c.在用电台作业时，基站与移动站之间最好无大型遮挡物。d.至少两个已知点以上。e.CORS无需设置基准站。

打开手簿主界面【GPS】，进行蓝牙搜索主机序列号，选中该序列号点击“连接”，选中设置基准站，输入点名，如架设在已知点上，输入仪器斜高。点击“平滑”采集坐标，在平滑界面采集完后点确定，基站当前单点坐标就获取完毕(如果知道这点的84经纬度坐标，也可以手工输入)。点击“数据链”，选择数据链类型；点击“其他”，选择差分模式、电文格式、高度截止角，点击确定设置成功。断开GPS，让手簿与基站断开连接。

⑤设置移动站：打开手簿主界面【GPS】，进行蓝牙搜索主机序列号，选中该序列号点击连接，选中设置移动站，点击“数据链”，选择与基站相同数据链类型；点击“其他”，选择与基站相同的差分模式、电文格式、高度截止角，点击确定设置成功。此时看见接收机F2灯闪动，手簿解状态为固定解1.0。

⑥已知点采集：点击手簿主界面【测量】，将对中杆垂直于已知点上，等待圆水准气泡居中后，当解状态在“固定解”下时，点击“”或按F2键，完成一个点的采集。输入已知点名，修改天线高，保存。重复测量其它已知点，完成后保存退出。

⑦参数求解：点手簿主界面【参数】进入坐标系统界面，再点“坐标系统”菜单下的“参数计算”，在参数计算界面选择“计算类型”和“高程拟合模型”，点击“添加”，点击“源点”的坐标库图标。选择记录点库的Pt1，然后点击“√”，又回到坐标配对界面，再点击“目标”的坐标库图标，然后选择控制点库的GP01点，然后点击“√”，又退回到坐标配对界面，然后点保存，就退回到参数计算界面，这样第一个已知点就匹配好了。同样的方法添加配对其他已知点，添加完后点“解算”这个按钮。软件解算完后就弹出参数结果界面，查看：旋转约等于零，缩放约等于1

，点击“运用”，就在坐标系统启用刚才计算的这个参数了。

⑧测量与结果：在手簿主界面点击【测量】就进入了碎步测量界面，如果选择手动采集，点击“”进行手动采集，如果选择自动采集，点击“”进行自动采集，方法同已知点采集。测量完成后将成果导入电脑，根据需求绘制图表。

- 1.3台帐记录

除了按规范要求填写统一格式的记载计算表外，还应填写台帐记录表，格式详见附录A。

各类填写完成的表格应由专人妥善保管，不得随意涂改、调换、销毁，年终应作为测站运行相关技术档案留存。

- 2.降水量监测

观测

记录保存

检查

准备

上报

2.1工作流程

降水量观测工作流程图

- 2.2一般规定

此项工作的管理内容和要求如下：

1、符合《降水量观测规范》、《水文自动测报系统技术规范》的要求；

2、重点要求：

①雨量站宜采用双套设备备份运行，要确保雨量资料不因设备故障而缺测。有降雪地区的雨量计宜安装融雪装置。

②雨量监测宜采用“无人值守，有人看管”方式管理。

③驻测站每日8时进行日常观测，无人驻测站每年校核观测不少于2次，遇大风大雨天气应进行加密检查。

- 2.3降水量监测操作

- 基本步骤：

①准备：

a.设备：翻斗式雨量计、遥测终端机。

b.工具：专用电瓶、量杯、数据和电源连线，万用表，中号一字和十字罗批、脸盆、水平尺、毛巾、扳手、内六角、水杯及记录计算用具。

②检查：a.检查观测场围栏、管理房、标牌是否异常。b.雨量计、太阳能板等外观是否正常，清除承雨器内杂物，保持仪器清洁。c.检查终端机运行情况，电池电压、端口连接、网络讯号等。

③观测：驻测站观测员每日八时准点观测人工雨量或储水瓶（桶）内水量；无人驻测站，在做维护保养时，进行仪器运行情况观测。

④记录保存：对观测、检查数据做好现场记录。驻测站每月月初做好上月数据采集、整理；无人驻测站在做维护保养时，及时采集前阶段数据、整理。

⑤上报：驻测站每次观测后，根据要求做好雨情上报。

- 2.4台帐记录

除了按规范要求填写统一格式的记载计算表外，还应填写台帐记录表，格式详见附录A。

各类填写完成的表格应由专人妥善保管，不得随意涂改、调换、销毁，年终应作为测站运行相关技术档案留存。

- 3.水位监测

水位观测

校对

水温观测

准备

3.1工作流程

水位观测工作流程图

- 3.2一般规定

此项工作的管理内容和要求如下：

1、符合《水位观测标准》、《水位观测平台技术标准》、《水文自动测报系统技术规范》的要求；

2、重点要求：

①水位观测宜采用“无人值守，有人看管”方式管理。有条件的水位站可采用双套设备备份运行、远程视频监控方式观测及校核水位。

- 3.3水位观测操作

- 基本步骤：

①准备：

a.要求：提前十分钟到达观测现场，了解水尺编号（组号、脚号、支号、支号辅助号）。

b.设备和工具：WFH-2型全量机械编码水位计转周长为32cm，测量范围0-40m，浮子、平衡锤离开井壁要求在7.5cm以上。记载本、水温计、墨水、毛巾、救生衣、水位计配件等。

②水温观测：在基本断面附近选择观测地点，每天观测应在同一地点进行。当水深大于1.0米，水温计放在水面以下0.5米处；水深小于1.0米时，可放至半深处；水太浅时，可斜放水中，但不要触及河底。入水五分钟后提起，准确观读记录水温。

③水位观测：临近水尺，蹲下身体，消除折光、波浪、壅水等影响，观读记录水尺读数、水尺编号、水尺零高，做好现场观测记录和数据上报。

④校对：驻测站每天8时和傍晚应对水位计水位进行校核观测，当水尺水位与水位计水位不相符时，应对水位计上的水位进行及时调整，并且要确定终端机水位读数、水尺水位和水位计水位一致。

- 3.4台帐记录

除了按规范要求填写统一格式的记载计算表外，还应填写台帐记录表，格式详见附录A。

各类填写完成的表格应由专人妥善保管，不得随意涂改、调换、销毁，年终应作为测站运行相关技术档案留存。

- 4.流量监测

供电

对零

检查

准备

安装

运行

结束清理

4.1工作流程

缆道（流速仪法）测流工作流程图

- 4.2一般规定

此项工作的管理内容和要求如下：

1、符合《河流流量测验规范》、《水文缆道测验规范》的要求；

2、重点要求：

①应严格执行“四随”工作制度，确保水文监测数据的准确、可靠。

②应在流量测验中准备不少于两套的测洪方案。

③年流量测次应符合测站任务书的要求，年内流量测次应分布合理，满足推流需要。

④常年应采用常测法、精测法测流，未经比测、分析，不得采用简测法、水面一点法测流。

⑤在一次洪水过程中，应尽可能使用同一架流速仪测流，不宜超测速范围使用流速仪。

⑥应加强洪水期的流量测验，在保证安全的前提下，涨水段尽可能增加流量测次。

⑦流量监测宜积极创造条件采用自动监测。

- 4.3缆道（流速仪法）测流操作

- 基本步骤：

①准备：流速仪、信号器、信号发射器、万用表、计时计数器、电脑。

②检查：流速仪外观、信号、灵敏度、间隙检查，信号输出检查，加油待用。信号发射器电压检查，控制台各按钮开关起始位置检查，电源线路外观检查，绞车初始状态检查，各滑轮与钢丝接触面检查，钢丝接头处牢固程度检查。

③供电：合上配电箱上总闸，插上控制台电源插头，合上控制台闸刀，开起电脑，打开操作程序。

④对零：点击或按动向上运行按钮，将铅鱼提起，点击来回按钮对起点距零点校核对零。

⑤安装：将检查好的待用流速仪安装在铅鱼架上，连接信号线。

⑥运行：根据水情，进行垂线设置（均匀分布，能控制断面地形和流速横向分布的主要转折点），根据水深确定测点数。点击或按动来、回、上、下按钮，用调速器控制运行速度，在每个点位上进行流速测量，测速历时一般宜大于100秒，并要消除流速脉动影响。测速时应对水位、天气风力状况进行同步观测。铅鱼每次入水时，必须要有水面信号，否则必须立即停止。入水后观察电脑测流铅鱼图标所在位置，如有异常立即停止。

⑦结束清理：将铅鱼收回至起始位置，拆下流速仪检查，判断流速仪是否要进行清洗，擦干加油装箱；退出操作程序，关闭电脑；断开控制台闸刀，拨出电源插头，断开总闸。清理工作台面。

⑧注意事项：

- 人员：操作人员必须熟悉仪器设备、水文缆道结构和性能，了解接地电阻的要求，有独立操作能力，能够做到随测算、随整理、随点绘、随分析；流量较大时，应有两人以上共同完成。

- 控制：上下运行时，铅鱼不能抬升得过高或过低，注意平衡锤运动间距；开出或收回近距离时，应控制运行速度。注意缆道水平和垂直方向极限，防止发生钢丝脱落、拉断和设备碰撞。

- 观察：运行时应分辩声音是否正常，测量时应注意避让船只和漂浮物。

- 严禁：穿着不符合要求严禁上岗操作；雷雨天气严禁操作；供电异常或声音异常严禁操作；漂浮物较多时严禁使用流速仪，最好应用非接触雷达流量计或其他方法；操作中途严禁离岗。

- 4.4台帐记录

除了按规范要求填写统一格式的记载计算表外，还应填写台帐记录表，格式详见附录A。

各类填写完成的表格应由专人妥善保管，不得随意涂改、调换、销毁，年终应作为测站运行相关技术档案留存。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/626053005042010050