# 光学经纬仪检定规程

1  范围

本规程适用于光学经纬仪的首次检定、后续检定和使用中检查。

2  引用文件

本规程引用下列文件：

GB/T   3161—2003  光学经纬仪

ISO   17123-3-2001  光学和光学仪器  大地测量仪器野外试验程序  第 3 部 分 ： 经纬仪 (Optics and optical instruments—Field procedures for testing geodetic and sur-  veying   instruments-Parts   3:theodolites)

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3  术语

3.1  一测回水平方向标准偏差  the  experimental  standard  deviation  of  a  horizontal  direction 在望远镜正倒镜位置观测同一 目标所得水平方向平均值的实验标准偏差。

3.2  一测回竖直角测角标准偏差  the  experimental  standard  deviation  of  a  vertical  angle 在望远镜正倒镜位置观测同一目标所得竖直角平均值的实验标准偏差。

4  概述

光学经纬仪是用于测量水平角和竖直角的精密光学仪器，它广泛应用于工程测量、 大地测量和计量工作中。

光学经纬仪(以下简称经纬仪)按标称 一 测回水平方向标准偏差分为如下等级：

DJo₇,DJ₁,DJ₂,DJ₆,DJ₃₀。

5  计量性能要求

5.1  水准器轴与竖轴的垂直度

经纬仪水准器轴与竖轴的垂直度应不超过0.5格。

5.2  照准部旋转正确性

经纬仪照准部旋转正确性应不超过0.8格。

5.3  视准轴与横轴的垂直度

经纬仪视准轴与横轴的垂直度应不超过表1的规定。

5.4  横轴与竖轴的垂直度

经纬仪横轴与竖轴的垂直度应不超过表1的规定。

5.5  竖盘指标差

经纬仪竖盘指标差应不超过表1的规定。

5.6  望远镜调焦运行误差

经纬仪望远镜调焦运行误差应不超过表1的规定。

5.7  光学对中器对中误差

经纬仪光学对中器对中误差应不超过1mm。

5.8  竖盘指标自动补偿误差

经纬仪竖盘指标自动补偿误差应不超过表1的规定。

5.9  一测回水平方向标准偏差

经纬仪一测回水平方向标准偏差应不超过表1的规定。

5.10  一测回竖直角测角标准偏差

经纬仪一测回竖直角测角标准偏差应不超过表1的规定。

表 1 计量性能一览表

(")

| 序号 | 项 目 |  | 计量性能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DJ₀₇ | DJ₁ | DJ₂ | DJ₆ | DJ₃₀ |
| 1 | 视准轴与横轴的垂 | 直度 | ±5 | ±6 | 士8 | ±10 | ±16 |
| 2 | 横轴与竖轴的垂 | 直度 | ±10 | ±10 | 士15 | ±20 | ±60 |
| 3 | 竖盘指标差 |  | 士10 | ±12 | ±16 | ±20 | ±32 |
| 4 | 望远镜调焦运行误差 |  | ±6 | ±6 | ±10 | 士15 | ±40 |
| 5 | 竖盘指标自动补偿误差 |  | 士3 | ±3 | ±3 | ±4.5 |  |
| 6 | 一测回水平方向标准偏差 |  | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 4 | 20 |
| 7 | 一测回竖直角测角标准偏差 |  | 2 | 2 | 6 | 10 | 45 |

注：进口经纬仪的一测回水平方向标准偏差和一测回竖直角测角标准偏差不得大于其出厂标称 值，其他检定项目应本着就低不就高的原则对照表1相应等级的要求执行。

6  通用技术要求

6.1  外观及各部件相互作用

6.1.1  经纬仪外表应无脱漆、锈蚀和碰伤；零件结合处应齐整，密封良好。

6.1.2  望远镜十字分划板、度盘、游标或测微尺分划线应成像清晰，不应有刻线粗细 不均、断线等现象。

6.1.3  光学部件的表面不应有水迹、油迹及灰尘、擦伤、霉点和麻点，胶合面不应有 脱胶现象，镀膜面应无脱膜腐蚀现象。

6.1.4  望远镜和读数显微镜视场内应有足够的亮度，且亮度均匀。

6.1.5  圆形及管状水准器无松动现象。经纬仪整平后，圆形水准器的气泡不得超出水 准器的分划圈。

6.1.6  光学测微器、转动机构及微动机构运转平滑，无跳动和阻滞现象，制动机构的 作用平稳可靠。

6.1.7  调节望远镜的目镜时，望远镜分划板影像应无晃动现象。

6.1.8  当望远镜调焦到无穷远时，松开横轴制动螺旋，望远镜应保持平衡，不应有超

过视场1/4的自行转动现象。

6.1.9  经纬仪应标注制造厂名(或厂标)、出厂编号、型号，国产经纬仪必须有计量器

具制造许可证编号及MC 标志。

对于后续检定和使用中检查的经纬仪，允许有不影响准确度的上述缺陷。 6.2  望远镜十字分划板竖丝的铅垂性

经纬仪整平后，望远镜十字分划板竖丝应铅垂，不应有目力可见的偏差。

7  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

7.1  检定条件

7.1.1  主要检定器具

检定经纬仪的主要检定器具及技术要求见表2。

表2  主要检定器具一览表

| 序号 | 主要检定器具 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立式多齿分度台 | 最大分度间隔误差≤0.3” |
| 2 | 竖直角标准装置 | 最大分度间隔误差≤1.0” |
| 3 | 平行光管 | 焦距≥500 mm;分划板格值≤30”/格 |
| 4 | 准线仪或准线光管 | 目标数≥5;视准线直线度≤3” |

7.1.2  环境条件

7.1.2.1  经纬仪检定工作应在 (20±   10)℃下进行。

7.1.2.2  检定室应保持干燥、清洁；检定装置稳定可靠，不受震动影响。

7.2  检定项目

经纬仪的检定项目见表3。

表3  检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 检定类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
|  | 外观及各部件的相互作用 | 十 | 十 | 十 |
| 2 | 水准器轴与竖轴的垂直度 | 十 | 十 | 十 |

| 3 | 照准部旋转正确性 | + |  | — |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 望远镜十字分划板竖丝的铅垂性 | 十 | 十 | 十 |
| 5 | 视准轴与横轴的垂直度 | 十 | 十 | 十 |
| 6 | 横轴与竖轴的垂直度 | 十 | 十 | 十 |
| 7 | 竖盘指标差 | 十 | 十 | 十 |
| 8 | 望远镜调焦运行误差 | 十 | + | — |
| 9 | 光学对中器对中误差 | 十 | 十 | 十 |

表3(续)

| 序号 | 检定项目 | 检定类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| 10 | 竖盘指标自动补偿误差 | 十 | 十 | — |
| 11 | 一测回水平方向标准偏差 | 十 | 十 |  |
| 12 | 一测回竖直角测角标准偏差 | 十 |  |  |
| 检定类别中，“十”表示需检项目，“一”表示不需检项目。 |  |  |  |  |

7.3  检定方法

7.3.1  外观及各部件相互作用

目力观察和操作试验。其结果应符合6.1要求。

7.3.2  水准器轴与竖轴的垂直度

将被检经纬仪安装在检定台上并整平，旋转照准部使其管状水准器与任意两脚螺旋 连线平行，调整脚螺旋使水准气泡精确居中，旋转照准部180°,观测气泡位置，取气 泡位置偏移量的一半为垂直度偏差。其结果应符合5.1要求。

7.3.3  照准部旋转正确性

精确整平经纬仪，使竖轴铅垂，读取照准部上的管状水准器水准气泡两端读数；顺 时针方向旋转照准部，每隔90°读取水准气泡一次，顺时针方向进行两周检定。

逆时针方向旋转照准部，每隔90°读取水准气泡一次，共进行两周。

取每一周中对径位置读数的平均值，取四周检定中最大值与最小值之差为照准部旋 转的正确性。其结果应符合5.2要求，检定实例计算见附录B 表 B.1。

7.3.4  望远镜十字分划板竖丝的铅垂性

精确整平经纬仪，用望远镜十字分划板竖丝照准水平位置某一目标点，纵向微动望 远镜，观察目标与竖丝的水平方向偏差，其结果应符合6.2要求。

7.3.5  视准轴与横轴的垂直度

在室内布置两支光轴在同一水平线、相差180°的平行光管，其中一支须装有格值 不大于30”/格的分划板，检定装置见图1。

图 1 视准轴与横轴的垂直度检定装置

精确整平经纬仪，以正镜位置瞄准平行光管I  的十字分划板中心，固定照准部，纵 转望远镜180°,在平行光管Ⅱ的分划板横丝上，读取经纬仪竖丝所在位置的格数b₁。

旋转照准部180°,以倒镜位置重复上述检定并读取格数b₂。

视准轴与横轴的垂直度按式(1)计算：

(1)

式中： t—— 平行光管Ⅱ分划板横丝格值，(")。

其结果应符合表1要求。

视准轴与横轴的垂直度也可用多齿分度台和光管Ⅱ组成的装置检定，检定方法见附 录 A.1。

7.3.6  横轴与竖轴的垂直度

横轴与竖轴的垂直度用高低点进行检定。将平行光管按图2布置，平行光管 I  和平 行光管Ⅱ大致处于同一铅垂直面内，平行光管Ⅱ须装有格值不大于30”的分划板。高， 低两光管相对水平方向的夹角大于25°,两夹角对称度小于30'。

精确整平经纬仪，以正镜位置瞄准平行光管 I  的十字分划板中心，向下旋转望远 镜，在平行光管Ⅱ的横丝上读取望远镜十字线竖丝所在位置的格数A  (以实际刻划为

准);以倒镜位置重复上述操作并读取格数B。 此为一测回。

图 2  横轴与竖轴的垂直度检定装置结构

横轴与竖轴垂直度按式(2)计算：

(2)

式中：t-—   平行光管Ⅱ十字分划板横丝格值，(")/格；

a—— 平行光管 I    (或Ⅱ)与水平方向的夹角。

其结果应符合表1要求。

横轴与竖轴的垂直度也可用经纬仪读数的方法检定，检定方法见附录 A.2。

7.3.7  竖盘指标差

精确整平经纬仪，以正镜位置用望远镜十字分划板横丝瞄准水平位置平行光管十字 分划板中心，符合水泡符合，然后读取竖直度盘读数，取两次读数的平均值 L;   望远镜 翻转180°,旋转照准部，以倒镜位置重复上述检定，取两次读数的平均值R。

竖盘指标差 I 按式(3)计算(公式的选择见仪器说明书):

(3)

或

I=(L+R)-180°                                                                      (4)

其结果应符合表1要求。

7.3.8  望远镜调焦运行误差

将经纬仪安置在检定台上，照准管内安置不少于5块分划板的准线仪(或准线光 管),各分划板十字丝中心应严格在一条直线上(或有微小误差但有其修正值),如图3

所示。

图 3 分划板位置

调节经纬仪照准部和准线仪微调螺丝，使经纬仪与准线仪无穷远和最短视距十字丝 中心重合。

以正镜位置从最短视距到无穷远对各目标逐个瞄准，并读取水平角读数，再从无穷 远到最短视距进行上述检定作为返测，取各点往返测读数的平均值为 L;。

以望远镜倒镜位置重复上述检定，取平均值R;。

视轴各点的照准差按式(5)求得：

(5)

望远镜调焦运行误差按式(6)计算：

△C;=C。-C;                                                                  (6)

取△C;绝对值最大值为检定结果，其结果应符合表1要求。计算实例见附录 B 表 B.2。

当准线仪(或准线光管)中各目标分划板严格准直(准线误差≤2”)后，可通过直 接比对检定调焦运行误差。

7.3.9 对中器对中误差

光学对中器安置在基座上的经纬仪：将经纬仪安置在光学对中器检验台上，转动检 验台，观测距经纬仪0.6m 和1 . 5m 处分划板上的最大变化量；

光学对中器安置在照准部上的经纬仪：将经纬仪安置在光学对中器检验台或三脚架 上，转动照准部，观测距经纬仪0.6m 和1 . 5m 处分划板上的最大变化量。

取上述检定所得的最大变化量的一半为检定结果，其结果应符合5.7要求。 7.3.10  竖盘指标自动补偿误差

将经纬仪安置在带微倾功能的工作台上，使经纬仪望远镜与平行光管物镜相对排 列，其视轴大致水平并基本重合，整平经纬仪。

以平行光管分划板十字丝中心为目标，调整微倾装置，使经纬仪先后处于五个状态

(经纬仪竖轴位于铅垂、前倾、后倾、左倾、右倾2'的整置状态为 i=1,2,3,4,5)。 读取天顶距 Z。

以竖轴五个状态的天顶距读数平均值为基准，按式(7)计算天顶距变化量：

(7)

式中：△Z;——第 i 状态的天顶距变化量。

取△Z;的绝对值最大值为检定结果，其结果应符合表1要求。

7.3.11  一测回水平方向标准偏差

沿经纬仪水平方向的圆周上，安置4～6只平行光管作为照准目标，用全圆方向观

测法进行检定。平行光管的布局应呈随机状态，夹角的角值为度、分、秒分布。

为确保检定结果可靠度，对半测回归零差、 一测回二倍照准差互差及各测回方向值 互差作出限差规定，见表4。

表 4  测回数及限差

| 经纬仪等级 | DJo₇ | DJ₁ | DJ₂ | DJ₆ | DJ₃₀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测回数 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| 半测回归零差(”) | 2 | 3 | 4 | 12 |  |
| 一测回二倍照准差互差(”) | 5 | 6 | 8 | 30 | 90 |
| 各测回方向值互差(”) | 4 | 6 | 6 | 18 |  |

半测回归零差超限时，应重测该测回； 一测回二倍照准差互差和各测回方向值互差 超限时，应重测超限方向(带上零方向)或重测一测回； 一测回重测方向数超过该测回 全部方向数的三分之一时，应重测该测回；如果检定过程中重测方向数超过全部方向数 的三分之一时，应重测全部测回。

将经纬仪安置在检定台上，精确调平，整置水平度盘于受检位置。照准部顺时针方 向旋转一周后，以正镜位置照准目标1,测微器两次读数，并取平均值为Ln。 依次照 准 目 标 2 , 3 , … ,n, 分别读数，并取平均值L;。 最后照准起始目标1,回零读数仅用 来检核观测成果，不参加一测回水平方向标准差的计算。

将经纬仪望远镜翻转180°,以逆时针方向旋转，分别照准目标1, n,…,3,2, 1,分别读数取平均值R;。

上述操作为一测回，变换水平度盘起始位置(根据测回数 m, 将度盘读数改变 180°/m), 重复上述测回的观测，依次求出各测回的观测结果。

首先，计算各测回观测中各目标正镜倒镜读数平均值：

(8)

各目标相对于目标1的方向值：

x'j=x;—x₁                                                                        (9)

各目标方向值相对于 m 测回平均值的偏差：

(10)

一测回水平方向标准偏差按式(11)求得：

(11)

式中： m—— 测回数；

n—— 照准目标数

一测回水平方向标准偏差检定结果的数据处理见附录 B 表 B3 、表 B4  (以6测回为 例),其结果应符合表1要求。

一测回水平方向标准偏差也可用多齿分度台与平行光管组成的装置检定，具体方法 见附录 A.3。

7.3.12  一测回竖直角测角标准偏差

一测回竖直角测角标准偏差用多目标竖直角检定装置检定，检定装置如图4所示。

该装置在±30°范围内不少于5个目标，每个目标的方向值应为非整度数。

图 4 竖直角检定装置

检定时，将经纬仪安置在检定台上并精确整平，依次对各目标进行正镜和倒镜观

测，得天顶距观测值L; 和 R;,     至少进行4测回。

竖盘指标差!按式(3)或式(4)计算，在 一 测回观测过程中，竖盘指标差的变

化的限差见表5规定。

表5竖盘指标差的变化                        (")

| 经纬仪型号 |  | DJo₇ |  | DJ: | DJ₂ | DJ₆ |  | DJ₃o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 |  | 8 |  | 10 | 12 | 15 |  | 30 |

竖 直 角a; 按式(12)求得(公式的选择见仪器说明书):

或

αy          =Ly-R;

各目标竖直角平均值：

各目标残差：

Vj       =a;;-a;

一测回竖直角测角标准偏差按式(16)求得：

一测回竖直角测角标准偏差检定结果的数据处理见附录 B 表 B.5,

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

其结果应符合

表1要求。

一测回竖直角测角标准偏差也可用竖直角标准装置检定，具体方法见附录 A.4。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/626124110002010035