目录

| 序号 | 主题内容 | 文献编号 | 页号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MILLI-Q型超纯水仪操作规程 | SB-001 | 3 |
| 2 | Thermo A2型 生物安全柜使用SOP | SB-002 | 5 |
| 3 | Thermo二氧化碳培养箱SOP | SB-003 | 7 |
| 4 | Thermo台式高速冷冻离心机 | SB-004 | 9 |
| 5 | 超低温冰箱SOP | SB-005 | 11 |
| 6 | 程序降温仪SOP | SB-006 | 14 |
| 7 | 低速离心机SOP | SB-007 | 17 |
| 8 | 电热鼓风干燥箱SOP | SB-008 | 19 |
| 9 | 电热恒温水槽SOP | SB-009 | 21 |
| 10 | 浮游菌采样器SOP | SB-010 | 23 |
| 11 | 隔水式电热恒温培养箱SOP | SB-011 | 25 |
| 12 | 激光尘埃粒子计数器SOP | SB-012 | 27 |
| 13 | 立式压力蒸汽灭菌器SOP | SB-013 | 30 |
| 14 | 流式细胞仪SOP | SB-014 | 32 |
| 15 | 封管热合机SOP | SB-015 | 35 |
| 16 | 生物显微镜SOP | SB-016 | 37 |
| 17 | 液氮储存箱SOP | SB-017 | 40 |
| 18 | 自动细胞计数仪SOP | SB-018 | 42 |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |

修订页

| 序号 | 文献编号 | 页码 | 需更改的内容 | 更改内容 | 批准人 | 批准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB-001 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | SB-002 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | SB-003 | 7 |  |  |  |  |
| 4 | SB-004 | 9 |  |  |  |  |
| 5 | SB-005 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | SB-006 | 14 |  |  |  |  |
| 7 | SB-007 | 17 |  |  |  |  |
| 8 | SB-008 | 19 |  |  |  |  |
| 9 | SB-009 | 21 |  |  |  |  |
| 10 | SB-010 | 23 |  |  |  |  |
| 11 | SB-011 | 25 |  |  |  |  |
| 12 | SB-012 | 27 |  |  |  |  |
| 13 | SB-013 | 30 |  |  |  |  |
| 14 | SB-014 | 32 |  |  |  |  |
| 15 | SB-015 | 35 |  |  |  |  |
| 16 | SB-016 | 37 |  |  |  |  |
| 17 | SB-017 | 40 |  |  |  |  |
| 18 | SB-018 | 42 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |

# MILLI-Q型超纯水仪操作规程

1  目的

为保证MILLI-Q型超纯水仪的正常使用。

- 范围

合用于实验室Milli-Q Direct 8超纯水机。

3  负责人

操作人员、设备管理员及实验室负责人。

4  技术参数

水温                  4°C-45°C

pH范围               4-9

硬度                  17mg/L（以CaCO3计）

浊度                  SDI<5

总溶解性固体含量      TDS<1000mg/L

5  操作规程

5.1 一方面打开原水供水水源阀门，若有加压泵，则启动加压泵。

5.2 设备若是第一次开机运营，则应打开保安过滤器前的排污口，肉眼观测原水干净后，关闭排污口，使原水进入保安过滤器。

5.3 打开浓水调节阀，将泵后节流阀调整到适中状态，装有清洗口和清洗阀的设备，应先检查各阀是否按规定处在开或闭状态。

5.4 待精密过滤器滤后压力表上升0.05MPa，启动主机电源开关。

5.5 设备会按照逆渗透系统主机动作原理开始工作。

5.6 系统压力不应超过额定值，低压不应超过1.55MPa，超低压不应超过1.05MPa。

5.7 回收率不应大于（逆渗透系统技术指标和运营参数）规定的范围。

5.8 本设备具有原水低压保护功能，当原水供水局限性，压力下降到一定值时，压力开关会自动关闭系统，达成保护高压泵的目的，当压力水恢复时，设备自动恢复工作。设备自动停机或恢复启动后，操作者

及时调整设备运营参数。

5.9 无论任何时候，都不要将浓水调节阀完全关闭，否则会使系统压力忽然升高，导致设备的损坏或危及操作者的安全。

5.10 第一次使用时，所制纯水应至少排放一小时后再收集运用由于原水压力的改变会改变设备原有的运营状态，当装有高压保护功能的设备系统压力超过额定压力的10%时，设备主机会自动关闭。当压力恢复正常时，设备自动恢复工作。

注意：设备高压保护后，在未查明因素前，不要随意重新启动设备。

6  维护和保养

6.1 当产水水质未达标准（阻抗值减少、TOC值升高或有离子穿透现象），需由厂家专业人员更换Q-Gard。

6.2 当更换Q-Gard时应同时更换Quantum Cartridge(其目的重要维持水质最佳状态)，需更换时，由厂家专业人员更换。

6.3  MilliPak的更换时与Q-Gard Pack and Quantum Cartridge同时更换，或是当MilliPak提前阻塞（出水量减少）,需更换时，由厂家专业人员更换。

6.4 当LCD上显示“START SANT”，黄色的LED灯会同时闪动，表达提醒消毒清洗UF膜组。将Milli-Q切换至STANDBY模式，可以听到排水电磁阀打开的声音，并看到排水管有水排出。

6.5 在STANDBY模式，将POU的开关向下推，取出协助工具，运用协助工具将Milli-Q系统上方的投药口栓旋转下来，放置3grams颗粒状的NaOH于投药口内，将投药口栓锁回。

7  支持性文献

MILLI-Q型超纯水仪使用说明书

# Thermo A2型 生物安全柜SOP

- 目的

规范生物安全柜操作方法，保证生物安全柜的对的使用，保证达成规定的生物安全。

2  合用范围

合用于生物安全实验室内的生物安全操作。

3   职责

3.1 检测人员执行本规程。

3.2 监督员负责规程执行情况的检查和监督。

3.3 实验室主任负责对违规情况进行查处，并进行跟踪纠正。

4  工作程序

4.1 使用前保证前窗必须完全关闭，按UV Light，预设的计时器开始工作，黄色指示灯“紫外消毒程序激活”亮起，紫外模式意味着紫外灯打开。直到设定的时间结束，紫外灯会自动关闭，状态指示灯也会熄灭。

4.2 打开风机开关和照明开关，将移门拉到合适的位置，让风机稳定运营15分钟后即可工作。

4.3 用酒精擦拭工作台面消毒。

4.4 每次尽量只放入该次实验的所需的物品,每一实验环节完毕之后,均应清理台面。

4.5 将双臂缓缓伸入安全柜内，至少静止1分钟，使柜内气流稳定后再进行操作。物品应尽量靠后放置，但不得挡住气道口，以免干扰气流正常流动。

4.6 工作时尽量减少背后人员走动以及快速开关房门，以防止安全柜内气流不稳定。

4.7 使用完毕，用酒精擦拭工作台面后，待其抽风10-15分钟后，将移门拉到底，关掉风机开关和照明开关，然后打开紫外灯进行消毒。

5  维护保养

5.1 每日维护

5.1.1 用70%的酒精（其他杀菌剂视用户使用的材料而定）彻底对安全柜内部工作区域表面、侧壁、后壁、窗户进行表面净化。不要用品有氯的杀菌剂，由于它也许对安全柜的不锈钢结构导致损坏。也要对紫外灯和电源输出口表面进行清洁。当清洁安全柜内部区域时，操作人员除了手放以外，身体的其他任

何部位不能进入安全柜。

5.1.2 检查警报并检测基本气流。

5.2 每周维护

5.2.1 用70%的酒精（其他杀菌剂视使用的材料而定）彻底对排水槽进行清洗。

5.2.2检查俘获纸孔处的残留物质。

5.3 每月维护

5.3.1 用湿布对安全柜外部表面进行擦拭，特别是安全柜的前面和上部，把堆积的灰尘打扫干净。

5.3.2 检查所有的维护配件的合理使用情况。

5.3.3 上述每日工作中的条目。

5.4 每季维护

5.4.1 检查安全柜的任何物理异常或故障。检查荧光显像管保证它们工作正常。

5.4.2 当不锈钢上表面有难以去除的斑点时，可以使用MEK（methyl-ethyl-ketone）。使用WEK后，快速用清水和液体清洁剂冲洗不锈钢板，并且用聚亚安酯布或者海绵进行擦拭。定期清洁不锈钢表面会使之保持表面的光滑美观。

5.5 每年维护

5.5.1 具有资格的认证技术人员对安全柜进行性能认证。

5.5.2 更换紫外灯。

5.5.3 上述的每季维护。

6  支持性文献

Thermo A2型 生物安全柜使用说明书

# Thermo二氧化碳培养箱SOP

1  目的

为规范二氧化碳培养箱的基本操作、维护保养、异常解决程序，防止人为操作失误，保证二氧化碳培养箱正常运转，特制定本程序。

2  合用范围

本程序合用于二氧化碳培养箱。

3  负责人

3.1 本程序的实行者为二氧化碳培养箱操作者，各实验室负责人对本程序的实行情况进行监督。

3.2 平常运营及维护、定期维护、定期点检及保养由二氧化碳培养箱操作者负责。

4  技术参数

控温范围：室温+5℃～60℃

温度波动：≦±0.5℃

温度均匀度允差：≦±1℃

显示和给定精度：±0.760℃

CO2浓度范围：0～10%

工作电源：220±22V，50±1Hz

5  操作程序

5.1 打开玻璃门，在培养箱底部加入300ml蒸馏水。

5.2 打开总电源，观测显示屏进入自检状态，检查℃，%CO2，△，▽键功能。

5.3 打开N2、CO2供气阀；注意CO2供气必须是从减压阀输出，且压力维持在0.5～1bar，不能超过

1bar。

5.4 在培养箱面板设定实验规定的气体数值和温度，如37℃，5% CO2，稳定后即可放入样品。

5.5 培养箱在使用时，开门时间要尽量短，关门时先将玻璃门关好。

6  注意事项

6.1本机应安装在空气干净、无日光直射、无强电磁场及辐射能量，周边温差变化比较小的室内。为保

证CO2箱控温精度，建议在15℃-25℃的环境下使用。

6.2 特别注意钢瓶启动前，一定要拧松减压阀，防止输气胶管爆破。

6.3 当环境温度与设定温度差小于（RT+5℃）时，应用空调减少周边环境温度，在培养的全过程中，应保持环境温度没有明显的变化，否则因环境温度的变化，引起CO2箱内控温不准。

6.4 使用过程中应经常监视减压阀输出压力及二个流量计的流量，切不可随意拧动控制箱内的各类阀门。若CO2箱内浓度有偏差，应先找出各相关数值不准的因素，才干略微调整。

6.5 钢瓶压力局限性1MPa时应及时更换，更换钢瓶时，应先将钢瓶开关关闭，拧松减压阀螺轴，再拆下减压阀重新安装在新的钢瓶上。

6.6 在卡带CO2箱内门时，应先关闭CO2控制开关，关门后，待CO2浓度显示屏显示“0.0”时，再打开CO2控制开关。

6.7 CO2应有良好的接地装置，以保证安全。

6  支持性文献

Thermo  Fisher  CO2  3111型水套式培养箱使用说明书

# Thermo台式高速冷冻离心机

1  目的

规范高速冷冻离心机的操作与维护工作，保证仪器正常运作，延长仪器寿命及保证使用人员安全。

2  范围

本实验室Thermo ST16R型台式高速冷冻离心机。

3  负责人

实验室使用和保养离心机人员，仪器管理员，实验室负责人。

4  环节

4.1 接通电源，打开开关。

4.2 检查

4.2.1 该机所用的转子及离心管有无裂纹，或严重腐蚀。

4.2.2 离心机腔体内是否清洁和积水，防止有颗粒状杂物侵入。

4.2.3 选择合适的转子并装配转子。

4.2 设定参数

4.2.1 按“▲”或“▼”选择设立的参数，按“+”或“-”对参数进行上下调动。

4.2.2 设立好后按确认健确认。

4.2.3 放入配平好的离心管。

4.2.4 关闭舱门，等待显示停机方可启动。转速稳定后人方可离开。

4.2.5 离心完毕后待转速下降至“0”时，按门锁健打开舱门。

4.2.6 取出离心瓶，取出转子，擦拭转子和机体内部，防止有积水和异物。

4.2.7 关闭开关，断开电源。

5  维修与保养

5.1 不可用尖硬的物体碰撞转子，在搬运和拆装中要防止磕碰，要防止因刬痕或外伤而导致转子在使用中产生裂纹。

5.2 定期检查转子是否有腐蚀斑点，凹槽，细小裂纹，如发现有上述任何一种情况，请立即停止使用该

转子，并与生产单位联系。

5.3 通常情况下，转子和离心杯每周应清洗一次，如发现在使用中离心样品溅出，浸，滴在转子上，应立即吸干并局部清洗。

5.4 清洗转子时为防止表面氧化层破坏，请用清洁剂沾湿海绵或棉布清洗，然后用蒸馏水洗掉清洁剂或用70%酒精擦洗，清洗后允许将其倒置晾干。

5.5 冷凝器散热片上的灰尘应每三个月清除一次，以利散热，否则将直接影响离心机的制冷效率。

5.6 离心机在不用时应切断电源。

6  支持性文献

Thermo台式高速冷冻离心机使用说明

# 超低温冰箱SOP

# 1  目的

规范-80℃冰箱的相关使用操作、以及维护操作，保证实验及储存样本安全。

2  合用范围

合用于本实验室使用的-80℃冰箱。

3  职责

操作人员应纯熟掌握并自觉遵守本标准操作程序。

4  操作规程

4.1 温度设立：按“Mode”键使“Temperature”指示灯亮，通过“↑” “↓”键设立冰箱的温度，按“Enter”键确认，再按“Mode”键使“Run”指示灯亮。

4.2 高温报警温度和低温报警设立：按“Mode”键使“High Temperature/Low Temperature”指示灯亮，再通过“↑”“↓”键设立冰箱的高温报警温度或低温报警温度，按“Enter”键确认，再按“Mode”键使“Run”指示灯亮。

5  报警解决方法

5.1 “Hot condenser”报警

因素：环境温度过高或空气流通不畅。

解决方法：减少环境温度或改善空气流通状况。

5.2 “Low battery” 报警

因素：发生过不正常断电或电池开关未打开

解决方法：打开冰箱下侧门，将“Battery”开关拨至“Off”位置，接着关闭冰箱的电

源开关；重新启动电源后，再将“Battery”开关拨至“On”位置，关闭冰箱的下侧门。

5.3 “Door open”报警

因素：冰箱门未关闭

解决方法：关上冰箱门即可消除报警。

5.4 “Power failure”报警

因素：供应电源电压局限性

解决方法：冰箱的供应电源电压应满足200V～250V的范围。

5.5 “Probe failure”报警

因素：冰箱内部的某个温度探头出现故障

解决方法：请联系工程师维修。

5.6 “Clean filter”报警

因素：提醒需清洗空气过滤网

解决方法：打开冰箱下侧门，抽出过滤网，用清水清洗后凉干，放回原处即可。

5.7 “Clean gasket”报警

因素：提醒需清洗冰箱的冷凝器

解决方法：打开冰箱下侧门，用毛刷清除吸附在冷凝器表面的灰尘。

5.8 “High temperature”报警

因素：门启动时间过长或冰箱制冷系统出现故障。

解决方法：关闭冰箱的电源开关，等待20分钟后重新启动电源。若温度依旧无法下降，请立即联系工程师维修。

5.9 “Low temperature”报警

因素：冰箱控制系统出现故障

解决方法：请立即联系工程师维修。

6  注意事项

6. 1插上电源。

6.2 使用冰箱后，须按规定存放规则冰冻物品，放置时尽量避免弄乱、打翻别人存放物品。

6.3 寻找东西时，冰箱打开时间不能太长，以免冰冻物品融化。

6.4 不准随意使用别人存放的物品。

6.5 取完物品后要检查门是否关好，锁有没扣牢。

6.6 冰箱插头严禁随意拔出（除霜时除外），管理人员应随时注意冰箱的使用状态和温。

7  平常维护和保养

7.1 冰箱定期除霜和清洁，应清理出所有在储存过程中破碎的安瓿和试管等物品。清理时应戴厚橡胶手

套并进行面部防护，清理后要对内表面进行消毒。

7.2储存在冰箱内的所有容器应当清楚地标明内装物品的科学名称、储存日期和储存者的姓名。未标明的或废旧物品应当高压灭菌并丢弃。

7.3应当保存一份冻存物品的清单。

7.4除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃溶液。冰箱门上应注明这一点。

8、 支持性文献

Thermo Scientific 902 超低温冰箱使用说明书。

# 程序降温仪SOP

- 目的

规范程序降温仪的相关使用操作、以及维护操作。

2  合用范围

合用于本实验室所使用的程序降温仪。

3  职责

本实验室操作人员应纯熟掌握并自觉遵守本标准操作程序。

4  操作程序

4.1 控制面板

4.1.1   左边

Idle    没有程序运营

Run    有一个降温程序正在运营中

Wait   正在运营的降温处在暂停状态，按下“Run”键可继续运营End 箱体升温到+25℃

4.1.2   右边

Cool    打开一个氮气电磁阀  Cool+  打开两个氮气电磁阀  Heat 正在加热

4. 2 控制面板上共有7 个控制键。

Warm  开始加热。

Run      开始选定降温程序，或者继续暂停的降温程序。

Slience  停止报警音并清除显示的报警信息。

Back 完全停止一个正在运营的降温程序并回到程序主菜单。

Enter 开始新一行，进入子菜单，移动光标到右边。

Up 向上滚动显示条，或改变程序环节和设立环节。

Down 向下滚动显示条，或改变程序环节和设立环节。

4.3 液氮供应

液氮规定：干净，压力为0.15±30%Mpa

氮气接头不可上的过紧，否则会损坏接头，接头处不可使用密封胶带。

4.4 自动编辑程序

4.4.1  使用上下箭头键选择“Edit”（编辑）模式，按Enter 键。

4.4.2  使用上下箭头键选择 User1 至 User10(自定义程序)中的一个，按 Enter 键。

4.4.3  使用上下箭头键选择环节step。

4.4.4  使用左右箭头键移动光标，使用上下箭头键可更改字母、数字或符号， 使用SILENCE 键可删除字母、数字或符号，使用左右箭头键移动光标。

4.4.5  环节0 输入程序名称，完毕后，移动光标回到最左边。

4.4.6  按向下箭头键，选择环节1，按Enter 键进入编辑。

4.4.7  可使用上下箭头键选择以下功能

4.4.7.1  0.0 C/mC to 0.0 C 箱体温度以设定的变化率到达设定温度。

4.4.7.2   0.0 C/mS to 0.0 C 样品温度以设定的变化率到达设定温度。

4.4.7.3   Wait at 0.0 C 达成设定的温度并等待。

4.4.7.4   Hold for 1m at 0.0 C 在设定的箱体温度等待设定的时间然后继续。

4.4.7.5   Precool 冷却样品至+5℃然后继续下一环节。

4.4.7.6  Jump to 1 跳到设定的环节。

4.4.7.7  Loop to 1 for 1 从当前环节回到设定的环节循环设定的次数。

4.4.7.8  End 完毕程序。

4.4.8  选定功能后，使用上下左右键更改参数。

4.4.9  当所有的环节设立完毕后，继续按BACK 键直至回到主菜单。

4.5 预置的六个降温程序（Pre-set Profile）

此六个降温程序是不可改变参数的，可通过如下办法查看预设程序的参数。

4.5.1 用Up 或Down 键选择需要查看的程序。

4.5.2 按Enter 键进入 “View” 模式，用Up 或Down 键来查看环节Step。

4.5.3 按BACK 键返回主菜单。

注明：

Pre-set Profile #1 通常用于2.0ml 的样品管。

Pre-set Profile #2 通常用于96 孔板。

Pre-set Profile #3 通常用于STRAW SIZE 样品管。

Pre-set Profile #4 通常用于造血干细胞（65-100ml）。

Pre-set Profile #5 通常用于皮肤组织。

Pre-set Profile #6 通常用于造血干细胞（65-100ml），但降温过程与#4不同。

4.6 使用环节

4.6.1 将样品放进箱体。

4.6.2 选择降温程序，按 “Run” 键开始程序。

4.6.3 假如程序中具有“Wait(等待)”环节，在等待温度到达后，再按下 “Run” 键 继续其他环节。

4.6.4 程序完毕后，“End”灯亮。

5  支持性文献

Thermo Fisher程序降温仪使用说明书

# 低速离心机SOP

1  目的

建立一个离心机的使用、维护保养与清洁标准操作程序，使操作过程标准化。

2  合用范围

本标准合用于离心机的使用、维护和保养与清洁。

3  负责人

操作人员、设备管理员和实验室负责人对本规程实行负责。

4  安装准备

4.1 将离心机放置在平台上，目测使之平衡，用手轻摇一下，检查离心机是否放置平稳。

4.2 插上电源插座，按下电源开关。

4.3 按“ 停止及开门键”，打开门盖，将转子轻轻放到电机轴上，拧紧螺母使转子与电机轴紧紧连接在一起（注意动作应小心轻柔，避免大幅度左右摇摆和上下拉压，以免损坏电机的 柔性支承），然后将吊杯或带有试管的适配器放上转子，完毕轻轻旋转一下转子体，转子应转动灵活，吊杯（适配器）在转子上应倾斜自如，无阻滞和擦碰现象。

5  操作程序

5.1 将离心管放入转子上的吊杯（试管）内。离心管必须对称放入，管内试液必须均匀一致，以保证仪器平衡运营。

5.2 关上门盖，注意一定要使用门盖锁紧，完毕用手检查门盖是否关紧，否则离心机不能工作。

5.3 设立转子号、转速、时间，上述每个环节完毕时，按“确认键”保存调整值，并退出调整状态。

5.4 以上设立经核对无误后，按“开始键”启动仪器运营。运营过程中如要知道离心力大小，按一下“

离心力键”，窗口显示当前转速下的离心力，再按此键恢复为转速显示。

5.5运营时间倒计时到“0” 时，离心机将自动停止，运营过程中也可按“停止及开门键”停止运转。当转速为0时，蜂鸣器鸣叫，并出现文字提醒，运营结束可以开盖。

5.6 当确认转子完全停止后，按“停止及开门键”打开门盖（如因离心室上口密封圈对门盖的反弹力较大，电子门锁铁心靠自身吸力无法动作打开门盖时，只需一手轻按门盖，另一手反复按“停止及开门键”即可

打开门盖），小心取出离心管，完毕整个分离过程。

5.7 关闭电源开关，切断离心机电源。

6  注意事项

6.1 离心前一定要配平需要离心的标本，如不配平，会对离心机导致损坏。

6.2 在离心过程中，一定要关闭离心机机盖，避免离心物体脱出离心机，伤到操作人员。

7  支持性文献

低速离心机使用说明书

# 电热鼓风干燥箱SOP

1  目的

制定电热鼓风干燥箱使用标准操作规程，使操作达成规范化、标准化，保证数据的准确性。

2  范围

本规程合用于电热鼓风干燥箱的操作。

3 责任

电热鼓风干燥箱使用人员、设备管理员和实验室对本规程的实行负责。

4  内容

4.1 开机准备

4.1.1 检查电气绝缘性能，并注意线路有无短路，断路及漏电现象，无误后接通电源。

4.1.2 在箱顶排气阀中插入温度计，同时旋开排气阀。

4.2 操作环节

4.2.1 打开仪器电源开关，将控温仪设定所需温度后，启动恒温加热开关。

4.2.2 同时打开鼓风开关，保证箱内温度保持均匀。

4.2.3 温度升至设定值时，自动断电停止加热并保持恒温。

4.2.4 半小时后 观测温度计指示值是否与仪表显示温度相符，相符时表达干燥。

箱进入正常工作状态，可进行干燥。

4.2.5 干燥过程中，观测试品情况时不需启动箱门，通过双重耐高温玻璃即可观测。

4.2.6 恒温完毕，关闭开关，断开电源。

5  注意事项

5.1 干燥箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。

5.2 干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内，在其周边不可放置易燃易爆物品。

5.3 干燥箱无防爆装置，不得放入易燃易爆物品干燥。

5.4 箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，以利热空气循环。

5.5 箱内外应经常保持清洁，长期不用应套好塑料防尘罩，放在干燥的室内。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/626240110240010034