北  京  市  地  方  计  量  技  术  规  范

JJF（京）107-2023

# 加氢机校准规范

Calibration Specification for Hydrogen Dispensers

2023-5-22 发布                              2023-7-1 实施

北京市市场监督管理局   发 布

加氢机校准规范

Calibration Specification for

Hydrogen Dispensers

JJF(京)107-2023

归 口 单 位：北京市市场监督管理局

主要起草单位：北京市计量检测科学研究院 参加起草单位：北京海德利森科技有限公司

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 北京三盈氢能源装备有限公司

本规范委托北京市计量检测科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

滕梓洁（北京市计量检测科学研究院） 刘  锴（北京市计量检测科学研究院） 徐  建（北京市计量检测科学研究院）

王建民（北京市计量检测科学研究院） 参加起草人：

赵  霞（北京市计量检测科学研究院） 吴伟功（北京海德利森科技有限公司）

李  成（厚普清洁能源（集团）股份有限公司） 蔡红璞（北京三盈氢能源装备有限公司）

目  录

引  言 	 II

1  范围 	 1

2  引用文件 	 1

3  术语和计量单位 	 1

4  概述 	 2

5  计量特性 	 3

6  校准条件 	 3

7  校准项目和校准方法 	 4

8  校准结果的表达 	 7

9  复校时间间隔 	 7

附录 A 	8

附录 B 	9

附录 C 	 10

附录 D 	 13

# 引  言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及 定义》和 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支持本规范制定工作 的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 31138-2022《加氢机》的部分内容，参照了目前国内常用加氢 机生产厂家的性能参数及检测方法，并结合国内实际使用情况进行制定。

本规范为首次发布。

加氢机校准规范

# 1    范围

本规范适用于公称工作压力为 35MPa/70MPa 的加氢机的校准。

| # 2 引用文件 |  |
| --- | --- |
| GB/T 8979 | 纯氮 高纯氮和超纯氮 |
| GB/T 24499 | 氢气、氢能与氢能系统术语 |
| GB/T 13277.1 | 压缩空气 第 1 部分：污染物净化等级 |
| GB/T 31130 | 科里奥利质量流量计 |
| GB/T 31138 | 加氢机 |
| GB/T 37244 | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 |

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的 引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3    术语和计量单位

3.1  术语

JJF 1001、JJF 1004 界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1.1  加氢机 hydrogen dispensers [3.1 GB/T 31138-2022]

为氢能汽车、氢能船舶、氢能有轨电车、氢能飞行器、氢能工程车辆、氢  能发电装置等提供氢气充装服务，并带有控制、计量和计价等功能的专用设备。 3.1.2  加氢枪 nozzle [3.3 GB/T 31138-2022]

安装在加氢机加氢软管末端，用于连接车载储氢系统加注接口的部件。 3.1.3  加氢口 receptacle [3.4 GB/T 31138-2022]

车辆上与加氢枪相连接的部件总成。

注：通常也称受气口。

3.1.4  车载储氢系统 onboard hydrogen storage system [3.2 GB/T 31138- 2022 ]

从氢气加注口至压力调节器进口，与高压氢气加注、储存、输送、供给和 控制有关的装置。

3.1.5  拉断阀 breakaway device [3.5 GB/T 31138-2022]

安装在加氢软管上的装置，当加氢过程出现超过张拉极限的情况时，断开 加氢机上的加氢软管，并防止氢气从加氢机中泄漏。

3.1.6  加氢软管 dispenser hose [3.6 GB/T 31138-2022]

加注氢燃料的软管，加氢软管一端与拉断阀相连，一端与加氢枪相连。

3.1.7  加注速率 fueling speed [3.8 GB/T 31138-2022] 氢气加注时的氢气流量或储氢气瓶内压力升高的速率。

3.1.8 科里奥利质量流量计 coriolis mass flow meter [3.1 GB/T 31130]

由流量检测元件（一次装置）和变送器（二次装置）组成，利用流体与振 动管振动的相互作用测量质量流量和密度的装置。

注：科里奥利流量计也可测量振动管内的温度。

3.2  计量单位

3.2.1  质量：千克，符号：kg。

3.2.2  流量：千克每分钟，符号：kg/min。

3.2.3  压力：兆帕，符号：MPa。

3.2.4  温度：摄氏度，符号： ℃。

# 4    概述

4.1  构造

加氢机一般由科里奥利质量流量计、电子计控器和附属装置等主要部分组 成。附属装置用于加氢机以实现正确测量和简化操作，主要包括：气体过滤器、 进气阀、流量调节装置、换热器（可选）、拉断阀、加氢软管、加氢枪等，其 典型系统组成见图 1。

图 1  加氢机典型系统组成

4.2  原理

氢气从气源接口进入加氢机进气管路，依次经过气体过滤器、进气阀、质 量流量计、流量调节装置、换热器（可选）、拉断阀、加氢软管、加氢枪后通 过加氢口充入储氢气瓶。加氢机的控制系统自动控制加氢过程，并与加氢站站 控系统、加氢通信接口（可选）等实时通信。

# 5    计量特性

5.1  流量示值误差

加氢机计量的最大允许误差一般不超过±2%。

5.2  流量重复性

加氢机的计量重复性不应超过相应最大允许误差绝对值的 1/3。 注：以上指标不作为合格性判定。

# 6    校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（-40～50） ℃ ;

6.1.2  相对湿度：20%~95%；

6.1.3  大气压力：（80～110）kPa。

6.2  主标准器及配套设备

6.2.1  主标准器

一般采用标准表法流量标准装置（简称：标准表法装置）校准，也可采用 质量法流量标准装置（简称：质量法装置）校准（见附录D）。

标准表法装置流量范围：涵盖被校加氢机流量范围，一般为（0.1~8） kg/min，扩展不确定度优于被校加氢机最大允许误差绝对值的 1/3。

6.2.2  配套设备

配套设备见表 1。

表 1  配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 储氢气瓶 | 公称工作压力满足加氢机 公称工作压力要求，容积 应不小于 50L，同时满足压 | 存储高压气体 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | 力容器监管要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 压力传感器或压 力表 | 压力范围满足加氢机公称 工作压力要求，准确度等 级不低于 0.25 级。 | 读取储氢气瓶压力 值 |

6.2.3  校准介质

校准介质为压缩氢气、压缩氮气或压缩空气，并充满管道及流量计。气体 介质分别符合 GB/T 37244、GB/T 8979、GB/T 24499 及 GB/T 13277.1 要求。

# 7    校准项目和校准方法

7.1  校准项目

表 2  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 流量示值误差 |
| 2 | 流量重复性 |

7.2  校准方法

7.2.1  校准前准备

7.2.1.1 流量范围核查

加氢机的最大氢气流量应不大于 7.2kg/min。 7.2.1.2 压力等级核查

加氢机压力等级应满足表 3。

表 3 加氢机压力等级

| 加氢机工作压力等级 (HSL) | 公称工作压力 （NWP）/ MPa | 最大工作压力 （1.25NWP）/MPa | 最大允许工作压力 （1.375NWP）/MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| H35 | 35 | 43.75 | 48.125 |
| H70 | 70 | 87.5 | 96.25 |

7.2.1.3 安全阀核查

加氢机的加注管道上应设置全启式安全阀和相应的安全泄放措施。

7.2.1.4  气密性核查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/627052101156006051