# 水果蔬菜中多种农药残留量的快速测定 直接离子化小型质谱法

1  范围

本文件规定了豇豆、韭菜、芹菜、辣椒中虫酰肼、多菌灵、灭蝇胺、嘧菌酯、烯酰吗啉残留量的直 接离子化小型质谱法。

本文件适用于豇豆、韭菜、芹菜、辣椒中虫酰肼、多菌灵、灭蝇胺、嘧菌酯、烯酰吗啉残留量的快 速定性测定，其他蔬菜和水果可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GBT 20769-2008  水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱- 串联质谱法 GBT_5009.2182008  水果和蔬菜中多种农药残留量的测定

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

快速检测方法

具有满足用户需求、减少分析时间、易于操作或者可以自动操作、小型化、降低检测成本等优势的 方法。

3.2

定性测定

根据物质的化学性质、生物性质或物理性质对其进行鉴定的分析方法。

3.3

定量测定

根据物质的化学性质、生物性质或物理性质对其进行含量测定的分析方法。

4  原理

4.1  定性测定

本方法采用直接离子化小型质谱法。样品经提取后， 使用直接离子化小型质谱仪进行测定，采用数

据依赖型数据采集模式进行分析，采集目标离子的一级与二级质谱图，并将测试结果与内置标准谱图库 中的多种农药残留的标准质谱图进行匹配计算，可判断样品中存在农药或相关化学品。

4.2  定量测定

本方法采用直接离子化小型质谱内标单点法定量测定，当试样中目标农药残留量大于等于其最大 残留限量的90%时报警。为减小基质对定量测定的影响，定量用标准溶液应采用基质混合标准工作溶液。 为保证直接离子化进样的精度应采用同位素内标校正。

5  试剂与材料

5.1  试剂

除另有说明外， 所有试剂均为分析纯，实验室用水应符合GB/T 6682中三级水的要求。

5.1.1  甲醇， 色谱纯。

5.1.2  提取液：甲醇+水溶液（1+1）。

5.2  试剂配制

甲醇+水溶液（1+1）： 取 250mL 甲醇， 加入 250mL 水，摇匀备用。

5.3  标准物质

灭蝇胺、虫酰肼、多菌灵、嘧菌酯和烯酰吗啉中文名称、英文名称、CAS 登录号、分子式、相对分 子量见表 1，纯度≥98%。

标准物质信息表

| 中文名称 | 英文名称 | CAS登录号 | 分子式 | 相对分子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭蝇胺 | Cyromazine | 66215-27-8 | C6H10N6 | 166.2 |
| 虫酰肼 | Tebufenozide | 112410-23-8 | C22H28N2O2 | 352.47 |
| 多菌灵 | Carbendazim | 10605-21-7 | C9H9N3O2 | 191.19 |
| 嘧菌酯 | Azoxystrobin | 131860-33-8 | C22H17N3O5 | 403.39 |
| 烯酰吗啉 | Dimethomorph | 110488-70-5 | C21H22ClNO4 | 387.86 |
| 灭蝇胺-d4 | Cyromazine-d4 | 1219804- 19-9 | C6H10N6 | 170.21 |
| 虫酰肼-d9 | Tebufenozide-d9 | 1246815-86-0 | C22H28N2O2 | 361.5 |
| 多菌灵-d4 | Carbendazim-d4 | 291765-95-2 | C9H9N3O2 | 195.21 |

| 嘧菌酯-d4 | Azoxystrobin-d4 | 1346606-39-0 | C22H17N3O5 | 407.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烯酰吗啉-d8 | Dimethomorph-d8 | 1346606-71-0 | C21H22ClNO4 | 395.9 |

注：或等同可溯源物质。

5.4  标准溶液配制

5.4.1  标准储备溶液（1000μg/mL）

分别称取经各标准物质约10mg(精确至0.1 mg) ，分别置于10 mL容量瓶中，加入适量甲醇溶解， 混 匀，并定容至刻度，制成浓度约1000μg/mL的灭蝇胺、虫酰肼、多菌灵、嘧菌酯、烯酰吗啉、灭蝇胺-d4 、 虫酰肼-d9、多菌灵-d4、嘧菌酯-d4、烯酰吗啉-d8标准储备溶液。或可直接购买相应标准储备溶液。- 18℃及以下条件避光保存， 保存期为6个月。

5.4.2   标准中间溶液（100 μg/mL）：

准确移取上述标准储备溶液（1 000 μg/mL）（5.4.1）各1mL，分别置于10 mL容量瓶中， 各用甲醇 (5.1.1)稀释，摇匀， 并定容至刻度，制成浓度为 100 μg/mL的灭蝇胺、虫酰肼、多菌灵、嘧菌酯、烯酰 吗啉、灭蝇胺-d4、虫酰肼-d9、多菌灵-d4、嘧菌酯-d4、烯酰吗啉-d8标准中间溶液。2℃~8℃避光保存， 保存期为3个月。

5.4.3  标准工作溶液（10 μg/mL）

准确移取上述标准中间溶液（100 μg/mL）（5.4.2）各1mL，分别置于10 mL容量瓶中，各用甲醇(5.1.4) 稀释， 摇匀，并定容至刻度，制成浓度为 10 μg/mL的灭蝇胺标准工作溶液。 2℃~8℃避光保存，保存 期为3个月。

5.5  材料

5.5.1  滴瓶。

5.5.2  500 µL EP 管。

5.5.3  0.22 µm 有机尼龙滤膜。

5.5.4  取样勺。

6  仪器与设备

6.1  小型离子阱质谱仪。

6.2  离子源：自吸式电喷雾离子源或其他等效电喷雾离子源。

6.3  涡旋振荡仪。

6.4  超声波清洗器。

6.5  电子天平： 感量为 0.0001 g。

6.6  移液器：量程 1 µL 、100 µL 和 1 mL。

7  环境条件

温度15℃~35℃, 相对湿度≤80%。

8  分析步骤

8.1  试样制备与保存

8.1.1  试样制备

样品测定部位应按照GB 2763中附录A的规定执行。

称取不少于100 g具有代表性的蔬菜或水果样品，分别装入洁净容器作为试样和留样，密封，标记。

8.1.2   试样保存

将样品于－18  ℃以下保存。

8.2  试样提取

称取约10 g（精确至0.1 g）制备的试样放入尼龙和聚丙烯复合材料（PA/CPP）的高温蒸煮袋中，准  确移取10 mL样品提取液（5.2），加入密封，将袋子倒置数次保证与样品充分接触。根据不同基质及最  大残留限量，需对上清液进行进一步稀释，根据表2所述稀释方法，将上清液与一定体积样品提取液（5.2） 混合， 混合液即为待测液。

表 2  不同基质的最大残留限量及上清液稀释方法

| 基质名称 | 灭蝇胺最大残留限量/（mg/kg） | 上清液/ μL+样品提取液/ μL |
| --- | --- | --- |
| 豇豆 | 0.5 | 无需稀释 |
| 韭菜 | N/A | N/A |
| 芹菜 | 4 | 50 + 350 |
| 辣椒 | N/A | N/A |

| 基质名称 | 虫酰肼最大残留限量（mg/kg） | 上清液/ μL+样品提取液/ μL |
| --- | --- | --- |
| 豇豆 | N/A | N/A |
| 韭菜 | N/A | N/A |
| 芹菜 | 10 | 20+380 |
| 辣椒 | 1 | 200 + 200 |

| 基质名称 | 多菌灵最大残留限量（mg/kg） | 上清液/ μL+样品提取液/ μL |
| --- | --- | --- |
| 豇豆 | N/A | N/A |
| 韭菜 | 2 | 100+300 |
| 芹菜 | N/A | N/A |
| 辣椒 | 2 | 100+300 |

| 基质名称 | 嘧菌酯最大残留限量/（mg/kg） | 上清液/ μL+样品提取液/ μL |
| --- | --- | --- |
| 豇豆 | 3 | 50+250 |
| 韭菜 | 1 | 200+200 |
| 芹菜 | 5 | 40+360 |
| 辣椒 | 2 | 100+300 |
| 基质名称 | 烯酰吗啉最大残留限量/（mg/kg） | 上清液/ μL+样品提取液/ μL |
| 豇豆 | N/A | N/A |
| 韭菜 | 10 | 20+380 |
| 芹菜 | 15 | 10+290 |

| 辣椒 | 3 | 50+250 |
| --- | --- | --- |

8.3  测定步骤

8.3.1  进样

将装有样品提取液的EP管安放在离子源卡位上，进行质谱分析。

8.3.2  仪器测定条件

电离模式： 正离子模式。

喷雾电压： 5000 V。

质量扫描范围： m/z 50-650。

质量扫描速度： 不低于每秒1500质量数。

质谱分析方式：数据依赖型串级质谱分析模式， 5种农药残留及其同位素内标对应的母离子与子离

子参数见表3，其余参数参照仪器使用说明书进行设定。

表 3    5 种农药残留及其同位素内标的小型质谱分析参数

| 序号 | 目标物 | 母离子（m/z） | 子离子（m/z） | 参考子离子（m/z） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭蝇胺 | 167 | 125 、89 | 89 |
| 2 | 虫酰肼 | 375 | 225 、319 、203 | 225 |
| 3 | 多菌灵 | 192 | 160 、132 | 160 |
| 4 | 嘧菌酯 | 404 | 372 、344 | 372 |
| 5 | 烯酰吗啉 | 388 | 301 、165 | 301 |
| 1- 1 | 灭蝇胺-d4 | 171 | 129 、93 | 93 |
| 2- 1 | 虫酰肼-d9 | 384 | 234 、328 、211 | 234 |
| 3- 1 | 多菌灵-d4 | 379 | 229 、323 、207 | 229 |
| 4- 1 | 嘧菌酯-d4 | 196 | 164 、136 | 164 |
| 5- 1 | 烯酰吗啉-d8 | 396 | 309 、173 | 309 |

8.4  对照工作液

称取约 10 g（精确至 0.1 g）制备的空白试样放入尼龙和聚丙烯复合材料（PA/CPP）的高温蒸煮袋 中，针对不同基质分别添加一定体积的标准储备溶液、标准中间溶液或标准工作溶液， 制备浓度达到最 大残留限量值的加标质控试样（见表 4）， 按照 8.2 和 8.3 步骤与试样同法操作。

注：更换快检试剂品牌、批次时，均应进行空白试验和加标质控试验。

不同基质加标质控试样制备方法

| 基质名称 | 灭蝇胺、灭蝇胺-d4标准 溶液 | 灭蝇胺、灭蝇胺-d4标 准溶液体积 μL | 试样中灭蝇胺、灭蝇胺- d4浓度 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 豇豆 | 灭蝇胺、灭蝇胺-d4标准 工作溶液、 （100 、 100μg/mL） (5.4.2) | 45 、50 | 0.45 、0.5 |
| 韭菜 | N/A | N/A | N/A |
| 芹菜 | 灭蝇胺、灭蝇胺-d4标准 工作溶液、 （1000 、 100μg/mL） (5.4.1 、5.4.2) | 36 、50 | 3.6 、0.5 |
| 辣椒 | N/A | N/A | N/A |

| 基质名称 | 虫酰肼、虫酰肼-d9标准 溶液 | 标准溶液体积 μL | 试样中虫酰肼、虫酰肼- d9浓度 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 豇豆 | N/A | N/A | N/A |
| 韭菜 | N/A | N/A | N/A |
| 芹菜 | 虫酰肼、虫酰肼-d9标准 工作溶液、 （1000 、 100μg/mL） (5.4.1 、5.4.2) | 90 、50 | 9 、0.5 |
| 辣椒 | 虫酰肼、虫酰肼-d9标准 工作溶液、 （100 、 100μg/mL） (5.4.2) | 90 、50 | 0.9 、0.5 |
| 基质名称 | 多菌灵、多菌灵-d4标准 溶液 | 标准溶液体积 μL | 试样中多菌灵、多菌灵- d4浓度 mg/kg |

| 豇豆 | N/A | N/A | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 韭菜 | 多菌灵、多菌灵-d4标准 工作溶液、 （100 、 100μg/mL） (5.4.2) | 180 、50 | 1.8 、0.5 |
| 芹菜 | N/A | N/A | N/A |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628052060072006027