# 非自行指示秤检定规程

1  范围

本规程适用于中准确度级和普通准确度级的非自行指示秤(以下简称秤)的首次检 定、后续检定和使用中检查。

2  引用文件

JJG 99   砝码

JJF 1181  衡器计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1  术语

本规程所用的术语与JJF1181 的术语相一致，为使用方便和便于理解，引用了以 下术语。

3.1.1 载荷  load

因受重力作用，对秤的承载器施加力的被称物品，有时也直接指它们的作用力。 注：载荷包括砝码或其他量值稳定的物品。

3.1.2 承载器  load  receptor    秤中用于接受载荷的部件。

3.1.3 计量杠杆  weighing  lever

配备有游砣和(或)平衡螺母，由一根或多根杠杆组成的载荷指示部件。 3.1.4 增砣  slotted  weight

带有半圆形槽口的，以使其能放在增砣盘上的一定形状的砝码。

3.1.5  游砣  poise

安装或悬挂在计量杠杆上，可与刻线组合使用的活动砝码。它往往和计量杠杆上的 标尺标记一起来指示称量值。

3.1.6 臂比 arm  ratio

杠杆臂的长度比。 一般是指支点到重点的距离除以支点到力点的距离得出的商。 3.1.7 铅封  lead  sealing

一种用金属铅或铅合金的封印标记，用于防止对秤进行任何未经授权的修改、再调 整或拆除部件等的物理标记。包括制造商的出厂检验合格铅封和检定机构的检定合格 铅封。

3.2 计量单位

秤使用的计量单位应为法定计量单位，包括：千克 (kg) 、 克 (g)   和吨 (t)。

4  概述

非自行指示秤是一种非自动衡器。

用途：主要应用于物品的称重计量，广泛应用于农贸集市、商场、物资仓库和工厂 企业等场所。

原理：是基于杠杆平衡原理而设计，完全靠人员操作来取得平衡位置的机械秤，即 通过增砣的增减和(或)游砣在标尺上的移动来平衡被测物的重量，通过计量杠杆的摆 动来确定平衡状态，从而获得称量示值。

结构：通常由承载器、计量杠神、游砣和增砣等组成。

非自行指示秤包括各种机械杠杆秘一如，移动式的案种一 台秤，固定式的地上衡、 地中衡等。

5  计量性能要求

5.1  准确度等级的划分

表1给出了和的准确度等级与检定分度值、检定分度数和最小秤量的关系。

象 1 准确度等级与检定分度值、检定分度数和最小秤量的关系

| 准确度等 | 检定分度值 | 检定分度数 分员Max/e |  | 最界秤量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Win |  |
|  |  | 最小 | 最大 |  |  |
| 中准确度级 | 0.EgkE≤28 | 106 | 10.000 10:000 | 20 e 20 e |  |
| 普通准确成级 Ⅱ | 5 g≤e | 100 | 1000 | 10 e |  |

5.2  检定分度值

秤的检定分度值与奥际分度 情 相 等 。即 ：

e=d

分度值应以1×10*,2×10*或5× T0  的 形 式 表 示，指数 k 为正整数、负整数或等 于零。

5.3  秤的最大允许误差

表2给出了秤加载或卸载时的最大允许误差。

表 2 最大允许误差

| 最大允许误差 | 以检定分度值e表示的载荷m |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅲ |  |
| 土0.5 | 0≤m≤500 | 0≤m≤50 |
| ±1.0 e | 500<m≤2000 | 50<m≤200 |
| ±1.5 e | 2000<m≤10000 | 200<m≤1000 |

5.4 重复性

对同一载荷，多次称量所得结果的最大值与最小值之差，应不大于5.3规定的该秤 量最大允许误差的绝对值。

5.5  偏载

同一载荷在承载器的不同区域示值误差应不超过5.3规定的秤在该秤量下的最大允 许误差。

5.6  零点

将计量杠杆调整至平衡状态，然后按照7.4.3条要求对秤进行零点检定时，计量杠 杆应仍能保持平衡。

5.7  灵敏度

在处于平衡状态的秤上，施加等于5.3规定的秤在相应秤量最大允许误差的绝对值 的附加砝码，由此引起计量杠杆的位移(计量杠杆力点端所改变的距离)至少应为：

对最大秤量 Max≤30     kg的秤为2 mm;

对最大秤量 Max>30     kg的秤为5mm。

6  通用技术要求

6.1 计量的安全性

秤不应具有易于做欺骗性使用的特性。对游砣、增砣、调整腔等直接影响到称量示 值的部件，应采用封闭式结构或者加铅封，铅封的直径至少为5 mm,  并且有相关标 识。铅封不能破坏和拆下；铅封破坏后，合格即失效。

6.2  增砣

增砣应符合JJG  99 中 M₂ 等级砝码质量允差的要求。

6.3  计量法制标志和计量器具标识

计量法制标志和计量器具标识应标注在明显易见的地方，表示在永久固定于秤的铭 牌或粘贴标签上，或在秤自身不可拆卸部分上。标志和标识必须清晰可辨、牢固可靠。 6.3.1 计量法制标志内容：

a)  制造计量器具许可证的标志和编号；

b) 检定合格标志。

6.3.2  计量器具标识内容：

a)  制造厂名称；

b)  秤的名称、规格(型号);

c)  准确度等级标志；

d) 最大秤量，可表示为Max;

e)  最小秤量，可表示为Min;

f)  检定分度值，可表示为e;

g)  器具编号；

h)  具有增砣的秤的臂比。

6.3.3  对检定合格标志的要求：

a)  不破坏标志就无法将其拆下；

b)  标志容易固定；

c)  在使用中，不移动秤就可以看见标志；

d)   采用自粘型标志，应保证标志能持久保存，并留出固定位置，位置区域的直径

至少为25 mm。

7  计量器具控制

7.1  检定用标准器具

7.1.1  标准砝码

检定用的标准砝码(包括附加砝码)应符合JJG   99 的计量要求，其误差绝对值应 不大于5.3规定的相应载荷下秤的最大允许误差绝对值的1/3。

7.1.2  标准砝码的替代

在使用地点对最大秤量大于1 t  的秤进行检定时，可以使用其他量值稳定的物品

(替代物)来替代部分标准砝码：

如果重复性大于0.3e,   使用的标准砝码质量至少为最大秤量的1/2;

如果重复性不大于0.3e,   使用的标准砝码质量可以减少到最大秤量的1/3; 如果重复性不大于0.2e,   使用的标准砝码质量可以减少到最大秤量的1/5。

上述重复性是用约为最大秤量1/2的载荷(标准砝码或其他质量稳定的物品)在承

载器上施加3次来确定。

7.2 检定项目

秤的首次检定、后续检定和使用中检查项目见表3。

表3 检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用 技术 要求 | 计量的安全性 | 十 | 十 | 十 |
|  |  | 增砣 | 十 | — |  |
|  |  | 计量法制标志和计量器具标识 | 十 | 十 | 十 |
| 2 | 零点 |  | 十 | 十 | — |
| 3 | 称量 |  | 十 | 十 |  |

| 4 | 重复性 | 十 | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 偏载 | 十 | 十 |  |
| 6 | 灵敏度 | 十 | 十 | — |
| 注：十表示需要检定的项目； 一表示不需要检定的项目。 |  |  |  |  |

7.3  通用技术要求的检查

对秤按照本规程6.1～6.3的要求进行检查，经检查符合要求后再进行其他项目的

检定。

7.4 计量性能检定

7.4.1 检定前的准备

a)  预加载荷一次到接近最大秤量；

b)  易倾斜的秤，应将秤调整到水平位置，并加以锁定；

c)  移动式的秤，应在平板或平台上进行检定；

d)  四轮移动的秤，检定前先将秤推移一定的距离，然后安放在平板或平台上，使 四轮全部着实，承载器、连接件应正常接触。

7.4.2  每项检定前，应有必要的恢复时间。

7.4.3  零点

7.4.3.1  将游砣置于标尺零点刻线的位置，用平衡螺母调整计量杠杆至平衡状态。

7.4.3.2 计量杠杆平衡状态的确定

计量杠杆在示准器内作上下均匀摆动，其摆幅在第一周期内距示准器上下边缘的距 离不大于1 mm,   此时，计量杠杆即处于平衡状态。

7.4.3.3  对具有增砣的秤，将计量杠杆的力点端横向推拉至示准器的任一边，计量杠

杆应能自动地回到原来的位置或偏离示准器中线不大于5mm 的位置。

7.4.3.4  将计量杠杆的支、重、力点刀子分别沿其刀承的纵向平移至一极限位置，使 刀子的减磨件与刀承紧密接触，然后再移至另一极限位置(如图1所示)。每次移动后， 计量杠杆仍能恢复到平衡状态。

图 1 刀子纵向平移示意图

对不具有增砣的秤，只移动重点刀和支点刀。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628076024025006025