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[bookmark: bookmark1]绝缘电阻表 (兆欧表) 检定规程


本规程仅适用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的绝缘电阻表(包括新制造的、 使用中的及修理后的绝缘电阻表)的检定。不适用于数字式及特殊用途，而其技术要求
与本规程规定不同的测量绝缘电阻用的仪表。


一  概    述


1  规格
1.1  绝缘电阻表按额定电压分为9种：50,100,250,500,1000,2000,2500, 5000,10000         V。
1.2  绝缘电阻表按准确度等级分为5级：1.0,2.0,5.0,10.0,20.0。
1.3  绝缘电阻表检定环境的参考温度为23℃。
1.4  绝缘电阻表的原理图见附录1。它的主要组成部分是直流电源装置和指示仪表。
1.4.1  直流电源装置可分为：
a.  内附手摇发电机；
b. 化学电源(如干电池);
c. 交流电网和整流电路配合的装置。
1.4.2  指示仪表分为：
磁电系电流表及磁电系比率表。


二  技  术  要  求


2  基本误差
2.1  绝缘电阻表的基本误差按公式(1)进行计算。在标度尺测量范围(有效范围)
内，每条选定分度线的基本误差极限值应不超过表1的规定。
                         (1)
式中 Bp—— 绝缘电阻表指示器标称值；
Bg—— 标准高压高阻箱示值；
Ap—— 基准值。
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2.2  对非线性标尺的绝缘电阻表的基准值规定为测量指示值。
1
2.3  对非线性标尺的绝缘电阻表的量程划分为三个区段 (I,Ⅱ,Ⅲ),     如图1所示。
2.4  Ⅱ区段长度由厂家提出，但不得小于标尺全长的50%。 I  区段为起始刻度点到Ⅱ 区段起始点，Ⅲ区段为Ⅱ区段终点到最大有效量程点。
2.5  Ⅱ区段为高准确度区， I  和Ⅲ区段为低准确度区。表1为绝缘电阻表准确度等级
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图 1  绝缘电阻表量程区段
与各区段允许误差限值的关系。

表  1

	
绝 缘 电 阻 表 准 确 度 等 级
	
1.0
	
2.0
	
5.0
	
10.0
	
20.0

	

允许误差
限 值 ( % )
	
Ⅱ区段
	
±1.0
	
±2.0
	
±5.0
	
±10.0
	
±20.0

	
	
I , Ⅲ 区 段
	
±2.0
	
±5.0
	
±10.0
	
±20.0
	
±50.0





3  绝缘电阻
绝缘电阻表的测量线路与外壳之间的绝缘电阻在标准条件下，当额定电压小于或等
于 1 kV 时，应高于20 MQ;   当额定电压大于1 kV 时，应高于30 MΩ。
4  倾斜影响
绝缘电阻表的工作位置向任一方向倾斜5°,其指示值的改变不应超过基本误差极
限值的50%。
5  端钮电压及其稳定性
5.1  绝缘电阻表在开路时端钮电压称开路电压，其应在额定电压的90%～110%范围 内 。
5.2  绝缘电阻表开路电压的峰值与有效值之比应不大于1.5。
5.3  绝缘电阻表测量端钮接入电阻等于中值电阻时，端钮电压称中值电压.中值电压
应不低于绝缘电阻表额定电压的90%。
5.4  在 1 min 内绝缘电阻表开路电压最大指示值与最小指示值之差应不大于绝缘电阻
表额定电压值的5%。
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6  绝缘强度
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6.1  由交流电网作供电电源的绝缘电阻表，其供电电源电路与外壳之间的绝缘应能耐 受频率为50 Hz,2     kV 交流电压，历时1 min。
6.2  绝缘电阻表的输出最大电流为10 mA  (直流或脉动电流峰值)以下时，测量电路 与外壳之间应能耐受频率为50 Hz 正弦波、畸变系数不超过5%,交流电压历时1 min。 其试验电压见表2。试验装置容量见表3。
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表 2

	


额定电压/V
	
试验电压/(有效值，kV)

	
	
环境温度：(5～40)℃;相对湿度：30%～80%

	
≤500
	
1

	
>500～2500
	
CU

	
>2500～10000
	
0.9CU

	
注：U——绝缘电阻表的额定电压值，kV;
C——绝缘电阻表端钮峰值电压与有效电压值之比。





表 3

	
试验电压/kV
	
0.5～3
	
≥3

	
试验装置容量/kVA
	
>0.25
	
>0.5





6.3  绝缘电阻表输出电流大于10 mA  (直流或脉动电流峰值)时，其试验电压见 GB
6738 — 86第6.5.3项(见规程附录4)。
7  屏蔽装置
上量限500 MΩ 以上的绝缘电阻表，应有防止测量电路泄漏电流影响的屏蔽装置和独立 的引出端钮，当接地端钮和屏蔽端钮及线路端钮和屏蔽端钮，各接入电阻值等于绝缘电 阻表测量回路串联电阻值 R;  (见附录1)100倍的电阻时，仪表应能满足其准确度等
级。


三  检  定  条  件


8  检定环境条件
8.1  绝缘电阻表检定时温度为(23±5)℃,相对湿度小于80%。
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8.2  仪表和附件的温度应与周围空气温度相同。
3
8.3  检定场所除地磁场外应无其他强外磁场。
8.4  电网供电电压允许偏差±5%,频率允许偏差±1%。
9  检定用设备包括：标准高压高阻箱、恒定转速驱动装置、整流器、电容器、电压表
及交流耐压试验装置(有关技术要求在检定方法中阐明)。
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10  所有检定用的计量器具应具备有效的检定合格证书。
11  被检绝缘电阻表应能正常工作，附件齐全。



[bookmark: bookmark2]四  检  定   项   目


12  绝缘电阻表的检定项目如表4。
表 4

	
检定项目
	
出厂检定
	
修理后检定
	
周期检定

	
1
	
外观检查
	
检
	
检
	
检

	
2
	
初步试验
	
检
	
检
	
检

	
3
	
基本误差检定
	
检
	
检
	
检

	
4
	
端钮电压及其稳定性测量
	
检
	
检
	
检*

	
5
	
倾斜影响检验
	
检
	
检
	
检

	
6
	
绝缘电阻测量
	
检
	
检
	
检

	
7
	
绝缘强度检验
	
检
	
检
	
\

	
8
	
屏蔽装置作用检查
	
检**
	
\
	
\

	
*周期检定时，第5.1款中“开路电压的峰值与有效值之比”不检；
**出厂检定时，仅限于新产品定型试验时检。







五  检  定  方  法


13  外观检查
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13.1  绝缘电阻表应有保证该表正确使用的必要标志。
4
13.2  从外表看，零部件完整，无松动，无裂缝，无明显残缺或污损。当倾斜或轻摇仪 表时，内部无撞击声。
13.3  对有机械调零器的绝缘电阻表向左右两方向转动机械调零器时，指示器应转动灵 活，左右对称，指针不应弯曲，与标度盘表面的距离要适当。
14  初步试验
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14.1  首先在被检绝缘电阻表测量端钮 (L,E)       开路情况下，接通电源或摇动发电机 摇柄，指针应指在心的位置，不得偏离标度线的中心位置±1mm。  若有无穷大调节旋 钮，则应能调节到0分度线，且有余量。
14.2  将绝缘电阻表线路端钮和接地端钮短接，指针应指在零分度线上，不得偏离标度 线的中心位置±1 mm。
14.3  对于没有零分度线的绝缘电阻表，应接以起点电阻进行检验。 15  基本误差检定
15.1  检定时基本条件
15.1.1  手柄转速应在额定转速120茎r/min    (或150茎r/min)    范围内。
15.1.2  连接导线应有良好绝缘，可采用硬导线悬空连接或高压聚四氟乙烯导线连接。
15.1.3  使用设备包括标准高压高阻箱及恒定转速驱动装置。
15.1.4  标准高压高阻箱允许误差限值，应不超过绝缘电阻表允许误差限值的1/4。绝 缘电阻表准确度及使用的标准高压高阻箱准确度如表5所示。

表 5

	
绝缘电阻表准确度(10-2)
	
1.0
	
2.0
	
5.0
	
10.0
	
20.0

	
标准高阻箱准确度(10-2)
	
0.2
	
0.5
	
1.0
	
2.0
	
5.0





15.1.5  标准高压高阻箱的调节细度，应小于被检绝缘电阻表分度线指示值与 a/2000 的乘积，其中 a 为被检绝缘电阻表准确度等级指数。
15.1.6  标准高压高阻箱应有单独的泄漏屏蔽端钮和接地端钮。当用欧姆表对标准高压 高阻箱进行测量时，应无明显不稳定及短路或开路现象。
15.1.7  绝缘电阻表进行基本误差检定时，其标准除采用标准高压高阻箱外，也可采用 满足检定基准条件要求的数值可变的或其它电阻器。
15.1.8  标准高压高阻箱应在绝缘电阻表额定电压下检定，检定电压变化10%时，高 压高阻箱的附加误差不大于误差限值的1/10。
15.2  绝缘电阻表进行基本误差检定时，由标准高压高阻箱，检定辅助设备及环境条件 所引起的检定总不确定度，不应超过绝缘电阻表允许误差限值的1/3。测定基本误差应 在接入标准高压高阻箱条件下对每个带有数字的分度线一一进行检定(按图2接线)。
15.3  要求
标尺工作部分的所有分度线应满足表1要求。
15.4  误差计算
按公式(1)进行误差计算。
16  端钮电压及其稳定性测量


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/636011004045010043
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