学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

9、

新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）05-2023

煤灰熔融性测定仪校准规范

Calibration Specification for Determinator

of Coal Ash Fusibility

2023-12-18 发布	2024-06-18 实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局	发 布

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新) 05－2023

煤灰熔融性测定仪校准规范

Calibration Specification for

Determinator of Coal Ash Fusibility

JJF（新）05—2023

代替 JJF（新）05—2017

归 口 单 位 ： 新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主 要 起 草 单 位 ： 新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参 加 起 草 单 位 ： 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司

中石化西北油田分公司实验检测技术中心

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

本规范委托新疆维吾尔自治区热工计量技术委员会负责解释

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新) 05－2023

本规范主要起草人：

薛文艳	(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

卓	华	(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

麻	锐	(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

参与起草人：

张	奇	(中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司)

董瑞强	（中石化西北油田分公司实验检测技术中心）

王	勇	（宝钢集团新疆八一钢铁股份有限公司）

朱	颖	（宝钢集团新疆八一钢铁股份有限公司）

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新) 05－2023

目	录

引	言 .................................................................................................................. （Ⅱ）

1 范围 ....................................................................................................................	（1）

2 引用文件 ............................................................................................................	（1）

3 术语和计量单位 ................................................................................................	（1）

4 概述 ....................................................................................................................	（2）

5 计量特性 ............................................................................................................	（3）

5.1 环境条件 .........................................................................................................	（3）

5.2 测温误差 .........................................................................................................	（3）

5.3 煤灰熔融性特征温度示值误差和重复性 .....................................................	（3）

6 校准条件 ............................................................................................................	（3）

6.1 环境条件 .........................................................................................................	（3）

6.2	测量标准及其它设备 ...................................................................................（3）

7 校准项目和校准方法 ........................................................................................	（4）

7.1 升温速率 .........................................................................................................	（4）

7.2 测温误差 ..........................................................................................................	（4）

7.3 煤灰熔融性特征温度示值误差 .....................................................................	（4）

7.4 煤灰熔融性特征温度重复性 .........................................................................	（4）

8 校准结果表达 ....................................................................................................	（6）

9 复校时间间隔 .....................................................................................................	（6）

附录 A 煤灰融性测定仪原始记录格式 ...............................................................	（7）

附录 B 校准证书（内页）格式 ........................................................................... 	（9）

附录 C 煤灰熔融性特征温度示值误差测量不确定度评定的示例 ................. 	（10）

附录 D 煤灰熔融性测定仪测温误差测量不确定度评定的示例 .....................	（14）

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)05－2023

引	言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写

规则》和 JJ—F 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订的基

础性系列规范。

本规范参考了 GB/T 219-2008《煤灰熔融性的测定方法》、GB/T 37769-2019《煤

灰熔融性测定仪性能验收导则》和 GB/T 31427-2015《煤灰熔融性测定仪技术条件》

等文件中的技术要求和检测方法。

本规范是对JJF(新）05-2017《煤灰熔融性测定仪校准规范》的修订，除了编辑

性修订以外，主要修订内容如下：

——增加了概述中的工作原理和构图；

——缩小了测温误差限；

——删除了计量特性中的恒温带长度和温度波动度；

——增大了煤灰熔融性特征温度示值误差和重复性技术指标；

——删除了校准项目和校准方法中外观及工作正常性检查、恒温带长度和温度

波动度；

——修订了校准项目和校准方法中升温速率 900℃以下和 900℃以上分开进行

描述；

——增加了附录 D 煤灰熔融性测定仪测温误差测量不确定度评定的示例。

本规范历次版本发布情况如下：

第 1 版：JJF(新）05-2017《煤灰熔融性测定仪校准规范》

II	1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)05－2023

煤灰熔融性测定仪校准规范

1 范围

本规范适用于煤灰熔融性测定仪（以下简称测定仪）的校准。

2	引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 219	煤灰熔融性测定方法

GB/T 31427	煤灰熔融性测定仪技术条件

GB/T 37769	煤灰熔融性测定仪性能验收导则

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引

用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1	变形温度	deformation temperature

灰锥尖端或棱开始变圆或弯曲时的温度（图 1 中 DT），单位为 ℃。

注：如灰锥尖保持原形则锥体收缩或倾斜不算变形温度。

3.2	软化温度	sphere temperature

灰锥弯曲至锥尖触及托板或灰锥变成球形时的温度（图 1 中 ST），单位为 ℃。

3.3	半球温度	hemisphere temperature

灰锥形变至近似半球形，即高约等于底长的一半时的温度（图 1 中 HT），单位

为 ℃。

3.4	流动温度	flow temperature

灰锥熔化展开成高度在 1.5 mm 以下的薄层时的温度（图 1 中 FT），单位为 ℃。

图 1 灰锥熔融特征示意图

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)05－2023

4 概述

煤灰在规定条件下随温度升高，形成变形、软化、半球和流动四种特征物理状

态，其对应温度可以表征煤灰熔融性。测定仪可以测量煤灰熔融性,广泛用于煤炭、

发电、冶金、地质勘探、化工等部门。其工作原理为：在规定条件下，将煤灰样制

成三角锥等一定尺寸锥体，在合适的气体介质中，以规定的升温速率加热，灰锥在

受热过程中发生形态变化，观测并记录四个特征熔融形态对应的变形温度、软化温

度、半球温度和流动温度。

测定仪一般由测定仪体、加热炉膛、控温仪和观测记录仪四部分组成。图2和图

3分别为卧式测定仪和立式测定仪的基本结构，图中：1 —测定仪体，2 —加热炉膛，

3 —观测记录仪，4 —控温仪。

图 2 卧式煤灰熔融性测定仪结构示意图

图 3 立式煤灰熔融性测定仪结构示意图

2

| 校准项目 | 特征温度示值误差/℃ | 重复性/℃ |
| --- | --- | --- |
| 变形温度（DT） | 不超过±45 | 不大于 20 |
| 软化温度（ST） | 不超过±40 | 不大于 14 |
| 半球温度（HT） | 不超过±40 | 不大于 14 |
| 流动温度（FT） | 不超过±40 | 不大于 14 |

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)05－2023

5 计量特性

5.1 环境条件

（室温～900）℃升温速率：（15～20）℃/min；

900℃以上升温速率：（4～6）℃/min。

5.2 测温误差

测温误差不超过±5℃。

5.3 煤灰熔融性特征温度示值误差和重复性

煤灰熔融性特征温度示值误差和重复性见表1。

表 1 	煤灰熔融性特征温度示值误差和重复性

注：以上指标不做合格判定依据，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：(5～40) ℃。

6.1.2 相对湿度：≤80%。

6.1.3 供电电源：电压（220±22）V，频率（50±1）Hz。

6.2 测量标准及其它设备

6.2.1 温度校准仪：（0～1500）℃，最大允许误差不超过±（0.01～0.6）℃,带自动记

录功能。

6.2.2	标准铂铑 30-铂铑 6 热电偶：（室温～1500）℃，二等。

6.2.3	电子秒表：分辨力 0.01 s，最大允许误差不超过±0.10 s。

6.2.4	煤灰熔融性有证标准物质：特征温度范围为（1000～1500）℃，扩展不确定

度不超过 20 ℃（k =2）。

3

ｚｆ

ｘｗ

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

．ｃ

ｏｍ

标

学

兔

准

下

载

JJF(新)05－2023

7 校准项目和校准方法

7.1 升温速率

7.1.1 900℃以下的升温速率

测定仪开机之前，将与温度校准仪连接的标准热电偶置于炉膛内，标准热电偶

与被校测定仪热电偶位置尽量接近。开启测定仪，测定仪开始程序升温加热，当炉

温达到 500 ℃时，记录温度校准仪测量的炉温。之后，每 5 min 记录一次,连续记录 5

次，按照公式（1）计算 900 ℃以下的升温速率。

1i

ti1  ti

5

（1）

式中： 1i —— 900℃以下升温速率，℃/min；

t i

—— 第 i 次温度校准仪测量的温度，℃；

ti 1 —— 第 i+1 次温度校准仪测量的温度，℃。

7.1.2 900℃以上的升温速率

当测定仪温度达到900℃时，记录温度校准仪测量的炉温。之后，每10 min记

录一次炉温，直至测量结束。按照公式（2）计算升温速率 2i 。

2i

ti1  ti

10

（2）

式中：  2i —— 900℃以上升温速率，℃/min。

当测定仪升温到 1000 ℃、1200 ℃、1400 ℃时,记录温度校准仪测量的炉温。

之后，在程序升温状态下每 1 min 测量记录一次炉温，连续记录 5 次。按照公式（3）

计算升温速率  2i 。

2i

ti1  ti

1

（3）

取 2i 和  2i 中最大者作为900℃以上升温速率。

7.2 测温误差

按7.1的方法将标准热电偶置于测定仪炉膛内（与升温速率同时试验）,当测定

仪升温到1000 ℃、1100 ℃、1200 ℃、1300 ℃、1400 ℃时，同时记录被校测定仪

和温度校准仪的温度示值，按照公式(4)计算测温误差。

4

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

下

载

JJF(新)05－2023

t  t  ts

(4)

式中： t —— 测温误差，℃；

t —— 测定仪的温度示值，℃；

ts —— 温度校准仪的温度示值，℃。

7.3 煤灰熔融性特征温度示值误差

测定仪开机之前，根据用户使用情况选择合适的煤灰熔融性有证标准物质和测

量气氛，按要求将标准物质制备成灰锥样品，并把灰锥固定在灰锥托板的全部模座

坑内。灰锥垂直于底面的侧面与托板表面垂直。将带灰锥的托板置于刚玉舟上，打

开测定仪炉盖，把刚玉舟缓慢推入炉内，至灰锥位于高温带并紧邻热电偶热端(相距

2 mm 左右）时关上炉盖。控制升温速率后开始加热。观察灰锥的形态变化（人工监

测时需戴上墨镜），记录灰锥样品的四个熔融特征温度——变形温度、软化温度、

半球温度和流动温度。重复进行 3 次，按照公式(5) 计算煤灰熔融性测定仪示值误

差 T 。

T  T  Ts

(5)

式中： T —— 测定仪煤灰熔融性特征温度示值误差，℃；

T	—— 标准物质特征温度测量平均值，℃；

Ts —— 标准物质特征温度认定值，℃。

7.4 煤灰熔融性特征温度重复性

根据用户使用情况选择一种合适的煤灰熔融性有证标准物质和测量气氛，按照

7.3 的方法重复测量 7 次。记录灰锥样品所测量的特征温度，按照公式(6) 计算测定

仪重复性 s 。

(T  T )

s

n

i1

i

n 1

2

（6）

式中: s —— 测定仪重复性，℃；

Ti —— 标准物质特征温度单次测量值，℃；

5

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)05－2023

n	—— 重复测量次数，n = 7。

8 校准结果表达

经校准的测定仪出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

a） 标题：“校准证书”；

b） 实验室名称和地址；

c） 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d） 校准证书编号，页码及总页数的标识；

e） 校准单位校准专用章；

f） 送校单位的名称和地址；

g） 被校仪器的描述和明确标识：仪器的制造单位、名称、型号及出厂编号；

h） 校准日期；

i） 校准所依据的技术规范的名称及代号；

j） 本次校准所用的主要计量标准器具（包括标准物质）的名称、测量范围、不

确定度或准确度等级或最大允许误差、证书编号及有效期；

k） 校准时的环境温度、相对湿度；

l） 校准结果及其测量不确定度的说明；

m） 校准人与核验人的签名；

n） 校准证书批准人的签名与职务；

o） 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p） 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过 1 年。如果仪器经修理、更换重要性能的部件，

对仪器性能怀疑时应重新校准。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多

因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/638017034061006040