学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)112-2023

新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）112－2023

微量残炭测定仪校准规范

Calibration Specification for Micro-Carbon Residue Testers

2023-12-18 发布	2024-06-18 实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局	发 布

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)112-2023

微量残炭测定仪校准规范

Calibration Specification for Micro-Carbon

Residue Testers

JJF（新）112—2023

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主要起草单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参加起草单位：

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

新疆生产建设兵团质量技术评价中心

若羌县质量与计量检测所

本规范委托新疆维吾尔自治区物理化学计量技术委员会负责解释

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)112-2023

本规范主要起草人：

黄翠萍（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

陈	强（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

穆克然木·阿布利孜（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

参加起草人：

邓	涛（乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监

测站））

郭付魁（乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监

测站））

谷天雨（新疆生产建设兵团质量技术评价中心）

常春花（若羌县质量与计量检测所）

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)112-2023

目	录

引言………………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1	范围…………………………………………………………………………………（ 1 ）

2	引用文件……………………………………………………………………………（ 1 ）

3	概述…………………………………………………………………………………（ 1 ）

4	计量特性……………………………………………………………………………（ 2 ）

5	校准条件……………………………………………………………………………（ 2 ）

5.1	环境条件…………………………………………………………………………（ 2 ）

5.2	测量标准及其他设备……………………………………………………………（ 3 ）

6	校准项目和校准方法………………………………………………………………（ 3 ）

6.1	控温误差和控温稳定性…………………………………………………………（ 3 ）

6.2	示值误差…………………………………………………………………………（ 4 ）

6.3	重复性……………………………………………………………………………（ 5 ）

6.4	流量示值误差……………………………………………………………………（ 5 ）

6.5	计时误差…………………………………………………………………………（ 5 ）

7	校准结果表达………………………………………………………………………（ 6 ）

8	复校时间间隔………………………………………………………………………（ 6 ）

附录 A 微量残炭测定仪校准记录参考格式…………………………………………（ 7 ）

附录 B 校准证书内页格式……………………………………………………………（ 9 ）

附录 C 示值误差的测量不确定度评定示例…………………………………………（ 11 ）

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)112-2023

引	言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071—2010《国家计量校准

规范编写规则》和 JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本

规范制订的基础性系列规范。

在编制过程中，本规范主要参考了：GB/T 17144-2021《石油产品 残炭的测

定 微量法》的技术要求和试验方法。

本规范为首次发布。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)112-2023

微量残炭测定仪校准规范

1	范围

本规范适用于采用微量法测定石油产品残炭含量在 0.10%~30.0%（质量分数）的

微量残炭测定仪的校准。

2	引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》

GB/T 17144—2021《石油产品 残炭的测定 微量法》

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用

文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	概述

微量残炭测定仪的工作原理为：将已称重的试样放入一个样品管中，然后将装有

样品管的样品管支架（如图 1 所示）放入成焦炉（如图 2 所示）内，在规定的时间内

以可控方式于惰性气流(氮气)下加热到 500 ℃。加热过程中易挥发物质随氮气排出，

残留的炭质型残渣质量占原样品质量的百分数即为油品的残炭值。

图 1 样品管支架示意图

1—样品管支架；2—均匀分布的 12 个孔（样品管松散摆放）；3—支脚小螺钉（3 个）-钢自定心垫圈（每个支脚 1

个）；4—指示标记，样品管位置参考。

1

| 序号 | 校准项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控温误差 | 不超过±2 ℃ |  |
| 2 | 控温稳定性 | ≤2 ℃ |  |
| 3 | 示值误差 | cs≤5%时 | 不超过±0.5% |
|  |  | cs＞5%时 | 不超过±10% |
| 4 | 重复性 | cs≤5%时 | ≤0.3% |
|  |  | cs＞5%时 | ≤5% |
| 5 | 流量示值误差 | 不超过±5.0% |  |
| 6 | 计时误差 | 不超过±0.5 s |  |
| 注：以上所有指标不是用于合格性判别，仅供参考。 |  |  |  |

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

兔

ｗ

学

兔

ｗｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)112-2023

图 2 成焦炉结构示意图

1—顶盖；2—绝热层；3—陶瓷圆环；4—304 不锈钢顶塞球面；5—成焦炉；6—加热盘管剖面；7—圆柱形内壳体；

8—圆柱形外壳体；9—热电偶导线；10—系列进气口（直径为 1 mm）；11—氮气入口；12—不锈钢排气管；13—

冷凝物；14—微处理机控制系统；15—烟气；16—氮气供给入口；17—绝热材料（两层）；18—圆形加热盘管，700W

两组；

4	计量特性

仪器的计量特性见表 1。

表 1 计量特性

5	校准条件

5.1	环境条件

5.1.1	环境温度（15～35）℃；相对湿度不大于 85%。

2

| 序号 | 标准物质名称 | 标准物质残炭含量范围 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油品残炭标准物质 | ≤5.0% | U≤0.1%，k=2。 |
| 2 | 油品残炭标准物质 | ＞5.0% | U≤0.3%，k=2。 |

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)112-2023

5.1.2	仪器的工作台面应平整、牢固，无明显机械振动，周围无灰尘、腐蚀性气体、

强电场和强磁场的干扰，避免阳光直射。

5.2	测量标准及其他设备

5.2.1	测量标准

校准应使用经国家计量行政部门批准的有证标准物质。

表 2  有证标准物质

5.2.2  	其他设备

5.2.2.1 数字温度计：温度测量范围不低于 600 ℃，分辨力优于 0.1 ℃，最大允许误

差±0.6 ℃。

5.2.2.2 皂膜流量计：测量范围：（0~1）L/min，准确度等级不低于 1.0 级；

5.2.2.3 秒表：分度值不大于 0.01 s。

5.2.2.4 电子天平：分度值不大于 0.1 mg 的  级电子天平。

注：以上所用设备均应经有效的计量溯源后使用。

6	校准项目和校准方法

6.1 控温误差和控温稳定性

把样品管支架从成焦炉内取出，并拆下仪器下端的收集器，将数字温度计的测温

探头插入到成焦炉内使其与被检仪器控温热电偶测量端处于同一截面，然后用隔热棉

塞堵下端圆孔并盖上顶盖。启动仪器，通氮气吹扫。当成焦炉温度升至500 ℃后，恒

温15 min。在15 min内，每3 min分别记录一次被检仪器显示温度和数字温度计读数，

连续记录5次，按公式（1）计算控温误差，按公式（2）计算控温稳定性。

T  T '  T

式中：

T ——控温误差，℃；

T '

——被检仪器温度读数平均值，℃；

(1)

3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/646023054121010052