# 机动车雷达测速仪检定装置检定规程

1 范围

本规程适用于机动车雷达测速仪检定装置(以下简称检定装置)的首次检定、后续 检定和使用中检验。

2  引用文献

JJG 841—1993 微波频率计数器检定规程

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3  概述

检定装置由微波频率计数器和目标速度模拟装置两部分组成。微波频率计数器用于 对机动车雷达测速仪的微波发射频率误差进行检定；目标速度模拟装置产生模拟速度多 普勒频率信号，使用其测试通道(配置有X 、K 和 Ka 波段三种调制器)对机动车雷达 测速仪的测速误差进行检定。

4  计量性能要求

4.1 微波频率计数器

4.1.1  频率测量范围：(8～40) GHz

4.1.2 频率准确度：1×10-6

4.1.3  1s 频率稳定度：1×10-9

4.2  目标速度模拟装置

4.2.1 速度范围：至少应满足20～200km/h

根据速度范围的要求，其相应的多普勒频率范围见表1。

表1 多普勒频率范围

| 雷达测速仪微波发射频率标称值 fo/MHz | 多普勒频率范围 fu/Hz |
| --- | --- |

| X波段： 10525 | 390～3901 |
| --- | --- |
| K波段： 24150 | 895～8951 |
| Ka波段： 35100 | 1301～13009 |

4.2.2     速度最大允许误差：±0.30km/h

根据速度最大允许误差指标的要求，则要求目标速度模拟装置的频率参数指标为：

4.2.2.1 频率误差：±1Hz

4.2.2.2  频率稳定度：σ (r)≤3×10-4 10525MHz     z≈103ms;

24150MHz r≈45ms; 35100MHz r≈31ms.

4.2.2.3  1h 频率波动： S≤1×10-3

5 通用技术要求

5.1  外观

机动车雷达测速仪检定装置应有铭牌，标明产品名称、规格型号及编号、制造厂的 名称。

5.2  其他

5.2.1 机动车雷达测速仪检定装置应无明显的机械损伤，各功能开关、旋钮、按键应 动作灵活可靠，各输出接口应连接牢固。

5.2.2  目标速度模拟装置应能输出两路模拟速度多普勒频率信号，其信号幅度可调， 输出显示可以是模拟速度多普勒频率值 (Hz)   或速度值 (km/b)。

6 计量器具控制

6.1 检定条件

6.1.1 环境条件

6.1.1.1  温度：(20±5)℃;

6.1.1.2 湿度：<85%RH;

6.1.1.3  供电电源： AC(220±22)V;

6.1.1.4 机动车雷达测速仪检定装置周围应无影响正常工作的机械振动和电磁场干扰。

6.1.2 检定用设备(见表2)

表2 检定用设备

| 序 号 | 检定项目 | 检定用设备 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名 称 | 技术特性 |
| 1 | 频率测量范围 | 1.频率合成信号发生器； 2 . 功率计； 3.检定晶振用的频标源； 4.检定晶振用的测量装置 | 依据JJG 841—1993《微波频率计 数器检定规程》 |
| 2 | 频率准确度 |  |  |
| 3 | 1s频率稳定度 |  |  |

| 4 | 速度范围 | 通用计数器 | 频率范围：1Hz～10MHz 周期测量：0.4μs~10s 取样(闸门)时间：1ms～1000s 灵敏度：优于30mV 频率准确度：1×10-6 1s频率稳定度：1×10~8 |
| --- | --- | --- | --- |

表2(续)

| 序 号 | 检定项目 | 检定用设备 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名 称 | 技术特性 |
| 5 | 速度误差 | 通用计数器 | 通用计数器技术特性同上 |
|  |  | 分频器 | 频率范围：(0.1～20)kHz 分频倍数：1～16 灵敏度：优于30mV |

6.2 检定项目

见表3。

表3 检定项目

| 检定项目 |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用技术要求检查 |  | 十 | 十 | 十 |
| 微波频率计数器 | 频率测量范围 | 十 | 十 | —— |
|  | 频率准确度 | 十 | 十 | 十 |
|  | 1s频率稳定度 | 十 | 十 |  |
| 目标速度模拟装置 | 速度范围 | 十 | 十 | —— |
|  | 速度误差 | 十 | 十 | 十 |

6.3  检定方法

6.3.1  通用技术要求的检查

按本规程第5.1条和第5.2条对机动车雷达测速仪检定装置通用技术要求进行检 查，结果应符合要求。

6.3.2  频率测量范围、频率准确度及1s 频率稳定度的检定

按照JJG841—1993《 微波频率计数器检定规程》中规定的方法，对频率测量范 围、频率准确度及1s 频率稳定度进行检定，其检定结果应符合本规程第4. 1. 1条、 4.1.2条和4.1.3条的要求。

6.3.3  速度范围

目标速度模拟装置频率范围的检定

1)按图1连接。检定前，目标速度模拟装置和通用计数器应按规定时间进行预热 后，方可进行下列各项的检定。

目标速度模拟装置                     通用计数器

图1 频率范围检定框图

2)由目标速度模拟装置输出频率信号，速度检定点应在规定的范围内均匀分布地 选取3点进行(如20km/h 、100km/h    和200km/h  等)。

3)多普勒频率fa  与速度设定值v 应满足下列公式：

(1)

式中： fa—-    多普勒频率， Hz;

c—-   电磁波的传播速度，0.299792458Gm/s;

k₁…— 单位换算因子， k₁=10~3/3.6;

f₀       -雷达测速仪微波发射频率的标称值，MHz;

v—— 速度设定值， km/h。

4)用通用计数器测量目标速度模拟装置的输出频率，闸门时间设置为10s; 其频率 范围应符合本规程第4.2.1条的要求。

6.3.4  速度误差

6.3.4.1  目标速度模拟装置频率误差的检定

1)频率误差检定框图见图1。由目标速度模拟装置输出频率信号，速度检定点应在

规定的范围内均匀分布地选取3点进行(如20km/h 、100km/h    和200km/h  等)。对每 个速度点相应的频率值用通用计数器循环测量3次，取3次测量的平均值作为该速度点 的频率实际值。闸门时间设置为10s。

2)按式(2)计算频率误差：

△fa=fui—fim                                                                (2)

式中：△fa----频率误差， Hz, 保留一位有效数字；

Ja—— 频率实际值， Hz;

fuo    - 多普勒频率理论值， Hz,   按式(1)计算取位至0 . 1Hz。 其频率误差应符合本规程第4.2.2.1条的要求。

6.3.4.2  目标速度模拟装置频率稳定度的检定

1)频率稳定度检定框图见图1或图2。由日标速度模拟装置输出频率信号，速度检定 点应在规定的范围内均匀分布地选取3点进行(如20km/h 、100km/h  和200km/h  等)。

通用计数器

分频器

目标速度模拟装置

图 2  频率稳定度检定框图

方法一 ：见图2。用通用计数器测量目标速度模拟装置输出周期，按照本规程 第4.2.2.2条的要求调节分频器的分频倍数，选取规定的取样时间。对频率信号连续取 样，取样组数m 为100。

方法二：见图1。用通用计数器(其闸门时间任意可调)测量目标速度模拟装置输 出频率，选取规定的取样时间。对频率信号连续取样，取样组数m 为100。

2)按式(3)计算方法一的频率稳定度σ:

(3)

式中：元， z,iHi——     分别为分频后取样时间的平均值、第i 和 第i+1   次测量的取样

时间值， ms;

m—— 测量的组数；

k₂--- 单位换算因子，k₂=10~3;

M——分频器的分频倍数；

p——周期倍乘(扩展)倍数。

3)按式(4)计算方法二的频率稳定度σ:

(4)

式 中 ：f,f;-—             分别为第 i 和第i+1    次频率测量值， Hz。

其频率稳定度应符合本规程第4.2.2.2条的要求。

6.3.4.3  目标速度模拟装置1h 频率波动的检定

1)频率波动检定框图见图1所示。由目标速度模拟装置输出频率信号，速度 检定点应在规定的范围内均匀分布地选取3点进行(如20km/h 、100km/h     和 200km/h   等)。

2)通用计数器闸门时间设置为10s,   每 隔 5min 用通用计数器测量目标速度模拟装 置输出频率一次，共测量1h。

3)按式(5)计算频率波动S:

(5)

式中：famx——1h   内频率测得的最大值， Hz;

fimm——1h 内频率测得的最小值， Hz。

其频率波动应符合本规程第4.2.2.3条的要求。

6.3.4.4  速度误差的计算

按式(6)计算速度误差A:

A=2√ △i+△2+△                             (6)

式中： A-------速度误差， km/h;

△:—顺率误差带来的述度误卷，km/h,

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/648016126001006031