# 光学经纬仪型式评价大纲

1 范围

本大纲适用于DJo₇ 、DJ₁ 、DJ₂ 、DJs  光学经纬仪的型式评价。

2  引用文献

JJG 414—2003  光学经纬仪

JJG 949—2000  经纬仪检定装置

GB/T  3161—2003 光学经纬仪

GB/T  2423.4—2008  电工电子产品环境试验第二部分：试验方法  试验 Db:   交 变湿热(12 h+12   h循环)

JB/T 9329—1999  仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

使用本大纲时，注意使用上述引用文献的有效版本。

3 概述

光学经纬仪(下称经纬仪)是用于测量水平角和竖直角的精密光学仪器。光学经纬 仪按标称一测回水平方向标准偏差划分有 DJo₇ 、DJ₁ 、DJ₂ 、DJ₆  多个级别。

4  法制管理要求

4.1 计量单位

经纬仪应采用法定计量单位。

4.2 计量法制标志和计量器具标识

在经纬仪明显部位，应标注有计量法制标志和计量器具标识，标志、编号和说明应 清晰可辨，牢固可靠。

4.2.1 计量法制标志

计量法制标志一般包括：计量器具制造许可证编号及    标志，新产品可留有相

应位置(只对国产仪器)。

4.2.2  计量器具标识

计量器具标识一般应包括：仪器名称、生产厂名、型号、制造日期、出厂编号。

4.3 提供审查的技术文件和试验样机

4.3.1  提供审查的技术文件

4.3.1.1 样机照片；

4.3.1.2  产品标准(含检验方法);

4.3.1.3  总装图和主要零部件图；

4.3.1.4  使用说明书；

4.3.1.5  按照产品标准全项所做的试验报告。

4.3.2  提供的试验样机

申请单位应提供自己生产的样机。申请单位可以按单一产品提出申请，也可以按系 列产品提出申请。凡按单一产品申请的， 一般情况下应提供三台样机；按系列产品申请 的，每个系列产品中抽取三分之一有代表性的规格产品；每种规格提供试验样机的数 量，按申请单一产品的原则执行；按以上原则，数量太多的，可适当减少样机数量。具 有代表性的规格，由受理申请的政府计量行政部门与承担试验的技术机构根据申请单位 提供的技术文件确定。

5 计量要求

5.1  望远镜的分辨力

望远镜十字丝中心附近分辨力不得大于按式(1)计算的值：

(1)

式中：α——分辨力，(");

D---     望远镜物镜有效孔径，mm;

K          系数，倒像采用K=1.2,  正像采用K=1.4。

5.2  望远镜放大率

望远镜实际放大率与其标称值之偏差的下限应不超过标称值的5%, 5.3 望远镜物镜有效孔径

望远镜物镜实际有效孔径与其标称值之偏差的下限应不超过标称值的5%。 5.4 水准器轴与竖轴的垂直度

经纬仪水准器轴应与竖轴垂直，其垂直度偏差不得超过水准器格值的1/2。 5.5  照准部旋转正确性

各级经纬仪照准部旋转正确性不得超过水准器格值的4/5。

5.6 视准轴与横轴的垂直度

各级经纬仪视准轴与横轴的垂直度应不超过表1的要求。

5.7  横轴与竖轴的垂直度

各级经纬仪横轴与竖轴的垂直度应不超过表1的要求。

5.8  竖直度盘指标差

各级经纬仪竖直度盘指标差应不超过表1的要求。

5.9 望远镜调焦运行误差

各级经纬仪望远镜调焦运行误差应不超过表1的要求。

5.10 光学对中器视轴与竖轴同轴度

光学对中器视轴应与竖轴重合，其同轴度在0.6 m～1.5    m 高度内误差不大于

1  mm。

5.11  竖直度盘指标自动补偿误差

各级经纬仪竖直度盘指标自动补偿误差应符合表1的要求。

5.12  一测回水平方向标准偏差

各级经纬仪一测回水平方向标准偏差应不超过表1的要求。

5.13 一测回竖直角测角标准偏差

各级经纬仪一测回竖直角测角标准偏差应不超过表1的要求。

表 1  计 量 要 求

| 序号 | 项 目 | 性能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Jo₂级 | D J₂级 | D J₂级 | DJs级 |
| 1 | 望远镜的分辨力 |  |  |  |  |
| 2 | 望远镜放大率 | 下限应不超过标称值的5% |  |  |  |
| 3 | 望远镜物镜有效孔径 | 下限应不超过标称值的5% |  |  |  |
| 4 | 水准器轴与竖轴的垂直度(格) | 0.5 |  |  |  |
| 5 | 照准部旋转正确性(格) | 0.8 |  |  |  |
| 6 | 视准轴与横轴的垂直度(") | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 7 | 横轴与竖轴的垂直度(”) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 8 | 竖盘指标差(") | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 9 | 望远镜调焦运行误差(”) | 6 | 6 | 10 | 15 |
| 10 | 光学对中器视轴与竖轴同轴度(mm) | 1 |  |  |  |
| 11 | 竖盘指标自动补偿误差(") | 3 |  |  | 4.5 |
| 12 | 一测回水平方向标准偏差(”) | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 4 |
| 13 | 一测回竖直角测角标准偏差(“) | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 注：进口经纬仪的一测回水平方向标准偏差和一测回竖直角测角标准偏差不得大于其出厂标 称值，其他检验项目应本着就高不就低的原则对照表1相应等级的要求执行。 |  |  |  |  |  |

6 通用技术要求

6.1 外观质量及相互作用

6.1.1  经纬仪外表应无脱漆、锈蚀和碰伤；零件结合处应齐整，密封良好。

6.1.2  望远镜十字分划板、度盘、游标或测微尺分划线应成像清晰、不应有刻线粗细 不均、断线等现象。

6.1.3  光学部件的表面不应有水迹、油迹及灰尘、擦伤、霉点和麻点，胶合面不应有 脱胶现象、镀膜面应无脱膜腐蚀现象。

6.1.4  望远镜旋转时，应松紧适宜，平滑舒适。当望远镜调焦到无穷远时，放松横轴 制动螺旋，望远镜应保持平衡，不应有超过视场1/4的自行转动现象。

6.1.5 读数显微镜视场内应有足够而均匀的亮度，无明显像差和视差。

6.2  望远镜分划板竖丝的铅垂度

经纬仪整平时，望远镜竖丝应铅垂。

6.3  工作温度试验

6.3.1 高温试验

高温45℃±2℃,保温2 h。试验后经纬仪各部分的润滑脂应无流失现象，各转动

部分应无不灵活现象，电镀及油漆表面应无脱皮或起泡，视场内应无影响读数及光学零

件应无脱胶等现象。

6.3.2  低温试验

低温-25℃±2 ℃,保温2 h。试验后经纬仪各部分的润滑脂应不凝固，各转动部 分应无咬紧、阻滞和转动不灵活现象，光学零件应无脱胶，视场内应无影响读数等 现象。

6.4 运输、环境试验

6.4.1  碰撞试验

安放在仪器箱内的经纬仪紧固在振动台上，以脉冲重复频率(60～100)次/min,  加速度100 m/s²,    连续冲击1000次。试验后目视及手动检查外观及各部分相互作用。

6.4.2  低温运输环境试验

试验温度： 一40℃±3℃,保温时间：8 h,   降温速度：每分钟不大于1℃,试验 后使包装件温度升至室温取出，取出后目视及手动检查外观及各部分相互作用，并在常

温下放置24 h 以上。

6.4.3  跌落试验

6.4.3.1  自由跌落

仪器包装件从250 mm 高度，以自由落体方式跌落至平整坚硬的水泥地面或钢板台 面上4次。试验后目视及手动检查外观及各部分相互作用。

6.4.3.2  倾斜跌落

仪器包装件底面每一棱边沿倾角30°、高度250 mm 的试验台滑落各1次。试验后 目视及手动检查外观及各部分相互作用。

6.4.4  高温湿热环境试验

温度为55℃,升温速度：每分钟不大于1℃,相对湿度为93%,以24 h 为1个周 期，共做2周期试验。取出后目视及手动检查外观及各部分相互作用，并在常温下放置 24 h以上。

完成6.3、6.4的试验后，经纬仪仍能正常工作，按表1的项目进行计量性能试验， 试验结果应符合表1要求。

7  型式评价项目

光学经纬仪的型式评价项目见表2。

表2  光学经纬仪的型式评价项目

| 序号 | 型式评价项目 | 重要性分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、法制管理要求 |  |  |  |
| 1 | 计量单位 | 主要 |  |
| 2 | 计量法制标志和计量器具标识 | 主要 |  |
| 3 | 提供审查的技术资料和试验样机 | 主要 |  |

表2(续)

| 序号 | 型式评价项目 | 重要性分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、计量要求 |  |  |  |
| 4 | 望远镜的分辨力 | 主要 |  |
| 5 | 望远镜放大率 | 主要 |  |
| 6 | 望远镜物镜有效孔径 | 主要 |  |
| 7 | 水准器轴与竖轴的垂直度 | 主要 |  |
| 8 | 照准部旋转正确性 | 主要 |  |
| 9 | 视准轴与横轴的垂直度 | 主要 |  |
| 10 | 横轴与竖轴的垂直度 | 主要 |  |
| 11 | 竖盘指标差 | 主要 |  |
| 12 | 望远镜调焦运行误差 | 主要 |  |
| 13 | 光学对中器视轴与竖轴同轴度 | 主要 |  |
| 14 | 竖直度盘指标自动补偿误差 | 主要 |  |
| 15 | 一测回水平方向标准偏差 | 主要 |  |
| 16 | 一测回竖直角测角标准偏差 | 主要 |  |
| 三、通用技术要求 |  |  |  |
| 17 | 外观质量及相互作用 | 次要 |  |
| 18 | 望远镜分划板竖丝的铅垂性 | 主要 |  |
| 19 | 高温试验 | 主要 |  |
| 20 | 低温试验 | 主要 |  |
| 21 | 碰撞试验 | 主要 |  |
| 22 | 低温运输环境试验 | 主要 |  |
| 23 | 跌落试验 | 主要 |  |

| 中 A | 高温湿热环境试验 | 主要 |  |
| --- | --- | --- | --- |

8  试验项目的试验方法和条件

8.1 法制管理要求

8.1.1 试验目的

检验样机及受检单位提供的相关资料是否符合本大纲第4章的要求。 8.1.2  试验程序

按照本大纲4.1、4.2、4.3的要求，对样机及技术资料逐条审查。 8.1.3  合格判据

其结果符合本大纲第4章的要求为合格。

8.2 计量要求

8.2.1  望远镜的分辨力 8.2.1.1  试验目的

检验经纬仪望远镜的分辨力在试验条件下是否符合本大纲5.1的要求。 8.2.1.2 试验条件

在室内常温下进行试验；

试验场地应保持干燥、清洁；试验用标准装置稳定可靠，不受震动的影响。 8.2.1.3  试验设备

焦距为500 mm 以上的平行光管一台，其焦平面上安装与被检望远镜分辨力相适应 的条纹分辨力板，其每一线条单元图案及线条宽度应符合JB/T   9328的规定。

8.2.1.4  试验程序

将经纬仪安置在试验台上，瞄准平行光管，将望远镜调焦至能清晰地观察到平行光 管中分辨力板(允许加屈光度计),观察分辨力板在望远镜分划板十字丝中心附近的像， 找出四组都能清晰分辨的最大组号，分辨力以物面上刚能被分辨的两点对入瞳中心的张 角来度量。

8.2.1.5 数据处理

望远镜的分辨力按式(2)计算：

(2)

式中：α——分辨力，(");

d—— 能清晰分辨的最小条纹宽度， mm;

f—— 平行光管焦距， mm;

p—— 弧度化为角度的系数，p=206265。

8.2.1.6  合格判据

其结果符合表1的要求为合格。

8.2.2  望远镜放大率

8.2.2.1  试验目的

检验经纬仪望远镜的放大率在试验条件下是否符合本大纲5.2 的要求。 8.2.2.2  试验条件

在室内常温下进行试验；

试验场地应保持干燥、清洁；试验用标准装置稳定可靠，不受震动的影响。 8.2.2.3 试验设备

圆形孔板，直径小于望远镜物镜通光孔径；

倍率计(或读数显微镜)。

8.2.2.4 试验程序

在望远镜物镜前，垂直于物镜光轴设置一圆形孔板。将望远镜调焦至无穷远，目镜 的屈光度圈调至零位，用漫射光照明圆孔板，在望远镜出射光瞳平面处可得孔板圆孔的 像，它的直径可用倍率计或读数显微镜测得。

8.2.2.5  数据处理

采用公式(3)计算望远镜放大率：

(3)

式中： F—— 望远镜放大率；

D—— 孔板圆形孔的直径， mm;

D'—— 孔板圆形孔像的直径， mm。

8.2.2.6  合格判据

其结果符合表1的要求为合格。

8.2.3  望远镜物镜有效孔径

8.2.3.1  试验目的

检验经纬仪望远镜的物镜有效孔径在试验条件下是否符合本大纲5.3的要求。 8.2.3.2  试验条件

在室内常温下进行试验；

试验场地应保持干燥、清洁；

试验用标准装置稳定可靠，不受震动的影响。

8.2.3.3  试验设备

倍率计(或读数显微镜)。

8.2.3.4  试验程序

望远镜物镜前不装孔板，用倍率计或读数显微镜按本大纲8.2.2.4方法量得望远镜 出射光瞳直径。

8.2.3.5  数据处理

望远镜物镜的有效孔径按式(4)计算：

D₀=D₀'F                                                                       (4)

式 中 ：Do—     望远镜物镜的有效孔径， mm;

D₀'—— 望远镜出射光瞳直径， mm;

r——   望远镜放大率。

8.2.3.6  合格数据

其结果符合表1的要求为合格。

8.2.4  水准器轴与竖轴的垂直度

8.2.4.1  试验目的

检验经纬仪的水准器轴与竖轴的垂直度在试验条件下是否符合本大纲5.4的要求。 8.2.4.2  试验条件

在室内常温下进行试验；

试验场地应保持干燥、清洁；

试验用标准装置稳定可靠，不受展动的影响。

8.2.4.3  试验设备

经纬仪检定装置。

8.2.4.4  试验程序

将被检经纬仪安装在检定台上并精确整平，旋转照准部使其管状水准器与任意两脚

螺旋连线平行，调整脚螺旋使水准气泡精确居中，旋转照准部180°,观测气泡位置， 取气泡位置偏移量的一半为垂直度偏差。

8.2.4.5  合格判据

其结果符合表1的要求为合格。

8.2.5  照准部旋转正确性

8,2.5.1  试验目的

检验经纬仪的照准部旋转正确性在试验条件下是否符合本大纲5.5的要求。 8.2.5.2  试验条件

在室内常温下进行试验；

试验场地应保持干燥、清洁；

试验用标准装置稳定可靠，不受震动的影响。

8.2.5.3 试验设备

经纬仪检定装置。

# 8.2.5.4  试验程序

精确整平经纬仪，读取照准部上的管状水准器水准气泡两端读数；顺时针方向旋转 照准部，每隔90°读取水准气泡一次，顺时针方向进行两周检验。

逆时针方向旋转照准部，每隔90°读取水准气泡一次，共进行两周。

取每一周中对径位置读数的平均值为观测值，四周中最大观测值与最小观测值之差 为照准部旋转的正确性。

# 8.2.5.5 合格判据

其结果符合表1的要求为合格。

8.2.6  视准轴与横轴的垂直度

8.2.6.1 试验目的

检验经纬仪的视准轴与横轴的垂直度在试验条件下是否符合本大纲5.6的要求。 8.2.6.2  试验条件

在室内常温下进行试验；

试验场地应保持干燥、清洁；

试验用标准装置稳定可靠，不受震动的影响。

8.2.6.3 试验设备

经纬仪检定装置：

平行光管分划板分度允许误差：3”;

水平目标位置正确性：15”;

立轴多齿分度台最大分度间隔误差：0.3”。

8.2.6.4  试验程序

将经纬仪安置在升降工作台上，选用对径安放(夹角为180°)的两个平行光管I  和Ⅱ,其视准轴应在同一水平线上，其中一支须装有格值不大于30”的分划板，如图1

所示。

精确整平经纬仪，以正镜位置瞄准I  光管的十字线中心，固定照准部，纵转望远镜 照准Ⅱ光管的水平线，光管读数b₁  (格)。再旋转照准部以倒镜位置照准I  光管，重复

上述操作，读数b₂  (格)。

图1 视准轴与横轴的垂直度检验示意图

视准轴与横轴的垂直度也可用多齿分度台和光管Ⅱ组成的装置检定，检定方法见附

录 A。

8.2.6.5  数据处理

按式(5)计算望远镜视准轴对横轴的垂直度C':

(5)

式中：     平行光管Ⅱ分划板横丝格值，(”/格)。

8.2.6.6  合格判据

其结果符合表1的要求为合格。

8.2.7 横轴与竖轴的垂直度

8.2.7.1  试验目的

检验经纬仪的横轴与竖轴的垂直度在试验条件下是否符合本大纲5.7的要求。 8.2.7.2  试验条件

在室内常温下进行试验；

试验场地应保持干燥、清洁；

试验用标准装置稳定可靠，不受震动的影响。

8.2.7.3  试验设备

经纬仪检定装置：

平行光管分划板分度允许误差：3”;

竖直目标定位重复性：0.5”;

竖直方向分度误差：1.0”。

8.2.7.4  试验程序

将带有十字丝分划板的平行光管I  和平行光管Ⅱ大致处于同一铅垂面内。高、低两 光管相对水平方向的夹角约为30°,两夹角对称度小于30'。

图2  高低点法试验装置示意图

精确整平经纬仪，以正镜位置瞄准平行光管I 的十字丝分划板中心，向下旋转望远 镜照准平行光管Ⅱ,并在其横丝上读取望远镜十字线竖丝所在位置的格数A;  以倒镜位 置重复上述操作并读取格数 B。 此为一测回。这一检定应不少于3个测回。取平均值为 最后结果。

8.2.7.5  数据处理

横轴与竖轴的垂直度按式(6)计算：

(6)

式中： t—— 平行光管Ⅱ分划板横丝格值，(”/格);

β—平行光管与水平方向的夹角。

8.2.7.6  合格判据

其结果符合表1的要求为合格。

8.2.8  竖盘指标差

8.2.8.1  试验目的

检验经纬仪的竖盘指标差在试验条件下是否符合本大纲5.8的要求。 8.2.8.2  试验条件

在室内常温下进行试验；

试验场地应保持干燥、清洁；

试验用标准装置稳定可靠，不受震动的影响。

8.2.8.3  试验设备

经纬仪检定装置：

平行光管分划板分度允许误差：3”;

水平目标位置正确性：15”。

8.2.8.4  试验程序

精确整平经纬仪，以正镜位置用望远镜分划板十字丝横丝瞄准水平位置平行光管十 字丝分划中心，符合水泡，然后读取竖直度盘读数，取两次读数的平均值 L;   望远镜翻 转180°,旋转照准部，以盘右位置重复上述过程，取两次读数的平均值R。

8.2.8.5  数据处理

竖盘指标差I 按式(7)或式(8)计算(公式的选择见仪器说明书):

(7)

I=(I+R)-180°                                                                         (8)

8.2.8.6  合格判据

其结果符合表1的要求为合格。

8.2.9  望远镜调焦运行误差

8.2.9.1  试验目的

检验经纬仪的望远镜调焦运行误差在试验条件下是否符合本大纲5.9的要求。 8.2.9.2  试验条件

在室内常温下进行试验；

试验场地应保持干燥、清洁；

试验用标准装置稳定可靠，不受震动的影响。

8.2.9.3  试验设备

准线装置：准线仪(可以在不少于5个位置上设置目标)或准线光管(带有不少于 5块分划板以形成不同位置的目标);

视准线的直线度：3”,准线误差带有修正值。

8.2.9.4 试验程序

将经纬仪安置在检定台上，照准准线装置(如图3所示)。

图 3  准线装置各目标位置示意图

调节经纬仪照准部和准线装置微调螺丝，使经纬仪与准线装置无穷远和最近目标 (十字丝)中心重合。以正镜位置从最近处到无穷远对各个目标逐个瞄准，并读取水平 角读数，再从无穷远到最短近处进行上述检验作为返测，取各点往返测读数的平均值为 L;。 以倒镜位置重复上述检验，读取各点平均值R;。

8.2.9.5  数据处理

视轴各点的照准差按式(9)求得：

(9)

式中： C;——视轴各点的照准差。

望远镜调焦运行误差按式(10)计算：

△C;=C。-C;                                                              (10)

式中：△C;——望远镜调焦运行误差。

取△C; 绝对值最大值为检验结果。

8.2.9.6 合格判据

其结果符合表1的要求为合格。

8.2.10 光学对中器视轴与竖轴的同轴度

8.2.10.1 试验目的

检验经纬仪的光学对中器视轴与竖轴的同轴度在试验条件下是否符合本大纲5.10 的要求。

8.2.10.2  试验条件

在室内常温下进行试验；

试验场地应保持干燥、清洁；

试验用标准装置稳定可靠，不受震动的影响。

8.2.10.3  试验设备

经纬仪检定装置。

8.2.10.4  试验程序

对于光学对中器安置在仪器基座上的经纬仪，固定照准部，转动仪器座，观测距经

纬仪0 .6 m 和1 . 5m 处分划板上的最大变化量；对于光学对中器安置在照准部上的经 纬仪，固定经纬仪的仪器座，转动照准部，观测在经纬仪0.6 m 和1 . 5 m 处分划板上 的最大变化量，取上述检定所得的最大变化量绝对值的一半为试验结果。

8.2.10.5  合格判据

其结果符合表1的要求为合格。

8.2.11  竖盘指标自动补偿误差

8.2.11.1  试验目的

检验经纬仪的竖盘指标自动补偿误差在试验条件下是否符合本大纲5.11的要求。 8.2.11.2  试验条件

在室内常温下进行试验；

试验场地应保持干燥、清洁；

试验用标准装置稳定可靠，不受震动的影响。

8.2.11.3  试验设备

经纬仪检定装置：

平行光管分划板分度允许误差：3”;

水平目标位置正确性：15”。

8.2.11.4  试验程序

将经纬仪安置在带微倾功能的工作台上，使经纬仪望远镜与平行光管物镜相对排 列，整平经纬仪，升降工作台使其视轴与平行光管光轴基本重合。

以平行光管分划板十字丝中心为目标，调整微倾装置，使经纬仪先后处于五个状态 (经纬仪竖轴位于铅垂和前、后、左、右各倾2'的整置状态为 i=1,2,3,4,5) 。         测 量天顶距Z。

8.2.11.5  数据处理

按式(11)计算各状态时的天顶距

(11)

以竖轴五个状态的天顶距读数平均值为基准，按式(12)计算天顶距变化量：

(12)

式中：△Z;——第 i 状态的天顶距变化量。

取△Z; 的绝对值最大值为试验结果。

8.2.11.6  合格判据

其结果符合表1的要求为合格。

8.2.12  一测回水平方向标准偏差

8.2.12.1  试验目的

检验经纬仪的一测回水平方向标准偏差在试验条件下是否符合本大纲5.12的要求。 8.2.12.2  试验条件

在室内常温下进行试验；

试验场地应保持干燥、清洁；

试验用标准装置稳定可靠，不受震动的影响。

8.2.12.3  试验设备

经纬仪检定装置：

平行光管分划板分度允许误差：3”;

水平目标位置正确性：15”

水平目标定位重复性：0.2”;

立轴多齿分度台最大分度间隔误差：0.3”。

8.2.12.4 试验程序

沿经纬仪水平方向的圆周上，安置4～6个平行光管作为照准目标，用全圆方向观 测法进行检定。平行光管的布局应呈随机状态，夹角的角值为度、分、秒分布。

为确保检定结果可靠度，对半测回归零差、 一测回二倍照准差互差及各测回方向值 互差作出参考限差规定，见表3。

半测回归零差超限时，应重测该测回； 一测回二倍照准差互差和各测回方向值互差 超限时，应重测超限方向(带上零方向)或重测一测回； 一测回重测方向数超过该测回 全部方向数的三分之一时，应重测该测回；如果检定过程中重测方向数超过全部方向数 的三分之一时，应重测全部测回。

将经纬仪安置在检定台上，精确调平，整置水平度盘于受检位置。照准部顺时针方 向旋转一周后，以正镜位置照准目标1,测微器两次读数，并取平均值为Ln 。 依次照 准目标2,3, … ,n, 分别读数，并取平均值Ly。 最后照准起始目标1,回零读数仅用 来检核观测成果，不参加一测回水平方向标准差的计算。

表 3  测回数及限差

| 经纬仪型号 | DJo₇ | DJ: | DJ₂ | DJ₅ | DJ₃₀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测回数 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| 半 测 回 归 零 差 ( ) | 2 | 3 | 4 | 12 | ■— |
| 一测回二倍照准差互差(“) | 5 | 6 | 8 | 30 | 90 |
| 各测回方向值互差() | 4 | 6 | 6 | 18 |  |

将经纬仪望远镜翻转180°,以逆时针方向旋转，分别照准目标1, n,…,3,2, 1,分别读数取平均值R;。

上述操作为一测回，变换水平度盘起始位置(根据测回数 m, 将度盘读数改变 180°/m), 重复上述测回的观测，依次求出各测回的观测结果。

一测回水平方向标准偏差也可用多齿分度台与平行光管组成的装置检定，具体方法 见附录 B。

8.2.12.5  数据处理

首先，计算各测回观测中各目标正镜倒镜读数平均值x;:

;i=1,2,…,m;j=1,2,…,n                                             (13)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/655202202002011043