# 分辨力板检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的分辨力板的检定。

一  概     述

分辨力板主要用于测量光学零部件、望远系统、望远镜物镜、体视显微镜与投影物 镜的分辨能力。

分辨力板按图案形式，分为A 型与B 型两种。

A型分辨力板的图案由线宽递减的25个线条组合单元、菱形图案，以及两对短线 标记组成(见图1)。

图 1 A 型分辨力板图案

A 型分辨力板相邻两单元的线条宽度的公比为1/}2(近似0.94)。

一套A 型分辨力板由编号为A1～A7 七块分辨力板组成。

A型分辨力板的每一线条组合单元，均由相邻互成45°的4组明暗相间的平行线条 组成。

明线线条宽度与暗线线条宽度相同。相邻两明(或暗)线条中心间距，称为线条中 心距。线条中心距等于线条宽度的2倍。

A 型分辨力板明(暗)线条的宽度与长度见表1。

设所用平行光管的物镜焦距为fmm,  线条宽度为bmm, 则图案相邻线条的角距a为

表  1

| 分辨力板号 |  | Al | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元号 | 每一组的明 暗线条总数 | 线 条 宽 度/μm |  |  |  |  |  |  |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 7 7 7 7 9 9 9 11 11 11 13 13 15 15 15 17 11 13 13 13 15 15 17 17 19 | 160 151 143 135 127 120 113 107 101 95.1 89.8 84.8 80.8 75.5 71.3 67.3 63.5 59.9 56.6 53.4 50.4 47.6 44.9 42.4 40.0 | 80.0 75.5 71.3 67.3 63.5 59.9 56.6 53.4 50.4 47.6 44.9 42.4 40.0 37.8 35.6 33.6 31.7 30.0 28.3 26.7 25.2 23.8 22.4 21.2 20.0 | 40.0 37.8 35.6 33.6 31.7 30.0 28.3 26.7 25.2 23.8 22.4 21.2 20.0 18.9 17.8 16.8 15.9 15.0 14.1 13.3 12,6 11.9 11.2 10.6 10.0 | 20.0 18.9 17.8 16.8 15.9 15.0 14.1 13.3 12.6 11.9 11.2 10.6 10.0 9.44 8.91 8.41 7.94 7.49 7.07 6.67 6.30 5.95 5.61 5.30 5.00 | 10.0 9.44 8.91 8.41 7.94 7.49 7.07 6.67 6.30 5.95 5.61 5.30 5.00 4.72 4.45 4.20 3.97 3.75 3.54 3.34 3.15 2.97 2.81 2.65 2.50 | 7.50 7.08 6.68 6.31 5.95 5.62 5.30 5.01 4.72 4.46 4.21 3.97 3.75 3.54 3.34 3.15 2.98 2.81 2.65 2.50 2.36 2.23 2.10 1.99 1.88 | 5.00 4.72 4.45 4.20 3.97 3.75 3.54 3.34 3.15 2.97 2.81 2.65 2.50 2.36 2.23 2.10 1.98 1.87 1.77 1.67 1.57 1.49 1.40 1.32 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线条长度 /mm | 1～16单元 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | 0.0562 | 0.0375 |
|  | 17～25单元 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.0375 | 0.025 |

A 型分辨力板上两对彼此平行且距离相等的短线标记，称为基线。每对基线中心的 距离，称为基线间距 B。

A 型分辨力板的基线间距见表2。

表 2

| 分辨力板号 | Al | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基线间距B/mm | 19.2 | 9.6 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
| 间距允差/μm | ±48 | ±24 | ±12 | ±6 | ±3 | ±2.2 | ±1.5 |
| 间距互差允差/μm | 48 | 24 | 12 | 6 | 3 | 2.2 | 1.5 |

B 型分辨力板的图案为明暗相同的楔形线组成的圆状辐射形图案。

一套B 型分辨力板由3块组成，其编号为B1,B2,B3 。   分别见图2(a) 与(b)。

(a)

(b)

图 2 B 型分辨力板图案

(a)B1号与 B2号分辨力板图案       (b)B3 号分辨力板图案

B 型分辨力板的参数及尺寸见表3。

分辨力板的有效范围见表4。

分辨力板和保护玻璃采用无色光学玻璃 K9 制造，其外形为圆片形。 对毛坯的要求(有效范围内)如下：

不允许有疵病与气泡。

N≤5

△N≤1

θ≤5’

表  3

| 分辨力板号 | B1 | B2 | B3 |
| --- | --- | --- | --- |
| φ/mm | D | D | D/4 |
| g/mm | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
| d/mm | —— | — | 3D/4 |
| n | 36 | 72 | 72 |
| β/° | 5 | 2.5 | 2.5 |
| 注：(1)D为分辨力板有效孔径； (2)n为明(暗)线条数； (3)β为楔形线的楔角。 |  |  |  |

表 4

| 分辨力板号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2 | B3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 右效范围/mm (直径 | 30 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | D | D | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二  技  术  要  求

1 外观

分辨力板上应标明分辨力板号，A 型分辨力板内还应标明单元号和基线间距，单元 号的字高等于单元线条长度。字母，数字和基线上的疵病，不得影响外观和使用。

2 表面质量

2.1 分辨力板与保护玻璃胶合后，在有效范围内不允许有脱胶。

2.2 B 型分辨力板上，在6倍放大镜下观察，不得有影响使用和外观的疵病。

2.3  胶合后的A 型分辨力板上允许有下列疵病。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/655222143041011041