学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）114－2023

新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）114－2023

石油产品库仑硫分析仪校准规范

Calibration Specification for Petroleum Products

Coulomb Sulfur Analyzers

2023-12-18 发布	2024-06-18 实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局	发 布

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）114－2023

石油产品库仑硫分析仪校准规范

Calibration Specification for Petroleum Products

Coulomb Sulfur Analyzers

JJF（新）114—2023

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主要起草单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参加起草单位：塔城地区质量与计量检测所

中国石油独山子石化公司

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

阿克苏地区计量检定所

本规范委托新疆维吾尔自治区物理化学计量技术委员会负责解释

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）114－2023

本规范主要起草人：

黄翠萍（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

孟	伟（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

曹永锋（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

参加起草人：

李	东（塔城地区质量与计量检测所）

李	俊（中国石油独山子石化公司）

安绍辉（乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质

量监测站））

周	洁（阿克苏地区计量检定所）

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）114－2023

目	录

引言………………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1	范围……………………………………………………………………………………（1）

2	引用文件………………………………………………………………………………（1）

3	概述……………………………………………………………………………………（1）

4	计量特性………………………………………………………………………………（2）

5	校准条件………………………………………………………………………………（2）

5.1	环境条件……………………………………………………………………………（2）

5.2	测量标准及其他设备………………………………………………………………（2）

6	校准项目和校准方法…………………………………………………………………（3）

6.1 示值误差……………………………………………………………………………（3）

6.2	重复性………………………………………………………………………………（3）

6.3	检出限………………………………………………………………………………（4）

7	校准结果表达…………………………………………………………………………（4）

8	复校时间间隔…………………………………………………………………………（5）

附录 A 石油产品库仑硫分析仪校准记录参考格式……………………………………（6）

附录 B 校准证书内页格式………………………………………………………………（7）

附录 C 示值误差的不确定度评定示例…………………………………………………（9）

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）114－2023

引	言

本规范依据JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071—2010《国

家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》等

基础性系列规范进行制定。

在编制过程中，本规范主要参考了 NB/SH/T 0253-2021《轻质石油产品中总

硫含量的测定 电量法》的技术要求和试验方法。

本规范为首次发布。

II

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

ｏｍ

标

准

下

载

硫转化为二氧化硫，随载气进入滴定池，与电解液中三碘离子（I3 ）发生如下反应：

JJF（新）114－2023

石油产品库仑硫分析仪校准规范

1	范围

本规范适用于基于电量法测定轻质石油产品中总硫含量的石油产品库仑硫分析仪

的校准。

2	引用文件

本规范引用了下列文件：

NB/SH/T 0253-2021《轻质石油产品中总硫含量的测定 电量法》

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用

文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	概述

石油产品库仑硫分析仪（以下简称仪器）适用于石油产品中硫含量的测量，其工

作原理为：将样品送入（900～1200）℃的高温裂解管中，氧气作为反应气，载气为惰

性气体（如氩气、氦气等），样品在氧气和惰性气体的混合气流中裂解氧化，其中的

-

3

I  SO2  H2O  3I  SO3  2H

电解液中三碘离子被消耗后浓度降低，指示-参比电极对间电位差发生变化，并将

该信号输入微库仑仪放大器，经放大后输出电压信号并将其加到电解电极对上，在电

解阳极表面发生如下反应：

3

3I  I  2e

被消耗的三碘离子得到补充，消耗的电量就是电解电流对时间的积分，根据法拉

第电解定律即可计算出试样中的硫含量。

石油产品库仑硫分析仪的结构如图 1 所示。

1

| 校准项目 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cs＜10.0 mg/L | 10.0 mg/L≤cs＜100 mg/L | cs≥100 mg/L |
| 示值误差 | 不超过±0.5 mg/L | 不超过±8% | 不超过±6% |
| 重复性 | ≤0.3 mg/L | ≤4% | ≤3% |
| 检出限 | ≤0.2 mg/L | --- | --- |
| 注：以上所有指标不是用于合格性判别，仅供参考。 |  |  |  |

| 序号 | 标准物质量值范围 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量＜10.0 mg/L | U≤0.2 mg/L，k=2。 |
| 2 | 10.0 mg/L≤硫含量＜100 mg/L | U≤1 mg/L，k=2。 |
| 3 | 硫含量≥100 mg/L | Urel≤5%，k=2 |

ｏｍ

标

准

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

下

载

JJF（新）114－2023

图 1.石油产品库仑硫分析仪结构示意图

4	计量特性

仪器的计量特性见表 1。

表 1 计量特性

5	校准条件

5.1	环境条件

5.1.1	环境温度（10～35）℃；相对湿度不大于 80%。

5.1.2 电源电压及频率：电压（220±22）V，频率（50±1）Hz，仪器接地良好。

5.1.5	仪器的工作台面应平整、牢固，无明显机械振动，周围无灰尘、腐蚀性气体、

强电场和强磁场的干扰，避免温度急剧变化及阳光直射。

5.2	测量标准及其他设备

5.2.1	测量标准

校准应使用经国家计量行政部门批准的有证标准物质。

表 2  有证标准物质

2

ｏｍ

标

准

下

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

学

兔

ｘｗ

．ｃ

载

JJF（新）114－2023

5.2.2 其它设备

5.2.2.1 微量进样器：量程 10 L，最大允许误差±8.0%；

6	校准项目和校准方法

6.1 示值误差

开机预热 30 min 以上，设置好偏压、载气流速、气化段和燃烧段温度等条件，待

仪器稳定后，根据仪器说明书要求校准仪器，使其进入正常工作状态。依次在硫含量

cs＜10 mg/L,10.0 mg/L≤cs＜100 mg/L,cs≥100 mg/L 三个范围内分别选择一种标准物

质进行测量，每种标准物质重复测量 3 次，记录仪器测得的各标准物质的测量值。

当标准物质浓度 cs＜10.0 mg/L 时，按公式（1）计算示值误差 c ；当标准物质浓

度 cs≥10.0 mg/L 时，按公式（2）计算示值误差 cr 。

c  c  cs

（1）

cr

c  cs

cs

100%

(2)

式中：

c ——3次测量值的算术平均值，mg/L；

cs——标准物质的认定值，mg/L。

6.2 重复性

在 6.1 的测量条件下，根据使用需求选取使用范围中间浓度的一种硫含量标准物

质进行重复测量 7 次，记录仪器的测量值。标准物质浓度 cs＜10.0 mg/L 时，按公式

（3）计算仪器的重复性 s；标准物质浓度 cs≥10.0 mg/L 时，按公式（4）计算仪器的

重复性 sr。

(c

s

n

i1

i  c )2

n 1

(3)

(c

sr

n

i1

i  c )2

n  1

c

100%

(4)

式中：

3

载

准

下

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

JJF（新）114－2023

ci——第 i 次测量值，mg/L；

c ——7 次测量值的算术平均值，mg/L；

n——测量次数，n=7。

6.3 检出限

在6.1的测量条件下，取0.5 mg/L硫含量标准物质进样，重复测量11次，记录仪

器的测量值，按公式（5）和（6）仪器的检出限DL。

(c

s0

DL  3s0

n

0i  c0 )2

i1

n 1

(5)

(6)

式中：

s0——11 次测量值的标准偏差，mg/L；

c0i——第 i 次测量值，mg/L；

c0 ——11 次测量值的算术平均值，mg/L；

n——测量次数，n=11。

7	校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”或校准报告；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 送校单位的名称和地址；

f) 被校仪器的制造单位、名称、型号及编号；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象

的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/668017067061006040