# 分布 (颜色) 温度标准灯检定规程

1 适用范围

本规程适用于分布(颜色)温度标准灯的首次检定、后续检定和使用中的检验。

2  引用文献

GB 5702—1985《光源显色性评价方法》

引用时，应注意使用上述文献的现行有效版本。

3 术语

3.1  光源的[光谱]分布温度

在某一波长范围[à₁,λ₂]内，如果光源发射的辐射与某一温度下黑体的辐射具有 最接近的光谱功率分布，那么此时黑体的绝对温度就定义为该光源在该波长范围[λ₁, λ₂]内的光谱分布温度，简称分布温度。计算步骤及公式见附录 C。

3.2 光源的颜色温度

如果一个光源发射光的色品与某一温度下黑体的色品相同(匹配),那么此时黑体 的绝对温度就叫作该光源的颜色温度，简称色温。

4 概述

分布(颜色)温度标准灯是用来保存和复现分布温度量值，进而复现可见波长范围  内光源相对光谱功率分布标准的计量器具。它是按一定技术条件专门制作的，发光性能  稳定的，具有无色泡壳的白炽钨丝灯和石英泡壳溴钨灯(以下简称标准灯)。在点燃后， 它发射从紫外到红外波长范围内的连续光谱，其可见波长范围(380～780)nm 内的相对  光谱功率分布，与某一温度下黑体的分布非常近似。

由它们的定义可知，光源的分布温度和颜色温度在概念上有很大区别，在数值上也 不一定相同。但对于相对光谱功率分布与黑体相同的光源，它的色温值在数值上就等于 可见波长范围内的分布温度值；对光谱功率分布与黑体相近的光源，如白炽钨灯，它的 色温值与可见波长范围内的分布温度值相差很小，在通常的测量误差范围内，可认为是 相同的。

另一方面，对一般白炽光源而言，不同波长范围内的分布温度值也不相同，在本规 程中除非另有说明，均是指可见波长范围内的分布温度。

由于标准灯在发光时，灯丝各部分的温度不完全相同，本规程所讲的分布温度均是 指灯丝各部分的辐射在测光方向上均匀混合后所复现的分布温度。

在正常工作温度范围内，标准灯灯电流 i, 与对应分布温度值 T。的变化关系，可用 下式表示：

ir-i₀=B(T₄-Ta)+C(T₄-Ta)²                                      (1)

式中：   Tm—   参考点的分布温度值， K;

i₀——对应于该参考点的灯电流值， A;

B—— 标准灯的线性项系数， A/K;

C         标准灯的二次项系数， A/K²。

对溴钨灯，系数 C 的值很小，因而二次项的值也很小，即可简化为近似的线性关 系。

5 计量性能要求

5.1 标准灯的光电参数

分布温度标准灯的光电参数应符合表1 的规定。

表 1

| 型号 | 额定分布温度 /K | 额定电压 /V | 额定电流 /A | 发光强度 fcd | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDQ-3 | 2856 | 36 | 1.6 | 90 | 充气钨丝灯 |
| BDQ-7 | 2856 | 92 | 2.9 | 450 | 充气钨丝灯 |
| BDQ-8 | 2856 | 100 | 6.3 | 1100 | 充气钨丝灯 |
| BFZ | 3200 | 100 | 5.0 | 1500 | 石英漠钨灯 |

5.2 标准灯的年稳定性

BDQ 型标准灯，在2856K点，分布温度的年变化量： 一级不超过6 K;  二级不超 过10 K。

BFZ型标准灯，在3200K 点，分布温度的年变化量： 一级不超过10 K;  二级不超 过15 K。

5.3 标准灯的不确定度

各级标准灯总的扩展不确定度 (p=0.99) 、  检定中使用上一级标准灯的级别应符合

表2中的规定。

表  2                          单位：K

| 被检灯 级别 | 各级灯总的扩展不确定度 (单只灯，p=0.99) |  |  |  | 检定用上一级 标准灯的级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2042 | 2353 | 2856 | 3200 |  |
| 一级 | 8 | 10 | 15 | 20 | 工作基准 |
| 二级 | 10 | 12 | 18 | 25 | 一级 |

6 通用技术要求

6.1  外观要求

标准灯按规定条件老化后，玻壳应无色，其工作面无明显反碱、发雾、波纹、气 泡、砂粒、擦伤等缺陷；灯丝与挂勾及电极的连接要牢固，且不应有明显弯曲，灯头与  玻壳的固定要牢固，导丝电极应牢固地焊接在灯头上。

6.2 标记

标准灯应用刻蚀方法标明其型号及出厂编号。

6.3 包装

标准灯应用专门的灯盒包装存放，并在灯盒上标明标准灯的名称、型号、出厂编号 及生产厂家(公司)等。

7 计量器具控制

7.1  检定条件

7.1.1  基本检定设备

7.1.1.1 分布温度标准灯组

检定用上一级标准灯，不少于3只，并配备同型号的标准灯一只用作比较灯。 7.1.1.2 标准灯的电源

见表3。采用直流稳定电源(稳流，稳压)或电子交流稳压电源，经预热后，0.5 h 输出电压的变化：直流电源应小于0.03%;交流电源应小于0.3%。

表  3

| 标准灯级别 | 电源 | 电测仪表及准确度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 直流稳流(稳压)电源 | 直流数字电压表 不低于0.02级 | 控电流 |
| 二级 | 直流稳流(稳压)电源 或电子交流稳压电源 | 直流数字电压表或 交直流电流(压)表 不低于0.2级 | 控电流 |

7.1.1.3  标准灯的电测仪表

采用直流数字电压表或交直流两用电流(压)表。电测仪表及有关配套设备均应按 规定定期送检合格。

7.1.2 专用检定设备

专用检定设备主要有两种：光谱辐射照度测量装置和光电分布温度比较仪。可采用 其中一种或类似其中一种的设备进行检定，但其性能应符合本规程的有关规定。 7.1.2.1  光谱辐射照度测量装置(如图1)

1)构成

主要由输入光路部件、单色仪、探测器、直流高压电源、示数仪表、导轨及其附件 等组成。

输入光路部件包括导轨、孔径光阅、漫反射白板(或漫射积分球)及支撑转台消色 差正透镜。单色仪工作波长范圈不窄于(380~780)nm; 波长重复性优于±0.2 nm; 波

图1  光谱辐射照度测量装置示例

1一孔径光阑；2—快门；D—漫反射白板；F—滤光片；PM—光电倍增管；RL一负载电阻(1 MΩ)

长准确度优于±0.5 nm; 单色仪的内部杂光分别用低气压Hg、Cd 灯的谱线λ₀=435.8, 546.1,643.8nm 加相应干涉滤光片考查，在λ≤(λo-2△) 和λ≥(λ₀+2△)的范围 内，杂光信号应小于谱线峰值信号的0.2%,△为仪器的光谱狭缝宽度(半通带宽度)。

对光栅单色仪还应注意消除多级光谱引起的杂光；测量中应保持单色仪入射狭缝和 出射狭缝等宽，并使仪器的光谱狭缝宽度近似等于5nm左右。

探测器选用稳定的光电倍增管。配套用直流高压稳定电源，要求每0.5 h输出电压 的变化不大于0.01%。示数仪表可采用直流数字电压表。

整套装置稳定性总体要求：达到每0.5 h输出信号的漂移不超过0.4%。

2)测量原理

用上一级标准灯作可见区相对光谱辐射照度分布的标准，用该装置测定出被检灯相 对光谱辐射照度分布，进而计算出被检灯的分布温度值。

用标准灯标定比较灯时，其计算方法如下：

若标准灯的分布温度值为 Ta, 比较灯的分布温度值为 T,  测得的比较灯与标准 灯的相对光谱辐射照度比为 a₁,   则：

式中：  λ——波长；

L——常数；

(2)

(3)

c₂=1.4388×10-²m·K。

以 lna₄为纵坐标，1/λ为横坐标作图，其图形应为一直线，用计算法求出最佳直线 的斜率K=△(Ina)/△(1/λ) (见附录 A)。然后按下式计算出分布温度 Ta:

(4)

7.1.2.2 光电分布温度比较仪(图2)

被检灯

(a)  光路示意图                        (b)红蓝比测量指示路线示意图

图2 光电分布温度比较仪示例

1—积分球快门；2—可变光阑；3—漫透射毛玻璃(共三片);4—蓝滤光片；5—红滤光片；

6一中性减光片；7—孔径光阑；8—快门(二个); M— 平面反射镜；R,P₂— 光电倍增管一对；

R,一固定电阻(40kQ);R, 一可变电阻箱(0~100kD);G—检流计；K—单刀三位开关；

μA— 微安表(0~10μA);V, 一校准i, 使等于i  用的标准电压(+80mV/5μA)

1)构成

主要由导轨，孔径光阑，平面反射镜及转台，积分球，红、蓝滤光片，光电探测 器，红蓝比显示部分及相关附件等组成。

积分球：内涂白色中性漫反射涂料，其上有一个入射窗口和两个出射窗口，在入射 窗口上装有快门和可变光阑；在出射窗口上分别装有红、蓝滤光片，毛玻璃，中性减光 片，光电探测器等；

红、蓝滤光片：其透光的波长范围应互无重叠，与接收器组合的光谱响应曲线的峰 值波长应分别在(660±10)nm和(460±10)nm范围内。总的光谱响应度对于波长≤380 nm 和波长≥750 nm的范围应下降到峰值的0.2%以下。

光电探测器：挑选输出稳定的光电倍增管 (Sh-Rb-Cs  阴极)一对。

红蓝比显示可用多种方式实现，图2中的桥式平衡电路检流计指示是其中之一例。

比较仪总的技术要求应达到：

灵敏度：当分布温度改变1 K时，显示红蓝比的检流计偏转应≥5个最小分度值。

直线性：当积分球入射窗口处的光照度由100 lx 升至1000 lx时，红蓝比的变化应 ≤0.2%;

方向性：当入射积分球窗口的角度在垂直方向附近变化±15°时，红蓝比的变化应

≤0.2%。

稳定性：红蓝比的漂移每10min 应≤0.2%。

2)测量原理

用上一级标准灯作辐射照度红蓝比的标准，用分布温度比较仪直接测量被检灯的红 蓝比，并调整被检灯电流使之与标准灯的红蓝比相等，此时被检灯的分布温度值即等于 标准灯的分布温度值，其原理是用双色比法确定白炽灯的分布温度值。

若标准灯的分布温度为 T₄,  光谱辐照度为E(λ,T₄);     在比较仪积分球中，若蓝滤 光片光路中总的等效光谱透射率为r₁(λ),    接收器的光谱响应度为r₆(λ),    输出的光电 流为 i.;   对红滤光片光路，相应地分别为： r,(d),r,(λ),i,;       则比较仪实测得到的红蓝 比为：

(5)

当积分球内的涂料，所用的红、蓝滤光片、毛玻璃、接收器等固定后，上式之值便 只与标准灯的分布温度值有关，记为i/i₄=f(T₄),       且是一一对应的关系。若用桥式平 衡方法(见图2)测量红蓝比，有：

i,R₄=i₁R₇

即 ：                          R₀=i,R/i₀=f(T₄)R,                                              (6)

若固定R,   用只改变 R。的办法来测量红蓝比，则 R,的数值只和标准灯的分布温 度有关，并一—对应；当桥路平衡检流计指零时，若 R。相同，则分布温度也相同。

在实践中，为了消除接收器暗电流等因素的影响，总是将 i. 调到某一固定值i。后， 再测定红蓝比 (R)。

7.1.3 检定环境条件

实验室应是暗室，无震动、无腐蚀性气体；光路周围应用黑绒布作围帐，避免环境 杂光进入测量装置。

实验室温度应为(23±2)℃,相对湿度不超过85%RH。

7.2  检定项目

见表4。

表  4

| 检定及检查项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中的检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | 十 | + | 十 |
| 量值检定 | + | + | +(仪2856 K点) |
| 年稳定性 |  | + |  |
| 注：“+”表示需要检定的项目，“-”表示不需要检定的项目。 |  |  |  |

7.3  检定方法

7.3.1  灯的外观检查：将被检灯的泡壳清洁后，以洁白纱布或纸张作背景，在明亮白 光照明下，目视检查外观，应符合6.1和6.2的要求。

7.3.2  量值检定：

对每只被检灯一般应检定三个点，并计算出内插公式及相关系数的值。 7.3.2.1  用光谱辐射照度测量装置检定

1)装置的调整(见图1)

首先将单色仪及导轨调整水平，并使两条导轨的轴线垂直。调节漫反射板、透镜、 人射狭缝三者中心在同一条水平轴线上，并与单色仪的内光轴重合。改变透镜到漫射板  之间的距离，使漫射板中心按1:1左右清晰成像在入射狭缝上，并均匀充满单色仪内的  第一个准直镜。调整孔径光阑、快门、漫射板的中心，使在同一水平轴线上；调整灯丝  平面与该轴线垂直并通过灯丝平面中心。调整漫射板转角，当转向比较灯或标准灯时， 漫射板平面与测光轴的夹角均为45°。杂散光的屏蔽：导轨周围用黑绒布作围帐，在灯  与漫射板之间，放置适当个数的孔径光阑，以屏蔽杂散光，但不得遮挡任何部位灯丝的  发射光。单色仪的波长鼓应使用低气压Hg 、Cd灯等进行校准，并作出校准曲线。

2)操作步骤

灯的安装：安装时戴洁白手套或垫以洁净的纱布，灯头在下，小心旋紧，使灯头与 灯座之间有牢固的机械支撑及良好的电接触。

灯的点燃：分别将比较灯和标准灯安装在漫反射板两侧的灯架上点燃。灯的供电及  电测线路分别如图3、图4所示，其中电压测量线必须单独从灯头处接出，在图3中， 测灯电流时应断开电压表。测量前，灯应在给定电流下预燃，对 BDQ 型灯至少需要5~  8min,BFZ   型灯至少需要(10～15)min 。对于直流点燃的灯，每点燃2h 左右应交换-   次供电极性。

灯点燃和熄灭时，应缓慢升降电压；使用中不得超过额定电流的3%或额定电压的 5%点燃，并应特别注意防止和减少灯的震动。

仪器预热：灯电源预热0.5 h,  光接收器在一定输出下预照0.5 h。

测量波长选定：可选用460,500,560,600,660 nm 五个波长；或者(400～700) nm 范围每间隔10 nm 选定一个波长点，共31个。

3)测量顺序

先用标准灯组标定比较灯，再用比较灯标定被检灯。

用标准灯组标定比较灯：固定标准灯在导轨一侧，比较灯在导轨的另一侧。标准灯 点燃在给定的分布温度值下，比较灯点燃在分布温度值与标准灯大致相同的某一电流

下。首次用全组标准灯标定比较灯，且以后每年一次。以三只标准灯为例，其标准灯一 侧的测量顺序如下：

标准灯#1,#2,#3 — — 标准灯#3, #2,#1

当比较灯电流固定时，前后得到比较灯的分布温度值共六个，其最大差值，应不超 过表5的规定，并取平均值为其结果。

标 准 灯

可变电阻

开 关

灯电流

灯电压

分压箱

直流 稳定 电源

+

标准

电阻

0

O

0           a

直流数字电压表

图 3  直流供电的电测线路图

图 4  交流供电的电测线路图

T,T₂—    交流调压器(220V/0~250V);T,      一固定隔离变压器(220 V/6 V)

用比较灯标定被检灯：先用一只标准灯复查标定比较灯，然后用比较灯再标定被检 灯。以三只被检灯为例，其导轨标准灯一侧的测量顺序如下：

标准灯#1---被检灯#1, #2,#3 — — 被检灯#3,#2,#1

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/668076066025006025