## Slide 1
化疗注药泵
DDB-Ⅰ-1H

## Slide 2
目 录
一、适用范围及功能
二、性能指标
三、操作方法
四、报警显示及处理
五、注意事项

## Slide 3
any perfect on next
化疗注药泵 DDB-Ⅰ-1H
●
给药途径 给药模式
-------------------------- -------------------------
静脉给药 持续给药
适用范围
---------------------------------------------------------------
配合液袋，小剂量持续或间断输注药物，用于癌症患者的化疗。
适用范围及功能
报警显示及处理
性能指标
操作方法
注意事项

## Slide 4
any perfect on next
●
性能指标
---------------------------------------------------------------------------------------
适用范围及功能
报警显示及处理
性能指标
操作方法
注意事项
型 号 | DDB-Ⅰ-1H
总量 （ml） | 0～400
首次量（ml） | 0～30
首次量误差（%） | ±10
首次量速度（ml/h） | 50
持续量（ml/h） | 0，1.0～50
持续量误差（%） | ±10
极限量 （ml/h） | 1～99
化疗注药泵 DDB-Ⅰ-1H

## Slide 5
any perfect on next
●
◆ 按照无菌操作规程，用注射器将配置好的药液缓缓注入配用液袋内。
【注意】
1、注入的药液应小于液袋公称容量
(如右图化疗泵一般配用DDB-300规格液袋，注入药液量≤300ml)。
2、液袋内有气泡，用注射器将气泡抽尽，再关紧管夹，待用。
加液
运行
排气
设置
裝夹
操作方法
---------------------------------------------------------------
DDB-300
适用范围及功能
报警显示及处理
性能指标
操作方法
注意事项
化疗注药泵 DDB-Ⅰ-1H

## Slide 6
any perfect on next
操作方法
---------------------------------------------------------------
1、准备
在化疗泵电池盒内，正确放入2节5号碱性电池。
开机，显示如下：
【图1】开机：显示公司logo
【图2】自检：设备是否正常，复位某些机械位置；
“15000”表示出厂设定的最大输液量15000ml。
【注意】减值0则停止输液并自动锁死，不再工作，需返厂进行修护保养。
【图3/图4】主菜单界面
图 1
图2
图 3
加液
运行
排气
设置
裝夹
化疗注药泵 DDB-Ⅰ-1H
●
适用范围及功能
报警显示及处理
性能指标
操作方法
注意事项
图 4
- +
+ -

## Slide 7
any perfect on next
【注意】
可能会造成回血或自流现象！
未装夹到位
未紧密结合
装夹到位
已紧密结合
已紧密结合
操作方法
2、裝夹
加液
运行
排气
设置
裝夹
---------------------------------------------------------------
●
适用范围及功能
报警显示及处理
性能指标
操作方法
注意事项
【注意】
左右两边均需装夹到位，紧密结合。
化疗注药泵 DDB-Ⅰ-1H

## Slide 8
any perfect on next
【注意】延长管上有“接液袋”标签的一端连接液袋。
操作方法
3、延长管连接
加液
运行
排气
设置
裝夹
---------------------------------------------------------------
●
适用范围及功能
报警显示及处理
性能指标
操作方法
注意事项
液袋端
过滤器
患者端
标签
液袋
长导管
短导管
化疗注药泵 DDB-Ⅰ-1H

## Slide 9
any perfect on next
【注意】
1、安全锁打开，输液过程中可能会因为外力的触碰，导致液袋脱落或装夹未到位！
2、安全锁用钥匙拧时可360度旋转，安全锁坏，需返厂维修。
3、管夹打开后，出水口应无漏液，若有漏液，请重新裝夹。
安全锁
顺时针旋转到底
安全锁关闭
无法拆卸液袋
关
逆时针旋转到底
安全锁打开
可拆卸液袋
开
操作方法
4、关闭/打开安全锁
加液
运行
排气
设置
裝夹
---------------------------------------------------------------
适用范围及功能
报警显示及处理
性能指标
操作方法
注意事项
●
化疗注药泵 DDB-Ⅰ-1H

## Slide 10
any perfect on next
●
操作方法
---------------------------------------------------------------
1、运行参数设置
在主菜单下选择“设置参数”，按“确认”键进入设置。
总量
首次量
持续量
主菜单
确认
确认
+、-
确认
+、-
+、-
确认
极限量
确 认
+、-
主菜单界面
【注意】
1、“总量”数值，不得大于液袋的实际注入药量。
2、每次设置或更改任何参数,需重新进入设置界面。
3、参数设置：“+”、“-”调整数值；
“确认”确认调整数值，跳转下一项及设置完成退出。
适用范围及功能
报警显示及处理
性能指标
操作方法
注意事项
加液
运行
排气
设置
裝夹
化疗注药泵 DDB-Ⅰ-1H

## Slide 11
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/668134113034006045