# 机动车前照灯检测仪检定规程

1  范围

本规程适用于机动车前照灯检测仪(以下简称前照灯仪)的首次检定、后续检定和

使用中检查。

2  引用文件

本规程引用了下列文件：

GB 7258  机动车运行安全技术条件

GB/T13306    标牌

GB 21861 机动车安全技术检验项目和方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3  术语和计量单位

3.1  远光光束中心  center  of  far  light

当前照灯远光光束照射在距前照灯正前方10 m 处的屏幕上(屏幕原点与前照灯基 准中心已经对准)时，如果在该屏幕坐标系的横轴上距离原点为左52.4 cm  和右 52.4 cm 两处的照度相等，且该坐标系的纵轴上距离原点为上17.5 cm 和下17.5 cm 两

处的照度也相等，则屏幕坐标原点的位置为远光光束中心。

3.2  前照灯基准中心高度  reference   center  height  of  headlamp 前照灯基准中心与地面的距离，单位为米 (m)。

3.3 检测距离 detection distance

前照灯基准中心到前照灯仪受光箱镜面的距离，单位为米 (m)。

3.4 光轴角 optic axial angle

前照灯光轴与水平面以及过前照灯纵向几何中轴铅垂面之间的夹角，单位为度

(°)、分(')。

3.5  光轴偏移值(角)  offset  of optical  axis

前照灯照射在距离为10 m 的屏幕上的远光光束中心、近光光束明暗截止线转角与 屏幕原点的偏移距离(夹角),单位为 cm/dam()。

3.6  光轴偏移值(角)示值间差  absolute difference between the maximum and mini-

mum indication errors of the offset of optical axis

在校准器光强与光轴偏移值(角)不变的情况下，自动式前照灯仪分别从上、下、 左、右跟踪测量，测得的光轴偏移值(角)最大示值误差与最小示值误差之差的绝

对值。

4  概述

前照灯仪用于机动车前照灯远光光束的发光强度、光轴偏移值(角)和近光光束明 暗截止线转角位置的检测。前照灯仪按功能分为远、近光都能测和只能检测远光两种  按操作方法又分为手动式和自动式两种。前照灯仪主要由光学测量装置与行走机构两部 分组成，手动式前照灯仪光学测量装置与行走机构的运动过程是手动的，自动式前照灯 仪光学测量装置和行走机构的运动过程是自动的。无论哪种方式的前照灯仪，其测量原 理基本一致，都是通过前照灯仪受光箱上的光电接收器件将接收到的光信号转换为电信

号，经处理后，计算出发光强度和光轴偏移值(角)。

5  计量性能要求

5.1  发光强度

发光强度的示值最大允许误差为±15%

5.2  光轴偏移值(角)

5.2.1 发光强度为定值(如20 kcd)   时，光轴偏移值(角)的示值最大允许误差为 ±4.4          cm/dam(±15')。

5.2.2  自动式前照灯仪的光轴偏移值(角)示值间差最大不超过±4 . 4 cm/dam (±15')。

5.2.3  发光强度改变时，光轴偏移值(角)的示值最大允许误差为±3.5 cm/dam (士12')。

5.3  跟踪时间

自动式前照灯仪在能接收前照灯光束照射的范围内，自动跟踪并完成测定时间不大

于20 s。

5.4  光接收器的疲劳特性

前照灯仪光接收器的疲劳特性：其发光强度示值的相对变化不超过3%。

5.5  基准中心高度

前照灯仪的基准中心离地高度示值最大允许误差为±0.01 m。

5.6  导轨水平面度

自动式前照灯仪导轨水平面度应在3 mm/m(10')        范围内。

6  通用技术要求

6.1  外观要求

6.1.1  前照灯仪应有铭牌，符合 GB/T13306   的要求，并标有仪器名称、规格型号、

制造厂名、生产日期、出厂编号等。

6.1.2  前照灯仪各运动部件应运转灵活、平稳、锁定可靠。光学器件应清洁、无斑点、 气泡和划痕等影响测量精确度的缺陷。

6.1.3  前照灯仪应有发光强度、光轴偏移值(角)的显示仪表。显示仪表为指针式的， 表盘应清晰，指针不应弯曲，指针转动时不应出现跳动、卡滞等现象；显示仪表为数显

式的，显示应完整清晰、不应有影响读数的缺陷。

6.2  打印及显示

配有打印机装置或配置在计算机控制的机动车检测线上的自动式前照灯仪，其仪表

显示值、打印值或线上计算机显示值均应与仪表示值一致。

6.3  近光要求

具备近光检测功能的前照灯仪，其近光功能应满足GB7258、GB   21861 对机动车 前照灯近光检测的需要。应能够显示近光明暗截止线转角或中点偏移值(角),并与

10 m屏幕人眼目视的结果一致。

7  计量器具控制

计量器具的控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

7.1  检定条件

7.1.1  计量标准

7.1.1.1  前照灯仪校准器

发光强度的相对扩展不确定度U=6%(k=2);            光轴角示值最大允许误差不超过

±5'。

7.1.1.2  经纬仪

一测回水平方向标准偏差6”。

7.1.1.3  钢卷尺

量程5 m,   分度值1 mm,   精度等级：1级。

7.1.1.4  秒表

分辨力0.01 s,   精度等级：日差优于0.5 s。

7.1.1.5  条式水平仪

分度值0.02 mm/m。

7.1.2  检定环境条件

7.1.2.1  相对湿度：≤85%。

7.1.2.2  温度：(0～40)℃。

7.1.2.3  电源电压： AC(220±22)V。

7.2  检定项目

主要检定项目见表1。

表 1 检定项目表

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 十 | 十 | 十 |
| 2 | 打印及显示示值一致性 | 十 | 十 | 十 |
| 3 | 近光要求 | 十 |  |  |

| 4 | 发光强度 | 十 | 十 | 十 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 光轴偏移值(角) | 十 | 十 | 十 |

表 1 ( 续 )

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 跟踪时间 | 十 | 一 |  |
| 7 | 光接收器的疲劳特性 | 十 |  | — |
| 8 | 基准中心高度 | 十 | 十 | 十 |
| 9 | 导轨水平面度 | 十 | —— | —— |
| 注：需检定的项目用“十”表示，不需检定的项目用“一”表示。 |  |  |  |  |

7.3  检定方法

7.3.1  前照灯仪校准器的安置

7.3.1.1  手动式前照灯仪检定前的校准器安置

对于手动式前照灯仪，应按产品说明书规定的方法安置校准器。

7.3.1.2  自动式前照灯仪检定前的校准器安置

a)  如图1所示，在距离被检前照灯仪L+(2～3)m          处 (L   为前照灯仪规定的检

测距离)安置经纬仪，并调整好经纬仪的水平。

经纬仪                     校准器                           被检前照灯仪

图 1  自动式前照灯仪检定前校准器安置示意图

b)  在地面上作一条基准线(粗细不超过1 mm),    并使基准线处于经纬仪竖轴中心

位置且与检验车辆用的引车线平行。

c)  用经纬仪望远镜十字丝竖线瞄准地面上的基准线，锁紧经纬仪的水平制动器。 调节水平微动使望远镜保持只能在一个中心铅垂面上旋转，而且地面上的基准线就处在

这个铅垂面中。

d)  根据被检前照灯仪规定的检测距离安置前照灯仪校准器。调整好校准器水平，

同时调整校准器的方向和位置，使其前后两准星都处于经纬仪望远镜十字丝竖线上。

e)  检测站中没有引车线或引车线难以辨认，无法作为基准的情况下，应以被检前

照灯仪的导轨为基准，作导轨的垂直线为基准线，按7.3.1.2中c)   和 d)   安置校准器。

## 7.3.2  发光强度示值误差

7.3.2.1  被检前照灯仪按使用说明书要求开机预热。

## 7.3.2.2  光轴偏移值(角)为零时发光强度示值误差

对测量上限为60 kcd 的灯光仪：

将校准器光轴偏移值(角)置于零。选取校准器发光强度8 kcd,15     kcd,20     kcd,

25 kcd,30 kcd,40 kcd 6个点逐个改变，并读取前照灯仪相应远光发光强度6个示值。

重复3次，取平均值。

对测量上限为120 kcd  的灯光仪：

将校准器光轴偏移值(角)置于零。选取校准器发光强度8 kcd,15     kcd,20      kcd,  30 kcd,40 kcd,60 kcd 6个点逐个改变，并读取前照灯仪相应远光发光强度6个示值。

重复3次，取平均值。

按公式(1)计算前照灯仪远光光轴偏移值(角)为零时的各测量点发光强度示值

误差，应符合5.1的要求。

(1)

式中：

δ;——第i I₁—— 第i

I。      第 i

个测量点发光强度的相对示值误差， i=1,…,6;

个测量点前照灯仪发光强度3次读数的平均值， kcd;

个测量点校准器的标准发光强度， kcd。

7.3.2.3  光轴偏移值(角)不为零时发光强度示值误差

将校准器发光强度置于20 kcd,   校准器光轴偏移值(角)分别置于表2所列 A 组 检定点，读取前照灯仪相应远光发光强度示值。重复3次取平均值。按公式(2)计算

前照灯仪光轴偏移值(角)为任意值时的发光强度示值误差，应符合5.1的要求。

(2)

式中：

δ;——第j 个测量点发光强度的相对示值误差， j=1,  …,4;

I;——  第；个测量点前照灯仪发光强度3次读数的平均值， kcd;

Io;—— 第 j  个测量点校准器的标准发光强度， kcd。

表 2  光轴偏移值(角)测量点

| 组 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | cm/dam() | 上17 . 5;左35 ( 上 1 ; 左 2 ) | 上17 . 5;右35 ( 上 1 ; 右 2 ) | 下35;左35 ( 下 2 ; 左 2 ) | 下35;右35 ( 下 2 ; 右 2 ) |
| B | cm/dam() | 上8.7;左17.5 (上0.5;左1) | 上8.7;右17.5 (上0 . 5;右1) | 下17.5;左17.5 ( 下 1 ; 左 1 ) | 下17 . 5;右17 . 5 ( 下 1 ; 右 1 ) |

7.3.3  光轴偏移值(角)示值误差及间差

7.3.3.1  手动式前照灯仪光轴偏移值(角)

将校准器远光发光强度置于20 kcd,   按 表 2 中 的 A 组所列检定点，分别设定校准 器不同的光轴偏移值(角),读取前照灯仪光轴偏移值(角)的示值，按公式(3)计算 水平方向偏移值(角)示值误差，按公式(4)计算垂直方向偏移值(角)示值误差

(i=1,…,4),             应符合5.2. 1的要求。

△V;=α;—αoi                                                           (3)

△H;=θ;-θ 。                                   (4)

式中：

△V;——第 i 个测量点水平方向光轴偏移值(角)的示值误差， i=1,…,4;

△H;——第 i 个测量点垂直方向光轴偏移值(角)的示值误差， i=1,…,4;

a;—— 第 i  个测量点水平方向前照灯仪光轴偏移值(角)的示值，cm/dam

或(°);

aox—— 第 i  个测量点水平方向校准器光轴偏移值(角)的标准值， cm/dam

或(°);

θ₁——第 i  个测量点垂直方向前照灯仪光轴偏移值(角)的示值， cm/dam

或(°);

θ₀:——第 i  个测量点垂直方向校准器光轴偏移值(角)的标准值， cm/dam

或 ( ) 。

7.3.3.2  自动式前照灯仪光轴偏移值(角)示值误差及间差

将校准器发光强度置于20 kcd,   按表2所列 AB 两组检定点，分别设定校准器不同

的光轴偏移值(角),让前照灯仪自动跟踪测量，示值稳定后读取前照灯仪光轴偏移值

(角)的示值。按公式(3)、公式(4)分别计算示值误差 (i=1,…,8),               应符合

5.2.1的要求。

在每一个测量点上，通过遮挡或其他方法使受光箱分别偏离平衡点上、下、左、右 约15 cm 后，让其自动跟踪测量回位，每一测量点4次跟踪测量的最大示值误差与最小

示值误差之差即为间差检定值，均应符合5.2.2的要求。

7.3.3.3  光强变化时光轴偏移值(角)示值误差

将校准器的光轴偏移值(角)置零，在校准器光强分别置于8 kcd,15      kcd, 20    kcd,25    kcd,30    kcd,40    kcd  (对测量上限为60 kcd 的灯光仪)或8 kcd,15       kcd, 20    kcd,30    kcd,40    kcd,60    kcd  (对测量上限为120 kcd 的灯光仪)时读取被检前照灯 仪的光轴偏移值(角)示值，按公式(3)、公式(4)分别计算示值误差。对自动式前 照灯仪每改变一次光强，应让其任意偏离约15 cm 后跟踪测量读数。各测量点示值误差

应符合5.2.3的要求。

7.3.4  跟踪时间

自动式前照灯仪在能接收前照灯光束照射的范围内，将校准器的水平与垂直光轴偏 移值(角)都置于零，发光强度分别调至8 kcd 和30 kcd 两个点，靠遮挡或其他方法使 前照灯仪随意偏离约15 cm 后，撤去遮挡并开始计时，让前照灯仪自由跟踪测量，直至

示值稳定时结束计时，记取的跟踪时间应符合5.3的要求。

7.3.5  光接收器的疲劳特性

将校准器发光强度调至20 kcd,   对前照灯仪照射2 min 时读取发光强度示值，然后 再持续照射10 min 后读取发光强度示值，按公式(5)计算其相对变化值，应符合5.4

的要求。

(5)

式中：

δ;——发光强度示值相对变化值；

I₂min——对前照灯仪照射2 min 时的发光强度示值，kcd;

I₁omin——对前照灯仪持续照射10 min 时的发光强度示值， kcd。

7.3.6  基准中心离地高度示值误差

7.3.6.1  手动式前照灯仪

将校准器发光强度调至20 kcd,   水平与竖直光轴偏移值(角)均置于零，用钢卷尺 测出校准器基准中心离地高度值，前照灯仪按仪器使用说明书规定的方法对准校准器，

按公式(6)计算前照灯基准中心离地高度示值误差，应符合5.5的要求。

△H=h       —H                                                                      (6)

式中：

△H——前照灯基准中心离地高度示值误差，m;

h—— 前照灯基准中心离地高度示值， m;

H—— 校准器基准中心离地高度， m。

## 7.3.6.2  自动式前照灯仪

将校准器发光强度调至20 kcd,   水平与竖直偏移值(角)均置于零，用钢卷尺测出 校准器基准中心高度值，让前照灯仪进行检测，自动跟踪稳定后读取前照灯仪上的高度

示值，按公式(6)计算前照灯基准中心离地高度示值误差，应符合5.5的要求。

## 7.3.7  导轨水平面度

把条式水平仪分别按垂直和平行于导轨方向放在自动式前照灯仪的受光箱上，在导

轨的行程范围内移动被检前照灯仪，观察条式水平仪的水泡变化值即为检定值，应满足

## 5.6的要求。

## 7.3.8  通用技术要求

通过目测和手感，按6.1规定的各项内容进行检查，并记录检查结果。

7.3.9  配有打印机装置或配置在机动车检测线上的前照灯仪，在进行7.3.2.2发光强 度示值误差检定和7.3.3.2光轴偏移值(角)示值误差检定时，观察打印值或计算机显 示值与自动式前照灯仪的仪表示值，应符合6.2要求。当不符合要求时，应检查前照灯

仪输出信号值，以确定不一致或超差的来源是前照灯仪还是其他。

## 7.4  检定结果处理

经检定合格的前照灯仪发给检定证书；不合格者发给检定结果通知书，并列出不合

格项及数据。对不满足6.2要求者，应判定并注明是前照灯仪还是其他原因造成。

## 7.5  检定周期

前照灯仪检定周期一般不超过1年。

附录 A

检定记录推荐格式

| 仪器型号 |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位 |  |  |  |  | 检定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准器 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发光强度示值误差 | 校准器 kcd |  | 仪器示值/kcd |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误 差 / % |  |  |  |  | 校准器 20 kcd时光 轴偏移角 (°) |  |  |  |  | 仪器示值/kcd |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误 差 / % |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 平均 |  |  |  |  |  |
|  | 8(8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15(15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20(20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上1°左2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25(30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上1°右2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30(40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下2°右2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40(60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下2°左2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光轴偏移角示值误差 | 校准器光 轴偏移角 |  | 仪表示值 |  |  |  |  |  |  |  | 示值 误差 |  |  |  | 间 差 |  | 校准器光 轴偏移角 |  |  | 仪表示值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值 误差 |  |  | 间 差 |  |
|  |  |  | 0 | 上 | 下 |  | 左 |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 上 | 下 | 左 |  | 右 |  |  |  |  |  |
|  | 上 1 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上0 . 5° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 2 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左 1 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上 1 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上0 . 5° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 2 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 1 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 2 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下 1 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 2 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 1 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 2 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下 1 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 2 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左 1 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光强变化 时光轴偏 移角 |  | 光强/kcd |  |  |  |  |  | 8(8) |  |  |  |  | 15(15) |  |  |  |  | 20(20) |  |  |  |  | 25(30) |  |  |  | 30(40) |  |  |  | 40(60) |  |  |
|  |  | 仪器示值 (°) |  | 上下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 左右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动跟踪测定时间/s |  |  |  |  |  | 光强8 kcd时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光强30 kcd时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光接收器疲劳特性(20 kcd) |  |  |  |  |  |  |  | 照射2 min示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持续照射10 min示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化量 |  |  |  |
| 基准中心离地高度 |  |  |  |  |  |  |  | 前照灯仪示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准器高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差 |  |  |  |

| 前照灯仪导轨水平面度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用 技术 要求 | 铭牌符合GB/T13306的要求，标有仪器名称、规格型号、制造厂名、生产日期、出厂 编号等 |  |  |  |
|  | 运动部件灵活，平稳，锁定可靠，光学器件无影响测量精确度的缺陷 |  |  |  |
|  | 显示仪表应正常，无影响读数的缺陷 |  |  |  |
|  | 配有计算机控制的仪表示值与计算机示值(或打印机示值)应满足要求 |  |  |  |
| 检定结论 |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/678016135001006031