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一、项目概况
	单位名称
	金华市婺城区第二人民 医院
	通讯地址
	金华市婺城区白龙桥 镇通江路 38 号

	法人代表
	
	电话
	
	邮编
	321017

	联系人及电话
	

	项目名称
	金华市婺城区第二人民医院 CT 机等建设项目

	建设地点
	金华市婺城区第二人民 医院内
	建设性质
	

	扩 、 ▊ 改扩 建

	项目用途
	医疗诊断
	项目依据
	
--

	核技术项目  投资（万元）
	
200
	核技术项目
环保投资（万元）
	
20

	应 用 类 型
	放射源
	射线装置
	其它

	
	
--
	
Ⅲ类
	
--
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	金华市婺城区第二人民医院位于金华市婺城区政府所在地白龙桥镇，毗邻金华 市经济开发区， 交通便利。婺城区第二人民医院是一所集预防、保健、医疗、科研、 健康教育为一体的二级乙等综合性医院。目前是金华市婺城区唯一一家规模最大的
综合性县级医院。
医院已于 2009 年 9 月 26 日取得辐射安全许可证，许可证编号为浙环辐证 [G09135]，许可内容为一台 F99-IBT 型 X 光机、一台 F-50/100 型 X 光机。由于现有 机器无法满足医院需求， 医院已淘汰原 F99-IBT 型 X 线机、F-50/100 型 X 光机，并 在原射线机房各新增一台深圳蓝韵 Keenray TOP-U 型 DR、一台北京万东 FSK302-I 型医用诊断 X 射线机；新建一个 CT 机房并新增一台飞利浦 MX 6000 双排型螺旋 CT； 新增一台南京普爱 PLX 102 型移动 X  射 线 摄影 机 。医院五年内拟新增一台 C  臂
机（最 大 管 电 压 150  kV、 最 大 管 电 流 630 mA）。
本项目所涉及射线装置为Ⅲ类射线装置。根据《放射性同位素与射线装置安全
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	和防护条例》（国务院令第 449 号） 的要求， 进行该项目的核技术应用项目环境影响
评价。


二、项目拟建设地址及邻近环境状况示意图（如非占用整栋厂房，
须注明上下层使用情况）

	项目周围环境概况：
金华市婺城区第二人民医院位于金华市婺城区白龙桥镇通江路 38 号，其东侧为
通江路，南侧、西侧为民房，北侧为长乐街。其地理位置见附图 1。
医院放射科位于医院大楼二楼西北角，放射科东侧为西药房，南侧为医院内绿化， 西侧为医院外民房，北侧为控制室和办公室，机房上方三楼为 B 超及心电图室，机房
所在位置下方一楼为病房，均非辐射敏感位置。放射科机房具体位置见附图 2。


三、 射线装置
	名称
	型号
	最大 管电 压 (kV)
	最大 管
(mA)
	用途
	备注

	双排螺旋 CT
	MX6000
	150
	300
	医疗诊断
	新增

	DR
	KeenRay Top-U
	150
	400
	医疗诊断
	新增

	X 光机
	FSK302 -I
	150
	500
	医疗诊断
	新增

	移动 X 射线 摄影机
	PLX  102
	90
	50
	医疗诊断
	新增

	C 臂机
	待定
	150
	630
	医疗诊断
	拟 新增
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	X 光机
	F99 -IBT 型
	/
	/
	医疗诊断
	淘汰

	X 光机
	F- 50/100 型
	/
	/
	医疗诊断
	淘汰

	
	以下空白
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四、污染源分析（包括贯穿辐射污染）
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	主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况）
一、正常工况
工作原理
本项目所涉及的 CT 机等均为采用 X 射线进行摄影或诊断的技术设备。其基本结 构都是由产生 X 线的 X 线管、供给 X 线管灯丝电压及管电压的高压发生器、控制 X 线的“量”和“质”及曝光时间的控制装置，以及为满足诊断需要而装配的各种机械装置
和辅助装置即外围设备组成。
X 射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成， 见图 4- 1。阴极是钨制灯丝， 它装在聚焦杯中， 当灯丝通电加热时， 电子就“蒸发” 出来， 而聚焦杯使这些电子聚集 成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成。 高电压加在 X 射线管的两极之间， 使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度， 这 些高速电子到达靶面为靶所阻挡从而产生 X 射线。X 射线装置的共同特点是曝光时间 短， 一般在 1 秒以内，产生的 X 射线能量比较低，大多在数百 keV 左右，穿透能力
较弱，容易屏蔽。
[image: ]
图 4- 1    典型 X 射线管结构图
污染途径
一、正常工况
由 X 射线装置的工作原理可知， X 射线机是随机器的开、关而产生和消失。由于
本项目使用的 X 射线机装置在非治疗状态下均不产生射线， 只有在开机并处于出线状
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	态时才会发出 X 射线。因此，在开机期间产生的 X 射线，为本项目对周围环境产生 辐射影响的主要因子。X 射线机在运行时无其它放射性废气、废水和固体废弃物产生。
二、 事故工况
a.工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离辐照室， X 射线装置运行可能产
生误照射。
b.安全装置发生故障状况下，人员误入正在运行的 X 射线装置辐照室。
因此， 医务人员必须严格按照 X 射线装置操作程序进行诊断， 防止事故照射的发 生， 避免工作人员和公众接受不必要的辐射照射。工作人员每次上班时首先要检查防
护门上的灯光警示装置是否正常。如果失灵，应立即修理，恢复正常。
按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条和国家环境保护总 局环发［2006］145 号文件之规定，发生辐射事故时，事故单位应当立即采取相应的 事故对策，封闭现场，并立即启动本单位的辐射事故应急预案，采取必要防范措施， 并在 2  小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门报告，涉及人为故 意破坏的还应向公安部门报告， 造成或可能造成人员超剂量照射的， 还应同时向当地
卫生行政部门报告。
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	监测计划和拟采取的污染防治措施（包括辐射安全与防护措施）
一、监测计划
1.1 个人剂量：
放射工作人员工作期间必须正确佩带个人剂量计（一般在左胸前、铅围裙内），
并每三个月将其送往资质的单位进行检测，并建立个人剂量档案。
1.2 监测计划：
医院可配备一台便携式剂量率测量仪或者委托有资质的单位， 定期对 X 射线机房
四周环境进行监测。监测数据每年年底向当地环保局上报备案。
（1）监测项目： X 射线剂量率；
（2）监测频度：每年常规监测至少一次；
（3）监测范围：射线装置防护门及缝隙处、电缆及管道的出入口、候诊区、控
制室，操作台等以及机房屏蔽墙外、机房上层用房地面；
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	（4）监测记录应清晰、准确、完整并纳入档案进行保存。
1.3 特殊监测：
由于工作人员违章等操作出现人员受到误照事故， 及时申报市环保主管部门和相
关部门，进行现场监测。
二、污染防治措施：
1.辐射防护措施：
根据《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2013）、《X 射线计算机断层摄 影放射卫生防护标准》（GBZ165－2005）规定， 已有的辐射防护措施均能够满足新增
CT 等辐射防护要求。具体已落实的污染防治措施如下：
1)   射线机房为全分割式布局，设置观察窗，控制室与机房通过防护门相连。 CT  机房面积约为 47 m2，机房面积满足《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130  -2013）规定的 30  m2 要求， 机房内最小单边长度约为 5.5m，机房内最小单 边长度满足《医用 X  射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2013）规定的 CT  机房最小单边长度大于 4.5 m 要求； DR 机房面积约为 32  m2 ，机房面积满足 《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2013）规定的 20  m2 要求， 机 房内最小单边长度约为 4.2 m，机房内最小单边长度满足《医用 X 射线诊断卫 生防护标准》（GBZ130－2013）规定的 3.5 m 要求；X 射线机房面积约为 32 m2， 机房面积满足《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2013）规定的 20  m2 要求， 机房内最小单边长度约为 4.2 m，机房内最小单边长度满足《医用 X
射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2013）规定的 3.5 m 要求；
2)   机房围护结构的防护： 射线机房的射线周围墙均为 240 mm 实心砖砌块墙体， 机房顶部和地面为 120mm 混凝土现浇；对机房墙面涂抹 15  mm 硫酸钡水泥 沙浆； 满足《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2013）中规定的铅
当量的屏蔽要求；
3)   机房采用机械通风，实现机房内空间的流通；
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	4)   观察 窗 的 防护： CT   机房和控制室之 间 的观察 窗设置 的铅玻璃规格 为
1600mm×1000mm×12mm；DR 机房和控制室之间的观察窗设置的铅玻璃规
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	格为 800mm×800mm×12mm；X  射线机房和控制室之间的观察窗设置的铅 玻璃规格为 300mm×400mm×12mm；观察窗与墙体的缝隙≤10mm，窗框与
窗的重叠处≥20mm，窗中缝重叠处≥10mm；
5)    门的防护：所有防护门设置合理， CT  机房防护门（受检者进出门）规格为  1400mm×2200mm，控制室防护门（医护工作人员进出门） 规格为 800mm×  2000mm，采用不锈钢内夹 4  mm 铅板； DR 机房防护门（受检者进出门）规  格为 1200mm×2100mm，控制室防护门（医护工作人员进出门）规格为 800mm   ×2000mm，采用不锈钢内夹 4 mm 铅板； X 射线机房防护门（受检者进出门） 规格为 1200mm×2100mm，控制室防护门（医护工作人员进出门）规格为
800mm×2000mm，采用不锈钢内夹 4 mm 铅板。防护门与墙体的缝隙≤10mm；
6)   射线装置机房已安装醒目的工作指示灯，门外已张贴电离辐射警告标志及其
中文警示说明；
7)    医院已制定各项规章制度、操作规程，并张贴于工作现场处；
8)    电缆线孔： 控制室的控制台与机房内射线装置连接的电缆线应采用“U ”字型
管以 45o 斜角穿墙并用铅板对电缆线孔进行漏射防护补偿。
9)   个人防护用具：
医院已配备铅围裙两件，铅帽两个，铅围脖两个。
待落实的污染防治措施：
1)   机房内不得堆放与诊断工作无关的杂物；
2)   机房病人出入门前 1 m 处需设置黄色警戒线；
3)   在运行过程中要加强各项污染防治措施落实到位， 不得懈怠， 严防辐射事故；
本项目辐射源中具有移动式 X 光机，在使用过程中还应注意以下事项：
1)   就辐射正当化而言，只有医学上认为受检者或患者无法到达固定式的放射工
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	作场所时，才能使用便携式或移动式 X 射线医用诊断设备；
2)   从辐射防护最优化而言，使用便携式或移动式 X 射线医用诊断设备时，受检
者或患者必须佩带辐射防护用品，无关人员必须清场远离放射源；
3)   医学上认为必须有人对受检者或患者扶持时， 扶持者应佩戴放射防护用品，






以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/685100303322011114
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