# 核 技 术 应 用 项  目 环境影响登记表

项目名称 金华市婺城区第二人民医院 CT 机等建设项目 填  表  人              联系电话	 项目联系人             联系电话

填报单位全名称（盖章）  金华市婺城区第二人民医院

填报单位公章

2014 年  11 月  17  日

国家环境保护总局监制

# 一、项目概况

| 单位名称 |  | 金华市婺城区第二人民 医院 |  | 通讯地址 | 金华市婺城区白龙桥 镇通江路 38 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  | 电话 |  | 邮编 |  |  | 321017 |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 金华市婺城区第二人民医院 CT 机等建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 金华市婺城区第二人民 医院内 |  | 建设性质 |  |  | 扩 、 ▊ 改扩 建 |  |
| 项目用途 |  | 医疗诊断 |  | 项目依据 | -- |  |  |  |
| 核技术项目 投资（万元） |  | 200 |  | 核技术项目 环保投资（万元） |  | 20 |  |  |
| 应 用 类 型 | 放射源 |  |  | 射线装置 |  | 其它 |  |  |
|  | -- |  |  | Ⅲ类 |  | -- |  |  |

金华市婺城区第二人民医院位于金华市婺城区政府所在地白龙桥镇，毗邻金华 市经济开发区， 交通便利。婺城区第二人民医院是一所集预防、保健、医疗、科研、 健康教育为一体的二级乙等综合性医院。目前是金华市婺城区唯一一家规模最大的 综合性县级医院。 医院已于 2009 年 9 月 26 日取得辐射安全许可证，许可证编号为浙环辐证 [G09135]，许可内容为一台 F99-IBT 型 X 光机、一台 F-50/100 型 X 光机。由于现有 机器无法满足医院需求， 医院已淘汰原 F99-IBT 型 X 线机、F-50/100 型 X 光机，并 在原射线机房各新增一台深圳蓝韵 Keenray TOP-U 型 DR、一台北京万东 FSK302-I 型医用诊断 X 射线机；新建一个 CT 机房并新增一台飞利浦 MX 6000 双排型螺旋 CT； 新增一台南京普爱 PLX 102 型移动 X 射 线 摄影 机 。医院五年内拟新增一台 C 臂 机（最 大 管 电 压 150 kV、 最 大 管 电 流 630 mA）。 本项目所涉及射线装置为Ⅲ类射线装置。根据《放射性同位素与射线装置安全

和防护条例》（国务院令第 449 号） 的要求， 进行该项目的核技术应用项目环境影响 评价。

二、项目拟建设地址及邻近环境状况示意图（如非占用整栋厂房，

须注明上下层使用情况）

项目周围环境概况： 金华市婺城区第二人民医院位于金华市婺城区白龙桥镇通江路 38 号，其东侧为 通江路，南侧、西侧为民房，北侧为长乐街。其地理位置见附图 1。 医院放射科位于医院大楼二楼西北角，放射科东侧为西药房，南侧为医院内绿化， 西侧为医院外民房，北侧为控制室和办公室，机房上方三楼为 B 超及心电图室，机房 所在位置下方一楼为病房，均非辐射敏感位置。放射科机房具体位置见附图 2。

# 三、 射线装置

| 名称 | 型号 | 最大 管电 压 (kV) | 最大 管 (mA) | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双排螺旋 CT | MX6000 | 150 | 300 | 医疗诊断 | 新增 |
| DR | KeenRay Top-U | 150 | 400 | 医疗诊断 | 新增 |
| X 光机 | FSK302 -I | 150 | 500 | 医疗诊断 | 新增 |
| 移动 X 射线 摄影机 | PLX 102 | 90 | 50 | 医疗诊断 | 新增 |
| C 臂机 | 待定 | 150 | 630 | 医疗诊断 | 拟 新增 |

| X 光机 | F99 -IBT 型 | / | / | 医疗诊断 | 淘汰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X 光机 | F- 50/100 型 | / | / | 医疗诊断 | 淘汰 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |

# 四、污染源分析（包括贯穿辐射污染）

主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况） 一、正常工况 工作原理 本项目所涉及的 CT 机等均为采用 X 射线进行摄影或诊断的技术设备。其基本结 构都是由产生 X 线的 X 线管、供给 X 线管灯丝电压及管电压的高压发生器、控制 X 线的“量”和“质”及曝光时间的控制装置，以及为满足诊断需要而装配的各种机械装置 和辅助装置即外围设备组成。 X 射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成， 见图 4- 1。阴极是钨制灯丝， 它装在聚焦杯中， 当灯丝通电加热时， 电子就“蒸发” 出来， 而聚焦杯使这些电子聚集 成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成。 高电压加在 X 射线管的两极之间， 使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度， 这 些高速电子到达靶面为靶所阻挡从而产生 X 射线。X 射线装置的共同特点是曝光时间 短， 一般在 1 秒以内，产生的 X 射线能量比较低，大多在数百 keV 左右，穿透能力 较弱，容易屏蔽。 图 4- 1 典型 X 射线管结构图 污染途径 一、正常工况 由 X 射线装置的工作原理可知， X 射线机是随机器的开、关而产生和消失。由于 本项目使用的 X 射线机装置在非治疗状态下均不产生射线， 只有在开机并处于出线状

态时才会发出 X 射线。因此，在开机期间产生的 X 射线，为本项目对周围环境产生 辐射影响的主要因子。X 射线机在运行时无其它放射性废气、废水和固体废弃物产生。 二、 事故工况 a.工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离辐照室， X 射线装置运行可能产 生误照射。 b.安全装置发生故障状况下，人员误入正在运行的 X 射线装置辐照室。 因此， 医务人员必须严格按照 X 射线装置操作程序进行诊断， 防止事故照射的发 生， 避免工作人员和公众接受不必要的辐射照射。工作人员每次上班时首先要检查防 护门上的灯光警示装置是否正常。如果失灵，应立即修理，恢复正常。 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条和国家环境保护总 局环发［2006］145 号文件之规定，发生辐射事故时，事故单位应当立即采取相应的 事故对策，封闭现场，并立即启动本单位的辐射事故应急预案，采取必要防范措施， 并在 2 小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门报告，涉及人为故 意破坏的还应向公安部门报告， 造成或可能造成人员超剂量照射的， 还应同时向当地 卫生行政部门报告。

监测计划和拟采取的污染防治措施（包括辐射安全与防护措施） 一、监测计划 1.1 个人剂量： 放射工作人员工作期间必须正确佩带个人剂量计（一般在左胸前、铅围裙内）， 并每三个月将其送往资质的单位进行检测，并建立个人剂量档案。 1.2 监测计划： 医院可配备一台便携式剂量率测量仪或者委托有资质的单位， 定期对 X 射线机房 四周环境进行监测。监测数据每年年底向当地环保局上报备案。 （1）监测项目： X 射线剂量率； （2）监测频度：每年常规监测至少一次； （3）监测范围：射线装置防护门及缝隙处、电缆及管道的出入口、候诊区、控 制室，操作台等以及机房屏蔽墙外、机房上层用房地面；

（4）监测记录应清晰、准确、完整并纳入档案进行保存。 1.3 特殊监测： 由于工作人员违章等操作出现人员受到误照事故， 及时申报市环保主管部门和相 关部门，进行现场监测。 二、污染防治措施： 1.辐射防护措施： 根据《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2013）、《X 射线计算机断层摄 影放射卫生防护标准》（GBZ165－2005）规定， 已有的辐射防护措施均能够满足新增 CT 等辐射防护要求。具体已落实的污染防治措施如下： 1) 射线机房为全分割式布局，设置观察窗，控制室与机房通过防护门相连。 CT 机房面积约为 47 m2，机房面积满足《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130 -2013）规定的 30 m2 要求， 机房内最小单边长度约为 5.5m，机房内最小单 边长度满足《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2013）规定的 CT 机房最小单边长度大于 4.5 m 要求； DR 机房面积约为 32 m2 ，机房面积满足 《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2013）规定的 20 m2 要求， 机 房内最小单边长度约为 4.2 m，机房内最小单边长度满足《医用 X 射线诊断卫 生防护标准》（GBZ130－2013）规定的 3.5 m 要求；X 射线机房面积约为 32 m2， 机房面积满足《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2013）规定的 20 m2 要求， 机房内最小单边长度约为 4.2 m，机房内最小单边长度满足《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2013）规定的 3.5 m 要求； 2) 机房围护结构的防护： 射线机房的射线周围墙均为 240 mm 实心砖砌块墙体， 机房顶部和地面为 120mm 混凝土现浇；对机房墙面涂抹 15 mm 硫酸钡水泥 沙浆； 满足《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2013）中规定的铅 当量的屏蔽要求； 3) 机房采用机械通风，实现机房内空间的流通；

4) 观察 窗 的 防护： CT 机房和控制室之 间 的观察 窗设置 的铅玻璃规格 为 1600mm×1000mm×12mm；DR 机房和控制室之间的观察窗设置的铅玻璃规

格为 800mm×800mm×12mm；X 射线机房和控制室之间的观察窗设置的铅 玻璃规格为 300mm×400mm×12mm；观察窗与墙体的缝隙≤10mm，窗框与 窗的重叠处≥20mm，窗中缝重叠处≥10mm； 5) 门的防护：所有防护门设置合理， CT 机房防护门（受检者进出门）规格为 1400mm×2200mm，控制室防护门（医护工作人员进出门） 规格为 800mm× 2000mm，采用不锈钢内夹 4 mm 铅板； DR 机房防护门（受检者进出门）规 格为 1200mm×2100mm，控制室防护门（医护工作人员进出门）规格为 800mm ×2000mm，采用不锈钢内夹 4 mm 铅板； X 射线机房防护门（受检者进出门） 规格为 1200mm×2100mm，控制室防护门（医护工作人员进出门）规格为 800mm×2000mm，采用不锈钢内夹 4 mm 铅板。防护门与墙体的缝隙≤10mm； 6) 射线装置机房已安装醒目的工作指示灯，门外已张贴电离辐射警告标志及其 中文警示说明； 7) 医院已制定各项规章制度、操作规程，并张贴于工作现场处； 8) 电缆线孔： 控制室的控制台与机房内射线装置连接的电缆线应采用“U ”字型 管以 45o 斜角穿墙并用铅板对电缆线孔进行漏射防护补偿。 9) 个人防护用具： 医院已配备铅围裙两件，铅帽两个，铅围脖两个。 待落实的污染防治措施： 1) 机房内不得堆放与诊断工作无关的杂物； 2) 机房病人出入门前 1 m 处需设置黄色警戒线； 3) 在运行过程中要加强各项污染防治措施落实到位， 不得懈怠， 严防辐射事故； 本项目辐射源中具有移动式 X 光机，在使用过程中还应注意以下事项： 1) 就辐射正当化而言，只有医学上认为受检者或患者无法到达固定式的放射工

作场所时，才能使用便携式或移动式 X 射线医用诊断设备； 2) 从辐射防护最优化而言，使用便携式或移动式 X 射线医用诊断设备时，受检 者或患者必须佩带辐射防护用品，无关人员必须清场远离放射源； 3) 医学上认为必须有人对受检者或患者扶持时， 扶持者应佩戴放射防护用品，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/685100303322011114