# 反射式光密度计校准规范

1  范 围

本规范用于反射式光密度计视觉反射密度和彩色反射密度的校准。

2  引用文件

JJF 1032—2005  光学辐射计量名词术语及定义

GB/T        11501—2008/ISO5-3:1995    摄影  密度测量  第3部分：光谱条件 (ISO   5-3:

1995,IDT)

GB/T12823.4—2008/ISO             5-4:1995    摄 影  密度测量  第4部分：反射密度的

几何条件 (ISO     5-4:1995,IDT)

GB/T   23649—2009/ISO   14981:2000  印刷技术  过程控制  印刷用反射密度计

的光学、几何学和测量学要求 (ISO      14981:2000,IDT)

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  反射因数 (R)reflectance factor

在入射辐射的光谱组成、偏振状态和几何分布指定条件下，待测反射体在指定的圆 锥所限定的方向反射的辐通量(或光通量)与完全相同照射(或照明)条件下理想漫反

射体在同一方向反射的通量之比，见公式(1)。

(1)

式中：

φ.——反射的辐通量或光通量，1m;

φ;——理想漫反射体在同一方向反射的通量， lm。

3.2      反射密度 (Dg)reflectance                   factor(optical)density 反射因数的倒数取10为底的对数，即

式中：

Dg—— 反射密度，单位为1;

R—— 反射因数，单位为1。

3.3     视觉密度  visual    density

用光谱响应度与 CIEV(λ)  相符合的探测器测得的透射和反射密度〔JJF 1032—2005,

一般术语4.87]。它用DR(SA:V)         来表示 [GB/T          11501-2008/ISO         5-3:19958.1]。

注 ：SA 表示 A 光源下的光谱功率分布， V 表示视觉密度。

3.4  彩色密度  colour  density

黑和灰以外的颜色，而在印刷中以青、品红、黄为彩色三原色。它用 Dg(SA:

Tg);Dg(Sʌ:Tc);Dg(S₄:TR)                来表示 [GB/T   11501—2008/ISO  5-3:19958.5]。

注 ：SA 表 示 A 光源下的光谱功率分布，Tg  表 示T  状态反射密度的蓝光谱响应， Tc  表 示T  状 态反射密度的绿光谱响应，TR 表示 T 状态反射密度的红光谱响应。

4 概述

反射式光密度计(以下简称密度计)是通过测量物体表面反射特性来确定物体反射 密度值的仪器。在印刷行业里反射式光密度计是用来控制产品质量的一种仪器。当印刷 品上同一颜色的油墨厚度越厚，油墨吸收光的能力越大，反射光的能力就越小，测量得 到的密度就越大，颜色就越深黑；当印刷品上同一油墨厚度越薄，油墨吸收光的能力 小，反射光就越大，测量得到的密度就越小，颜色就越浅白。

仪器的测量原理是由一组入射角为45°的环形照射光或(垂直照射光)照射物体表 面，从物体表面反射的光由垂直或(45°环形几何位置上)的探测器采集，经过一组滤 光片分光或者光栅、棱镜分光后，投射到感光器上，光信号的强弱转化为电信号的大 小，通过数据采集器进行数据采集及处理，经过仪器里设定的数学公式计算得出密度 值，此两种条件测得的密度值是可逆的。密度计原理见图1、图2。

密度计照明光源的光谱功率分布应与国际照明委员会规定的标准 A 光源一致，光 探测器光谱响应度应符合明视觉光谱光效率函数 V(a),       其光谱乘积应符合 GB/T  11501—2008的规定。彩色反射密度计进行青、品红、黄色测量时，青色用红色滤 光片的红光谱响应，品红色用绿色滤光片的绿光谱响应，黄色用蓝色滤光片的蓝光响应。

探测器

滤光片

透镜

45°                                         45°

样品

光源

光源

45°/0条件

图 1

州  w

探测器

滤光片

透镜

光源

45°                              45°

样品

探测器

溏光片

透镜

图 2

5 计量特性

5.1 示值误差

示值误差一般不超过表1的规定。

表 1

0/45°条件

仪器原理图

仪器示值误差

| 范 围 | 示值误差(单位为1) |
| --- | --- |
| 0.0<D≤1.0 | ±0.04 |
| 1.0<D≤2.0 | ±0.05 |

5.2 示值漂移

示值漂移每20 min一般不超过±0.02。

5.3 重复性

一般不超过0.02。

被测对象的具体技术指标与以上性能有区别时，以具体指标为计量性能要求。以上 性能要求不用于合格判定，仅供参考。

6  校准条件

6.1 环境条件

环境温度：(20±5  )℃;

相对湿度：≤80%;

周围环境无影响密度计正常工作的电磁场干扰和震动，无直接阳光照射。

6.2  校准设备

黑白标准反射板，量程范围(0～2),包含密度值约为0.0、0.1、0.2、0.3、0.5、 0.7、1.0、1.3、1.6、2.0一共10级密度值的标准板。

彩色反射标准板，它的颜色有品红、黄、青，用于反射密度计彩色通道的示值误差 的校准。品红、黄、青色坐标见表2。

表 2 彩色标准反射板色坐标

| 色坐标 颜色 | L* | a" | b* | 密度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青 | 54 | -37 | -50 | 0.7 |
| 品红 | 47 | 75 | -6 | 0.8 |
| 黄 | 88 | -6 | 95 | 0.1 |
| 测量在黑色衬底，2°视场标准观察者、D50光源、0/45或45/0几何条件下进行。 L*、a*、b*测量值与表内给出的L"、a*、b*数值的允差在士5以内，青色密度值范围(0.6~ 0.8),品红色密度范围(0.7～0.9),黄色密度值范围(0.1～0.2)。 |  |  |  |  |

黑白标准反射板及彩色标准反射板必须经过溯源，其年稳定性≤0.01。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准前的准备

密度计预热前需观察仪器测量口上是否装上偏振装置，若有此装置，须将偏振装置 取下否则会对校准数据的准确性造成影响，然后按密度计说明书规定的时间进行预热 仪器预热后，用随机配备的标准板调校仪器，调校完毕后，进入测量状态。

7.2  示值误差

将密度计的测量状态设在 T  密度状态或者与标准反射板证书上提供的状态相同的 密度状态下，用黑白标准反射板对反射密度计的黑色通道进行测量，用标准彩色反射板 对反射密度计的品红、黄、青三种颜色通道进行测量。密度计的探测孔对准标准反射板 每一级标准板的中心处，对每一级标准板重复测量三次，三次的平均值与标准值之差应 符合表1的要求，

△D=D-D;

式中：

△D---    密度计示值误差，单位为1;

D          三次测量值的平均值，单位为1;

D₃—— 各级标准块的标准值，单位为1。

7.3  示值漂移

将密度计置于标准反射板上，使密度计的探测孔对准黑白标准反射板密度值约为 1.0的标准板的中心处，先测量标准板的起始值，然后每间隔10 min 测量一次，20 min 共测量两次，每次测得的密度值与起始值之差的最大值即为仪器示值漂移，应符合5.2 的要求。

7.4  重复性

用标准反射板密度值约为1.0的标准板对密度计的每个颜色通道进行测量，重复测 量6次，记录每次测得的密度值，计算6次测量值的实验标准偏差 s, 其测量结果应符

合5 . 3的要求。

式中：

s—— 标准偏差；

u;—— 密度计第 i 次的测量值；

u—— 密度计6次测量值的平均值。

8  校准结果

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a)       标题：“校准证书”;

b)       实验室名称和地址；

c)       进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);

d)      证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识；

e)       客户的名称和地址；

f)        被;校对象的描述和明确标识；

g)       进行校准的日期；

h)       校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i)       本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j)        校准环境的描述；

k)       校准结果及其测量不确定度的说明；

1)   对校准规范的偏离的说明；

m)     校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n)       校准结果仅对被校对象有效的声明；

o)       未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准证书内页格式见附录 B。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所 决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录 A

送检单位：

制 造 厂 ：

校准依据：

原始记录推荐格式

反射式光密度计校准记录

温度

℃

校准条件：

记录号：

证书编号

型号规格：

出厂编号：

相对湿度      %

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 检定校准证书号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准反射板 |  |  |  |  |

A.1    示值漂移

| 颜色通道 | 起始值 | 第1次测量值 | 第2次测量值 | 漂移最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |

A.2     重复性

| 次数 颜色通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/688101002060006024