# 粉尘采样器检定规程

1  范围

本规程适用于粉尘采样器(含飘尘采样器)的首次检定、后续检定及使用中检验。

2  术语

2.1 粉尘采样器

用于定量采集悬浮在空气中固体颗粒的仪器。

2.2 呼吸性粉尘采样器

具有前级分离器，能够定量采集悬浮于空气中并可进入人体呼吸系统的细微固体颗 粒的仪器。

2.3 飘尘采样器

用于定量采集悬浮在大气中的粒径小于10μm 的固体颗粒的仪器。 2.4 连续粉尘采样器

在一个工作班或更长时间内连续采集空气中粉尘的仪器。

2.5  短时粉尘采样器

定点、定时采集空气中粉尘的仪器，通常单个样品的采集时间在1 h 以内。 2.6 负载能力

在规定的采样流量下，采样器克服气路、滤膜和粉尘的阻力大小。

2.7  采样流量

采样时，单位时间内通过粉尘采样器采样口的空气体积。

3  概述

我国目前测量空气中粉尘质量浓度的方法主要是计重法，其原理是用粉尘采样器抽 取一定体积的含尘空气，粉尘被捕集在质量已知的滤膜上，然后在实验室称量出含尘滤 膜的质量，并根据公式(1)计算出粉尘的质量浓度：

(1)

式中： p—— 粉尘质量浓度，mg/m³;

m₁—— 滤膜采集粉尘前的质量，mg;

m₂—— 滤膜采集粉尘后的质量，mg;

qv—— 采样流量， L/min;

t—— 采样时间， min。

粉尘采样器主要由采样头、抽气泵、流量计、电源等部分组成。某些采样器还具有 采样时间显示、采样体积显示装置。

粉尘采样器按其工作时间分为短时和连续粉尘采样器；按其采尘粒径范围可分为总

粉尘和呼吸性粉尘采样器。

呼吸性粉尘采样器前级预捕集器主要有水平淘析器、惯性冲击器、旋风分离器和向 心分离器等类型。

飘尘采样器与粉尘采样器所不同的是其采样头带有10μm的切割器，对大于10 μm 的尘粒进行分离，小于10μm 的尘粒随着气流经切割器出口被捕集在已知质量的滤膜

上 。

4  计量性能要求

4.1  采样流量误差

呼吸性粉尘采样器(含飘尘采样器)的采样流量误差限为±3.0%FS;   采样流量固 定的粉尘采样器的采样流量误差限为±3.0%FS; 采样流量可调的粉尘采样器的采样流 量误差限为±5.0%FS。

4.2 采样流量稳定性

短时粉尘采样器的采样流量在60 min内的变化不大于3%FS;

连续粉尘采样器的采样流量在8 h 内的变化不大于3%FS。

4.3 采样时间误差

具有采样时间显示或设定的粉尘采样器，其采样时间允许误差为5 min 内不超过

±1.0   s。

4.4 采样体积误差

具有采样体积显示或设定的粉尘采样器，其采样体积误差限为±5.0%FS。

5 通用技术要求

5.1 外观及标志

5.1.1 粉尘采样器的铭牌上应有产品名称、型号、出厂编号、制造日期、制造厂名、 主要技术指标及制造计量器具许可证标志和编号，防爆型采样器应有防爆标志和编号。

5.1.2 粉尘采样器表面及采样头(含切割器或分离器)等部件不得有明显凹痕、裂缝、 变形等影响正常工作的缺陷。

5.2 负载能力

短时粉尘采样器的负载能力不得小于200 Pa;  连续粉尘采样器的负载能力不得小于

1000 Pa。

5.3 气密性

粉尘采样器的采样头和流量计在(1000～1100) Pa 的压力差下保持1 min,  压力变 化不得超过100 Pa。

5.4 绝缘电阻.

对可使用交流电源的粉尘采样器，电源端子与机壳外露金属件之间的绝缘电阻不小 于20 MΩ。

5.5 绝缘强度

对可使用交流电源的粉尘采样器，交流输入端对地线及外壳之间应能承受交流有效

值为1500V 、频率为50 Hz 的电压1 min,  无飞弧和击穿现象。

6 计量器具控制

计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用中检验。

6.1 检定条件

6.1.1  检定环境条件

6.1.1.1  温度为(10～35)℃,相对湿度不大于85%;粉尘采样器应在此条件下放置1 h 以上，方可进行检定。

6.1.1.2 钟罩式气体计量器内水温与检定室温度相差不得超过2℃。

6.1.2  检定设备

6.1.2.1 流量标准设备可选用以下之一或组合，如表1所示。在仲裁检定时，采样流 量若小于5L/min,  必须选用皂膜气体流量标准装置；若大于或等于5 L/min,  必须选用 粉尘采样器检定装置。

表1 检定粉尘采样器选用流量标准设备表

| 序号 | 流量标准设备名称 | 准确度等级 /% | 对应被检粉尘采样器的 流量最大允许误差/%FS | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘采样器检定装置 | 1.0 | 3.0 | 技术要求见附录A |
|  |  | 1.5 | 5.0 |  |
| 2 | 钟罩式气体流量标准装置 | 1.0 | 3.0 | 附加阻力不大于100 Pa |
|  |  | 1.5 | 5.0 |  |
| 3 | 皂膜气体流量标准装置 | 1.0 | 3.0 | 附加阻力不大于100 Pa |
|  |  | 1.5 | 5.0 |  |
| 4 | 标准表流量标准装置 | 1.0或1.5 | 5.0 | 被检采样器使用隔膜 气泵时，不能选用 |

6.1.2.2 压力计：量程(0～5) kPa,  分辨率10 Pa。

6.1.2.3  气压计：量程(86～105) kPa,   允许误差限为±40 Pa。

6.1.2.4  秒表：分度值0.01 s。

6.1.2.5  温度计：量程(0～50)℃,分度值0.1℃。

6.1.2.6 手动微加压泵：加压范围不小于(-5000～+5000) Pa。

6.1.2.7  交流电压表：(0~250) V,1.5    级。

6.1.2.8  绝缘电阻表：输出电压500 V,   准确度级别为10级。

6.1.2.9  耐压试验仪：交流电压(0～1500) V, 频率为50 Hz, 准确度等级优于5级。

6.2 检定项目

粉尘采样器首次检定、后续检定和使用中检验项目如表2所示。

6.3  检定方法

表2 粉尘采样器首次检定、后续检定和使用中检验项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及标志 | + | + | + |
| 2 | 采样流量误差 | + | + | + |
| 3 | 负载能力 | + | + | 十 |
| 4 | 采样流量稳定性 | + | + | 一 |
| 5 | 采样时间误差 | + | + | 一 |
| 6 | 采样体积误差 | + | + |  |
| 7 | 气密性 | + | + |  |
| 8 | 绝缘电阻 | + | + | 十 |
| 9 | 绝缘强度 | + | 一 | 一 |
| 注：1. “+”为需检的项目，“-”为不需检的项目。 2.绝缘电阻和绝缘强度两项只对使用交流电源的粉尘采样器试验。 3.修理后的检定，按首次检定进行。 |  |  |  |  |

6.3.1  外观及标志

粉尘采样器的外观和标志用手感、目察法检查。

6.3.2  采样流量误差

6.3.2.1  采样流量大于或等于5 L/min 的粉尘采样器选用粉尘采样器检定装置(或钟罩 式气体计量标准装置或标准流量表)进行检定；采样流量小于5 L/min 的选用粉尘采样 器检定装置或皂膜流量检定装置进行检定。

6.3.2.2  对采样流量固定的粉尘采样器只检固定流量点，对采样流量可调的粉尘采样 器检定采样流量范围内上、中、下均匀分布的三个流量点。

6.3.2.3  被检粉尘采样器按其使用说明要求做好准备，包括充好电，装上滤膜。

6.3.2.4  用粉尘采样器检定装置或钟罩、皂膜流量标准装置的检定方法

启动粉尘采样器，调节流量到待检定点，按图1或图2将粉尘采样器的采样口接在粉 尘采样器检定装置或钟罩、皂膜流量标准装置的测试口上，调节标准器排气流量大小，

使之与采样器流量达到平衡，压力计显示为零。对粉尘采样器检定装置，读取其标准流 量计的刻度值得到该点的采样流量；对钟罩或皂膜流量标准装置，气流达到平衡后读取

所排出气体的体积、排气时间、温度和压力，按公式(2)计算出该点的采样流量 qv:

(2)

式中： V         钟罩式气体计量标准装置或皂膜流量检定装置气流平衡后排出气体的体 积 ，L;

t—— 与排出气体体积对应的排气时间， min;

ps——钟罩式气体计量标准装置或皂膜流量检定装置内气体的绝对压力， Pa;    T.——钟罩式气体计量标准装置或皂膜流量检定装置内气体的热力学温度，K;

pv—— 标准状态下大气压，px=101325  Pa;

Tx——标准状态下气体温度， T=293.15  K;

pm—— 被检仪器前气体的绝对压力，Pa;

Tm——被检仪器前气体的热力学温度， K。

图1  用粉尘采样器检定装置测量采样流量的示意图

1—粉尘采样器检定装置；2—检定装置测量口；3—连接软管；4—采样头；5—被检粉尘采样器

图 2 用钟罩式气体计量标准装置或皂膜流量检定装置测量采样流量的示意图 1—钟罩式气体计量标准装置或皂膜流量检定装置；2—检定装置测量口；

3—连接软管；4—采样头；5—被检粉尘采样器；6—温度计；7—压力计

6.3.2.5 使用标准表流量标准装置检定采样流量误差的方法

将标准流量表串接到被检粉尘采样器的入口气路上，并按图3所示接入压力计和温 度计，分别测出标准流量计和被检流量计气体进口处的压力和温度，根据式(3)计算 出被检流量计在刻度状态下的实际流量 q(L/min):

(3)

式中：   q₂x——标准流量计在刻度状态下的刻度流量， L/min;

ps,Pm—— 分别为标准流量计和被检流量计气体进口处的绝对压力， Pa;  T.,Tm—— 分别为标准流量计和被检流量计气体进口处的热力学温度， K。

6.3.2.6 每点检定两次，取其平均值，用公式(4)计算检定点的采样流量误差

图 3  用标准流量表测量采样流量的示意图

1一压力计；2—温度计；3—标准流量表；4—压力计；

5—温度计；6—采样头；7—被检粉尘采样器

(4)

式中：  δ——采样流量误差，%;

qmax——被检粉尘采样器采样流量范围的最大值，L/min;

q际——被检粉尘采样器指示流量值，L/min;

qv—— 两次采样流量测量值的平均值， L/min。

取各检定点中采样流量误差的最大值作为该台采样器的采样流量误差。

6.3.3  负载能力

6.3.3.1 对采样流量固定的粉尘采样器，检定固定流量点；对采样流量可调的粉尘采 样器，检定上限流量点。

6.3.3.2 启动粉尘采样器，并将采样流量调节到待检定点，再按图4所示将三通、压 力计、调节阀连接在采样头上，然后逐渐关闭阀门，使采样流量下降5%时，立即读取 压力计示值，此时的阻力(压力)即为采样器的负载能力。

图 4 测量负载能力的示意图

1—调节阀；2—三通；3—采样头；4—被检粉尘采样器；5—压力计或粉尘采样器检定装置

6.3.4  采样流量稳定性

6.3.4.1  对采样流量固定的粉尘采样器检定固定流量点，对采样流量可调的粉尘采样 器检定上限流量点。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/696142212033010033