# 粉尘采样器型式评价大纲

1  范围

本规范适用于粉尘采样器(含飘尘采样器，以下均简称采样器)的型式评价。

2  引用文献

GB/T 2423.1—2001  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法试验 A:   低温

GB/T  2423.2-2001  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法试验 B:   高温

GB/T 2423.3—1993  电工电子产品基本环境试验规程  试验 Ca:   恒定湿热试验

方法

GB/T 2423.4—1993  电工电子产品基本环境试验规程  试验 Db:   交变湿热试验

方法

GB/T 2423.5—1995  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法试验 Ea 和导

则：冲击

GB/T 2423.8—1995  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法试验 Ed:    自

由跌落

GB/T 2423.10—1995  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法试验 Fc 和导

则：振动(正弦)

GB3836.1—2000   爆炸性气体环境用电气设备  第 1 部分：通用要求

GB 3836.4—2000  爆炸性气体环境用电气设备  第4部分：本质安全型 “i”

GB 4208—1993  外壳防护等级-(IP 代码)

JJG 520—2005  粉尘采样器检定规程

MT  394—1995  呼吸性粉尘测量仪表采样效能测定方法

使用本规范时，注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3  术语、符号、代号

本规范中采用的术语、符号、代号都符合现行的国家技术法规中的规定。 3.1  粉尘采样器

用于定量采集悬浮在空气中固体颗粒的仪器。

3.2  呼吸性粉尘采样器

具有前级分离器，能够定量采集悬浮于空气中并可进入人体呼吸系统的细微固体颗 粒的仪器。

3.3  飘尘采样器

用于定量采集悬浮在大气中的粒径小于10μm 的固体颗粒的仪器。

3.4 连续粉尘采样器

在一个工作班或更长时间内连续采集空气中粉尘的仪器。

3.5  短时粉尘采样器

定点、定时采集空气中粉尘的仪器，通常单个样品的采集时间在1h 以内。

3.6  负载能力

在规定的采样流量下，采样器克服气路、滤膜和粉尘的阻力大小。 3.7  采样流量

采样时，单位时间内通过粉尘采样器采样口的空气体积。

3.8  采样效能

又称分离效率(或采样效率、切割效率等),粉尘透过采样器前级分离装置的能力。 3.9  BMRC  曲线

它是国际矽肺会议和国际标准化组织推荐使用的一种粉尘采样的标准化曲线，其规 定为空气动力学粒径为2.2,3.9,5.0,5.9,7. 1(μm)  几点的采样效能分别为90%,

70%,50%,30%,0%。

4  概述

采样器主要用于环境大气和作业场所中粉尘的采取， 一般由采样头、抽气泵、电 池、控制电路和流量计等组成。

采样器按其工作时间分为短时和连续粉尘采样器；按其采尘粒径范围可分为总粉尘 和呼吸性粉尘采样器；按其是否防爆可分为防爆型粉尘采样器和非防爆型粉尘采样器。

呼吸性粉尘采样器前级预捕集器主要有水平淘析器、惯性冲击器、旋风分离器和向 心分离器等类型。

飘尘采样器与粉尘采样器所不同的是其采样头带有10μm 的切割器，对大于10μm 的尘粒进行分离，小于10 μm 的尘粒随着气流经切割器出口被捕集在已知质量的 滤膜上。

5  提供审查的技术文件和试验样机

5.1  提供审查的技术文件

5.1.1  样机照片；

5.1.2  产品企业标准(含检验方法);

5.1.3  总装图、主要零部件图和电路图；

5.1.4  可靠性设计、本安计算书(只对防爆型粉尘采样器要求);

5.1.5  使用说明书；

5.1.6  研制单位所做的测试报告。

5.2  试验样机

非防爆粉尘采样器应提供申请单位自己生产的3套样机、防爆粉尘采样器应提供4 套申请单位自己生产的样机及辅助配件(如防爆型粉尘采样器的电池组、ABS 外壳用 塑料板等)。当性能检验和防爆检验分别由两个技术机构进行时，样机应统一送到性能 检验的技术机构，再由性能检验的技术机构委托防爆检验，确保两种检验样机的 一致性。

6  法制管理要求

6.1  任何采样器不得采用非法定计量单位。

6.2  采样器的计量性能必须符合国家检定规程的规定。

6.3  标志和编号一般包括以下内容：

6.3.1  采样器型式批准标志和编号(本项为非强制性规定，新产品可留有相应位置);

6.3.2  制造计量器具许可证标志和编号(新产品可留有相应位置，只对国产仪器 要求);

6.3.3  一般标识应包括以下内容：

6.3.3.1  粉尘采样器的铭牌上应有产品名称、型号、出厂编号、制造日期、制造厂名、 主要技术指标及制造计量器具许可证标志和编号(只对国产仪器要求),防爆型采样器  应有防爆标志和编号；

6.3.3.2  采样器的采样流量范围和采样流量允许误差；

6.3.3.3  防爆型粉尘采样器的 EX 标志。

7  计量要求

7.1  采样流量误差

呼吸性粉尘采样器(含飘尘采样器)的采样流量误差限为±3.0%FS;   采样流量固 定的粉尘采样器的采样流量误差限为±3.0%FS;   采样流量可调的粉尘采样器的采样流 量误差限为±5.0%FS。

7.2  采样流量稳定性

短时粉尘采样器的采样流量在60min 内的变化不大于3%FS;

连续粉尘采样器的采样流量在8h 内的变化不大于3%FS。

7.3  采样时间误差

具有采样时间显示或设定的粉尘采样器，其采样时间允许误差为5min 内不超过 ±1.0s。

7.4  采样体积误差

具有采样体积显示或设定的粉尘采样器，其采样体积误差限为±5.0%FS。

8 技术要求

8.1  外观与结构

8.1.1  粉尘采样器表面及采样头(含切割器或分离器)等部件不得有明显凹痕、裂缝、

变形等影响正常工作的缺陷。总粉尘采样头进气口应为薄壁锥型，锥度约为30°。

8.1.2  采样器的所有螺钉、螺母、旋钮、按键、把手必须紧固，并能防止自动脱落， 所有金属零件应有防锈蚀处理。

8.2  负载能力

短时粉尘采样器的负载能力不得小于200Pa;  连续粉尘采样器的负载能力不得小于

8.3  气密性

粉尘采样器的采样头和流量计在(1000～1100) Pa 的压力差下保持1min, 压力变 化不得超过100Pa。

8.4  绝缘电阻

电源端子与机壳外露金属件之间的绝缘电阻不小于20MΩ。湿热试验后≥1.5MΩ。 8.5  绝缘强度

湿热试验后，电源输入端对地线及外壳之间应能承受交流有效值为1500V  (对可使 用交流电源的采样器)或500V (对只使用电池的采样器)、频率为50Hz 的电压，保持 1min, 允许漏电流为5mA 时，无飞弧和击穿现象。

8.6  流量计允许误差 不低于2.5级。

8.7  连续工作时间

对使用电池的粉尘采样器，连续工作100min (短时采样器)或8h (连续采样器) 后，应符合本大纲7.1和8.2条的要求。

8.8  工作噪声

≤80dB(A)       (短时采样器)、≤70dB(A)     (连续采样器)。

8.9  采样效能

呼吸性粉尘采样器的采样效能应符合 “BMRC”  效能曲线，采样效能允许误差应符 合表1的规定，对单点切割的采样器，其切割效率偏差不大于5%。

表1 呼吸性粉尘采样器采样效能及误差

| 粒径iμm | 7.1 | 5.9 | 5.0 | 3.9 | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样效能/% | 0 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 采样效能允许误差/% | ±10 | ±5 |  |  |  |

8.10  环境适应性的要求

8.10.1  工作温度

工作温度上限：40℃,工作温度下限：防爆型采样器0℃,非防爆型采样器 - 10℃,持续时间2h,  其采样流量误差和负载能力应符合本大纲7.1和8.2条的规定。

8.10.2  贮存温度

贮存温度上限60℃,贮存温度下限-40℃,持续时间16h,   试验后，在正常环境中 恢复2h,   其采样流量误差和负载能力应符合本大纲7.1和8.2条的规定。

8.10.3  交变(恒定)湿热试验

防爆型采样器进行交变湿热，严酷程度：温度40℃,周期6d; 非防爆采样器进行 恒定湿热试验，严酷程度：温度40℃,周期2d。

试验后，均在正常环境中恢复2h,   其采样流量误差、负载能力、绝缘电阻和绝缘 强度应符合本大纲7. 1,8.2,8.4和8.5条的规定。

8.10.4  振动试验

严酷程度：频率范围(10～150) Hz,  加速度20m/s²(2g);       每轴线上扫频循环次 数10次；试验后，其采样流量误差和负载能力应符合本大纲7.1和8.2条的规定，其 接插件和零部件也应无松动和脱落。

8.10.5 冲击试验

严酷程度：峰值加速度500m/s²(50g);      脉冲持续时间(6±1) ms;   试验后，其采 样流量误差和负载能力应符合本大纲7.1和8.2条的规定，其接插件和零部件也应无松 动和脱落。

8.10.6 跌落试验

根据产品完整包装后的  总吸量按表2规定确定跌得高高。

表2跌落高度

| 毛重(G)/kg | 10 |  |  |  |  | 25 | 50<G≤75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跌落高度/mm | 800 |  |  |  |  | 45( | 350 |

试验后，美必样流量误差和负些力应符合 和零部件也应险系动和脱落。

8.10.7  模抖溶瀚试验

纲7.1和82备的规定，其接插件

模拟运转品验时间2h, 试验属 8.2条的规定，其接插件和零部件

其采样流量误差和负载能力型存合本大纲7.1和 动

8.11  电源电压适应性

使用交流电的粉尘采样器， 当·原电压       压的(-25～1    范围内变化时，

使用电池的粉  样器，当其电压下降10%时，其采样流量误差   载能力应符合本

大纲7 . 1和8 2 张的规定。

8.12  防爆安气要班(只对防爆型一杆命

8.12.1  防爆型农释器的防爆型式  广用本质安全，防爆标   xibI。

8.12.2  防爆型采样器的供电电源  月确规      供安全设   算书，电池组应经过

国家授权的防爆检弱机向检验合格。

8.12.3  防爆型采样器的接线端子与外壳之间的电气间除一2mm,  爬电距离≥2mm, 印刷电路板在绝缘漆层下的想电房离≥0.7mm, 在和较一平后涂两遍三防漆。

8.12.4  防爆型采样器的外亮不组提静电阻     ，工程塑料，表面绝缘电阻不大于

1GΩ, 其防护性能达到 IP54 的要求。

8.12.5  防爆型采样器的最高表面温度≤150℃。

8.12.6  防爆型采样器与本质安全性能有关电路的元件，在正常工作和规定的故障状态 下，不得超过元件安装条件和温度范围规定的最大电流、电压和功率的三分之二。

8.12.7  本安参数

防爆型采样器应明确规定最高工作电压、最大工作电流和短路电流等本安参数。

8.12.8  采样器跌落试验后不应有影响防爆性能的任何变形和损坏。

8.12.9  采样器应通过火花点燃试验。

9 型式评价项目

粉尘采样器型式评价项目见表3。

表3  粉尘采样器型式评价项目

| 序 号 | 评价项目 | 防爆采样器 | 非防爆采样器 | 重要性分类 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计量要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采样流量误差 | △ | △ | 主要 |  |
| 2 | 采样流量稳定性 | △ | △ | 主要 |  |
| 3 | 采样时间误差 | △ | △ | 主要 |  |
| 4 | 采样体积误差 | △ | △ | 主要 |  |
| 二、技术要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 外观与结构 | △ | △ | 主要 |  |
| 6 | 负载能力 | △ | △ | 主要 |  |
| 7 | 连续工作时间 | △ | △ | 次要 | 使用交流电的无 该项目 |
| 8 | 工作噪声 | △ | △ | 次要 |  |
| 9 | 采样头气密性 | △ | △ | 次要 |  |
| 10 | 流量计允许误差 | △ | △ | 次要 |  |
| 11 | 采样效能 | △ | △ | 主要 | 总粉尘采样器 无该项目 |
| 12 | 绝缘电阻 | △ | △ | 主要 |  |
| 13 | 绝缘强度 | △ | △ | 主要 |  |
| 14 | 电源电压适应性 | △ | △ | 次要 |  |
| 15 | 工作温度下限试验 | △ | △ | 次要 |  |
| 16 | 工作温度上限试验 | △ | △ | 次要 |  |

| 17 | 贮存温度下限试验 | △ | △ | 次要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 贮存温度上限试验 | △ | △ | 次要 |  |
| 19 | 振动试验 | △ | △ | 次要 |  |
| 20 | 冲击试验 | △ | △ | 次要 |  |
| 21 | 跌落试验 | △ | × | 次要 |  |
| 22 | 运输试验 | △ | △ | 次要 |  |
| 23 | 交变(恒定)湿热试验 | △ | △ | 主要 |  |

表 3 ( 续 )

| 序 号 | 评价项目 | 防爆采样器 | 非防爆采样器 | 重要性分类 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、防爆要求 |  |  |  |  |  |
| 24 | 防爆结构参数检查 | △ | X | 主要 |  |
| 25 | 火花点燃试验 | △ | × | 主要 |  |
| 26 | 最高表面温度试验 | △ | × | 主要 |  |
| 27 | 防护性能试验 | △ | × | 主要 |  |
| 28 | 表面绝缘电阻试验 | △ | × | 主要 |  |
| 29 | 防爆跌落试验 | △ | × | 主要 |  |
| 注：“△”表示要求检验的项目；“×”表示不要求检验的项目。 |  |  |  |  |  |

10  型式评价的条件和方法

10.1  型式评价的条件

10.1.1  环境条件

10.1.1.1  温度为(10～35)℃,相对湿度不大于85%;粉尘采样器应在此条件下放置 1h 以上，方可进行测试。

10.1.1.2  钟罩式气体计量器内水温与检测室温度相差不得超过2℃。

10.1.2  测试设备

10.1.2.1  流量标准设备可选用以下之一或组合，如表4所示。在仲裁检测时，采样流 量若小于5L/min,   必须选用皂膜气体流量标准装置；若大于或等于5L/min,   必须选用 粉尘采样器检定装置。

表 4  检测粉尘采样器选用流量标准设备表

| 序 号 | 流量标准设备名称 | 准确度等级 /% | 对应被检粉尘采样器的 流量最大允许误差/%FS | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘采样器检定装置 | 1.0 | 3.0 | 技术要求见 JJG 520—2005附录A |
|  |  | 1.5 | 5.0 |  |

| 2 | 钟罩式气体流量标准装置 | 1.0 | 3.0 | 附加阻力不大于100Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5 | 5.0 |  |
| 3 | 皂膜气体流量标准装置 | 1.0 | 3.0 | 附加阻力不大于100Pa |
|  |  | 1.5 | 5.0 |  |
| 4 | 标准表流量标准装置 | 1.0或1.5 | 5.0 | 被检采样器使用隔膜 气泵时，不能选用 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/706142225033010033