# 机动车前照灯检测仪校准器检定规程

1  范围

本规程适用于机动车前照灯检测仪校准器的首次检定、后续检定和使用中检查。

2  引用文件

本规程引用下列文件：

JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》

GB4599《 汽车用灯丝灯泡前照灯》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程，凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程，

3  概述

机动车前照灯检测仪校准器(以下简称校准器)可分为远光校准器、远近光校准器 和近光激光校准器。校准器是装有标准光源，带有水平和垂直精密旋转机构的装置。远 光校准器由标准光源、直流稳压电源及电压表、水平和垂直角度旋转机构、水平调整机  构和找正机构等部分组成；远近光校准器还带有激光器；近光激光校准器的组成包括激 光器、水平和垂直角度旋转机构、水平调整机构和找正机构。其工作原理是通过调节电  压调压装置和水平、垂直角度旋钮，使校准器发出一束已知发光强度和光轴角的光束， 实现对前照灯检测仪的发光强度、光轴偏移角及近光明暗截止线转角的检定。

4  术语

4.1 发光强度 luminous intensity

光源在指定方向的发光强度是该光源在包含指定方向的立体角元 d2 内传输的光通

量 dφ  除以该立体角元之商： I=dφ/d2,

4.2  光轴角  axis   angle

校准器发出的光束光轴与水平面及铅垂面之间的夹角。

4.3  近光明暗截止线转角  inflection  point  near  the  light   dark  cut-off  line

近光灯在光屏上投射出的光斑图形，其水平明暗分界线与倾斜明暗分界线的交点，

称为明暗截止线转角。

5  计量性能要求

5.1  光轴角的零位示值误差

校准器光轴角的零位示值误差不超过±5'。

5.2  发光强度的示值误差

校准器在垂直于光轴的平面上投射一个比较清晰的对称的光斑，其光照度只有一个

最大值；校准器发光强度的变化范围不小于(5～40) kcd,    且校准器发光强度的示值误

差应满足：

首次检定：不超过±4%;

后续检定和使用中检验：不超过±6%。

5.3  发光强度的重复性

校准器发光强度的重复性不大于1%。

5.4  发光强度的稳定性

校准器发光强度在10 min  内的变化率不超过1 . 5%。

5.5  校准器光分布的对称性

校准器光轴角转动机构在垂直方向处于0°00',水平方向在左 (L)2°~  右 (R)2°

范围内变化以及水平方向处于0°00',上下方向在下 (D)1°~   上 (U)1°     范围内变化 时，校准器光束光分布的不对称性不超过10%。

5.6  光轴角的示值误差

在 左 (L)2°~  右 (R)2°,        上 (U)2°~  下 (D)2°     范围内，光轴角的示值误差不

超过±5'。

5.7  光轴角转动机构的空程误差

光轴角转动机构的空程误差不超过±3'。

6  通用技术要求

1)校准器应有铭牌，标明仪器名称、型号、制造厂家、出厂编号及制造日期等。

2)校准器的所有光学零部件应清洁，无明显霉点、疵点、气泡、划痕等影响使用 的缺陷；仪器的刻线、数字等应显示清晰，不应有断线、笔画短缺等缺陷。

3)校准器的各运动、调节部分应转动灵活、平稳、锁定可靠；光轴角转动机构应 有锁紧装置。

7  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

7.1  检定条件

7.1.1  检定用设备

7.1.1.1     数 字 照 度 计 ： 至 少3 立显示，相对示值误差不超过±1%。

7.1.1.2   光度测量装置：测量距离不小于7 m, 最大允差0 . 2%。

7.1.1.3  经纬仪(6”级)。

7.1.1.4   水准仪 (S3 级)。

7.1.1.5  光轴角检测装置(见附录C)。

7.1.2  检定环境和其他要求。

7.1.2.1  温度：(20±5)℃。

7.1.2.2  相对湿度：≤85%。

7.1.2.3 电源电压： AC(220±10)V。

7.2  检 定 项 目

检定项目见表1。

表 1 检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用技术要求 | 十 | + | 十 |
| 2 | 光轴角的零位示值误差 | 十 | 十 | 十 |
| 3 | 发光强度的示值误差 | 十 | 十 | 十 |
| 4 | 发光强度的重复性 | 十 |  | 一 |
| 5 | 发光强度的稳定性 | 十 | 十 | 十 |
| 6 | 校准器光分布的对称性 | 十 | 十 | 十 |
| 7 | 光轴角的示值误差 | 十 | 十 | 十 |
| 8 | 光轴角转动机构的空程误差 | 十 | 十 | 十 |
| 注 ： 1 近光激光校准器只需检定第1,7,8项； 2凡需要检定的项目用“+”表示，不需检定的项目用“—”表示。 |  |  |  |  |

7.3  检定方法

检定前，按照使用说明书对校准器进行预热。

7.3.1 通用技术要求

目视观察和试验，应满足6.1～6.3的要求。

7.3.2 光轴角的零位示值误差

7.3.2.1  检定在光度测量装置上进行。将被检的校准器置于装置的圆转台上(见图1) 先把校准器的角度调节旋钮调至零位，而后调整校准器，使其水泡处在圆环中央。用水 准仪瞄准，反复调整，使校准器发光面的中心与已调好的数字照度计探测器受光面的中 心等高；同时用经纬仪瞄准，反复调整，直至被检校准器光轴找正机构的两个尖锥的顶 点与过探测器受光面中心的垂线在同一铅垂面内，此时被检校准器的水泡应保持在圆环 中心，并定好被检校准器的起点。

经纬仪

被检校准器

(a) 水平视图

图 1  校准器发光强度检定调整示意图

经纬仪

照度计探头

被检校准器

水准仪

(b)   俯视图

图1(续)

7.3.2.2  用 a;/β;作为光轴角的表示方法，其中a;为第i 个水平方向的光轴角，左右方 位 用L 或 R 表示，β,为第j  个垂直方向的光轴角，上下方位用 U 或 D 表示，所有角度 应精确到分。

将照度计的探测器和被检的校准器固定在装置上相距 D 的两个位置，光轴角为 0°/0°。保持垂直方向上的光轴角0°不变，将水平方向的光轴角示值转到 L3°  (或 R3°),   再按照L3°→0°→R3°   ( 或 R3°→0°→L3°)    缓慢转动光轴角转动机构，并观察照度计的 示值。在光轴角为 L2°和 R2°附近找到照度计示值相等的两个位置，并记录此时光轴角 的示值αt. 和ag。

然后再反方向按上述方法，在 L2°和 R2°附近找到照度计示值相等的两个位置，并 记录此时光轴角的示值α”。和a'π,。

水平方向光轴角的零位示值误差按公式(1)和公式(2)计算：

△ao=(al-a'g)/2                                                                     (1)

△a”=(a'L₄-a'R₁)/2                                                 (2)

按公式(3)计算两次结果的平均值作为校准器光轴在水平方向的零位示值误差：

△ao=(△a₀+△a")/2                                                (3)

保持校准器水平方向的光轴角处在0°不变，光轴角垂直方向的示值转到 D2°  ( 或 U2°),   再按照 D2°→0°→U2°  ( 或 U2°→0°→D2°)    方向缓慢转动光轴角转动机构，并观 察照度计的示值。在光轴角为 U1°,D1°   附近找到照度计示值相等的两个位置，记录此 时垂直方向的光轴角示值βu, 和 βo,。

再反方向按上述方法，在光轴角为 U1°,D1°   附近找到照度计示值相等的两个位置， 记录此时垂直方向的光轴角示值，和β。

两次垂直方向校准器零位的示值误差分别按公式(4)和公式(5)计算

△β₀=(β'u,-β'o,)/2                                                    (4)

△β”=(β”u,-β,)/2                                                    (5)

按公式(6)计算两次检定结果的平均值作为校准器光轴在垂直方向的零位示值 误差：

△β₀=(△β₀+△β6)/2                      (6)

被检校准器光轴角的零位示值误差记为△a₀/△βo,    方位分别用L 或 R 与 D 或 U 表

示，应符合5.1的要求。

7.3.3  发光强度的示值误差

7.3.3.1  将调整好的被检校准器和照度计的探测器，固定在装置上相距 D 的两个位置 (见图1),使光轴角处在0°/0°状态，保持被检校准器垂直方向的光轴角(0°)不变，按 某一方向缓慢转动水平方向光轴角转动旋钮，同时观察照度计的读数变化，当照度计读 数最大时，记录此时光轴角的示值α'。继续按原方向转动光轴角转动旋钮至少1°,然 后再反方向转动光轴角转动旋钮，当照度计的读数再次出现最大值时，记录此时水平方 向光轴角的示值α”。被检校准器光束照度最大点水平方向的位置按公式(7)给出

a₁=(a'i+a”)/2                                                                      (7)

保持被检校准器水平方向的光轴角(0°)不变，缓慢转动垂直方向光轴角转动旋 钮，找出照度计读数最大时对应的被检校准器垂直方向主光轴的两个示值β’,β”。被 检校准器光束照度最大点垂直方向的位置按公式(8)给出：

β₁=(β′;+β”)/2                        (8)   	被检校准器光束照度最大点的位置记为ai/β₁,      方位分别用L 或 R 与 D 或 U 表示。 7.3.3.2  将被检校准器的光轴角调至主光轴ai/β₁   位置。将照度计选择适当的挡位。 调节校准器的电压旋钮，在其发光强度标称值依次为8 kcd,10     kcd,15     kcd,20     kcd,   30  kcd时分别读取照度计的示值E,     取上升、下降两次的平均值E,      按 公 式 ( 9 ) 计

算发光强度的实际值 Io;:

I₀₁=E;×D²                                                                         (9)

按公式(10)计算发光强度的示值误差△I,     它应满足5.2的要求。

(10)

式中：

E:          第i 个发光强度下照度计的两次读数的平均值，单位： lx;

D—— 检测距离，单位： m;

I:            第 i  个发光强度的标称值，单位： cd。

送检的校准器在检定发光强度示值误差的同时，应给出相应标称发光强度的实际电 压值(详见附录 D)。

7.3.4 发光强度的重复性

连续6次调节电压调节旋钮，分别将电压调至发光强度为20 kcd 所对应的电压U;  下，记录照度计的示值，按公式(11)计算发光强度的标准差作为被检校准器发光强度

的重复性：

(11)

式中：

I——  第 i  次测量值， I₄=E,D²,        单 位 ：cd;

J.       发光强度的平均值，单位： cd;

n—— 测量次数。

校准器发光强度的重复性应满足5.3的要求。

7.3.5  发光强度的稳定性

在发光强度为20 kcd 所对应的电压U; 下，照度计的探测器受光照2 min 开始测量， 以后每隔2 min 测量1次，共测量6次，被检校准器的稳定性按公式(12)计算：

(12)

式中：

Emin——照度计的最小读数，单位： lx;

Emx—— 照度计的最大读数，单位： lx。

校准器发光强度的稳定性应满足5.4的要求。

7.3.6  校准器光分布的对称性

保持被检校准器垂直方向的光轴角(0°)不变，将校准器的水平方向光轴角按0° → L1°→L2°→L3°→L2°→L1°→0°→R1°→R2°→R3°→R2°→R1°→0°    顺序调整，分别记录光 轴角为0°/0°时照度计的3次读数 E%,E”,E%,           求出平均值E。及光轴角为 L1°/0°,

L2°/0°,R1°/0°,R2°/0°         时照度计对应的同一光轴角的2次读数 E' 。,E” 。,  并求出平均

值 E。。

被检校准器水平方向的光轴角为a  时的相对发光强度按公式(13)计算：

(13)

式中：

E₀—— 光轴角处于0°/0°时，照度计的3次读数的平均值，单位： lx; E。 ——光轴角处于a/0°时，照度计的2次读数的平均值，单位： lx。

被检校准器垂直方向的相对发光强度参照上述方法检定。被检校准器水平方向的光 轴角保持在0°状态不变，只改变垂直方向的光轴角。

被检校准器垂直方向的光轴角为β时的相对发光强度按公式(14)计算：

(14)

式中：

Eg—  光轴角处于β/0°时，照度计的2次读数的平均值，单位： lx。

光轴角分别为 L1°/0° 与 R1°/0°,L2°/0°     与 R2°/0° 及0°/D30'与0°/U30',0°/D1°      与

0°/U1° 的相对发光强度之差符合5.5的要求。

7.3.7  校准器光轴角的示值误差

将光轴角检定装置的旋转升降台台面调水平，放上被检的校准器，利用专用夹具将 激光器安装到被检校准器灯泡的中央(远近光校准器和近光激光校准器可省略此步骤) (见图2)。接通激光器电源，将被检校准器的光轴角转动机构设定在0°/0°,调整旋转 升降台的高度和角度，使得激光光斑中心与坐标板上的原点重合。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/708017000001006031