# 弹性波超前地质预报仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于（10～1500）Hz 范围的弹性波超前地质预报仪（以下简称“预

报仪” ）的校准。

# 2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 134  磁电式速度传感器

JJG 298  标准振动台

JJG 676  测振仪

JJG 834  动态信号分析仪

JJG 990  声波检测仪

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

## 3.1  术语

3.1. 1  弹性波 elastic wave

当某处物质粒子离开平衡位置，即发生应变时，该粒子在弹性力的作用下发 生振动，同时又引起周围粒子的应变和振动，这样形成的振动在弹性介质中的传 播过程称为“弹性波”。

3. 1.2  超前地质预报  advanced geological predication

采用物探、钻探等手段，对隧道开挖面前方的地质条件进行探测、分析与评

价的活动。

3. 1.3  横向振动比  lateral vibration ratio

横向振动比是一个用于衡量三分量检波器在受到横向振动影响时，其非振动

方向轴（y 轴和 z 轴）上信号的相互干扰和稳定性的指标。

# 4    概述

弹性波超前地质预报仪用于交通行业中探测隧道开挖面前方围岩结构的变

化及地质灾害情况。预报仪建立在弹性波和波阻抗理论基础上，不同地质情况会

出现波阻抗差异，通过振源发出机械波，接收遇到波阻抗差异反射的有效波，分 析其形成的时域/频域曲线，以此来探测、分析与评价前方地质情况。预报仪主 要由振源、检波器和分析仪组成，分析仪中自带有数据采集软件。结构示意图如

图 1 所示。

图 1  预报仪结构示意图

# 5    计量特性

5.1  预报仪时间相对误差；

5.2  分析仪时间相对误差；

5.3  通道隔离度（参考 JJG990—2004 《声波检测仪》的 5.7 条款）；

5.4  测长误差；

5.5  幅值一致性；

5.6  横向振动比。

# 6    校准条件

## 6.1  校准条件

环境温度：（23±5） ℃;

相对湿度：不大于 85%；

振动台安放牢固，必要时需采取相应的隔振措施；

无影响校准结果的信号干扰等。

## 6.2  校准用测量设备

6.2.1 正弦信号发生器：失真度小于 1% ，频率稳定性优于 0.05% ，幅值稳定性 优于1% （8h）。

6.2.2 标准振动台：加速度波形失真度≤5% ，横向振动比≤10%；加速度幅值 稳定度≤0.5% ，频率稳定性≤0.1% ，信噪比≥50dB。

6.2.3 钢卷尺：测量范围（0~2）m ， Ⅱ级；

6.2.4 测长参考样块：弹性波传播速度为（2000～4000）m/s 左右材质的长方体， 表面平整，可以贴合检波器，建议长度不小于 1m，宽度约为 1m（用于波速标定）。

# 7    校准项目和校准方法

## 7.1  功能性检查

预报仪具有多个接收通道，且无影响仪器正常工作及读数的机械损伤、按键

失灵和接触不良等现象。

## 7.2  分析仪时间相对误差

a) 分析仪接通电源，连接函数信号发生器和分析仪，如图 2 所示。

图 2  分析仪时间相对误差校准方法示意图

b) 选择接收通道并调至可采数据状态，保证每一个完整的振动波形至少有 50 个采样点。函数信号发生器输出电压应在分析仪额定电压范围内，依次调节 函数信号发生器输出的正弦信号频率标准值fi0 。fi0 与周期标准值Ti0 的对应关系

见表 1。

表 1  fi0 — Ti0 对应表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fi0/ Hz | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
| T / i0 ms | 100.00 | 33.333 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 3.333 | 2.500 | 2.000 | 1.429 | 1.111 | 0.909 | 0.769 | 0.667 |

c) 取 3 次分析仪采集软件中完整正弦波周期的均值Ti  为该频率下分析仪时

间测量值。分析仪时间相对误差Δτi 按公式（1）计算：

Δτi  =  会100%                                                 （1）

式中 ：

### Δτi    ——第 i 个标准频率时的分析仪时间相对误差；

### T i      ——第 i 个标准周期测量平均值，ms；

i0

T   ——第 i 个周期标准值，ms；

i  ——分析仪时间相对误差中第 i次测量（i=1,2,3…13）。

分析仪的其他接收通道以相同方法校准。

## 7.3  预报仪时间相对误差

a) 分析仪接通电源，连接分析仪和检波器，见图 3。

图 3  预报仪时间相对误差校准方法示意图

b) 选择接收通道并调至可采数据状态，保证一个完整的振动波形至少有 50  个采样点。将检波器刚性地安装在中频标准振动台试验平台中心，调整检波器和

振动台振动方向一致。启动中频标准振动台系统，依次调节频率标准值fi0 。fi0

与周期标准值Ti0 的对应关系见表 1。

c) 取 3 次采集软件中完整正弦波的均值Ti 为该频率下系统时间的测量值。预

报仪时间相对误差ΔTi 按公式（2）计算：

### （2）

Δ Ti  =  会100%

式中 ：

ΔTi ——第 i个标准频率时的预报仪时间相对误差；

### T i      ——第 i个标准周期试验均值，ms；

i0

T   ——第 i个周期标准值，ms；

i ——预报仪时间相对误差中第 i次试验（i=1,2,3…13）。

三分量检波器在校准时应依次将三个工作方向固定于振动台面上，校准各分

量。

## 7.4  通道隔离度

a) 调整函数信号发生器输出 500Hz 的正弦信号，输出电压幅值不低于分析 仪量程的 80%。随机选取分析仪中一个通道为参考通道，其他通道作为测试通道

（试验应覆盖所有测试通道）。

b) 保证一个完整的振动波形至少有 20 个采集数，读取 3 次参考通道完整正

弦波电压幅值峰峰值的均值Vr 为参考通道的测量值。

c) 读取 3 次测试通道呈现的最大幅值的均值Vi 为测试通道的测量值。通道

隔离度 Li按公式（3）计算：

Li  = 20lg                                           （ 3 ）

式中：

Li     ——第 i个测试通道通道隔离度，dB；

r

V  ——参考通道电压幅值峰峰值的均值，V；

Vi    ——第 i个测试通道最大幅值均值，V；

i ——第 i次试验（i=1,2,3…）。

## 7.5  测长误差

a) 准备测长参考样块和钢卷尺，以及待校准的弹性波超前地质预报仪。首 先，利用钢卷尺测量测长参考样块的宽度。接着，将检波器固定在参考样块宽度 方向的一端，并将激振装置置于样块宽度方向另一端的对应位置。当激振装置激 发弹性波后，弹性波会在样本中传播，通过弹性波超前地质预报仪得出的弹性波

反射时间，计算并记录弹性波在该测长参考样块中的传播速度记为 v。

b) 利用钢卷尺测量测长参考样块的实际长度，结果记为 L(实)。

c) 使用弹性波超前地质预报仪根据波速 v来测量该参考样块的长度，以三

次测量的平均值作为该参考样块的测量值，记为L (测) 。

d) 计算测长参考样块的测长误差，即

（ 4 ）

E = L ( 测L-L实 实 )  根100%

式中：

E——测长误差，%；

L(实) ——钢卷尺测量测长参考样块实际长度，m；

L (测) ——测长参考样块长度测量值的平均值，m。

## 7.6  幅值一致性

a) 准备工作：确保弹性波超前地质预报仪处于正常的工作状态，并将标准 振动台设置至固定频率（推荐 500Hz）。选择并连接一个检波器至振动台并接通

预报仪的第一个通道。

b) 记录参考幅值：开启振动台，使其按照设定的固定频率进行振动。在弹 性波超前地质预报仪主机上记录此时的幅值，该幅值将作为后续校准过程中的参

考值，记作 A（参考）。

c) 将检波器从第一个通道断开，并依次连接到预报仪的其他通道上。对每 个通道进行相同振动条件下的幅值记录，每个通道记录的幅值记作 Ai ，其中 i

代表通道的编号。

d) 计算幅值一致性值：根据 A（参考）和各通道的 Ai ，按照公式（5）计算

幅值一致性。

A i

A (参考)

Di =20lg                                                              （ 5 ）

式中：

Di——幅值一致性，dB；

Ai——第 i 个通道的幅值，mv；

A（参考）——弹性波超前地质预报仪主机上记录振动台的幅值，mv。

e) 从所有通道的幅值一致性测量结果 Di 中选出绝对值最大值。该最大值即

为弹性波超前地质预报仪的幅值一致性指标结果。

## 7.7  横向振动比

a) 首先，将三分量检波器固定在标准振动台上，并调整使得检波器的 x 轴

与振动台的振动方向一致。然后，将检波器与弹性波超前地质预报仪主机连接好，

确保所有连接都正确无误。

b) 启动标准振动台，并按照推荐的固定频率（例如 500Hz）进行振动。在

弹性波超前地质预报仪主机中记录 x 轴、y 轴和 z 轴所响应的振动幅值，记作 Ax、

Ay 和 Az。

c) 按照公式（6）计算横向振动比。

（ 6 ）

T=  MAX(Ay , Az ) 根100%

A

x

式中：

T——横向振动比；

Ax——弹性波超前地质预报仪 x 轴所响应的振动幅值，mv；

Ay——弹性波超前地质预报仪 y 轴所响应的振动幅值,mv；

Az——弹性波超前地质预报仪 z 轴所响应的振动幅值,mv。

# 8    校准结果表达

## 校准后，出具校准证书。校准证书至少包含以下信息：

## a ）标题：“校准证书”；

## b）实验室名称和地址；

## c ）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

## d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

## e ）客户的名称和地址；

## f）被校对象的描述和明确标识；

## g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校

对象的接收日期；

## h）校准所依据技术规范的标识，包括名称及代号；

## i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

## j）校准环境的描述；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/717150112000006050