重庆里博仪器有限公司

TH110 里氏硬度计说明书目	录

- 概述	2

- 结构特征与工作原理	错误！未定义书签。

- 技术特性	错误！未定义书签。

4.使用	16

- 特别提示	错误！未定义书签。

- 操作说明	错误！未定义书签。

- 故障分析与排除	错误！未定义书签。

- 保养和维修	37

- 检定周期	37

- 用户须知	错误！未定义书签。

- 贮存条件、运输及注意事项	错误！未定义书签。

## 概述

本说明书适用于 LHL200 系列， LHL100 系列， LHR/B-200 系列，LHR/B-100 系列,TH110 工具系列， TH140 系列具体到各个型号时在功能上约有差异。

  - 产品特点

- 依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行高精度检测。

- 支持“锻钢（Steel）”材料，当用 D/DC 型冲击装置测试

“锻钢”试样时，可直接读取 HB 值，无需人工查表。

- 方便切换至所有的硬度制式(HL、HB、HRB、HRC、HV、HS)， 平行转换各硬度制测值。

- 采用大屏幕 128×64 图形点阵液晶显示器，信息丰富、直

观。

- 全中文显示，菜单式操作，操作简单方便。

- 有高亮背光显示，方便在光线灰暗环境使用。

- 一台主机可配备 5 种不同冲击装置使用，自动识别冲击装置类型。更换时无需重新校准。

- 可存储最大 600 组（冲击次数 32～1）硬度测量数据。每

组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。

- 可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。

- 全密封金属外壳，小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣操

作环境，抗震动、冲击和电磁干扰。

- 电源供电采用 2 节 AA（五号）普通碱性电池，可连续工作不少于 100 小时，具有自动休眠、自动关机等节电功能。

- 液晶上有剩余电量指示图标，提示用户及时更换电池。

- 具有示值软件校准功能。

- 可配备功能强大的微机软件，具有传输测量结果、测值存

储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能，满足质量保证活动和管理的更高要求（本功能待升级后有效）。

- 设计依据标准：《里氏硬度计技术条件》 JB/T 9378-2001。

### 主要用途及适用范围

- 已安装的机械或永久性组装部件。

- 模具型腔。

- 重型工件。

- 压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。

- 试验空间很狭小的工件。

- 轴承及其它零件。

- 要求对测试结果有正规的原始记录。

- 金属材料仓库的材料区分。

- 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

材料

硬

度

制

冲击装置

HR

C

Steel

and cast steel 钢和

铸钢

HR

B

HB

150

～

646

适用范围见表 1、表 2。表 1

| D/DC | C | G | DL |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 ～ 68.5 | 20.0 ～ 69.5 |  | 20.6 ～ 68.2 |
| 59.6 ～ 99.6 |  | 47.7 ～ 99.9 | 37.0 ～ 99.9 |

| 140～ | 80～ | 90～ |
| --- | --- | --- |
| 651 | 683 | 646 |

### HV

HS

### Steel	HB

锻钢

| 83～ 976 | 80～ 996 |  |
| --- | --- | --- |
| 26.4 ～ 99.5 | 31.9 ～ 102. |  |
|  | 3 |  |
| 142～ |  |  |
| 651 |  |  |
| 17.1 | 20.0 |  |
| ～ | ～ |  |
| 67.1 | 69.5 |  |
| 83～ | 80～ |  |
| 976 | 996 |  |
| 59.6 |  |  |
| ～ |  |  |
| 99.6 |  |  |
| 140～ |  |  |
| 651 |  |  |
| 83～ |  |  |
| 976 |  |  |
| 140～ |  | 92～ |
| 334 |  | 326 |

HR

85～

950

26.5

～

99.4

### CWT、ST	C

合金工

### 具钢	HV

HR

### Stainl	B ess

steel	HB

### 不锈钢

HV

### HR

GC.	C

### IRON	HB

灰铸铁

### HV HR

NC、	C

IRON	140～

球墨铸	HB	387

### 铁

HV

140

～

364

C．ALUM

铸铝合

金

HB

30～

159

HR

B

| BRASS 铜锌合金 （黄 铜） | HB HR B | 40～ 173 13.5 ～ 95.3 |
| --- | --- | --- |
| BRONZE 铜锡合金 （青 | HB | 60～ 290 |
| 铜） |  |  |
| COPPER | HB | 45～ |

| 纯铜 |  | 315 | 表 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序 | 材料 | 里氏硬 |
|  | 号 |  | 度 HLD |
|  | 1 | C 低碳钢 | 350～522 |
|  | 2 | C 高碳钢 | 500～710 |
|  | 3 | Cr 铬钢 | 500～730 |
|  | 4 | CrV 铬钒钢 | 500～750 |
|  | 5 | CrNi 铬镍 | 500～750 |
|  |  | 钢 |  |

| 6 | CrMo 铬钼 钢 | 500～738 |
| --- | --- | --- |
| 7 | CrNiMo 铬 镍钼钢 | 540～738 |
| 8 | CrMnSi 铬 锰硅钢 | 500～750 |
| 9 | SSST 超高 强度钢 | 630～800 |
| 10 | SST 不锈钢 | 500～710 |

标准

配置

品种规格

| 序号 1 | 名称 主机 | 数量 1 台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | D 型冲击装置 | 1 只 |  |
| 3 | 洛氏硬度块 | 1 块 |  |
| 4 | 尼龙刷 A | 1 只 |  |
| 5 | 小支承环 | 1 只 |  |
| 6 | USB 通信线缆 | 1 条 | LHL200 和 LHL100（待 |
|  |  |  | 升级） |
| 7 | 打印线缆 | 1 条 | LHL200 和 LHL100（待 |
|  |  |  | 升级） |

异型冲击装

置 冲击能量

冲击体质量

DC（D）/DL

11mJ

5.5g/7.2g

球头硬度:

球头直径: 球头材料:

1600HV

3mm

碳化钨

冲击装置直

径:

冲击装置长度:

冲击装置重量:

试件最大硬度

试件表面平均

粗糙度 Ra:

试件最小重

20mm

86(147)/

75mm 50g

940HV

1.6μ m

1.6μ m

0.4μ m

6.3μ m

1.6μ m

>1.5kg

0.5～

1.5kg 0.02～0.5kg

>15kg

5～15kg 0.5～

5kg

>5kg

2～5kg 0.05～

2kg

试件最小厚

度

密实耦合硬化层最小深度

5mm

≥0.8mm

5mm

≥0.8mm

1mm

≥0.2mm

10mm

≥1.2mm

5mm

≥

0.8mm

|  | 8 | 数据处理软件 | 1 套 | LHL200 和 LHL100（待 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 升级） |
|  | 9 | 尼龙刷 B |  | G 型使用 |
| 选择 | 10 | 异型冲击装置 |  | 见表 3 |
| 配置 | 11 | 异型支承环 |  | 见表 4 |
|  | 12 |  |  |  |
|  |  | 表 3 |  |  |

| D+15 | C | G | E（需进 口） |
| --- | --- | --- | --- |
| 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | 11mJ |
| 7.8g | 3.0g | 20.0g | 5.5g |
| 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV |
| 3mm | 3mm | 5mm | 3mm |
| 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 | 金刚石 |
| 20mm | 20mm | 30mm | 20mm |
| 162mm | 141mm | 254mm | 155mm |
| 80g | 75g | 250g | 80g |
| 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV |

| 量: | >5kg | >5kg |
| --- | --- | --- |
| 可直接测量 | 2～5kg | 2～5kg |
| 需稳定支撑 | 0.05～2kg | 0.05～2kg |
| 需密实耦合 |  |  |

| 球头压痕尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬度300HV 时 |  | 压痕直径 | 0.54mm | 0.54mm 0.38 1.03m |  | 0.54m |
|  |  | 压痕深度 | 24μ m | 24μ m mm m |  | m |
|  |  |  |  | 12μ 53μ m |  | 24μ m |
|  |  |  |  | m |  |  |
| 硬度600HV 时 |  | 压痕直径 | 0.54mm | 0.54mm 0.32 0.90m |  | 0.54m |
|  |  | 压痕深度 | 17μ m | 17μ m mm m |  | m |
|  |  |  |  | 8μ m 41μ m |  | 17μ m |
| 硬度800HV 时 |  | 压痕直径 | 0.35mm | 0.35mm 0.35 -- |  | 0.35m |
|  |  | 压痕深度 | 10μ m | 10μ m mm -- |  | m |
|  |  |  |  | 7μ m |  | 10μ m |
|  |  | DC 型测量孔 |  | C 型冲击力 G 型测量 |  |  |
|  |  | 或 园 柱 筒 |  | 小，对被测 大 厚 重 |  |  |
|  |  | 内； |  | 表 面 损 伤 及 表 面 |  |  |
| 冲击装置适用范围 |  | DL 型测量细长 窄 槽 或孔； |  | 很小，不破 较 粗 糙坏硬化层， 的 铸 锻适 合 测 量 件。 |  |  |
|  |  | D 型用于常 |  | 小 轻 薄 部 |  |  |
|  |  | 规测量 |  | 件 及 表 面 |  |  |
|  |  |  | 表 4 | 硬化层。 |  |  |
| 序 | 代 | 型 |  |  |  |  |
|  |  |  | 异型支承环简图 |  | 备 注 |  |
| 号 | 号 | 号 |  |  |  |  |
| 1 | 03-03 | Z10- |  |  | 测外圆柱面 R10～ |  |
|  | .7 | 15 |  |  | R15 |  |
| 2 | 03-03 | Z14. |  |  | 测 外 圆 柱 面 |  |
|  | .8 | 5-30 |  |  | R14.5～R30 |  |
| 3 | 03-03 | Z25- |  |  | 测外圆柱面 R25～ |  |
|  | .9 | 50 |  |  | R50 |  |

4	03-03

.10

5	03-03

.11

HZ11

-13

HZ12

.5-1

7

测内圆柱面	R11～ R13

测	内	圆	柱	面

R12.5～R17

6	03-03

HZ16

测	内	圆	柱	面

|  | .12 | .5-3 0 | R16.5～R30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 03-03 .13 | K10- 15 | 测外球面 SR10 ～ SR15 |
| 8 | 03-03 .14 | K14. 5-30 | 测外球面 SR14.5～ SR30 |
| 9 | 03-03 .15 | HK11 -13 | 测内球面 SR11 ～ SR13 |
|  | 03-03 | HK12 | 测内球面 SR12.5～ |
| 10 | .16 | .5-1 7 | SR17 |

HK16

03-03

测内球面 SR16.5～

11	.5-3

.17	SR30

0

12

03-03

测外圆柱面，

UN

.18

半径可调R10～∞

### 工作条件

工作温度：－10℃～＋55℃； 存储温度：－20℃～＋75℃； 相对湿度≤90％；

### 周围环境无振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。

- 结构特征与工作原理

### 结构特征

LHL200 系列

LHL100 系列

### 主机

    - D 型冲击装置

### 1 释放按钮 2 加载套 3 导管 4 线圈部件 5 导线 6 冲击体 7

支承环

### 异型冲击装置

  - 工作原理

用规定质量的冲击体在弹力作用下,以一定速度冲击试样表面,用冲头在距试样表面 1mm 处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度值。计算公式如下：

HL=1000×VB/ VA

式中：		HL——里氏硬度值VB——冲击体回弹速度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/725044130132011043