中华人民共和国国家计量检定规程

JJG919— 2023

pH   计   检   定   仪

VerificatingMetersforpH Meters

2023-03-15发布

2023-09-15实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局  发  布

一一一一一一一一一一一一一

代替 JJG919— 2008

pH计检定仪检定规程

VerificationRegulationof

VerificatingMetersforpH Meters

一一一一一

一一一一一

一一一一一一一一一一一一一 JJG919— 2023

归   口   单  位 :  全国物理化学计量技术委员会

主要起草单位 :  中国计量科学研究院

内蒙古自治区计量测试研究院

参加起草单位 :  陕西省计量科学研究院

国防科工委化学计量一级站

中国测试技术研究院

湖南省计量科学研究院

本规程委托全国物理化学计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人 :

修宏宇  (中国计量科学研究院)

宁   铨  (内蒙古自治区计量测试研究院)

参加起草人 :

贺新洋  (中国计量科学研究院)

于得水  (陕西省计量科学研究院)

荀其宁  (国防科工委化学计量一级站)

张   毅  (中国测试技术研究院)

彭丽华  (湖南省计量科学研究院)

目        录

引言  	  ( Ⅱ )

1   范围 	  ( 1 )

2   概述 	  ( 1 )

3   计量性能要求 	  ( 1 )

4   通用技术要求 	  ( 1 )

4.1   外观 	  ( 1 )

4.2   通电和开机 	  ( 2 )

4.3   标识 	  ( 2 )

5   计量器具控制 	  ( 2 )

5.1   检定条件 	  ( 2 )

5.2   计量标准器和配套设备 	  ( 3 )

5.3   检定项 目 	  ( 3 )

5.4   检定方法 	  ( 3 )

5.5   检定结果的处理 	  ( 6 )

5.6   检定周期 	  ( 6 )

附录 A     (0~100) ℃的k值   	  ( 7 )

附录 B   pH计检定仪检定原始记录格式	  ( 8 )

附录 C   检定证书/检定结果通知书内页格式式样 	  (  1)1

引        言

本规程依据 JJF 1001— 2011《通用计量术语及定义》、JJF 1002— 2010《国家计量 检定规 程 编 写 规 则》  和 JJF 1059.1— 2012《测 量 不 确 定 度 评 定 与 表 示》  的 规 定 进 行 修订 。

在编 写 过 程 中 参 考 了 JJF 1587— 2016《数 字 多 用 表 校 准 规 范》、JJF 1638— 2017 《多功能标准源校准规范》  中数字多用表和标准电压源的性能指标以及校准方法 。

本规程与 JJG 919— 2008相比 ,  除编辑性修改外主要技术变化如下 :

—在  “概述”中增加了 pH计检定仪对在线 pH计 、离子计 、   自动电位滴定仪等 仪器进行电计检定的描述  (见第 2章) ;

— 在  “计量性能要求”中增加了对  “pH 年稳定性”的计量性能要求 ,  并提高了 仪器  “pH示值稳定性”的计量性能指标  (见表 1) ;

— 在  “通用技术要求”中增加了对采用蓝牙/Wi-Fi或其他方式无线连接控制的 分体式 pH计检定仪的要求  (见 4.2) ;

— 在  “检定项 目”和  “检定方法”中增加了  “pH 年稳定性”的检定项 目和检定 方法  (见表 3 和 5.4.4) ;

—增加了  “检定证书/检定结果通知书内页格式式样”(见附录 C) 。

本规程的历次版本发布情况为 :

—JJG 919— 2008;

—JJG 919— 1996。

pH计检定仪检定规程

1   范围

本规程适用于 pH 计检定仪的首次检定 、后续检定和使用中检查 。

2   概述

pH 计检定仪是一种标 准 直 流 电 压 信 号 输 出 装 置 ,  主 要 用 于 检 定 pH  (酸 度)  计 、 离子计 、   自动电位滴定仪等仪器的电计部分 。  pH 计检定仪  (以下简称为检定仪)  通常 由两部分组成 ,  一是检定仪的标准直流电压信号发生系统 ,  二是检定仪的高阻器 ,  也可 称为电计输入阻抗检测系统 。检定仪高阻器应能分别提供 1 GΩ 和 3 GΩ 的阻值 。  图 1

为检定仪的结构简图 。

(a)  高阻器为串联电阻的检定仪                                              (b)  高阻器为并联电阻的检定仪

图 1   检定仪的结构简图

3   计量性能要求

检定仪分为 0.003级和 0.0006级两个级别 。0.003级检定仪用于 0.01 级以及次于 0.01 级的各级 pH 计的电计检定 。0.0006 级检定仪用于各级 pH 计 、离子计 、   自动电 位滴定仪的电计检定 。检定仪的各项计量性能要求列于表 1。

4   通用技术要求

4.1   外观

检定仪外表光洁平整 ,  色泽均匀 。各功能键正常工作 ,  各紧固件无松动 。  附件 、输 出线 、  电源线等配套齐全 。

表 1   计量性能要求

| 项 目 |  | 准确度级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.003级 | 0.0006级 |
| pH 年稳定性 | 等电位 | 不超过 ±0.003 | 不超过 ±0.0006 |
|  | 量程 |  |  |
| 电位零点偏移 * /mV |  | 不超过 ±0.10 | 不超过 ±0.03 |
| 电位示值误差/%(FS) |  | 不超过 ±0.03 | 不超过 ±0.01 |
| pH示值误差 |  | 不超过 ±0.003 | 不超过 ±0.0006 |
| 温度补偿器误差(pH) |  | 不超过 ±0.003 | 不超过 ±0.0006 |
| pH示值稳定性 | 等电位 | 不大于 0.001 | 不大于 0.0002 |
|  | 量程 |  |  |
| 高阻器阻值 误差/GΩ | 1 GΩ高阻 | 不超过 ±0.1 | 不超过 ±0.1 |
|  | 3 GΩ高阻 | 不超过 ±0.3 | 不超过 ±0.3 |
| 注 : 有 自 清零功能的检定仪 , 可免做带 * 项 目 。 |  |  |  |

4.2   通电和开机

检定仪的自检功能 、状态检验功能正常 ,  显示清晰完整 。  采用蓝牙/Wi-Fi或其他 方式无线连接控制的分体式检定仪 ,  通讯可靠 ,  检定过程中无掉网 、失联 。

4.3   标识

检定仪铭牌 清 晰 标 明 其 制 造 厂 名 、  仪 器 名 称 、  型 号 、  规 格 、  出 厂 编 号 以 及 生 产 日期 。

5   计量器具控制

仪器的计量器具控制包括首次检定 、后续检定和使用中检查 。

5.1   检定条件

5.1.1   环境条件

检定的环境条件应符合表 2 的规定 。

5.1.2   其他

检定仪应使用检定专用线 。检定回路应有良好的屏蔽和接地措施 。检定仪在进行检 定前 ,  应根据仪器厂家说明书中的要求 ,  对仪器进行预热 。

表 2   检定的环境条件

| 仪器 级别 | 室温 ℃ | 相对湿度 % | 供电电源 |  | 干扰因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电压/V | 频率/Hz |  |
| 0.0006 | 20±3 | 20~80 | 220±22 | 50±0.5 | 附近无强的机械 振动和电磁干扰 |
| 0.003 | 20±5 | 20~80 | 220±22 | 50±0.5 |  |

5.2   计量标准器和配套设备

5.2.1   计量标准器

数字多用表 :  数字多用表按其显示位数应优于六位半 ,  其直流电压的最大允许误差

绝对值应不大于检定仪输出电压最大允许误差绝对值的  1

3 。

5.2.2   配套设备

取样电阻 :  取样电阻为直流电阻 ,  应带有屏蔽盒 ,  标称值为 30 MΩ,  测量不确定 度不大于 0.2%(k=2) 。

5.3   检定项 目

检定项目见表 3。

表 3   检定项目 一 览表

| 检定项 目 |  |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用技 术要求 | 外观 |  | + | + | + |
|  | 通电和开机 |  | + | + | + |
|  | 标识 |  | + | + | + |
| 计量性 能要求 | pH 年稳定性 | 等电位 | - | + | - |
|  |  | 量程 | - | + | - |
|  | 电位零点偏移 |  | + | + | + |
|  | 电位示值误差 |  | + | + | + |
|  | pH示值误差 |  | + | + | + |
|  | 温度补偿器误差 |  | + | + | - |
|  | pH示值稳定性 |  | + | + | - |
|  | 高阻器阻值误差 |  | + | + | - |
| 注 : 凡需检定的项 目 用 “+”表示 ; 不需检定的项 目 用 “-”表示 。 |  |  |  |  |  |

5.4   检定方法

5.4.1   外观检查

按 4.1要求进行目视检查 。

5.4.2   通电和开机检查

接通电源 ,  按 4.2要求进行开机和通电检查 。

5.4.3   标识检查

按 4.3要求进行目视检查 。

5.4.4   pH 年稳定性的检定

(a)  高阻器为串联电阻的检定仪的检定原理图

(b)  高阻器为并联电阻的检定仪的检定原理图

图 2   检定原理图

数字多用表清零 。按图 2接好线路 ,  开关 K0  断开 ,  即取样电阻 R0  开路 。调节 K1、 K2 使检定仪高阻器短路 。

检定仪不得重新校准 。  有 自清零功能的检定仪自清零 。  将检定仪温度补偿器置于 25.0 ℃ ,  调节检定仪 ,  使其分别输出为检定仪 pH 等电位  (pHD )  和  (pHD +7) ,  记下 数字多用表的读数 。  测量两次 。  按式  (1)  和式  (2)  分别计算检定仪的等电位 pH 年稳 定性 ΔpHy 和量程 pH 年稳定性 ΔpH'y

(1)

(2)

59.157

Δ pHy =     E

ΔpH'y = - 7.0000

式中 :

E  — 检定仪在 pHD  点 ,  数字多用表两次读数的平均值 ,  mV;

E'— 检定仪在  (pHD +7)  点 ,  数字多用表两次读数的平均值 ,  mV。

5.4.5   电位零点偏移的检定

数字多用表清零 。按 5.4.4连接线路 。检定仪调节至电位输出功能 ,  使其输出零电 位信号 ,  记录数字多用表读数 。测量两次 ,  两次数字多用表读数的平均值为检定仪电位 零点偏移 。

5.4.6   电位示值误差的检定

数字多用表清零 。按 5.4.4连接线路 。有自清零功能的检定仪自清零 。调节检定仪 使其输出电位信号 EJ  ,  记录数字多用表读数 。有自清零功能的检定仪正反向检定时均 需进行自清零 。

电位示值误差的检定点  (单位 :  mV)  为 :  0、  ±1、  ±10、  ±50、  ±100、  ±500、 ±1000、  ±1500、  ±EF 。分别按输出增加和输出减少的方法各测量一 次 ,  取数字多用 表两次读数的平均值为 E。按式  (3)  计算检定仪的电位示值误差 ΔE。

ΔE= × 100%                                               (3)

式中 :

EF— 检定仪电位输出信号的满量程 ,  mV。

5.4.7   pH示值误差的检定

按 5.4.4连接线路 。将检定仪温度补偿器置于 25.0 ℃ ,  调节检定仪 ,  使其输出为 pHD 。用数字多用表清零 ,  记下数字多用表的读数 。

pH示值误差的检定点为  (0~14)  范围内 ,  pH 每隔 1 检定一 点 。调节检定仪 ,  使 其输出其他检定点的 pH信号 。分别按输出增加和输出减少的方法各测量一 次 ,  取数字 多用表两次读数的平均值为 E。按式  (4)  计算检定仪的 pH示值误差 ΔpH。

59.157

Δ pH=  pH - pHD  -    E                                            (4)

式中 :

pH— pH 检定点的 pH。

5.4.8   温度补偿器误差的检定

按 5.4.4连接线路 。将检定仪温度补偿器置于 25.0 ℃  (或温度补偿器某 一 中间温 度点) ,  调节检定仪 ,  使其输出为 pHD ,  用数字多用表清零 。

再调节检定仪使其输出为  (pHD +6) ,  将温度补偿器调至其他温度 ,  记录每个检定 点的数字多用表读数 。在温度补偿器  (0~100) ℃范围内 ,  包括上下两个温度端点每隔 20℃进行检定 ,  按输出增加和输出减少的方法各测 一 次 ,  取两 次 读 数 的 平 均 值 为 E。

按式  (5)  计算检定仪的温度补偿器误差 ΔpHT 。

(5)

Δ pHT =  × (6- )

式中 :

k— 能斯特  (Nernst)  方程的理论斜率  (见附录 A) ,  mV。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/725110142212011111