# 北  京  市  地  方  计  量  技  术  规  范

JJF（京）111-2023

研究法辛烷值测定仪校准规范

Calibration Specification for Research Octane Number Meters

2023-5-22 发布                              2023-7-1 实施

北京市市场监督管理局  发 布

JJF(京)111-2023

研究法辛烷值测定仪

校准规范

Calibration Specification for Research Octane Number Meters

归 口 单 位 ：北京市市场监督管理局

主要起草单位：北京市计量检测科学研究院

参加起草单位：北京市产品质量监督检验研究院 上海神开石油仪器有限公司

北京易兴元石化科技有限公司

本规程委托北京市计量检测科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

林  青（北京市计量检测科学研究院） 孟  雪（北京市计量检测科学研究院） 刘  冉（北京市计量检测科学研究院）

赵少雷（北京市计量检测科学研究院） 参加起草人：

杜玉琦（北京市产品质量监督检验研究院）

杜 彪 （北京易兴元石化科技有限公司） 朱海丰（上海神开石油仪器有限公司）

吴  红（北京市计量检测科学研究院）

目   录

引言 	 (II)

1 范围 	 (1)

2 引用文件 	 (1)

3 术语 	 (1)

4 概述 	 (1)

5 计量特性 	 (2)

6 校准条件 	 (2)

6.1 环境条件 	 (2)

6.2 校准用设备和标准物质 	 (2)

7 校准项目和校准方法 	 (2)

7.1 转速示值误差 	 (3)

7.2 辛烷值示值误差及重复性 	 (3)

8 校准结果表达 	 (3)

9 复校时间间隔 	 (3)

附录 A 辛烷值示值误差的不确定度评定示例 	 (5)

附录 B 校准记录格式 	 (8)

附录 C 校准证书内页格式 	 (9)

# 引  言

本规范依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计 量术语及定义》和 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定，参考了 GB/T 5487-2015《汽油辛烷值的测定 研究法》的相关内容。

本规范为首次发布。

# 研究法辛烷值测定仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围为（90~100）的研究法辛烷值测定仪的校准。

2 引用文件

GB/T 5487-2015  汽油辛烷值的测定 研究法

3 术语

3.1 辛烷值 octane number  【GB/T 5487-2015 3.1.19】

在标准发动机试验或行车试验中与标准燃料比较得到的抗爆性能的数字指标。

3.2 研究法辛烷值 research octane number  【GB/T 5487-2015 3.1.20】

使用标准 CFR（合作燃料研究组织）发动机试验，在特定的进气温度和较低的发动机 转速（600 r/min±6 r/min）条件下，通过比较待测试样与正标准燃料的爆震强度得到的 抗爆性能的数字指标。

3.3 爆震强度 knock intensity  【GB/T 5487-2015 3.1.15】 爆震程度的度量。

4 概述

辛烷值测定仪（以下简称仪器）主要用于汽油辛烷值的测定，其工作原理是：利用 CFR 发动机和专用的电子爆震仪器，在规定的运转条件下，将待测汽油样品与已知辛烷值的正 标混合燃料的爆震强度进行对比，从而确定待测汽油样品的辛烷值，检测方法分为内插法 和压缩比法。

5 计量特性

仪器各项计量特性指标见表 1。

表 1 辛烷值测定仪计量特性

| 计量项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 转速示值误差 | 不超过±1% |
| 辛烷值示值误差 | 不超过±0.5 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/727052125156006051