贵州省地方计量技术规范

JJF(黔) 66-2022

卫星定位汽车行驶记录仪检定装置

校准规范

Calibration Specification for Satellite Positioning Vehicle

Travelling Data Recorder Verification Device

XXXX-XX-XX 发布	XXXX-XX-XX 实施

贵州省市场监督管理局

发 布       1

JJF(黔) 66-2022

卫星定位汽车行驶记录仪检定装置

校准规范

Calibration Specification for Satellite

JJF(黔) 66—2022

Positioning Vehicle Travelling Data Recorder Verification Device

归 口 单 位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：贵州省计量测试院

参加起草单位：毕节市市场监督管理局检验检测中心

广州市腾畅交通图科技有限公司

本规范委托贵州省计量测试院负责解释

I

JJF(黔) 66-2022

本规范主要起草人：

廖蔚松（贵州省计量测试院）

王	勇（贵州省计量测试院）

付欣艳（贵州省计量测试院）

参加起草人：

黄	宁（毕节市市场监督管理局检验检测中心）

陈文辉（广州市腾畅交通图科技有限公司）

李璐伶（贵州省计量测试院）

王明珺（贵州省计量测试院）

II

JJF(黔) 66-2022

目	录

引言 ························································································· （II）

1	范围 ······················································································ （1）

2	引用文件 ················································································（1）

3	术语和计量单位 ·······································································（1）

4	概述 ······················································································ （1）

5	计量特性 ················································································（2）

5.1	定位时间 ·············································································（2）

5.2	系统定位误差 ·······································································（2）

5.3	速度记录误差 ·······································································（2）

5.4	行驶里程记录误差 ·································································（2）

5.5	分辨力 ················································································（2）

5.6	速度示值范围 ·······································································（2）

6	校准条件 ················································································（2）

6.1	环境条件 ·············································································（2）

6.2	测量标准及其他设备 ····························································· （2）

7	校准项目和校准方法 ·································································（3）

7.1	校准项目 ·············································································（3）

7.2	校准方法 ·············································································（3）

8	校准结果表达与处理 ·································································（5）

8.1	校准记录 ·············································································（5）

8.2	校准结果的处理 ····································································（5）

9	复校时间间隔 ··········································································（6）

附录 A WGS—84 大地坐标系的有关说明及坐标变换公式 ······················· （7）

附录 B 校准记录格式 ···································································· （8）

附录 C 校准证书内页格式 ······························································ （9）

附录 D 卫星定位汽车行驶记录仪检定装置校准结果不确定度评定示例 ··· （10）

I

JJF(黔) 66-2022

引	言

本规范依据 JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—

2011《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》

的内容制定。

II

JJF(黔) 66-2022

卫星定位汽车行驶记录仪检定装置校准规范

1	范围

本规范适用于卫星定位汽车行驶记录仪检定装置（以下简称记录仪检定装置）的校准。

2	引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1118-2004	全球定位系统 GPS 接收机（测地型和导航型）

JJF 1921-2021	GNSS 行驶记录仪校准规范

GB/T 18314-2009	全球定位系统（GPS）测量规范

GB/T 19056-2021	汽车行驶记录仪

GB/T 19392-2013	汽车 GPS 导航系统通用规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	术语和计量单位

3.1	卫星定位汽车行驶记录仪检定装置	satellite positioning vehicle travelling

data recorder verification device

带有卫星定位功能，具有记录、存储车辆行驶方向、速度、时间、里程、位置等状态

信息的数字式电子装置，用以对各种汽车行驶记录仪进行实车测试和模拟测试。

3.2	定位时间间隔	positioning time interval

两次定位信息之间的时间间隔。

3.3	世界大地坐标系	1984	world geodetic system 1984 (WGS-84)

采用国际大地测量和地球物理联合会推荐的大地参考数和 BIH1984.0 系统定向所建

立的一种地心坐标系。WGS-84 大地坐标系的说明见附录 A。

3.4	系统定位误差	system positioning error

记录仪检定装置所确定的位置与其所处在 WGS-84 大地坐标系上实际位置的偏离。

4	概述

1

JJF(黔) 66-2022

记录仪检定装置是用于测量各种汽车行驶记录仪的定位、里程、速度的计量器具，主

要组成部分：卫星定位模块、无线通信传输模块、数据存储及处理模块、实时时钟、操作

键、数据通信接口、显示器及打印机或相应的显示和打印输出接口等。

5	计量特性

5.1	定位时间

a）冷启动：从系统加电运行到获得定位信息（实现捕获）时间不大于120 s。

b）热启动：从系统加电后，启动复位到获得定位信息（实现捕获）时间不大于20 s。

5.2	系统定位误差

系统定位误差：不大于15	m。

5.3	速度记录误差

最大允许误差：±1.2	km/h。

5.4	行驶里程记录误差

最大允许误差：±0.08 km。

5.5	分辨力

分辨力：不大于1 km/h。

5.6	速度示值范围

速度示值范围：（0～225）km/h。

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

6	校准条件

6.1	环境条件

6.1.1	环境温度：（20±10）℃。

6.1.2	环境湿度：≤85％RH。

6.1.3	电源电压及频率：AC（220±22）V，（50±2）Hz。

6.1.4	无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

6.1.5	校准场所的卫星信号处于正常状态。

6.2	测量标准及其他设备

6.2.1	非接触式速度计

a）测量范围：（0～100）km/h。

2

| 序号 | 校准项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 定位时间 |
| 2 | 系统定位误差 |
| 3 | 速度记录误差 |
| 4 | 行驶里程记录误差 |

JJF(黔) 66-2022

b）分辨力：不低于 0.1 km/h。

c）速度最大允许误差：不大于±0.3%。

d）距离最大允许误差：不大于 30 m 时，±0.3 m；大于 30 m 时，±0.1%。

6.2.2	标准基线点

坐标值测量不确定度：不大于 0.1 m (k=2)。

6.2.3	秒表

a）分辨力：0.01 s。

b）日差：±0.5 s/d。

7	校准项目和校准方法

7.1	校准项目

校准项目见表 1。

表1 	校准项目一览表

7.2  	校准方法

7.2.1	校准前准备

7.2.1.1	外观检查

记录仪检定装置各部件外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。

金属机壳表面应有防锈、防腐蚀涂层，金属零件不应有锈蚀。显示屏显示应清晰、完整，

不得有缺损现象。文字、符号、标志应清晰、完整。防作弊装置可靠。

产品应有清晰耐久的铭牌标志。铭牌应安装在主机外表面的醒目位置，铭牌尺寸 应

与主机结构尺寸相适宜。

7.2.1.2	工作正常性检查

记录仪检定装置在通电开始工作时进行自检，以红绿闪信号或显示屏显示方式指示工

3

JJF(黔) 66-2022

作正常与否，并提示故障信息。

7.2.2	定位时间

a）冷启动：将记录仪检定装置按正常工作方式接入标称电源电压，启动仪器，从记

录仪检定装置通电运行到获得定位信息（实现捕获）时间。

b）热启动：记录仪检定装置已通电并已获得定位信息，启动复位到获得定位信息（实

现捕获）时间。

7.2.3	系统定位误差

将记录仪检定装置安装在坐标已知的标准基线点进行校准，如记录仪检定装置显示为

经纬度球坐标，将球坐标按附录 A 转换成直角坐标。连续记录不少于 20 组数据，定位误

差按公式（1）计算。

i  ( X i  X )2  (Yi  Y )2

(1)

式中：

Δi——某组数据点的定位误差，m；

X i——记录仪检定装置测试数据在大地直角坐标 X 轴方向分量，m；

Yi ——记录仪检定装置测试数据在大地直角坐标 Y 轴方向分量，m；

X ——已知的标准基线点在大地直角坐标 X 轴方向分量，m；

Y——已知的标准基线点在大地直角坐标 X 轴方向分量，m。

7.2.4	速度记录误差

将记录仪检定装置和非接触式速度计安装在同一辆汽车上，由非接触式速度计提供标

准速度。车速在（20～60）km/h 之间变化，在 3 个不同的速度点，分别读取记录仪检定

装置的速度记录值和标准速度值，每个速度点上的速度记录误差按公式（2）计算。

∆ai= vi - va i	(2)

式中：

∆ai——记录仪检定装置在某个测速点的示值误差误差，km/h；

vi——在某个测速点记录仪检定装置示值，km/h；

va i——在某个测速点非接触式速度计速度标准值，km/h。

7.3.5	里程记录误差

将记录仪检定装置和非接触式速度计安装在同一辆汽车上，由非接触式速度计提供标

4

JJF(黔) 66-2022

准里程。当记录仪检定装置显示的行驶里程等于或接近 3 km、5 km、10 km 时，在

3 个不同的里程点，分别读取记录仪检定装置的里程记录值和标准里程值，每个里程点上

的里程记录误差按公式（3）计算。

∆si=si- s0i	(3)

式中：

∆si——记录仪检定装置在某点里程记录误差，km；

si——记录仪检定装置在某点的实时里程记录值，km；

s0i——非接触式速度计在某点的标准里程值，km

8	校准结果表达

7.1	校准记录

校准记录格式参见附录 B。

7.2	校准结果的处理

校准证书内页格式参见附录 C，校准证书应至少包括以下内容：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识（如型号、产品编号等）；

g）进行校准的日期或校准证书的生效日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

i）校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及测量不确定度的说明；

l）校准员及核验员的签名；

m）校准证书批准人的签名；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/748020143032006047