# 粉尘浓度测量仪型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于光散射法原理的粉尘浓度测量仪(以下均简称“粉尘仪”) 的型式评价。

2  引用文件

JJG 846—2015  粉尘浓度测量仪

| GB/T 低温 GB/T 高温 GB/T | 2423.1—2008 2423.2—2008 2423.4—2008 | 电工电子产品环境试验 电工电子产品环境试验 电工电子产品环境试验 |
| --- | --- | --- |

交变湿热(12 h+12   h 循环)

第2部分：试验方法  试验 A:

第 2 部分：试验方法  试验 B:

第2部分：试验方法  试验 Db:

GB 3836.1—2010

GB3836.4—2010

爆炸性环境 爆炸性环境

第1部分：设备  通用要求

第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB 4208—2008 外壳防护等级 (IP 代码)

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3  概述

粉尘仪是用于测量悬浮在空气中颗粒物质量浓度的仪器，并能显示浓度值或输出浓 度信号。

粉尘仪一般由粉尘浓度转换组件、采样头(含切割器或分离器)、抽气泵、电源、 电路等部分组成。某些粉尘仪还具有流量计、采样时间显示或设定、采样体积显示或设  定、信号输出等结构或功能。

按测量范围分为高浓度粉尘仪[测量范围一般为(10～1000) mg/m³]  和低浓度 粉尘仪[测量范围一般为(0.1～10) mg/m³]。

按安全性能分为非防爆型粉尘仪和防爆型粉尘仪。

按使用场所分为便携式粉尘仪(又称直读式粉尘浓度测定仪)和固定式粉尘仪(又 称粉尘浓度传感器)。

粉尘仪根据自身特点应明确关键零部件和材料，如：防爆型粉尘仪的塑料外壳、粉 尘探测器件、电池、气泵等。

4  法制管理要求

4.1  计量单位

粉尘浓度单位一般采用 mg/m³。

4.2 标志

必须在粉尘仪的铭牌或面板、表头等明显部位标注计量法制标志和计量器具标识， 其标志、编号和说明必须清晰可辨，牢固可靠。

4.2.1 计量器具法制标志一般包括以下内容：

——计量器具型式批准标志和编号(试验样机应预留相应位置)。

4.2.2  计量器具铭牌一般包括以下内容：

——粉尘仪的名称、规格(型号);

——粉尘仪的生产厂名；

——测量范围；

——准确度(或等级标志);

——出厂编号；

——生产日期；

——防爆型粉尘仪的防爆标识和编号。

5  计量要求

5.1 示值误差

示值误差应不超过±20%。

5.2 示值重复性

示值重复性应不大于10%。对光学原理的粉尘仪，若采用标准透光膜板测试，其 示值重复性应不大于2%。

6  通用技术要求

6.1  外观

6.1.1  粉尘仪表面及采样头(含切割器或分离器)等部件不得有明显凹痕、裂缝、变 形等影响正常工作的缺陷。

6.1.2  粉尘仪连接可靠，各旋钮和按键应能正常操作和控制。通电后，显示部分应清 晰、完整.

6.2 电源电压适应性

除电池供电型粉尘仪外，粉尘仪在额定电压士10%范围内变化时，示值误差应符合 5.1的要求。

6.3 工作稳定性

便携式粉尘仪采用可充电电池和一次性可更换电池的，充电后和更换电池后应能正 常工作10 h,  粉尘仪不应出现欠压关机，示值误差应符合5.1的要求。

固定式粉尘仪连续工作15d,   示值误差应符合5.1的要求。

6.4 环境适应性

粉尘仪经工作温度下限、工作温度上限试验，示值误差应符合5.1的要求。

6.5 防爆安全要求

6.5.1  常温常湿状态下，绝缘电阻应不小于20 MΩ;   交变湿热试验后，应不小于

1.5   MΩ。

6.5.2 常温常湿状态下和交变湿热后，绝缘强度应能承受500 V/50  Hz的电压，泄漏

电流不大于5 mA,   持续时间1 min,   无飞弧和击穿现象。

6.5.3 粉尘仪宜采用矿用本质安全型的防爆结构，且满足 GB   3836.1、GB3836.4 的

有关规定。

6.5.4  粉尘仪中与本质安全性能有关的元件应符合 GB3836.4  的规定，工作的电压、

电流和功率在正常和故障状态下不得大于其额定值的2/3。

6.5.5 粉尘仪外壳防护性能应至少满足GB4208  中 IP54 防护等级的规定。

6.5.6 粉尘仪外壳材质采用轻合金时，应符合 GB3836.1—2010 第8章的要求。

6.5.7 粉尘仪若采用非金属外壳时应满足 GB3836.1  中的相关规定；其表面积大于

100 cm²时，表面绝缘电阻应不大于1×10⁹ Ω。

6.5.8 粉尘仪本安电路的火花点燃试验应满足 GB 3836.4 的规定。

6.5.9 粉尘仪在正常和故障状态下，其电气元件、导线和外壳的最高表面温度应不大 于150 ℃。

6.5.10 粉尘仪外壳结构、电气间隙、爬电距离满足GB 3836.4中的相关规定。

6.5.11 粉尘仪的本安参数应在产品标准中进行明确规定，主要包括： a) 最高输入电压U;;

b)  最大输入电流 I;;

c)  最大内部电感L;;

d)  最大内部电容C;。

6.5.12  采用其他防爆型式的粉尘仪应满足相应防爆标准的规定。

7 型式评价项目表

粉尘浓度测量仪型式评价项目见表1。

表 1 粉尘浓度测量仪型式评价项目表

| 序号 | 评价项目 | 便携式 | 固定式 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、法制管理要求 |  |  |  |  |  |
|  | 计量单位 | △ | △ | 观察项目 |  |

| 2 | 标志 | △ | △ | 观察项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、计量要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 示值误差 | △ | △ | 试验项目 |  |
| 4 | 示值重复性 | △ | △ | 试验项目 |  |
| 三、通用技术要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 外观 | △ | △ | 观察项目 |  |
| 6 | 电源电压适应性 | × | △ | 试验项目 |  |

表1(续)

| 序号 | 评价项目 | 便携式 | 固定式 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 工作稳定性 | △ | △ | 试验项目 |  |
| 8 | 工作温度下限试验 | △ | △ | 试验项目 |  |
| 9 | 工作温度上限试验 | △ | △ | 试验项目 |  |
| 四、防爆安全要求 |  |  |  |  |  |
| 10 | 绝缘电阻 | △ | △ | 试验项目 | 仅适用防爆型 |
| 11 | 绝缘强度 | △ | △ | 试验项目 | 仅适用防爆型 |
| 12 | 元件本安性能检查 | △ | △ | 试验项目 | 仅适用防爆型 |
| 13 | 外壳防护性能测试 | △ | △ | 试验项目 | 仅适用防爆型 |
| 14 | 轻合金外壳摩擦火花试验 | △ | △ | 试验项目 | 仅适用防爆型 |
| 15 | 表面绝缘电阻测试 | △ | △ | 试验项目 | 仅适用防爆型 |
| 16 | 火花点燃试验 | △ | △ | 试验项目 | 仅适用防爆型 |
| 17 | 最高表面温度测试 | △ | △ | 试验项目 | 仅适用防爆型 |
| 18 | 电气间隙与爬电距离测试 | △ | △ | 试验项目 | 仅适用防爆型 |
| 19 | 本安参数 | △ | △ | 试验项目 | 仅适用防爆型 |
| 备注：△表示适用项，×表示不适用项。 |  |  |  |  |  |

8  提供样机的数量及样机的使用方式

8.1  提供样机的数量

按下列原则确定样机的数量。

8.1.1  对于单一产品的，提供3台样机。

8.1.2  对于系列产品，按下面的原则确定提供样机的数量；

a) 准确度相同、测量范围不同的系列产品，量程上、下限产品分别提供3台样机 b)  准确度不同、测量范围和结构相同的系列产品，每种产品提供3台。

8.1.3  防爆型粉尘仪应提交国家有关政府部门认可的检测机构提供的防爆合格证。

8.2 样机的使用方式

计量要求、技术要求试验项目应在同一台样机上进行，且不得在试验期间或试验中 对样机进行调整。

9  试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判定

9.1  计量单位

9.1.1  试验目的

试验的目的是检查粉尘仪计量单位是否满足4.1的要求。

# 9.1.2  试验设备

直流稳压电源：输出电压： DC(0～30)V;         输出电流：3 A;   分辨力：高于0.1 V;

0.01 A。

9.1.3  试验程序

电池供电型粉尘仪，开机检查显示浓度值的计量单位；

外部供电型粉尘仪，接直流或交流电源，开机检查显示浓度值的计量单位。 9.1.4  合格判定

粉尘仪计量单位应符合4.1的要求。

9.2 标志

9.2.1  试验目的

试验的目的是检验粉尘仪标志是否满足4.2的要求。

9.2.2  试验程序

目测检查粉尘仪的铭牌、计量法制标志和计量器具标识内容。

9.2.3  合格判定

粉尘仪标志应符合4.2的要求。

9.3  示值误差

9.3.1  试验目的

试验的目的是检验粉尘仪是否满足5.1的要求。

9.3.2  试验条件

大气压力为(86～106) kPa,   温度为(10～35)℃,相对湿度不大于85%;粉尘浓 度粉尘仪应在此条件下放置1 h 以上，方可进行测试。

9.3.3  试验设备

9.3.3.1  高浓度粉尘仪检验设备 a)  高浓度粉尘发生装置

当被检粉尘仪的测量上限大于10 mg/m³  时，应使用高浓度粉尘发生装置，其浓度 发生范围为(10～1000) mg/m³;     使用的粉尘为干燥煤尘、滑石粉或其他适宜的粉尘 粒子；测试段中标准采样装置采样口和受检粉尘仪采样口两个采样点3次相同测量平均 值的偏差应不大于5%;中心点稳定性(连续相同测量6次，每次测量1 min)   实验标 准偏差应不大于5%。

b)  标准采样装置

技术要求如下：

应采用滑片式等脉动较小的泵作为气源；气源流量应不小于粉尘仪使用流量的 2倍；其缓冲体积不小于粉尘仪1min 时间的额定采样体积的3倍；流量计准确度等级 为1 .0级。

c) 气压计：测量范围(86～105) kPa, 允许误差限为±200 Pa。

d) 秒表：分度值0.01 s。

e) 温度计：测量范围(0～50)℃,分度值0.1℃。

f)   天平：量程应不小于20g,   分度值为0.1 mg。

g)  直流稳压电源：输出电压DC(0～30)V;        输出电流3 A;   分辨力高于0.1 V,

0.01 A。

h) 数字万用表：直流电压(0~≥500) V; 直流电流(0~≥300) mA;  分辨力四

位半；准确度0.5级。

i)  频率计：(0～1000) kHz;   分辨力1 Hz。

j)  示波器：带宽100 MHz;   采样率1.0 GS/s。

k)  仿真线缆：2 km。

9.3.3.2 低浓度粉尘仪试验设备

a)  低浓度粉尘发生装置

当被检粉尘仪的测量上限小于或等于10 mg/m³  时，应使用低浓度粉尘发生装置或  标准粒子发生装置，其浓度发生范围为(0.1～10) mg/m³;    使用的粉尘为干燥煤尘、 滑石粉、单分散相聚苯乙烯粒子、其他粒径小于或等于被检粉尘仪切割粒径的适宜的粒  子；测试段中参考粉尘仪采样口和受检粉尘仪采样口两个采样点3次相同测量平均值的  偏差应不大于5%;中心点稳定性(连续相同测量6次)实验标准偏差应不大于5%。

b)  参考粉尘仪的技术要求

参考粉尘仪：测量范围为(0.1～10) mg/m³ 、 最大允许误差不超过±5%,示值  重复性不大于3%(用尘箱试验);对光学原理的粉尘仪，若采用标准透光膜板测试： 其示值重复性应不大于1%。

c)  其他辅助试验设备：要求同9.3.3c)～k)。

9.3.4  试验程序

按JJG846—2015 的5.4.2进行试验；具备信号输出的固定式粉尘仪，在其信号输 出端连接2 km 仿真线缆后，使用万用表或频率计或示波器测试其信号输出值。

9.3.5  数据处理

按 JJG 846—2015的5.4.2进行。

9.3.6 合格判定

粉尘仪应符合5.1的要求。

9.4  示值重复性

9.4.1 试验目的

试验的目的是检验粉尘仪是否满足5.2的要求。

9.4.2 试验条件

温度为(10～35)℃,相对湿度不大于85%;粉尘浓度粉尘仪应在此条件下放置 1h 以上，方可进行测试。

9.4.3 试验设备

试验设备见9.3.3。

9.4.4 试验程序

按JJG 846—2015 的5.4.3进行试验。

9.4.5 数据处理

按 JJG 846—2015的5.4.3 进行。

9.4.6 合格判定

粉尘仪应符合5.2的要求。

9.5 外观

9.5.1 试验目的

试验的目的是检验粉尘仪是否满足6.1的要求。

9.5.2 试验条件

温度为(10～35)℃,相对湿度不大于85%;粉尘浓度粉尘仪应在此条件下放置 1 h以上，方可进行测试。

9.5.3 试验程序

采用目测法检测粉尘仪外观。

9.5.4 合格判定

粉尘仪应符合6.1的要求。

9.6 电源电压适应性

9.6.1 试验目的

试验的目的是检验粉尘仪是否满足6.2的要求。

9.6.2 试验条件

温度为(10～35)℃,相对湿度不大于85%;粉尘浓度粉尘仪应在此条件下放置 1h 以上，方可进行测试。

9.6.3 试验设备

电源调压器：交流或直流电压AC(0～300)V    或 DC(0～30)V。

其他试验设备：要求同9.3.3。

9.6.4 试验程序

将电源电压分别调节在额定电压的一10%和+10%时，按JJG 846—2015 的5.4.2 条进行试验；具备信号输出的固定式粉尘仪，在其信号输出端连接2 km 仿真线缆后， 使用万用表或频率计或示波器测试其信号输出值。

9.6.5 数据处理

按JJG 846—2015的5.4.2进行。

9.6.6 合格判定

粉尘仪应符合第6.2的要求。

9.7 工作稳定性

9.7.1 试验目的

试验的目的是检验粉尘仪是否满足6.3的要求。

9.7.2 试验条件

温度为(10～35)℃,相对湿度不大于85%;粉尘浓度粉尘仪应在此条件下放置 1 h以上，方可进行测试。

9.7.3 试验设备

秒表：分度值0.01 s。

其他试验设备：要求同9.3.3。

9.7.4 试验程序

便携式粉尘仪充电后和更换电池后，开机在正常工作状态下，连续工作10 h 后， 按JJG846—2015 的5.4.2进行试验。

固定式粉尘仪在空气中连续运行15 d 后，按JJG846—2015 的5.4.2进行试验。

将调校好的粉尘仪置于粉尘试验装置中，向粉尘试验装置内发尘并使浓度稳定到被 测粉尘仪检测浓度范围的20%,连续运行1h,   按 JJG846—2015 的5.4.2进行，记录 显示值或输出信号值。

9.7.5 数据处理

按JJG846—2015 的5.4.2 进行。

9.7.6 合格判定

粉尘仪应符合第6.3的要求。

9.8 工作温度下限试验

9.8.1 试验目的

试验的目的是检验粉尘仪是否满足6.4的要求。

9.8.2 试验条件

温度为0℃(防爆型)或- 10 ℃(非防爆型),持续时间2 h,   方可进行测试。 9.8.3 试验设备

低温试验箱：温度试验下限不高于一10℃。

其他试验设备：要求同9.3.3。

9.8.4  试验程序

按 GB/T 2423.1—2008 试验 Ab 方法进行。

严酷程度：防爆型粉尘仪，温度0℃;非防爆型的粉尘仪温度-10 ℃:持续时间 2 h;

试验后立即按JJG 846—2015 的5.4.2条进行试验；具备信号输出的固定式粉尘 仪，在其信号输出端连接2 km 仿真线缆后，使用万用表或频率计或示波器测试其信号 输出值。

9.8.5  数据处理

按JJG846—2015 的5.4.2进行。

9.8.6 合格判定

粉尘仪应符合第6.4的要求。

9.9  工作温度上限试验

9.9.1 试验目的

试验的目的是检验粉尘仪是否满足6.4的要求。

9.9.2 试验条件

温度为40 ℃,持续时间2 h,  方可进行测试。

9.9.3 试验设备

高温试验箱：温度试验上限不低于40℃。

其他试验设备：要求同9.3.3。

9.9.4  试验程序

按 GB/T2423.2—2008  试验 Bb 方法进行。

严酷程度：温度40 ℃,持续时间2 h。

试验后立即按JJG846—2015 的5.4.2 进行试验；具备信号输出的固定式粉尘仪， 在其信号输出端连接2 km 仿真线缆后，使用万用表或频率计或示波器测试其信号输  出值。

9.9.5 数据处理

按JJG 846—2015 的5.4.2进行。

9.9.6 合格判定

粉尘仪应符合第6.4的要求。

9.10 防爆安全要求

9.10.1 绝缘电阻

9.10.1.1 试验目的

试验的目的是检验粉尘仪是否满足6.5.10的要求。

9.10.1.2 试验条件

温度为(10～35)℃,相对湿度不大于85%;粉尘仪应在此条件下放置1 h 以上， 方可进行测试。

9.10.1.3 试验设备

绝缘电阻表：输出电压500 V,  准确度级别为10级。

湿热试验箱：温度试验上限不低于40 ℃。

9.10.1.4 试验程序

常温常湿状态下，按JJG846—2015 的5.4.4进行试验。

防爆型粉尘仪交变湿热按 GB/T  2423.4—2008 试验 Db 方法进行试验。 严酷程度：温度40 ℃,周期6d。

湿热试验后，在正常环境中恢复2 h 后，按JJG846—2015 的5.4.4进行试验。 9.10.1.5 数据处理

按JJG846—2015 的5.4.4进行。

9.10.1.6 合格判定

粉尘仪应符合第6.5.10 的要求。

9.10.2 绝缘强度

9.10.2.1 试验目的

试验的目的是检验粉尘仪是否满足6.5.11的要求。

9.10.2.2 试验条件

温度为(10～35)℃,相对湿度不大于85%;粉尘仪应在此条件下放置1 h 以上， 方可进行测试。

9.10.2.3 试验设备

耐压试验仪：交流电压(0～1500) V,   频率为50 Hz,   准确度等级优于5级。 湿热试验箱：温度试验上限不低于40 ℃。

9.10.2.4  试验程序

常温常湿状态下，按JJG846—2015  的5.4.5进行试验。

防爆型粉尘仪交变湿热按 GB/T2423.4—2008   试验 Db 方法进行。

严酷程度：温度40 ℃,周期6 d。

湿热试验后，在正常环境中恢复2 h 后，按JJG846—2015  的5.4.5进行试验。 9.10.2.5  数据处理

按JJG 846—2015 的5.4.5进行。

9.10.2.6  合格判定

粉尘仪应符合第6.5.11的要求。

9.10.3  其他防爆项目

按 GB    3836.1—2010、GB3836.4—2010 和 GB4208—2008  标准的规定进行试验。

10  试验项目所用计量器具和设备表

试验项目所用计量器具和设备如表2。

表2 试验项目所用主要计量器具和设备表

| 序号 | 所用计量 器具名称 | 测量区间 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高浓度粉尘 发生装置 | (10～1000)mg/m³ | 测试段中标准采样装置采样口和 受检粉尘仪采样口两个采样点3次 相同测量平均值的偏差应不大于 5%;中心点稳定性(连续相同测 量6次)实验标准偏差应不大于5% | 使用的粉尘为 干燥煤尘、滑石 粉或其他适宜的 粉尘粒子 |
| 2 | 标准采样 装置 | 气源流量应不小于粉 尘仪使用流量的2倍 | 气路中设有流量缓冲装置，其缓 冲体积不小于粉尘仪10 s时间的 额定采样体积；流量计准确度为 1.0级 | 应采用滑片式 等脉动较小的泵 作为气源 |
| 3 | 低浓度粉尘 发生装置 | (0.1～10)mg/m³ | 测试段中参考粉尘仪采样口和受 检测量仪采样口两个采样点3次相 同测量平均值的偏差应不大于5%; 中心点稳定性(连续相同测量6次) 实验标准偏差应不大于5% | 使用的粉尘为干 燥煤尘、滑石粉、 单分散相聚苯乙烯 粒子、其他粒径小 于或等于被检粉尘 仪切割粒径的适宜 的粒子 |

| 4 | 参考粉尘仪 | (0.1～10)mg/m³ | MPE:±5% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 气压计 | (86～105)kPa | MPE:±200 Pa |  |
| 6 | 秒表 |  | 分度值：0.01 s |  |
| 7 | 温度计 | (0～50)℃ | 分度值：0.1 ℃ |  |
| 8 | 天平 |  | 分度值：0.1 mg |  |

表 2 ( 续 )

| 序号 | 所用计量 器具名称 | 测量区间 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 直流稳压 电源 | 输出电压： DC(0～30)V; 输出电流：3 A | 分辨力：0.1V;0.01 A |  |
| 10 | 数字万用表 | 直流电压： (0~≥500)V; 直流电流： (0~≥300)mA | 分辨力：四位半； 准确度：0.5级 |  |
| 11 | 频率计 | (0～1000)kHz | 分辨力：1 Hz |  |
| 12 | 仿真线缆 | 2 km |  | 技术要求见附录A |
| 13 | 示波器 | 带宽：100 MHz; 采样率：1.0 GS/s |  |  |
| 14 | 耐压试验仪 | 交流电压(0~ 1500)V,频率 为50 Hz | 5级 |  |
| 15 | 绝缘电阻表 | 输出电压500 V | 10级 |  |
| 16 | 环境试验 设备 | 应满足本大纲试验条件的要求 |  |  |
| 17 | 防爆性能 检验设备 | 应符合GB 3836.1—2010和GB 3836.4—2010的要求 |  |  |

11 型式评价记录格式

按附录B 和附录C 的要求设计记录格式。

附 录 A

仿真线缆技术要求

模拟固定式粉尘仪至测试设备间仿真线缆应符合以下要求：

a)  应能模拟2 km 线缆长度；

b)  线缆模拟参数按R=12.8Ω/km         单芯、L=0.8mH/km 、C=0.06μF/km

计算；

c) 用平衡均匀电路，每千米网络应符合图 A.1 规定，其中R 为每千米环路电阻的 1/4,L  为每千米电感量的1/4,C 为每千米分布电容量；

d)  每一段模拟网络的长度应不大于1km,   且不大于所传输信号最短波长的1/16; e)  仿真线缆可根据需要由相等的两部分组成在一起。

图 A.1

附录 B

便携式粉尘仪型式评价原始记录格式

一、样机的基本信息

申请单位

规格型号

二、观察项目记录

计量器具名称

样机编号

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 十 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 计量单位应符合4.1的要求 |  |  |  |
| 4.2 | 标志应符合4.2的要求 |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：                本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录：

环境温度：

评价人员：

注 ：

相对湿度：

复核人员：

大气压力：

| 十 | —— |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | X | 不通过 |

三 、试验项目记录 1.示值误差

试验的开始时间

试验的结束时间

年    月

年    月

日    时    分

日    时    分

| 测量点序号 | 测量次数 | 被检粉尘仪显示值/(mg/m³) |  |  |  |  |  |  |  | 标准采样装置采样参数 |  |  |  |  |  | 误 差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 每组平均值 | 每点平均值 | 流量 L/min | 时 间 s | 采样前 M₁ mg | 采样后 M₂ mg | 浓度 mg/m³ | 单点 平均值 mg/m³ |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：                本试验项目的结论

试验过程中的异常情况记录：

所使用的计量器具和设备：

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量范围 | 测量不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

复核人员：

大气压力：

2. 示值重复性

试验的开始时间

试验的结束时间

年    月    日    时    分

年     月    日     时    分

| 测量范围 50%左右 | 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 示值重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘仪显示值/(mg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：                本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录：

所使用的计量器具和设备：

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量范围 | 测量不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

3. 外观

试验的开始时间 试验的结束时间

相对湿度：         大气压力：

复核人员：

年     月    时    分

年    月    时   分

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 十 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 外观应符合6.1的要求 |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：                本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录：

环境温度：

评价人员

注 ：

相对湿度：

复核人员：

大气压力：

| 十 | —— |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |

4.工作稳定性

试验的开始时间

试验的结束时间

年     月    日    时    分

年    月    日    时    分

| 10 h 后 连 续 工 作 | 测量点序号 | 测量次数 | 被检粉尘仪显示值/(mg/m³) |  |  |  |  |  |  |  | 标准采样装置采样参数 |  |  |  |  |  | 误 差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 每组平均值 | 每点平均值 | 流量 L/min | 时 间 s | 采样前 M₁ mg | 采样后 M₂ mg | 浓度 mg/m³ | 单点 平均值 mg/m |  |
|  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：                本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/748077014025006025